## Vergleich
Vergleich manuelle Messung (Waage) vs. Flowsensor (Plateau-Mittelwerte)
Manuell: MW/min [ml] aus Tabelle1 Zeile 10 (Formel unverändert übernommen), umgerechnet ×1000 in µl/min. Sensor: Plateau-MW aus Blatt "Plateaus".
Kanal | Datei | Soll-Flussrate [µl/min] | Manuell MW/min [ml/min] | Manuell [µl/min] | Sensor Plateau-MW [µl/min] | Sensor Std-Abw. [µl/min] | Abweichung Sensor − Manuell [µl/min] | Rel. Abweichung [%] | Faktor Manuell/Sensor
Channel 1 | #027 | 250 | 0.24327 | 243.268 | 229.8328 | 6.9754 | -13.4352 | -5.523% | 1.0585
Channel 1 | #027 | 500 | 0.48255 | 482.548 | 445.731 | 14.1553 | -36.817 | -7.63% | 1.0826
Channel 1 | #027 | 750 | 0.71784 | 717.84 | 645.3404 | 16.9847 | -72.4996 | -10.1% | 1.1123
Channel 1 | #027 | 1000 | 0.97706 | 977.06 | 839.3018 | 19.6634 | -137.7582 | -14.1% | 1.1641
Channel 1 | #027 | 2000 | 1.992 | 1992.006 | 1048.4314 | 109.996 | -943.5746 | -47.37% | 1.9
Channel 2 | #028 | 250 | 0.2331 | 233.0986 | 250.2933 | 9.6263 | 17.1947 | 7.377% | 0.9313
Channel 2 | #028 | 500 | 0.48434 | 484.3426 | 494.6083 | 9.4233 | 10.2657 | 2.12% | 0.97924
Channel 2 | #028 | 750 | 0.73718 | 737.1818 | 756.4938 | 15.8007 | 19.312 | 2.62% | 0.97447
Channel 2 | #028 | 1000 | 0.98902 | 989.024 | 1009.4097 | 18.0397 | 20.3857 | 2.061% | 0.9798
Channel 2 | #028 | 1500 | 1.5075 | 1507.464 | 1533.7541 | 34.0961 | 26.2901 | 1.744% | 0.98286
Channel 3 | #029 | 250 | 0.23629 | 236.289 | 238.1977 | 24.9188 | 1.9087 | 0.8078% | 0.99199
Channel 3 | #029 | 500 | 0.49132 | 491.3216 | 467.4222 | 14.5145 | -23.8994 | -4.864% | 1.0511
Channel 3 | #029 | 750 | 0.73977 | 739.774 | 687.3321 | 16.9666 | -52.4419 | -7.089% | 1.0763
Channel 3 | #029 | 1000 | 0.99102 | 991.018 | 902.3269 | 21.9024 | -88.6911 | -8.949% | 1.0983
Channel 3 | #029 | 2000 | 1.98 | 1980.042 | 1719.254 | 37.7729 | -260.788 | -13.17% | 1.1517
Channel 4 | #031 | 250 | 0.23928 | 239.28 | 225.831 | 22.1525 | -13.449 | -5.621% | 1.0596
Channel 4 | #031 | 500 | 0.48853 | 488.53 | 418.2449 | 14.0272 | -70.2851 | -14.39% | 1.168
Channel 4 | #031 | 750 | 0.74177 | 741.768 | 598.1323 | 11.7336 | -143.6357 | -19.36% | 1.2401
Channel 4 | #031 | 1000 | 0.98703 | 987.03 | 768.113 | 14.9538 | -218.917 | -22.18% | 1.285
Channel 4 | #031 | 2000 | 1.992 | 1992.006 | 1346.0425 | 23.8833 | -645.9635 | -32.43% | 1.4799
Channel 5 | #032 | 250 | 0.24127 | 241.274 | 247.3041 | 11.776 | 6.0301 | 2.499% | 0.97562
Channel 5 | #032 | 500 | 0.48853 | 488.53 | 497.3073 | 15.1363 | 8.7773 | 1.797% | 0.98235
Channel 5 | #032 | 750 | 0.73579 | 735.786 | 747.279 | 19.1847 | 11.493 | 1.562% | 0.98462
Channel 5 | #032 | 1000 | 0.98304 | 983.042 | 997.2929 | 25.175 | 14.2509 | 1.45% | 0.98571
Channel 5 | #032 | 2000 | 1.99 | 1990.012 | 2031.3463 | 50.6178 | 41.3343 | 2.077% | 0.97965
Channel 6 | #034 | 250 | 0.24127 | 241.274 | 242.136 | 8.0657 | 0.86201 | 0.3573% | 0.99644
Channel 6 | #034 | 500 | 0.49152 | 491.521 | 477.4254 | 12.0664 | -14.0956 | -2.868% | 1.0295
Channel 6 | #034 | 750 | 0.73579 | 735.786 | 712.822 | 17.5392 | -22.964 | -3.121% | 1.0322
Channel 6 | #034 | 1000 | 0.98902 | 989.024 | 939.0739 | 21.7905 | -49.9501 | -5.05% | 1.0532
Channel 6 | #034 | 2000 | 1.98 | 1980.042 | 1833.6012 | 41.0698 | -146.4408 | -7.396% | 1.0799
Channel 7 | #035 | 250 | 0.22931 | 229.31 | 260.2638 | 9.0063 | 30.9538 | 13.5% | 0.88107
Channel 7 | #035 | 500 | 0.48654 | 486.536 | 523.9704 | 16.3371 | 37.4344 | 7.694% | 0.92856
Channel 7 | #035 | 750 | 0.7318 | 731.798 | 802.156 | 20.6218 | 70.358 | 9.614% | 0.91229
Channel 7 | #035 | 1000 | 0.98304 | 983.042 | 1129.591 | 30.9607 | 146.549 | 14.91% | 0.87026
Channel 7 | #035 | 2000 | 1.984 | 1984.03 | 2269.3149 | 67.9314 | 285.2849 | 14.38% | 0.87429
Mittlere rel. Abweichung je Kanal
Kanal | Datei | Ø rel. Abw. [%] | Ø Faktor Manuell/Sensor
Channel 1 | #027 | -16.94% | 1.2635
Channel 2 | #028 | 3.184% | 0.96954
Channel 3 | #029 | -6.653% | 1.0739
Channel 4 | #031 | -18.8% | 1.2465
Channel 5 | #032 | 1.877% | 0.98159
Channel 6 | #034 | -3.616% | 1.0382
Channel 7 | #035 | 12.02% | 0.89329
Hinweise:
• Channel 0 enthält keine manuellen Messwerte und ist keiner flowlog-Datei zugeordnet → nicht ausgewertet.
• Channel 1 (#027), höchste Stufe: Sensorsignal fällt im Plateau stark ab (≈1206 → 924 µl/min, s. Drift im Blatt "Plateaus"); Plateau-MW dort nur bedingt aussagekräftig.
• Channel 2 höchste Stufe ist laut Tabelle1 1500 µl/min, Channel 5 höchste Stufe laut Kopf 2000 µl/min (Messwerte entsprechen ≈2 ml/min).
• Tabelle1 AY4 = 2,2 (vermutlich Tippfehler für 0,22) – beeinflusst MW/min nicht, da sich der Mittelwert der Differenzen auf (Endwert − Startwert)/5 reduziert.
• Tabelle1 Zeile 10 rechnet g × 0,997. Für g → ml wäre g ÷ 0,997 physikalisch korrekt (Unterschied ≈ 0,6 %); Formel wurde unverändert übernommen.

## Boxplot manuell
Manuelle Messung: Abweichung der Kanäle vom Mittel aller Kanäle je Flussrate
MW/min je Kanal (µl/min, wie Tabelle1 Z.10 ×1000) und Abweichung vom kanalübergreifenden Mittel. Ch2 1500 µl/min ausgeschlossen; AY4 als 0,22 gewertet.
Kanal | 250 µl/min MW/min | 500 µl/min MW/min | 750 µl/min MW/min | 1000 µl/min MW/min | 2000 µl/min MW/min | 250 µl/min Abw. [%] | 500 µl/min Abw. [%] | 750 µl/min Abw. [%] | 1000 µl/min Abw. [%] | 2000 µl/min Abw. [%]
Channel 1 | 243.27 | 482.55 | 717.84 | 977.06 | 1992.01 | 2.349% | -1.04% | -2.238% | -0.8671% | 0.2844%
Channel 2 | 233.1 | 484.34 | 737.18 | 989.02 |  | -1.93% | -0.6718% | 0.3957% | 0.3468%
Channel 3 | 236.29 | 491.32 | 739.77 | 991.02 | 1980.04 | -0.5872% | 0.7594% | 0.7487% | 0.5491% | -0.3179%
Channel 4 | 239.28 | 488.53 | 741.77 | 987.03 | 1992.01 | 0.6711% | 0.1869% | 1.02% | 0.1445% | 0.2844%
Channel 5 | 241.27 | 488.53 | 735.79 | 983.04 | 1990.01 | 1.51% | 0.1869% | 0.2056% | -0.2601% | 0.184%
Channel 6 | 241.27 | 491.52 | 735.79 | 989.02 | 1980.04 | 1.51% | 0.8003% | 0.2056% | 0.3468% | -0.3179%
Channel 7 | 229.31 | 486.54 | 731.8 | 983.04 | 1984.03 | -3.523% | -0.222% | -0.3375% | -0.2601% | -0.1171%
Mittel | 237.6843 | 487.6186 | 734.2771 | 985.6043 | 1986.3567
VK (Std/MW) | 2.121% | 0.6913% | 1.078% | 0.4916% | 0.287%

## Boxplot
Boxplot: rel. Abweichung Sensor vs. manuell je Kanal (Daten aus Blatt "Vergleich", Spalte I)

## Tabelle1
Channel: 0 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 1 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 2 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 3 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 4 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 5 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 6 | V-Flow [ul/min] | [6 empty] | Channel: 7 | V-Flow [ul/min]
Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000 |  | Zeit [min] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2000
0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0.02 | 1.24 | 3.7 | 7.4 | 12.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1.181 | 3.633 | 7.36 | 12.38 |  | 0 | 0 | 0 | 1.196 | 3.67 | 7.4 | 12.37 |  | 0 | 0 | 0 | 1.21 | 3.68 | 7.42 | 12.39 |  | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.7 | 7.41 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1.22 | 3.71 | 7.43 | 12.42 |  | 0 | 0 | 0 | 1.16 | 3.62 | 7.33 | 12.29
1 | [7 empty] | 1 | 0 | 0.2 | 1.74 | 4.3 | 8.2 | 14.5 |  | 1 | 0 | 0.189 | 1.65 | 4.33 | 8.3 | 13.83 |  | 1 | 0 | 0.21 | 1.7 | 4.4 | 8.37 | 14.3 |  | 1 | 0 | 0.21 | 1.69 | 4.4 | 8.38 | 14.38 |  | 1 | 0 | 0.21 | 1.69 | 4.4 | 8.35 | 1.98 |  | 1 | 0 | 2.2 | 1.69 | 4.4 | 8.3 | 14.37 |  | 1 | 0 | 0.17 | 1.64 | 4.32 | 8.28 | 14.24
2 | [7 empty] | 2 | 0 | 0.42 | 2.23 | 5 | 9.3 | 16.42 |  | 2 | 0 | 0.435 | 2.14 | 5.07 | 9.3 | 15.35 |  | 2 | 0 | 0.445 | 2.18 | 5.14 | 9.37 | 16.3 |  | 2 | 0 | 0.46 | 2.185 | 5.15 | 9.38 | 16.39 |  | 2 | 0 | 0.451 | 2.183 | 5.14 | 9.35 | 3.98 |  | 2 | 0 | 0.47 | 2.19 | 5.12 | 9.4 | 16.36 |  | 2 | 0 | 0.42 | 2.13 | 5.07 | 9.28 | 16.25
3 | [7 empty] | 3 | 0.018 | 0.6 | 2.7 | 5.8 | 10.3 | 18.45 |  | 3 | 0 | 0.675 | 2.63 | 5.82 | 10.31 | 16.88 |  | 3 | 0 | 0.69 | 2.67 | 5.88 | 10.38 | 18.3 |  | 3 | 0 | 0.707 | 2.68 | 5.89 | 10.38 | 18.38 |  | 3 | 0 | 0.7 | 2.68 | 5.88 | 10.35 | 5.98 |  | 3 | 0 | 0.72 | 2.69 | 5.9 | 10.4 | 18.36 |  | 3 | 0 | 0.67 | 2.62 | 5.8 | 10.28 | 18.24
4 | [7 empty] | 4 | 0.018 | 0.84 | 3.2 | 6.3 | 11.27 | 20.45 |  | 4 | 0 | 0.935 | 3.12 | 6.55 | 11.32 | 18.41 |  | 4 | 0 | 0.94 | 3.17 | 6.62 | 11.36 | 20.3 |  | 4 | 0 | 0.957 | 3.169 | 6.64 | 11.37 | 20.37 |  | 4 | 0 | 0.95 | 3.17 | 6.63 | 11.34 | 7.98 |  | 4 | 0 | 0.98 | 3.19 | 6.7 | 11.4 | 20.37 |  | 4 | 0 | 0.91 | 3.1 | 6.54 | 11.28 | 20.25
5 | [7 empty] | 5 | 0.02 | 1.24 | 3.66 | 7.3 | 12.3 | 22.35 |  | 5 | 0 | 1.169 | 3.61 | 7.33 | 12.32 | 19.94 |  | 5 | 0 | 1.185 | 3.66 | 7.38 | 12.37 | 22.3 |  | 5 | 0 | 1.2 | 3.66 | 7.4 | 12.37 | 22.38 |  | 5 | 0 | 1.21 | 3.67 | 7.39 | 12.34 | 9.98 |  | 5 | 0 | 1.21 | 3.685 | 7.4 | 12.39 | 22.35 |  | 5 | 0 | 1.15 | 3.6 | 7.29 | 12.26 | 22.24
ΜW/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [g] | ΜW/min | 0.0033333 | 0.244 | 0.484 | 0.72 | 0.98 | 1.998 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.2338 | 0.4858 | 0.7394 | 0.992 | 1.512 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.237 | 0.4928 | 0.742 | 0.994 | 1.986 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.24 | 0.49 | 0.744 | 0.99 | 1.998 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.242 | 0.49 | 0.738 | 0.986 | 1.996 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.242 | 0.493 | 0.738 | 0.992 | 1.986 | [g] | ΜW/min | 0 | 0.23 | 0.488 | 0.734 | 0.986 | 1.99 | [g]
MW/min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [ml] | MW/min | 0.0033233 | 0.24327 | 0.48255 | 0.71784 | 0.97706 | 1.992 | [ml] | MW/min | 0 | 0.2331 | 0.48434 | 0.73718 | 0.98902 | 1.5075 | [ml] | MW/min | 0 | 0.23629 | 0.49132 | 0.73977 | 0.99102 | 1.98 | [ml] | MW/min | 0 | 0.23928 | 0.48853 | 0.74177 | 0.98703 | 1.992 | [ml] | MW/min | 0 | 0.24127 | 0.48853 | 0.73579 | 0.98304 | 1.99 | [ml] | MW/min | 0 | 0.24127 | 0.49152 | 0.73579 | 0.98902 | 1.98 | [ml] | MW/min | 0 | 0.22931 | 0.48654 | 0.7318 | 0.98304 | 1.984 | [ml]
[8 empty] | #027 | [7 empty] | #028 | [7 empty] | #029 | [7 empty] | #031 | [7 empty] | #032 | [7 empty] | #034 | [7 empty] | #035

## Plateaus
Kanal | Datei | Plateau # | Start [min] | Ende [min] | n Werte | Plateau-MW [µl/min] | Std-Abw. [µl/min] | Min [µl/min] | Max [µl/min] | MW 1. Minute [µl/min] | MW letzte Minute [µl/min] | Drift [%]
Channel 1 | #027 | 1 | 6.8894 | 11.094 | 502 | 229.8328 | 6.9754 | 214.04 | 248.89 | 231.5888 | 231.0843 | -0.2195%
Channel 1 | #027 | 2 | 28.2477 | 32.5432 | 515 | 445.731 | 14.1553 | 416.61 | 485.7 | 450.7242 | 443.9106 | -1.529%
Channel 1 | #027 | 3 | 34.0877 | 38.4222 | 520 | 645.3404 | 16.9847 | 613.22 | 684.92 | 646.2707 | 641.2126 | -0.7838%
Channel 1 | #027 | 4 | 48.2708 | 52.6362 | 524 | 839.3018 | 19.6634 | 799.99 | 885.29 | 837.5377 | 840.2538 | 0.3236%
Channel 1 | #027 | 5 | 55.0278 | 59.3218 | 515 | 1048.4314 | 109.996 | 891.91 | 1273.54 | 1206.0508 | 924.3978 | -26.86%
Channel 2 | #028 | 1 | 5.6157 | 9.8507 | 506 | 250.2933 | 9.6263 | 231.28 | 275.11 | 259.8795 | 243.4286 | -6.573%
Channel 2 | #028 | 2 | 11.4733 | 15.7881 | 516 | 494.6083 | 9.4233 | 481.18 | 519.32 | 494.2194 | 493.7671 | -0.09145%
Channel 2 | #028 | 3 | 17.1579 | 21.4955 | 518 | 756.4938 | 15.8007 | 733.09 | 792.45 | 749.1122 | 763.4163 | 1.891%
Channel 2 | #028 | 4 | 22.8996 | 27.2353 | 519 | 1009.4097 | 18.0397 | 983.74 | 1056.27 | 1005.8751 | 1010.7241 | 0.4804%
Channel 2 | #028 | 5 | 28.6974 | 32.9646 | 511 | 1533.7541 | 34.0961 | 1466.55 | 1631.67 | 1528.6182 | 1525.5563 | -0.1996%
Channel 3 | #029 | 1 | 6.0592 | 10.2959 | 507 | 238.1977 | 24.9188 | 174.61 | 278.8 | 240.133 | 237.5927 | -1.066%
Channel 3 | #029 | 2 | 12.2616 | 16.52 | 510 | 467.4222 | 14.5145 | 440.01 | 524.84 | 468.0965 | 467.1477 | -0.203%
Channel 3 | #029 | 3 | 18.0577 | 22.3334 | 513 | 687.3321 | 16.9666 | 660.94 | 728.36 | 686.2926 | 685.8073 | -0.0706%
Channel 3 | #029 | 4 | 23.8789 | 28.1502 | 512 | 902.3269 | 21.9024 | 866.45 | 953.33 | 905.6266 | 900.714 | -0.5444%
Channel 3 | #029 | 5 | 31.959 | 36.221 | 510 | 1719.254 | 37.7729 | 1659.77 | 1811.69 | 1728.1721 | 1710.82 | -1.009%
Channel 4 | #031 | 1 | 6.6036 | 10.8362 | 504 | 225.831 | 22.1525 | 177.28 | 270.08 | 224.8703 | 230.3961 | 2.447%
Channel 4 | #031 | 2 | 12.1792 | 16.4478 | 509 | 418.2449 | 14.0272 | 381.87 | 447.98 | 418.5254 | 419.9924 | 0.3507%
Channel 4 | #031 | 3 | 17.9257 | 22.2005 | 510 | 598.1323 | 11.7336 | 579.19 | 626.84 | 597.3671 | 597.0653 | -0.05045%
Channel 4 | #031 | 4 | 23.688 | 27.9613 | 509 | 768.113 | 14.9538 | 740.78 | 802.21 | 770.7338 | 767.1222 | -0.4702%
Channel 4 | #031 | 5 | 29.2554 | 33.5205 | 508 | 1346.0425 | 23.8833 | 1306.05 | 1408.75 | 1350.5228 | 1341.7071 | -0.6549%
Channel 5 | #032 | 1 | 5.7725 | 9.9934 | 504 | 247.3041 | 11.776 | 167.69 | 313.57 | 245.7628 | 244.1238 | -0.6628%
Channel 5 | #032 | 2 | 13.0105 | 17.3013 | 512 | 497.3073 | 15.1363 | 472.45 | 530.98 | 502.6197 | 492.2161 | -2.092%
Channel 5 | #032 | 3 | 19.0548 | 23.3718 | 515 | 747.279 | 19.1847 | 718.88 | 806.68 | 752.8615 | 745.4206 | -0.9957%
Channel 5 | #032 | 4 | 25.2928 | 29.6108 | 514 | 997.2929 | 25.175 | 948.29 | 1127.36 | 1003.6454 | 991.4781 | -1.22%
Channel 5 | #032 | 5 | 31.7095 | 35.9934 | 509 | 2031.3463 | 50.6178 | 1950.73 | 2145.21 | 2047.3588 | 2020.1193 | -1.341%
Channel 6 | #034 | 1 | 6.1269 | 10.3438 | 504 | 242.136 | 8.0657 | 228.91 | 262.71 | 244.6823 | 237.5977 | -2.926%
Channel 6 | #034 | 2 | 11.8459 | 16.1175 | 509 | 477.4254 | 12.0664 | 458.59 | 508.07 | 479.6497 | 473.8866 | -1.207%
Channel 6 | #034 | 3 | 17.5463 | 21.8297 | 510 | 712.822 | 17.5392 | 682.37 | 749.94 | 714.5229 | 715.6393 | 0.1566%
Channel 6 | #034 | 4 | 23.8116 | 28.0929 | 509 | 939.0739 | 21.7905 | 901.26 | 987.39 | 939.9645 | 939.5436 | -0.04482%
Channel 6 | #034 | 5 | 29.4303 | 33.6942 | 507 | 1833.6012 | 41.0698 | 1763.92 | 1920.86 | 1844.3392 | 1834.3518 | -0.5447%
Channel 7 | #035 | 1 | 6.0963 | 10.318 | 505 | 260.2638 | 9.0063 | 243.26 | 285.12 | 256.534 | 265.5178 | 3.452%
Channel 7 | #035 | 2 | 11.6201 | 15.9159 | 513 | 523.9704 | 16.3371 | 499.77 | 558.94 | 523.3865 | 527.8046 | 0.8432%
Channel 7 | #035 | 3 | 17.1678 | 21.4904 | 516 | 802.156 | 20.6218 | 767.12 | 854.33 | 791.2653 | 811.1329 | 2.477%
Channel 7 | #035 | 4 | 23.4954 | 27.8129 | 515 | 1129.591 | 30.9607 | 1045.2 | 1203.86 | 1111.9355 | 1147.2333 | 3.125%
Channel 7 | #035 | 5 | 29.0474 | 33.3349 | 511 | 2269.3149 | 67.9314 | 2120.67 | 2438.89 | 2318.9548 | 2210.4675 | -4.781%
Methode Plateau-Erkennung (automatisch aus Spalte chX_flow_mean_ulmin):
• Glättung mit gleitendem Median (11 Werte ≈ 5,5 s) nur zur Erkennung, Mittelwerte aus Rohdaten
• Plateau = zusammenhängender Bereich > 100 µl/min mit Dauer ≥ 120 s (kurze Spikes werden ignoriert)
• Einschwingen verworfen: erste 30 s nach Anstieg und letzte 15 s vor Abfall
• Zuordnung Plateau → Flussrate in aufsteigender Reihenfolge (je Datei genau 5 Plateaus gefunden)
• Drift = (MW letzte Minute − MW 1. Minute) / Plateau-MW

## Diagramme
Erkannte Plateaus (orange) mit Plateau-Mittelwert (rot)