## Übersicht
Plateau-Auswertung Durchflussmessung – flowlog_042 & flowlog_043
Zielwert [µl/min] | 500 | Vorgabe des Nutzers
Toleranz für Markierung [±] | 5% | Annahme: Abweichungen über ±5 % werden rot markiert (anpassbar)
Zusammenfassung je Kanal (über alle gewerteten Plateaus)
Datei | Kanal | Anzahl Plateaus | Mittelwert der Plateau-Mittelwerte [µl/min] | Mittlere Std.-Abw. innerhalb Plateau [µl/min] | Std.-Abw. zwischen Plateaus [µl/min] | Mittlere Abweichung vom Ziel [%] | Min. Abweichung [%] | Max. Abweichung [%]
flowlog_042 | Kanal 1 | 20 | 462.5822 | 5.1164 | 7.8589 | -7.484% | -10.9% | -5.31%
flowlog_042 | Kanal 2 | 20 | 503.6813 | 6.5318 | 6.113 | 0.7363% | -1.121% | 2.764%
flowlog_042 | Kanal 3 | 20 | 372.0125 | 6.4942 | 112.4119 | -25.6% | -65.27% | -1.838%
flowlog_042 | Kanal 4 | 20 | 427.3749 | 5.2014 | 5.7529 | -14.53% | -15.99% | -12.68%
flowlog_042 | Kanal 5 | 20 | 500.2726 | 6.0298 | 1.401 | 0.05453% | -0.5655% | 0.4917%
flowlog_042 | Kanal 6 | 20 | 489.5609 | 6.2015 | 3.5921 | -2.088% | -3.452% | 0.02722%
flowlog_043 | Kanal 1 | 19 | 474.3448 | 7.317 | 2.9523 | -5.131% | -6.333% | -4.311%
flowlog_043 | Kanal 2 | 19 | 510.3516 | 6.9549 | 1.5583 | 2.07% | 1.593% | 2.667%
flowlog_043 | Kanal 3 | 19 | 489.4803 | 27.5484 | 2.7323 | -2.104% | -2.857% | -1.121%
flowlog_043 | Kanal 4 | 19 | 418.2505 | 5.9153 | 1.5393 | -16.35% | -17.15% | -15.88%
flowlog_043 | Kanal 5 | 19 | 493.4646 | 5.9849 | 1.8387 | -1.307% | -1.818% | -0.485%
flowlog_043 | Kanal 6 | 19 | 483.6582 | 5.0533 | 1.6519 | -3.268% | -3.876% | -2.715%
Methode der Plateau-Erkennung
1. Pumpphasen: Zeitabschnitte, in denen der Median der Kanäle 1–6 über 150 µl/min liegt (je Datei 20 Zyklen à ca. 2 min).
2. Je Kanal und Zyklus wird ein Referenzwert gebildet (Median der zweiten Hälfte der Pumpphase, Signal mit gleitendem 7-Punkt-Median geglättet).
3. Plateau = längster zusammenhängender Bereich, in dem das geglättete Signal innerhalb ±5 % (mind. ±20 µl/min) dieses Referenzwerts liegt; je 1 Messpunkt am Rand abgeschnitten.
→ Anstiegsflanke, Überschwinger (bis ~900 µl/min an Kanal 1) und Abfallflanke werden so ausgeschlossen.
4. Mittelwert und Std.-Abw. werden per Formel aus den ungeglätteten Einzelwerten im Blatt „Daten“ berechnet.
5. Abweichung = (Plateau-Mittelwert − Zielwert) / Zielwert. Zielwert in B3 änderbar – alle Blätter rechnen neu.
6. Kanal 7 nicht ausgewertet (Luft-Flag dauerhaft aktiv, kein Durchfluss). Ruhephase nach ~43 min in flowlog_042 (kein Pumpen) ignoriert.

## 042 Auswertung
flowlog_042.csv – Plateau-Auswertung
Zielwert: | 500 | µl/min (verknüpft mit Übersicht!B3)
Mittelwert der Plateaus [µl/min]
Plateau | Start [min] | Dauer [s] | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6 | Zielwert | Kanal | Mittelwert | Zielwert
1 | 2.09 | 35.5 | 449.6466 | 495.5082 | 483.5282 | 436.5906 | 502.4585 | 500.1361 | 500 | Kanal 1 | 462.5822 | 500
2 | 4.09 | 34.1 | 445.4933 | 494.3951 | 483.37 | 430.0233 | 498.4932 | 492.821 | 500 | Kanal 2 | 503.6813 | 500
3 | 5.99 | 33.8 | 452.051 | 496.2124 | 489.684 | 431.7597 | 497.1725 | 482.74 | 500 | Kanal 3 | 372.0125 | 500
4 | 8 | 33.1 | 454.254 | 496.9989 | 490.8123 | 435.3147 | 497.8607 | 484.8224 | 500 | Kanal 4 | 427.3749 | 500
5 | 10 | 31.2 | 461.7414 | 498.7375 | 490.1708 | 435.0588 | 500.9534 | 488.5215 | 500 | Kanal 5 | 500.2726 | 500
6 | 12.06 | 31.1 | 458.4656 | 499.1797 | 483.4287 | 434.8788 | 501.0867 | 491.0567 | 500 | Kanal 6 | 489.5609 | 500
7 | 14.03 | 31.1 | 458.9525 | 500.5586 | 471.6695 | 433.2122 | 501.6785 | 491.643 | 500
8 | 16.04 | 33.3 | 458.4562 | 498.2395 | 453.0898 | 429.4329 | 498.0848 | 485.6601 | 500
9 | 18.05 | 32.5 | 458.6637 | 499.5175 | 430.7645 | 428.0737 | 499.6898 | 489.3099 | 500
10 | 20.07 | 31.6 | 462.9473 | 503.4996 | 410.2243 | 427.9766 | 500.3289 | 490.8338 | 500
11 | 22.07 | 31.4 | 466.9993 | 506.8117 | 384.9361 | 427.2855 | 501.2303 | 491.7197 | 500
12 | 24.08 | 31.2 | 468.2422 | 506.9003 | 360.4233 | 426.67 | 500.9796 | 491.7594 | 500
13 | 26.09 | 30.7 | 466.8713 | 506.5854 | 337.4554 | 424.017 | 500.8674 | 490.58 | 500
14 | 28.08 | 30.9 | 466.5667 | 507.2055 | 310.7084 | 422.7719 | 501.331 | 491.2594 | 500
15 | 30.07 | 30.9 | 468.9402 | 508.2205 | 280.1564 | 420.1454 | 500.8605 | 488.1271 | 500
16 | 32.07 | 29.4 | 469.4876 | 507.7936 | 256.2174 | 420.117 | 500.2357 | 487.546 | 500
17 | 34.07 | 30.7 | 469.867 | 509.0702 | 233.5848 | 421.8531 | 500.8607 | 488.046 | 500
18 | 36.02 | 35 | 473.4512 | 513.8211 | 218.6077 | 421.3739 | 501.3055 | 489.2347 | 500
19 | 38.02 | 35.5 | 472.1542 | 512.3583 | 197.7659 | 420.8965 | 500.65 | 488.0908 | 500
20 | 40 | 35.3 | 468.3932 | 512.0132 | 173.6517 | 420.0455 | 499.3252 | 487.3093 | 500
Mittelwert |  |  | 462.5822 | 503.6813 | 372.0125 | 427.3749 | 500.2726 | 489.5609
Std.-Abw. zw. Plateaus |  |  | 7.8589 | 6.113 | 112.4119 | 5.7529 | 1.401 | 3.5921
Min |  |  | 445.4933 | 494.3951 | 173.6517 | 420.0455 | 497.1725 | 482.74
Max |  |  | 473.4512 | 513.8211 | 490.8123 | 436.5906 | 502.4585 | 500.1361
Standardabweichung innerhalb jedes Plateaus [µl/min]
Plateau | Start [min] | Dauer [s] | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6
1 | 2.09 | 35.5 | 4.6205 | 7.0201 | 6.7287 | 5.6944 | 6.2746 | 5.2851
2 | 4.09 | 34.1 | 3.26 | 7.0061 | 5.3697 | 4.9509 | 5.6666 | 6.5855
3 | 5.99 | 33.8 | 6.568 | 7.4002 | 5.6222 | 6.4949 | 8.8414 | 5.5554
4 | 8 | 33.1 | 8.4538 | 5.3964 | 5.3787 | 8.1702 | 7.6855 | 6.2307
5 | 10 | 31.2 | 7.0498 | 4.6113 | 5.5877 | 5.6641 | 7.1617 | 6.3164
6 | 12.06 | 31.1 | 8.0775 | 5.0636 | 4.8691 | 5.6892 | 5.2985 | 8.8914
7 | 14.03 | 31.1 | 5.6834 | 4.5821 | 3.8006 | 4.4292 | 7.0276 | 7.8418
8 | 16.04 | 33.3 | 5.8231 | 4.5227 | 3.5439 | 4.0161 | 6.4214 | 9.4223
9 | 18.05 | 32.5 | 4.3132 | 5.2078 | 5.2893 | 3.8543 | 6.4065 | 6.3856
10 | 20.07 | 31.6 | 3.4159 | 6.7583 | 4.7143 | 3.9956 | 6.3623 | 6.2875
11 | 22.07 | 31.4 | 3.8488 | 6.1723 | 4.0049 | 3.7714 | 5.0216 | 5.1406
12 | 24.08 | 31.2 | 5.9656 | 5.6371 | 3.6701 | 4.4093 | 3.5831 | 4.1139
13 | 26.09 | 30.7 | 5.3916 | 6.3985 | 4.4646 | 4.4607 | 3.7608 | 4.1403
14 | 28.08 | 30.9 | 2.9595 | 7.194 | 14.4779 | 4.7374 | 4.7202 | 4.4596
15 | 30.07 | 30.9 | 3.7322 | 7.0335 | 13.3552 | 5.1191 | 6.4387 | 4.0171
16 | 32.07 | 29.4 | 3.6134 | 6.3603 | 12.326 | 5.0491 | 7.3072 | 4.135
17 | 34.07 | 30.7 | 5.3871 | 7.5283 | 5.7075 | 5.071 | 5.4264 | 5.902
18 | 36.02 | 35 | 4.8113 | 9.3942 | 7.6097 | 5.9105 | 5.8888 | 7.0523
19 | 38.02 | 35.5 | 4.5935 | 7.804 | 6.3661 | 6.5285 | 5.8593 | 8.2218
20 | 40 | 35.3 | 4.7598 | 9.5461 | 6.9975 | 6.0127 | 5.4445 | 8.045
Mittelwert |  |  | 5.1164 | 6.5318 | 6.4942 | 5.2014 | 6.0298 | 6.2015
Max |  |  | 8.4538 | 9.5461 | 14.4779 | 8.1702 | 8.8414 | 9.4223
Prozentuale Abweichung des Plateau-Mittelwerts vom Zielwert (Mittelwert − Ziel) / Ziel
Plateau | Start [min] | Dauer [s] | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6
1 | 2.09 | 35.5 | -10.07% | -0.8984% | -3.294% | -12.68% | 0.4917% | 0.02722%
2 | 4.09 | 34.1 | -10.9% | -1.121% | -3.326% | -14% | -0.3014% | -1.436%
3 | 5.99 | 33.8 | -9.59% | -0.7575% | -2.063% | -13.65% | -0.5655% | -3.452%
4 | 8 | 33.1 | -9.149% | -0.6002% | -1.838% | -12.94% | -0.4279% | -3.036%
5 | 10 | 31.2 | -7.652% | -0.2525% | -1.966% | -12.99% | 0.1907% | -2.296%
6 | 12.06 | 31.1 | -8.307% | -0.1641% | -3.314% | -13.02% | 0.2173% | -1.789%
7 | 14.03 | 31.1 | -8.21% | 0.1117% | -5.666% | -13.36% | 0.3357% | -1.671%
8 | 16.04 | 33.3 | -8.309% | -0.3521% | -9.382% | -14.11% | -0.383% | -2.868%
9 | 18.05 | 32.5 | -8.267% | -0.09649% | -13.85% | -14.39% | -0.06205% | -2.138%
10 | 20.07 | 31.6 | -7.411% | 0.6999% | -17.96% | -14.4% | 0.06577% | -1.833%
11 | 22.07 | 31.4 | -6.6% | 1.362% | -23.01% | -14.54% | 0.246% | -1.656%
12 | 24.08 | 31.2 | -6.352% | 1.38% | -27.92% | -14.67% | 0.1959% | -1.648%
13 | 26.09 | 30.7 | -6.626% | 1.317% | -32.51% | -15.2% | 0.1735% | -1.884%
14 | 28.08 | 30.9 | -6.687% | 1.441% | -37.86% | -15.45% | 0.2662% | -1.748%
15 | 30.07 | 30.9 | -6.212% | 1.644% | -43.97% | -15.97% | 0.1721% | -2.375%
16 | 32.07 | 29.4 | -6.102% | 1.559% | -48.76% | -15.98% | 0.04714% | -2.491%
17 | 34.07 | 30.7 | -6.027% | 1.814% | -53.28% | -15.63% | 0.1721% | -2.391%
18 | 36.02 | 35 | -5.31% | 2.764% | -56.28% | -15.73% | 0.2611% | -2.153%
19 | 38.02 | 35.5 | -5.569% | 2.472% | -60.45% | -15.82% | 0.13% | -2.382%
20 | 40 | 35.3 | -6.321% | 2.403% | -65.27% | -15.99% | -0.135% | -2.538%
Mittelwert |  |  | -7.484% | 0.7363% | -25.6% | -14.53% | 0.05453% | -2.088%
Min |  |  | -10.9% | -1.121% | -65.27% | -15.99% | -0.5655% | -3.452%
Max |  |  | -5.31% | 2.764% | -1.838% | -12.68% | 0.4917% | 0.02722%
Hinweise:
• Kanal 7 nicht ausgewertet: Luftsensor-Flag aktiv, Durchfluss ≈ 0,3 µl/min (kein Fluss).
• Std.-Abw. = Streuung der Einzelwerte (≈0,5-s-Messwerte) innerhalb des stabilen Plateaubereichs; Einschwing-Überschwinger und Flanken sind ausgeschlossen.
• Rot markiert: ¦Abweichung¦ > Toleranz aus Übersicht!B4. Rohwerte je Plateau im Blatt „042 Daten“.
• Kanal 3 fällt von Plateau zu Plateau kontinuierlich ab (~485 → ~170 µl/min) – Hinweis auf zunehmende Verstopfung/Drift in diesem Kanal.

## 043 Auswertung
flowlog_043.csv – Plateau-Auswertung
Zielwert: | 500 | µl/min (verknüpft mit Übersicht!B3)
Mittelwert der Plateaus [µl/min]
Plateau | Start [min] | Dauer [s] | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6 | Zielwert | Kanal | Mittelwert | Zielwert
1 | 1.08 | 10.1 | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | 500 | Kanal 1 | 474.3448 | 500
2 | 2.92 | 32.5 | 469.1845 | 511.3832 | 486.8817 | 414.2485 | 493.961 | 482.4854 | 500 | Kanal 2 | 510.3516 | 500
3 | 4.92 | 32.3 | 472.1947 | 511.7684 | 488.1341 | 415.3541 | 493.917 | 482.5794 | 500 | Kanal 3 | 489.4803 | 500
4 | 6.81 | 31.1 | 472.9597 | 513.3339 | 492.2451 | 418.2893 | 497.5752 | 486.1853 | 500 | Kanal 4 | 418.2505 | 500
5 | 8.8 | 31.2 | 476.5947 | 512.0883 | 492.73 | 419.476 | 496.8712 | 486.4265 | 500 | Kanal 5 | 493.4646 | 500
6 | 10.82 | 30.9 | 474.7668 | 509.7465 | 494.394 | 418.3793 | 494.8699 | 482.831 | 500 | Kanal 6 | 483.6582 | 500
7 | 12.8 | 31.5 | 471.4803 | 507.9646 | 487.1645 | 417.6915 | 492.9207 | 483.5709 | 500
8 | 14.8 | 31 | 473.135 | 508.2918 | 488.6079 | 418.0651 | 491.486 | 480.62 | 500
9 | 16.8 | 31.5 | 472.5212 | 510.02 | 489.924 | 418.8651 | 494.5919 | 484.4696 | 500
10 | 18.8 | 31.5 | 474.0276 | 510.2812 | 487.0752 | 418.2393 | 493.557 | 483.9932 | 500
11 | 20.8 | 30.5 | 477.968 | 511.3995 | 489.151 | 419.9173 | 493.353 | 483.8063 | 500
12 | 22.8 | 32.7 | 477.0625 | 509.6163 | 493.0797 | 419.2975 | 493.3606 | 484.3604 | 500
13 | 24.8 | 31.4 | 474.0661 | 509.1085 | 488.3261 | 418.1753 | 493.3656 | 484.1847 | 500
14 | 26.79 | 31.5 | 468.3344 | 509.2173 | 486.0109 | 417.4398 | 491.3118 | 482.5354 | 500
15 | 28.79 | 32.2 | 472.9549 | 508.6638 | 485.713 | 417.2953 | 492.8426 | 481.4875 | 500
16 | 30.88 | 32.6 | 475.8739 | 509.5072 | 489.7964 | 417.733 | 490.9087 | 482.2182 | 500
17 | 32.88 | 33.4 | 478.4458 | 511.1775 | 490.7542 | 418.7383 | 491.2345 | 483.1994 | 500
18 | 34.8 | 31.9 | 478.3927 | 512.6208 | 494.1403 | 420.6152 | 495.1667 | 486.1785 | 500
19 | 36.88 | 32.2 | 477.635 | 511.7321 | 489.2039 | 420.3308 | 493.2933 | 485.9018 | 500
20 | 38.88 | 33.2 | 474.9538 | 508.7599 | 486.7935 | 418.6081 | 491.2405 | 482.4731 | 500
Mittelwert |  |  | 474.3448 | 510.3516 | 489.4803 | 418.2505 | 493.4646 | 483.6582
Std.-Abw. zw. Plateaus |  |  | 2.9523 | 1.5583 | 2.7323 | 1.5393 | 1.8387 | 1.6519
Min |  |  | 468.3344 | 507.9646 | 485.713 | 414.2485 | 490.9087 | 480.62
Max |  |  | 478.4458 | 513.3339 | 494.394 | 420.6152 | 497.5752 | 486.4265
Standardabweichung innerhalb jedes Plateaus [µl/min]
Plateau | Start [min] | Dauer [s] | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6
1 | 1.08 | 10.1 | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl.
2 | 2.92 | 32.5 | 6.362 | 8.5187 | 28.9722 | 6.7421 | 5.276 | 8.405
3 | 4.92 | 32.3 | 6.4331 | 8.8836 | 25.4851 | 5.8855 | 5.3341 | 5.1537
4 | 6.81 | 31.1 | 7.8634 | 8.4816 | 29.0399 | 5.6608 | 7.7724 | 5.4977
5 | 8.8 | 31.2 | 6.6525 | 6.4493 | 29.9759 | 6.3132 | 7.0149 | 5.5153
6 | 10.82 | 30.9 | 5.4257 | 5.679 | 26.8009 | 6.4579 | 6.617 | 6.4242
7 | 12.8 | 31.5 | 6.6979 | 7.5884 | 27.3968 | 5.3901 | 6.4599 | 5.3204
8 | 14.8 | 31 | 7.3912 | 6.6263 | 26.4724 | 6.1102 | 6.3782 | 7.9608
9 | 16.8 | 31.5 | 7.4397 | 6.6364 | 27.8819 | 5.611 | 7.0872 | 5.2375
10 | 18.8 | 31.5 | 6.8944 | 7.359 | 27.3313 | 4.9903 | 5.642 | 3.0667
11 | 20.8 | 30.5 | 8.9936 | 7.2012 | 29.6299 | 5.9214 | 4.0577 | 4.052
12 | 22.8 | 32.7 | 6.6433 | 5.7446 | 28.581 | 6.9142 | 5.4047 | 6.0057
13 | 24.8 | 31.4 | 5.9966 | 5.6193 | 27.1786 | 7.022 | 5.0056 | 5.766
14 | 26.79 | 31.5 | 7.7931 | 6.8518 | 26.2449 | 5.8927 | 4.6898 | 5.0288
15 | 28.79 | 32.2 | 7.9219 | 6.0804 | 28.0495 | 5.5236 | 7.0327 | 4.1312
16 | 30.88 | 32.6 | 8.2853 | 7.1419 | 26.9112 | 5.14 | 4.3313 | 3.6073
17 | 32.88 | 33.4 | 8.9209 | 7.8218 | 27.6534 | 5.2619 | 4.5759 | 3.1877
18 | 34.8 | 31.9 | 8.6287 | 7.273 | 25.2728 | 5.5901 | 7.5576 | 4.0647
19 | 36.88 | 32.2 | 7.0622 | 5.6591 | 26.1248 | 6.3372 | 4.4208 | 4.0432
20 | 38.88 | 33.2 | 7.6183 | 6.5283 | 28.418 | 5.6259 | 9.0546 | 3.5444
Mittelwert |  |  | 7.317 | 6.9549 | 27.5484 | 5.9153 | 5.9849 | 5.0533
Max |  |  | 8.9936 | 8.8836 | 29.9759 | 7.022 | 9.0546 | 8.405
Prozentuale Abweichung des Plateau-Mittelwerts vom Zielwert (Mittelwert − Ziel) / Ziel
Plateau | Start [min] | Dauer [s] | Kanal 1 | Kanal 2 | Kanal 3 | Kanal 4 | Kanal 5 | Kanal 6
1 | 1.08 | 10.1 | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl. | ausgeschl.
2 | 2.92 | 32.5 | -6.163% | 2.277% | -2.624% | -17.15% | -1.208% | -3.503%
3 | 4.92 | 32.3 | -5.561% | 2.354% | -2.373% | -16.93% | -1.217% | -3.484%
4 | 6.81 | 31.1 | -5.408% | 2.667% | -1.551% | -16.34% | -0.485% | -2.763%
5 | 8.8 | 31.2 | -4.681% | 2.418% | -1.454% | -16.1% | -0.6258% | -2.715%
6 | 10.82 | 30.9 | -5.047% | 1.949% | -1.121% | -16.32% | -1.026% | -3.434%
7 | 12.8 | 31.5 | -5.704% | 1.593% | -2.567% | -16.46% | -1.416% | -3.286%
8 | 14.8 | 31 | -5.373% | 1.658% | -2.278% | -16.39% | -1.703% | -3.876%
9 | 16.8 | 31.5 | -5.496% | 2.004% | -2.015% | -16.23% | -1.082% | -3.106%
10 | 18.8 | 31.5 | -5.194% | 2.056% | -2.585% | -16.35% | -1.289% | -3.201%
11 | 20.8 | 30.5 | -4.406% | 2.28% | -2.17% | -16.02% | -1.329% | -3.239%
12 | 22.8 | 32.7 | -4.588% | 1.923% | -1.384% | -16.14% | -1.328% | -3.128%
13 | 24.8 | 31.4 | -5.187% | 1.822% | -2.335% | -16.36% | -1.327% | -3.163%
14 | 26.79 | 31.5 | -6.333% | 1.843% | -2.798% | -16.51% | -1.738% | -3.493%
15 | 28.79 | 32.2 | -5.409% | 1.733% | -2.857% | -16.54% | -1.431% | -3.702%
16 | 30.88 | 32.6 | -4.825% | 1.901% | -2.041% | -16.45% | -1.818% | -3.556%
17 | 32.88 | 33.4 | -4.311% | 2.236% | -1.849% | -16.25% | -1.753% | -3.36%
18 | 34.8 | 31.9 | -4.321% | 2.524% | -1.172% | -15.88% | -0.9667% | -2.764%
19 | 36.88 | 32.2 | -4.473% | 2.346% | -2.159% | -15.93% | -1.341% | -2.82%
20 | 38.88 | 33.2 | -5.009% | 1.752% | -2.641% | -16.28% | -1.752% | -3.505%
Mittelwert |  |  | -5.131% | 2.07% | -2.104% | -16.35% | -1.307% | -3.268%
Min |  |  | -6.333% | 1.593% | -2.857% | -17.15% | -1.818% | -3.876%
Max |  |  | -4.311% | 2.667% | -1.121% | -15.88% | -0.485% | -2.715%
Hinweise:
• Kanal 7 nicht ausgewertet: Luftsensor-Flag aktiv, Durchfluss ≈ 0,3 µl/min (kein Fluss).
• Std.-Abw. = Streuung der Einzelwerte (≈0,5-s-Messwerte) innerhalb des stabilen Plateaubereichs; Einschwing-Überschwinger und Flanken sind ausgeschlossen.
• Rot markiert: ¦Abweichung¦ > Toleranz aus Übersicht!B4. Rohwerte je Plateau im Blatt „043 Daten“.
• Plateau 1 ausgeschlossen: Anlaufzyklus – Pumpphase deutlich kürzer (~51 s statt ~63 s), Kanäle 1–3 erreichen keinen stabilen Bereich ≥ 10 s.
• Kanal 3 zeigt sporadische Signaleinbrüche (Einzelwerte bis ~300 µl/min) – daher deutlich höhere Std.-Abw. als die übrigen Kanäle.

## 042 Daten
Plateau | Kanal | Zeit [s] | Durchfluss Mittel [µl/min]
1 | 1 | 125.698 | 456.36
1 | 1 | 126.207 | 451.5
1 | 1 | 126.707 | 451.78
1 | 1 | 127.207 | 453.8
1 | 1 | 127.72 | 454.69
1 | 1 | 128.232 | 454.23
1 | 1 | 128.732 | 452.91
1 | 1 | 129.239 | 449.58
1 | 1 | 129.739 | 450.17
1 | 1 | 130.249 | 452.89
1 | 1 | 130.749 | 458.14
1 | 1 | 131.249 | 460.28
1 | 1 | 131.749 | 460.87
1 | 1 | 132.262 | 459.01
1 | 1 | 132.762 | 456.24
1 | 1 | 133.262 | 452.46
1 | 1 | 133.771 | 455.59
1 | 1 | 134.271 | 457.04
1 | 1 | 134.78 | 458.11
1 | 1 | 135.284 | 457.89
1 | 1 | 135.796 | 454.45
1 | 1 | 136.296 | 449.09
1 | 1 | 136.796 | 445.47
1 | 1 | 137.296 | 447.85
1 | 1 | 137.796 | 451.91
1 | 1 | 138.296 | 454.39
1 | 1 | 138.796 | 455.46
1 | 1 | 139.296 | 454.95
1 | 1 | 139.809 | 449.9
1 | 1 | 140.309 | 445.44
1 | 1 | 140.812 | 446.29
1 | 1 | 141.312 | 448.27
1 | 1 | 141.812 | 450.29
1 | 1 | 142.312 | 451.1
1 | 1 | 142.812 | 450.62
1 | 1 | 143.325 | 446.83
1 | 1 | 143.825 | 444.59
1 | 1 | 144.325 | 446.07
1 | 1 | 144.832 | 447.81
1 | 1 | 145.332 | 448.99
1 | 1 | 145.832 | 448.43
1 | 1 | 146.332 | 447.52
1 | 1 | 146.832 | 444.89
1 | 1 | 147.339 | 443.11
1 | 1 | 147.849 | 446.36
1 | 1 | 148.349 | 448.31
1 | 1 | 148.849 | 450
1 | 1 | 149.349 | 449.2
1 | 1 | 149.849 | 446.97
1 | 1 | 150.359 | 444.88
1 | 1 | 150.865 | 442.39
1 | 1 | 151.367 | 445.35
1 | 1 | 151.867 | 447.85
1 | 1 | 152.378 | 451.03
1 | 1 | 152.888 | 450.79
1 | 1 | 153.388 | 449.96
1 | 1 | 153.888 | 445.24
1 | 1 | 154.391 | 440.4
1 | 1 | 154.891 | 442.04
1 | 1 | 155.402 | 445.09
1 | 1 | 155.914 | 446.87
1 | 1 | 156.414 | 447.91
1 | 1 | 156.92 | 448.25
1 | 1 | 157.42 | 445.49
1 | 1 | 157.931 | 442.02
1 | 1 | 158.431 | 443.53
1 | 1 | 158.942 | 446.65
1 | 1 | 159.453 | 448.61
1 | 1 | 159.963 | 449.41
1 | 1 | 160.463 | 448.32
1 | 1 | 160.963 | 445.61
1 | 1 | 161.469 | 444.66
1 | 1 | 161.969 | 447
1 | 1 | 162.469 | 448.06
1 | 1 | 162.969 | 448.44
1 | 1 | 163.469 | 449.19
1 | 2 | 125.698 | 509.52
1 | 2 | 126.207 | 509.56
1 | 2 | 126.707 | 512.36
1 | 2 | 127.207 | 512.8
1 | 2 | 127.72 | 510.78
1 | 2 | 128.232 | 507.72
1 | 2 | 128.732 | 503.31
1 | 2 | 129.239 | 499.12
1 | 2 | 129.739 | 502.15
1 | 2 | 130.249 | 506.34
1 | 2 | 130.749 | 508.29
1 | 2 | 131.249 | 506.11
1 | 2 | 131.749 | 503.81
1 | 2 | 132.262 | 498.76
1 | 2 | 132.762 | 494.12
1 | 2 | 133.262 | 495.46
1 | 2 | 133.771 | 501.45
1 | 2 | 134.271 | 502.73
1 | 2 | 134.78 | 502.22
1 | 2 | 135.284 | 500.44
1 | 2 | 135.796 | 496.53
1 | 2 | 136.296 | 491.59
1 | 2 | 136.796 | 492.07
1 | 2 | 137.296 | 498.28
1 | 2 | 137.796 | 500.46
1 | 2 | 138.296 | 500.28
1 | 2 | 138.796 | 498.51
1 | 2 | 139.296 | 494.76
1 | 2 | 139.809 | 490.44
1 | 2 | 140.309 | 488.84
1 | 2 | 140.812 | 495.92
1 | 2 | 141.312 | 497.92
1 | 2 | 141.812 | 497.08
1 | 2 | 142.312 | 495.03
1 | 2 | 142.812 | 492.31
1 | 2 | 143.325 | 487.61
1 | 2 | 143.825 | 489.03
1 | 2 | 144.325 | 496.64
1 | 2 | 144.832 | 498.95
1 | 2 | 145.332 | 497.29
1 | 2 | 145.832 | 494.81
1 | 2 | 146.332 | 491.52
1 | 2 | 146.832 | 486.3
1 | 2 | 147.339 | 485.92
1 | 2 | 147.849 | 494.46
1 | 2 | 148.349 | 496.82
1 | 2 | 148.849 | 495.4
1 | 2 | 149.349 | 493.24
1 | 2 | 149.849 | 490.24
1 | 2 | 150.359 | 486.52
1 | 2 | 150.865 | 485.94
1 | 2 | 151.367 | 494.3
1 | 2 | 151.867 | 496.29
1 | 2 | 152.378 | 496.27
1 | 2 | 152.888 | 493.9
1 | 2 | 153.388 | 490.84
1 | 2 | 153.888 | 486.69
1 | 2 | 154.391 | 484.69
1 | 2 | 154.891 | 493.05
1 | 2 | 155.402 | 494.25
1 | 2 | 155.914 | 492.87
1 | 2 | 156.414 | 491.35
1 | 2 | 156.92 | 488.91
1 | 2 | 157.42 | 485
1 | 2 | 157.931 | 483.09
1 | 2 | 158.431 | 491.03
1 | 2 | 158.942 | 493.01
1 | 2 | 159.453 | 493.09
1 | 2 | 159.963 | 491.06
1 | 2 | 160.463 | 488.86
1 | 2 | 160.963 | 485.32
1 | 2 | 161.469 | 486.21
1 | 2 | 161.969 | 493.39
1 | 2 | 162.469 | 493.71
1 | 2 | 162.969 | 492.59
1 | 2 | 163.469 | 491.09
1 | 3 | 126.707 | 502.36
1 | 3 | 127.207 | 502.06
1 | 3 | 127.72 | 497.06
1 | 3 | 128.232 | 497.09
1 | 3 | 128.732 | 493.89
1 | 3 | 129.239 | 489.35
1 | 3 | 129.739 | 489.91
1 | 3 | 130.249 | 493.38
1 | 3 | 130.749 | 496.96
1 | 3 | 131.249 | 496.44
1 | 3 | 131.749 | 495.09
1 | 3 | 132.262 | 491.33
1 | 3 | 132.762 | 486.58
1 | 3 | 133.262 | 485.38
1 | 3 | 133.771 | 489.9
1 | 3 | 134.271 | 491.11
1 | 3 | 134.78 | 491.05
1 | 3 | 135.284 | 488.88
1 | 3 | 135.796 | 486.01
1 | 3 | 136.296 | 481.26
1 | 3 | 136.796 | 479.84
1 | 3 | 137.296 | 483.68
1 | 3 | 137.796 | 486.24
1 | 3 | 138.296 | 486.62
1 | 3 | 138.796 | 485.75
1 | 3 | 139.296 | 484.28
1 | 3 | 139.809 | 479.83
1 | 3 | 140.309 | 476.96
1 | 3 | 140.812 | 481.8
1 | 3 | 141.312 | 483.87
1 | 3 | 141.812 | 483.99
1 | 3 | 142.312 | 483.51
1 | 3 | 142.812 | 481.23
1 | 3 | 143.325 | 477.4
1 | 3 | 143.825 | 476.91
1 | 3 | 144.325 | 482.08
1 | 3 | 144.832 | 485.15
1 | 3 | 145.332 | 484.34
1 | 3 | 145.832 | 482.81
1 | 3 | 146.332 | 480.09
1 | 3 | 146.832 | 476.03
1 | 3 | 147.339 | 474.14
1 | 3 | 147.849 | 480.21
1 | 3 | 148.349 | 482.99
1 | 3 | 148.849 | 482.79
1 | 3 | 149.349 | 481.46
1 | 3 | 149.849 | 478.99
1 | 3 | 150.359 | 475.65
1 | 3 | 150.865 | 473.66
1 | 3 | 151.367 | 479.65
1 | 3 | 151.867 | 482.46
1 | 3 | 152.378 | 484.34
1 | 3 | 152.888 | 482.92
1 | 3 | 153.388 | 480.29
1 | 3 | 153.888 | 476.42
1 | 3 | 154.391 | 473.18
1 | 3 | 154.891 | 478.36
1 | 3 | 155.402 | 481.71
1 | 3 | 155.914 | 481.03
1 | 3 | 156.414 | 481.46
1 | 3 | 156.92 | 479.57
1 | 3 | 157.42 | 475.39
1 | 3 | 157.931 | 472.87
1 | 3 | 158.431 | 478.42
1 | 3 | 158.942 | 481.03
1 | 3 | 159.453 | 482.49
1 | 3 | 159.963 | 481.63
1 | 3 | 160.463 | 480.04
1 | 3 | 160.963 | 475.45
1 | 3 | 161.469 | 474.13
1 | 3 | 161.969 | 478.96
1 | 3 | 162.469 | 481.08
1 | 3 | 162.969 | 480.88
1 | 3 | 163.469 | 479.94
1 | 4 | 129.239 | 451.26
1 | 4 | 129.739 | 451.66
1 | 4 | 130.249 | 451.96
1 | 4 | 130.749 | 451.15
1 | 4 | 131.249 | 448.97
1 | 4 | 131.749 | 447.15
1 | 4 | 132.262 | 444.05
1 | 4 | 132.762 | 440.96
1 | 4 | 133.262 | 441.37
1 | 4 | 133.771 | 442.6
1 | 4 | 134.271 | 443.12
1 | 4 | 134.78 | 442.11
1 | 4 | 135.284 | 440.77
1 | 4 | 135.796 | 439.3
1 | 4 | 136.296 | 436.89
1 | 4 | 136.796 | 437.38
1 | 4 | 137.296 | 439.86
1 | 4 | 137.796 | 440.42
1 | 4 | 138.296 | 439.58
1 | 4 | 138.796 | 438.56
1 | 4 | 139.296 | 437.49
1 | 4 | 139.809 | 435.37
1 | 4 | 140.309 | 434.57
1 | 4 | 140.812 | 438.11
1 | 4 | 141.312 | 439.24
1 | 4 | 141.812 | 438.44
1 | 4 | 142.312 | 437.36
1 | 4 | 142.812 | 436.01
1 | 4 | 143.325 | 433.56
1 | 4 | 143.825 | 434.5
1 | 4 | 144.325 | 437.94
1 | 4 | 144.832 | 438.88
1 | 4 | 145.332 | 437.79
1 | 4 | 145.832 | 436.44
1 | 4 | 146.332 | 435.09
1 | 4 | 146.832 | 432.43
1 | 4 | 147.339 | 432.14
1 | 4 | 147.849 | 436.26
1 | 4 | 148.349 | 436.84
1 | 4 | 148.849 | 435.48
1 | 4 | 149.349 | 434.28
1 | 4 | 149.849 | 433.06
1 | 4 | 150.359 | 431.28
1 | 4 | 150.865 | 430.49
1 | 4 | 151.367 | 435.1
1 | 4 | 151.867 | 435.62
1 | 4 | 152.378 | 435.14
1 | 4 | 152.888 | 433.91
1 | 4 | 153.388 | 432.28
1 | 4 | 153.888 | 430.51
1 | 4 | 154.391 | 429.09
1 | 4 | 154.891 | 434.03
1 | 4 | 155.402 | 434.42
1 | 4 | 155.914 | 433.53
1 | 4 | 156.414 | 432.74
1 | 4 | 156.92 | 431.25
1 | 4 | 157.42 | 428.94
1 | 4 | 157.931 | 428.11
1 | 4 | 158.431 | 433.06
1 | 4 | 158.942 | 433.15
1 | 4 | 159.453 | 432.61
1 | 4 | 159.963 | 431.39
1 | 4 | 160.463 | 430.53
1 | 4 | 160.963 | 428.99
1 | 4 | 161.469 | 429.05
1 | 4 | 161.969 | 433.04
1 | 4 | 162.469 | 432.59
1 | 4 | 162.969 | 432.19
1 | 4 | 163.469 | 431.31
1 | 5 | 130.249 | 524.54
1 | 5 | 130.749 | 523.14
1 | 5 | 131.249 | 519.97
1 | 5 | 131.749 | 516.71
1 | 5 | 132.262 | 512.4
1 | 5 | 132.762 | 508.26
1 | 5 | 133.262 | 508.01
1 | 5 | 133.771 | 510.23
1 | 5 | 134.271 | 510.47
1 | 5 | 134.78 | 508.91
1 | 5 | 135.284 | 507.41
1 | 5 | 135.796 | 505.5
1 | 5 | 136.296 | 502.63
1 | 5 | 136.796 | 502.52
1 | 5 | 137.296 | 505.21
1 | 5 | 137.796 | 506.74
1 | 5 | 138.296 | 505.51
1 | 5 | 138.796 | 504.38
1 | 5 | 139.296 | 502.68
1 | 5 | 139.809 | 500.48
1 | 5 | 140.309 | 499.31
1 | 5 | 140.812 | 503.73
1 | 5 | 141.312 | 505.66
1 | 5 | 141.812 | 504.5
1 | 5 | 142.312 | 502.6
1 | 5 | 142.812 | 500.66
1 | 5 | 143.325 | 498.09
1 | 5 | 143.825 | 498.78
1 | 5 | 144.325 | 503.37
1 | 5 | 144.832 | 504.03
1 | 5 | 145.332 | 503.69
1 | 5 | 145.832 | 501.3
1 | 5 | 146.332 | 500.31
1 | 5 | 146.832 | 497
1 | 5 | 147.339 | 496.96
1 | 5 | 147.849 | 501.75
1 | 5 | 148.349 | 503.13
1 | 5 | 148.849 | 501.8
1 | 5 | 149.349 | 500.89
1 | 5 | 149.849 | 499.21
1 | 5 | 150.359 | 496.97
1 | 5 | 150.865 | 495.61
1 | 5 | 151.367 | 501.11
1 | 5 | 151.867 | 502.53
1 | 5 | 152.378 | 502.02
1 | 5 | 152.888 | 500.05
1 | 5 | 153.388 | 498.34
1 | 5 | 153.888 | 496.75
1 | 5 | 154.391 | 495.09
1 | 5 | 154.891 | 500.32
1 | 5 | 155.402 | 500.37
1 | 5 | 155.914 | 499.91
1 | 5 | 156.414 | 499.01
1 | 5 | 156.92 | 497.24
1 | 5 | 157.42 | 494.64
1 | 5 | 157.931 | 493.56
1 | 5 | 158.431 | 499.26
1 | 5 | 158.942 | 499.9
1 | 5 | 159.453 | 499.18
1 | 5 | 159.963 | 498.32
1 | 5 | 160.463 | 497.55
1 | 5 | 160.963 | 495.64
1 | 5 | 161.469 | 495.05
1 | 5 | 161.969 | 499.28
1 | 5 | 162.469 | 499.08
1 | 5 | 162.969 | 498.16
1 | 5 | 163.469 | 497.31
1 | 6 | 131.749 | 517.71
1 | 6 | 132.262 | 513.77
1 | 6 | 132.762 | 509.21
1 | 6 | 133.262 | 507.53
1 | 6 | 133.771 | 508.39
1 | 6 | 134.271 | 508.39
1 | 6 | 134.78 | 508.45
1 | 6 | 135.284 | 506.16
1 | 6 | 135.796 | 504.28
1 | 6 | 136.296 | 500.93
1 | 6 | 136.796 | 499.81
1 | 6 | 137.296 | 501.28
1 | 6 | 137.796 | 503.54
1 | 6 | 138.296 | 504.16
1 | 6 | 138.796 | 504.57
1 | 6 | 139.296 | 503.38
1 | 6 | 139.809 | 501.63
1 | 6 | 140.309 | 499.97
1 | 6 | 140.812 | 502.44
1 | 6 | 141.312 | 505.16
1 | 6 | 141.812 | 504.37
1 | 6 | 142.312 | 503.71
1 | 6 | 142.812 | 502.42
1 | 6 | 143.325 | 500.37
1 | 6 | 143.825 | 500.44
1 | 6 | 144.325 | 502.21
1 | 6 | 144.832 | 502.86
1 | 6 | 145.332 | 502.22
1 | 6 | 145.832 | 500.7
1 | 6 | 146.332 | 501.06
1 | 6 | 146.832 | 498.49
1 | 6 | 147.339 | 498.11
1 | 6 | 147.849 | 500.03
1 | 6 | 148.349 | 500.91
1 | 6 | 148.849 | 501.64
1 | 6 | 149.349 | 500.94
1 | 6 | 149.849 | 499.66
1 | 6 | 150.359 | 496.99
1 | 6 | 150.865 | 494.35
1 | 6 | 151.367 | 497.89
1 | 6 | 151.867 | 499.59
1 | 6 | 152.378 | 499.52
1 | 6 | 152.888 | 498.73
1 | 6 | 153.388 | 497.93
1 | 6 | 153.888 | 496
1 | 6 | 154.391 | 493.09
1 | 6 | 154.891 | 495.27
1 | 6 | 155.402 | 496.64
1 | 6 | 155.914 | 496.82
1 | 6 | 156.414 | 496.81
1 | 6 | 156.92 | 495.98
1 | 6 | 157.42 | 493.24
1 | 6 | 157.931 | 491.85
1 | 6 | 158.431 | 493.55
1 | 6 | 158.942 | 496.15
1 | 6 | 159.453 | 496.06
1 | 6 | 159.963 | 494.95
1 | 6 | 160.463 | 494.59
1 | 6 | 160.963 | 492.89
1 | 6 | 161.469 | 491.06
1 | 6 | 161.969 | 493.6
1 | 6 | 162.469 | 494.46
1 | 6 | 162.969 | 495.21
1 | 6 | 163.469 | 494.59
2 | 1 | 245.627 | 453.44
2 | 1 | 246.127 | 445.31
2 | 1 | 246.639 | 441.44
2 | 1 | 247.139 | 439.8
2 | 1 | 247.646 | 440.43
2 | 1 | 248.146 | 442.02
2 | 1 | 248.653 | 442.05
2 | 1 | 249.158 | 440.13
2 | 1 | 249.67 | 440.15
2 | 1 | 250.175 | 443.05
2 | 1 | 250.687 | 445.52
2 | 1 | 251.187 | 448.46
2 | 1 | 251.687 | 450.75
2 | 1 | 252.199 | 450.73
2 | 1 | 252.702 | 448.07
2 | 1 | 253.21 | 447.06
2 | 1 | 253.71 | 448.16
2 | 1 | 254.21 | 449.01
2 | 1 | 254.722 | 450.47
2 | 1 | 255.231 | 452.08
2 | 1 | 255.743 | 450.85
2 | 1 | 256.243 | 447.66
2 | 1 | 256.754 | 446.66
2 | 1 | 257.254 | 447.39
2 | 1 | 257.754 | 447.86
2 | 1 | 258.254 | 449.29
2 | 1 | 258.754 | 449.83
2 | 1 | 259.255 | 449.06
2 | 1 | 259.766 | 444.69
2 | 1 | 260.266 | 441.14
2 | 1 | 260.778 | 441.87
2 | 1 | 261.278 | 443.48
2 | 1 | 261.785 | 445.87
2 | 1 | 262.285 | 446.49
2 | 1 | 262.785 | 445.66
2 | 1 | 263.285 | 443.01
2 | 1 | 263.797 | 440.86
2 | 1 | 264.297 | 442.79
2 | 1 | 264.797 | 444.64
2 | 1 | 265.308 | 445.82
2 | 1 | 265.808 | 448.04
2 | 1 | 266.316 | 446.44
2 | 1 | 266.816 | 443.79
2 | 1 | 267.328 | 441.99
2 | 1 | 267.84 | 443.81
2 | 1 | 268.351 | 445.45
2 | 1 | 268.855 | 444.77
2 | 1 | 269.355 | 444.67
2 | 1 | 269.865 | 444.22
2 | 1 | 270.365 | 442.35
2 | 1 | 270.865 | 439.76
2 | 1 | 271.365 | 441.35
2 | 1 | 271.865 | 442.53
2 | 1 | 272.377 | 444.22
2 | 1 | 272.877 | 445.48
2 | 1 | 273.377 | 444.78
2 | 1 | 273.889 | 442.01
2 | 1 | 274.398 | 439.95
2 | 1 | 274.898 | 441.64
2 | 1 | 275.41 | 443.61
2 | 1 | 275.914 | 445.61
2 | 1 | 276.422 | 447.79
2 | 1 | 276.934 | 447.68
2 | 1 | 277.434 | 445.91
2 | 1 | 277.941 | 444.31
2 | 1 | 278.442 | 444.94
2 | 1 | 278.953 | 446.69
2 | 1 | 279.453 | 448.06
2 | 1 | 279.961 | 448.63
2 | 1 | 280.461 | 447.84
2 | 1 | 280.961 | 445.81
2 | 1 | 281.463 | 445.09
2 | 1 | 281.974 | 446.85
2 | 1 | 282.487 | 448.21
2 | 1 | 282.987 | 449.43
2 | 1 | 283.487 | 450.73
2 | 2 | 246.127 | 514.19
2 | 2 | 246.639 | 515.05
2 | 2 | 247.139 | 513.66
2 | 2 | 247.646 | 511.74
2 | 2 | 248.146 | 508.61
2 | 2 | 248.653 | 503.55
2 | 2 | 249.158 | 498.18
2 | 2 | 249.67 | 500.84
2 | 2 | 250.175 | 503.93
2 | 2 | 250.687 | 505
2 | 2 | 251.187 | 504.49
2 | 2 | 251.687 | 502.28
2 | 2 | 252.199 | 497.87
2 | 2 | 252.702 | 491.83
2 | 2 | 253.21 | 495.96
2 | 2 | 253.71 | 499.89
2 | 2 | 254.21 | 501.31
2 | 2 | 254.722 | 501.13
2 | 2 | 255.231 | 498.96
2 | 2 | 255.743 | 495.04
2 | 2 | 256.243 | 488.04
2 | 2 | 256.754 | 492.48
2 | 2 | 257.254 | 497.5
2 | 2 | 257.754 | 498.41
2 | 2 | 258.254 | 497.44
2 | 2 | 258.754 | 496.07
2 | 2 | 259.255 | 493.14
2 | 2 | 259.766 | 487.07
2 | 2 | 260.266 | 486.51
2 | 2 | 260.778 | 492.87
2 | 2 | 261.278 | 494.71
2 | 2 | 261.785 | 495.27
2 | 2 | 262.285 | 494.24
2 | 2 | 262.785 | 491.06
2 | 2 | 263.285 | 485.92
2 | 2 | 263.797 | 487.81
2 | 2 | 264.297 | 493.86
2 | 2 | 264.797 | 495.96
2 | 2 | 265.308 | 495.15
2 | 2 | 265.808 | 493.86
2 | 2 | 266.316 | 490.31
2 | 2 | 266.816 | 486.29
2 | 2 | 267.328 | 486.27
2 | 2 | 267.84 | 492.41
2 | 2 | 268.351 | 493.69
2 | 2 | 268.855 | 492.79
2 | 2 | 269.355 | 491.77
2 | 2 | 269.865 | 489.09
2 | 2 | 270.365 | 486.01
2 | 2 | 270.865 | 485.01
2 | 2 | 271.365 | 491.41
2 | 2 | 271.865 | 493.39
2 | 2 | 272.377 | 492.76
2 | 2 | 272.877 | 491.59
2 | 2 | 273.377 | 489.52
2 | 2 | 273.889 | 485.75
2 | 2 | 274.398 | 484.64
2 | 2 | 274.898 | 491.56
2 | 2 | 275.41 | 492.93
2 | 2 | 275.914 | 492.95
2 | 2 | 276.422 | 492
2 | 2 | 276.934 | 489.93
2 | 2 | 277.434 | 485.54
2 | 2 | 277.941 | 486.4
2 | 2 | 278.442 | 492.16
2 | 2 | 278.953 | 493.03
2 | 2 | 279.453 | 493.48
2 | 2 | 279.961 | 492.65
2 | 2 | 280.461 | 489.91
2 | 2 | 280.961 | 484.94
2 | 2 | 281.463 | 486.56
2 | 2 | 281.974 | 492.27
2 | 2 | 282.487 | 493.74
2 | 2 | 282.987 | 493.65
2 | 2 | 283.487 | 492.35
2 | 3 | 246.639 | 501.69
2 | 3 | 247.139 | 498.79
2 | 3 | 247.646 | 496.51
2 | 3 | 248.146 | 494.32
2 | 3 | 248.653 | 490.45
2 | 3 | 249.158 | 485.01
2 | 3 | 249.67 | 485
2 | 3 | 250.175 | 489.07
2 | 3 | 250.687 | 490.65
2 | 3 | 251.187 | 491.16
2 | 3 | 251.687 | 490.04
2 | 3 | 252.199 | 486.87
2 | 3 | 252.702 | 482.94
2 | 3 | 253.21 | 483.43
2 | 3 | 253.71 | 487.47
2 | 3 | 254.21 | 489.51
2 | 3 | 254.722 | 489.5
2 | 3 | 255.231 | 488.87
2 | 3 | 255.743 | 485.15
2 | 3 | 256.243 | 480
2 | 3 | 256.754 | 480.7
2 | 3 | 257.254 | 484.51
2 | 3 | 257.754 | 486.33
2 | 3 | 258.254 | 486.63
2 | 3 | 258.754 | 485.96
2 | 3 | 259.255 | 482.71
2 | 3 | 259.766 | 477.15
2 | 3 | 260.266 | 474.69
2 | 3 | 260.778 | 479.51
2 | 3 | 261.278 | 482.06
2 | 3 | 261.785 | 483.15
2 | 3 | 262.285 | 483.04
2 | 3 | 262.785 | 480.71
2 | 3 | 263.285 | 476.51
2 | 3 | 263.797 | 475.37
2 | 3 | 264.297 | 480.39
2 | 3 | 264.797 | 482.86
2 | 3 | 265.308 | 482.63
2 | 3 | 265.808 | 482.39
2 | 3 | 266.316 | 479.54
2 | 3 | 266.816 | 476.02
2 | 3 | 267.328 | 474.77
2 | 3 | 267.84 | 479.71
2 | 3 | 268.351 | 482.16
2 | 3 | 268.855 | 481.79
2 | 3 | 269.355 | 481.79
2 | 3 | 269.865 | 480.51
2 | 3 | 270.365 | 477.62
2 | 3 | 270.865 | 475.58
2 | 3 | 271.365 | 479.94
2 | 3 | 271.865 | 482.76
2 | 3 | 272.377 | 483.17
2 | 3 | 272.877 | 482.44
2 | 3 | 273.377 | 480.84
2 | 3 | 273.889 | 476.75
2 | 3 | 274.398 | 474.87
2 | 3 | 274.898 | 480.61
2 | 3 | 275.41 | 482.61
2 | 3 | 275.914 | 483.03
2 | 3 | 276.422 | 482.54
2 | 3 | 276.934 | 482.05
2 | 3 | 277.434 | 478.17
2 | 3 | 277.941 | 477.47
2 | 3 | 278.442 | 483.07
2 | 3 | 278.953 | 484.32
2 | 3 | 279.453 | 484.93
2 | 3 | 279.961 | 484.91
2 | 3 | 280.461 | 482.66
2 | 3 | 280.961 | 478.89
2 | 3 | 281.463 | 478.19
2 | 3 | 281.974 | 483.57
2 | 3 | 282.487 | 486.09
2 | 3 | 282.987 | 486.57
2 | 3 | 283.487 | 485.71
2 | 4 | 252.199 | 443.79
2 | 4 | 252.702 | 439.82
2 | 4 | 253.21 | 441.99
2 | 4 | 253.71 | 442.36
2 | 4 | 254.21 | 442.16
2 | 4 | 254.722 | 440.17
2 | 4 | 255.231 | 438.18
2 | 4 | 255.743 | 435.63
2 | 4 | 256.243 | 431.93
2 | 4 | 256.754 | 434.08
2 | 4 | 257.254 | 436.3
2 | 4 | 257.754 | 435.95
2 | 4 | 258.254 | 434.94
2 | 4 | 258.754 | 433.51
2 | 4 | 259.255 | 431.33
2 | 4 | 259.766 | 428.75
2 | 4 | 260.266 | 428.4
2 | 4 | 260.778 | 431.53
2 | 4 | 261.278 | 431.71
2 | 4 | 261.785 | 431.11
2 | 4 | 262.285 | 429.89
2 | 4 | 262.785 | 428.94
2 | 4 | 263.285 | 426.91
2 | 4 | 263.797 | 427.55
2 | 4 | 264.297 | 430.56
2 | 4 | 264.797 | 431.05
2 | 4 | 265.308 | 430.83
2 | 4 | 265.808 | 430.44
2 | 4 | 266.316 | 428.59
2 | 4 | 266.816 | 426.66
2 | 4 | 267.328 | 426.33
2 | 4 | 267.84 | 429.09
2 | 4 | 268.351 | 429.37
2 | 4 | 268.855 | 428.87
2 | 4 | 269.355 | 428.07
2 | 4 | 269.865 | 426.96
2 | 4 | 270.365 | 425.21
2 | 4 | 270.865 | 424.6
2 | 4 | 271.365 | 428.49
2 | 4 | 271.865 | 428.44
2 | 4 | 272.377 | 428.13
2 | 4 | 272.877 | 427.2
2 | 4 | 273.377 | 426.54
2 | 4 | 273.889 | 424.39
2 | 4 | 274.398 | 424.75
2 | 4 | 274.898 | 428.35
2 | 4 | 275.41 | 428.56
2 | 4 | 275.914 | 428.34
2 | 4 | 276.422 | 427.6
2 | 4 | 276.934 | 426.33
2 | 4 | 277.434 | 424.06
2 | 4 | 277.941 | 424.45
2 | 4 | 278.442 | 428.11
2 | 4 | 278.953 | 427.64
2 | 4 | 279.453 | 427.51
2 | 4 | 279.961 | 426.76
2 | 4 | 280.461 | 425.46
2 | 4 | 280.961 | 423.54
2 | 4 | 281.463 | 425.07
2 | 4 | 281.974 | 427.75
2 | 4 | 282.487 | 427.39
2 | 4 | 282.987 | 427.05
2 | 4 | 283.487 | 426
2 | 5 | 252.199 | 514.25
2 | 5 | 252.702 | 509.43
2 | 5 | 253.21 | 511.2
2 | 5 | 253.71 | 512.36
2 | 5 | 254.21 | 512.11
2 | 5 | 254.722 | 509.11
2 | 5 | 255.231 | 506.67
2 | 5 | 255.743 | 503.65
2 | 5 | 256.243 | 499.91
2 | 5 | 256.754 | 501.58
2 | 5 | 257.254 | 504.39
2 | 5 | 257.754 | 505.21
2 | 5 | 258.254 | 504.1
2 | 5 | 258.754 | 502.42
2 | 5 | 259.255 | 500.54
2 | 5 | 259.766 | 497.25
2 | 5 | 260.266 | 496.51
2 | 5 | 260.778 | 500.6
2 | 5 | 261.278 | 500.66
2 | 5 | 261.785 | 500.36
2 | 5 | 262.285 | 499.32
2 | 5 | 262.785 | 498.11
2 | 5 | 263.285 | 495.79
2 | 5 | 263.797 | 496.29
2 | 5 | 264.297 | 500.58
2 | 5 | 264.797 | 501.02
2 | 5 | 265.308 | 500.9
2 | 5 | 265.808 | 499.85
2 | 5 | 266.316 | 498.16
2 | 5 | 266.816 | 495.99
2 | 5 | 267.328 | 495.39
2 | 5 | 267.84 | 498.56
2 | 5 | 268.351 | 498.97
2 | 5 | 268.855 | 498.63
2 | 5 | 269.355 | 498.26
2 | 5 | 269.865 | 495.93
2 | 5 | 270.365 | 493.68
2 | 5 | 270.865 | 493.49
2 | 5 | 271.365 | 497.53
2 | 5 | 271.865 | 497.65
2 | 5 | 272.377 | 497.41
2 | 5 | 272.877 | 496.71
2 | 5 | 273.377 | 495.76
2 | 5 | 273.889 | 493.51
2 | 5 | 274.398 | 493.14
2 | 5 | 274.898 | 497.21
2 | 5 | 275.41 | 497.17
2 | 5 | 275.914 | 496.61
2 | 5 | 276.422 | 495.36
2 | 5 | 276.934 | 494.06
2 | 5 | 277.434 | 491.06
2 | 5 | 277.941 | 490.89
2 | 5 | 278.442 | 494.88
2 | 5 | 278.953 | 494.33
2 | 5 | 279.453 | 494.47
2 | 5 | 279.961 | 493.3
2 | 5 | 280.461 | 492.94
2 | 5 | 280.961 | 489.57
2 | 5 | 281.463 | 490.76
2 | 5 | 281.974 | 493.65
2 | 5 | 282.487 | 493.01
2 | 5 | 282.987 | 492.15
2 | 5 | 283.487 | 490.71
2 | 6 | 252.702 | 507.75
2 | 6 | 253.21 | 506.46
2 | 6 | 253.71 | 507.68
2 | 6 | 254.21 | 508.2
2 | 6 | 254.722 | 506.27
2 | 6 | 255.231 | 502.87
2 | 6 | 255.743 | 500.54
2 | 6 | 256.243 | 497.39
2 | 6 | 256.754 | 495.86
2 | 6 | 257.254 | 497.92
2 | 6 | 257.754 | 499.38
2 | 6 | 258.254 | 500.25
2 | 6 | 258.754 | 499.17
2 | 6 | 259.255 | 496.36
2 | 6 | 259.766 | 493.39
2 | 6 | 260.266 | 491.64
2 | 6 | 260.778 | 494.11
2 | 6 | 261.278 | 495.79
2 | 6 | 261.785 | 495.51
2 | 6 | 262.285 | 494.4
2 | 6 | 262.785 | 492.95
2 | 6 | 263.285 | 491.38
2 | 6 | 263.797 | 490.59
2 | 6 | 264.297 | 494.22
2 | 6 | 264.797 | 496.76
2 | 6 | 265.308 | 498.29
2 | 6 | 265.808 | 498.12
2 | 6 | 266.316 | 496.95
2 | 6 | 266.816 | 494.27
2 | 6 | 267.328 | 491.19
2 | 6 | 267.84 | 492.68
2 | 6 | 268.351 | 492.73
2 | 6 | 268.855 | 492.49
2 | 6 | 269.355 | 491.64
2 | 6 | 269.865 | 490.1
2 | 6 | 270.365 | 487.26
2 | 6 | 270.865 | 486.45
2 | 6 | 271.365 | 489.19
2 | 6 | 271.865 | 491.55
2 | 6 | 272.377 | 492.69
2 | 6 | 272.877 | 492.93
2 | 6 | 273.377 | 491.45
2 | 6 | 273.889 | 489.23
2 | 6 | 274.398 | 487.38
2 | 6 | 274.898 | 488.86
2 | 6 | 275.41 | 490.78
2 | 6 | 275.914 | 491.33
2 | 6 | 276.422 | 489.73
2 | 6 | 276.934 | 488.18
2 | 6 | 277.434 | 485.26
2 | 6 | 277.941 | 483.75
2 | 6 | 278.442 | 486.43
2 | 6 | 278.953 | 487.73
2 | 6 | 279.453 | 488.06
2 | 6 | 279.961 | 488.49
2 | 6 | 280.461 | 486.81
2 | 6 | 280.961 | 484.35
2 | 6 | 281.463 | 482.1
2 | 6 | 281.974 | 483.27
2 | 6 | 282.487 | 483.37
2 | 6 | 282.987 | 482.82
2 | 6 | 283.487 | 480.15
3 | 1 | 369.066 | 455.97
3 | 1 | 369.575 | 449.37
3 | 1 | 370.075 | 444.4
3 | 1 | 370.581 | 443.17
3 | 1 | 371.081 | 442.49
3 | 1 | 371.585 | 441.08
3 | 1 | 372.085 | 439.72
3 | 1 | 372.585 | 436.65
3 | 1 | 373.091 | 437.55
3 | 1 | 373.597 | 440.33
3 | 1 | 374.097 | 444.89
3 | 1 | 374.604 | 450.31
3 | 1 | 375.104 | 452.21
3 | 1 | 375.604 | 453.73
3 | 1 | 376.104 | 454.11
3 | 1 | 376.604 | 455.2
3 | 1 | 377.104 | 459.01
3 | 1 | 377.604 | 462.65
3 | 1 | 378.109 | 465.15
3 | 1 | 378.609 | 465.16
3 | 1 | 379.113 | 464.39
3 | 1 | 379.613 | 461.7
3 | 1 | 380.124 | 458.12
3 | 1 | 380.624 | 458.13
3 | 1 | 381.124 | 459.99
3 | 1 | 381.635 | 460.93
3 | 1 | 382.146 | 462.41
3 | 1 | 382.646 | 461.61
3 | 1 | 383.149 | 458.13
3 | 1 | 383.649 | 456.32
3 | 1 | 384.161 | 456.83
3 | 1 | 384.661 | 456.41
3 | 1 | 385.161 | 457.55
3 | 1 | 385.673 | 458.09
3 | 1 | 386.185 | 456.84
3 | 1 | 386.685 | 452.91
3 | 1 | 387.185 | 449.91
3 | 1 | 387.698 | 451.55
3 | 1 | 388.198 | 451.52
3 | 1 | 388.701 | 452.33
3 | 1 | 389.213 | 452.04
3 | 1 | 389.725 | 451.77
3 | 1 | 390.227 | 448.94
3 | 1 | 390.735 | 448.37
3 | 1 | 391.235 | 449.64
3 | 1 | 391.748 | 450.77
3 | 1 | 392.26 | 452.49
3 | 1 | 392.772 | 452.75
3 | 1 | 393.272 | 450.01
3 | 1 | 393.784 | 446.13
3 | 1 | 394.284 | 444.39
3 | 1 | 394.788 | 444.9
3 | 1 | 395.296 | 446.48
3 | 1 | 395.796 | 448.38
3 | 1 | 396.306 | 448.23
3 | 1 | 396.817 | 447.75
3 | 1 | 397.317 | 446.11
3 | 1 | 397.824 | 445.25
3 | 1 | 398.324 | 447.39
3 | 1 | 398.835 | 448.89
3 | 1 | 399.347 | 450.59
3 | 1 | 399.854 | 452.39
3 | 1 | 400.366 | 452.58
3 | 1 | 400.866 | 451.23
3 | 1 | 401.366 | 450.49
3 | 1 | 401.866 | 453.21
3 | 1 | 402.369 | 456.14
3 | 1 | 402.869 | 456.7
3 | 1 | 403.369 | 456.21
3 | 1 | 403.878 | 454.53
3 | 2 | 369.575 | 511.73
3 | 2 | 370.075 | 511.16
3 | 2 | 370.581 | 509.42
3 | 2 | 371.081 | 508.28
3 | 2 | 371.585 | 505.56
3 | 2 | 372.085 | 500.32
3 | 2 | 372.585 | 495.38
3 | 2 | 373.091 | 499.95
3 | 2 | 373.597 | 503.65
3 | 2 | 374.097 | 505.12
3 | 2 | 374.604 | 506.41
3 | 2 | 375.104 | 504.69
3 | 2 | 375.604 | 501.05
3 | 2 | 376.104 | 496.84
3 | 2 | 376.604 | 501.69
3 | 2 | 377.104 | 505.31
3 | 2 | 377.604 | 506.94
3 | 2 | 378.109 | 507.72
3 | 2 | 378.609 | 505.91
3 | 2 | 379.113 | 502.06
3 | 2 | 379.613 | 495.38
3 | 2 | 380.124 | 497.27
3 | 2 | 380.624 | 501.31
3 | 2 | 381.124 | 502.99
3 | 2 | 381.635 | 503.7
3 | 2 | 382.146 | 502.73
3 | 2 | 382.646 | 498.81
3 | 2 | 383.149 | 492.61
3 | 2 | 383.649 | 496.51
3 | 2 | 384.161 | 500.19
3 | 2 | 384.661 | 500.87
3 | 2 | 385.161 | 501.14
3 | 2 | 385.673 | 499.55
3 | 2 | 386.185 | 495.31
3 | 2 | 386.685 | 489.73
3 | 2 | 387.185 | 490.24
3 | 2 | 387.698 | 495.21
3 | 2 | 388.198 | 496.67
3 | 2 | 388.701 | 496.57
3 | 2 | 389.213 | 494.4
3 | 2 | 389.725 | 491.49
3 | 2 | 390.227 | 485.4
3 | 2 | 390.735 | 489.91
3 | 2 | 391.235 | 491.99
3 | 2 | 391.748 | 493.07
3 | 2 | 392.26 | 493.21
3 | 2 | 392.772 | 491.11
3 | 2 | 393.272 | 487.84
3 | 2 | 393.784 | 481.83
3 | 2 | 394.284 | 485.74
3 | 2 | 394.788 | 488.8
3 | 2 | 395.296 | 490.43
3 | 2 | 395.796 | 490.6
3 | 2 | 396.306 | 489.35
3 | 2 | 396.817 | 487.24
3 | 2 | 397.317 | 482.79
3 | 2 | 397.824 | 485.17
3 | 2 | 398.324 | 490.05
3 | 2 | 398.835 | 491.59
3 | 2 | 399.347 | 491.93
3 | 2 | 399.854 | 490.41
3 | 2 | 400.366 | 488.4
3 | 2 | 400.866 | 485.66
3 | 2 | 401.366 | 487.02
3 | 2 | 401.866 | 492.47
3 | 2 | 402.369 | 493.63
3 | 2 | 402.869 | 492.67
3 | 2 | 403.369 | 492.26
3 | 3 | 369.575 | 503.49
3 | 3 | 370.075 | 501.19
3 | 3 | 370.581 | 498.61
3 | 3 | 371.081 | 496.11
3 | 3 | 371.585 | 493.11
3 | 3 | 372.085 | 489.47
3 | 3 | 372.585 | 483.43
3 | 3 | 373.091 | 484.69
3 | 3 | 373.597 | 488.89
3 | 3 | 374.097 | 491.61
3 | 3 | 374.604 | 493.4
3 | 3 | 375.104 | 493.94
3 | 3 | 375.604 | 492.11
3 | 3 | 376.104 | 489.19
3 | 3 | 376.604 | 490.54
3 | 3 | 377.104 | 495.79
3 | 3 | 377.604 | 498.55
3 | 3 | 378.109 | 499.19
3 | 3 | 378.609 | 498.44
3 | 3 | 379.113 | 496.24
3 | 3 | 379.613 | 491.22
3 | 3 | 380.124 | 490.48
3 | 3 | 380.624 | 494.49
3 | 3 | 381.124 | 496.22
3 | 3 | 381.635 | 497.48
3 | 3 | 382.146 | 496.84
3 | 3 | 382.646 | 494.69
3 | 3 | 383.149 | 489.75
3 | 3 | 383.649 | 489.69
3 | 3 | 384.161 | 494.23
3 | 3 | 384.661 | 495.1
3 | 3 | 385.161 | 495.89
3 | 3 | 385.673 | 494.98
3 | 3 | 386.185 | 491.19
3 | 3 | 386.685 | 485.17
3 | 3 | 387.185 | 483.18
3 | 3 | 387.698 | 487.91
3 | 3 | 388.198 | 489.47
3 | 3 | 388.701 | 489.89
3 | 3 | 389.213 | 488.57
3 | 3 | 389.725 | 486.33
3 | 3 | 390.227 | 480.97
3 | 3 | 390.735 | 482.53
3 | 3 | 391.235 | 486.04
3 | 3 | 391.748 | 487.28
3 | 3 | 392.26 | 488.04
3 | 3 | 392.772 | 487.71
3 | 3 | 393.272 | 484.25
3 | 3 | 393.784 | 479.93
3 | 3 | 394.284 | 479.82
3 | 3 | 394.788 | 483.43
3 | 3 | 395.296 | 485.51
3 | 3 | 395.796 | 485.64
3 | 3 | 396.306 | 485.51
3 | 3 | 396.817 | 483.57
3 | 3 | 397.317 | 480.46
3 | 3 | 397.824 | 480.49
3 | 3 | 398.324 | 484.52
3 | 3 | 398.835 | 486.97
3 | 3 | 399.347 | 487.47
3 | 3 | 399.854 | 487.29
3 | 3 | 400.366 | 485.73
3 | 3 | 400.866 | 482.84
3 | 3 | 401.366 | 483.18
3 | 3 | 401.866 | 487.89
3 | 3 | 402.369 | 490.44
3 | 3 | 402.869 | 490.45
3 | 3 | 403.369 | 489.79
3 | 4 | 372.085 | 443.51
3 | 4 | 372.585 | 440.83
3 | 4 | 373.091 | 444.15
3 | 4 | 373.597 | 444.75
3 | 4 | 374.097 | 444.09
3 | 4 | 374.604 | 442.8
3 | 4 | 375.104 | 441.59
3 | 4 | 375.604 | 439.7
3 | 4 | 376.104 | 436.72
3 | 4 | 376.604 | 439.66
3 | 4 | 377.104 | 441.23
3 | 4 | 377.604 | 441.24
3 | 4 | 378.109 | 440.4
3 | 4 | 378.609 | 439.11
3 | 4 | 379.113 | 437.05
3 | 4 | 379.613 | 433.31
3 | 4 | 380.124 | 435.22
3 | 4 | 380.624 | 437.25
3 | 4 | 381.124 | 437.36
3 | 4 | 381.635 | 436.71
3 | 4 | 382.146 | 435.86
3 | 4 | 382.646 | 433.12
3 | 4 | 383.149 | 430.14
3 | 4 | 383.649 | 432.87
3 | 4 | 384.161 | 434.37
3 | 4 | 384.661 | 434.76
3 | 4 | 385.161 | 434.05
3 | 4 | 385.673 | 433.05
3 | 4 | 386.185 | 430.83
3 | 4 | 386.685 | 427.94
3 | 4 | 387.185 | 428.6
3 | 4 | 387.698 | 431.55
3 | 4 | 388.198 | 431.71
3 | 4 | 388.701 | 430.95
3 | 4 | 389.213 | 429.79
3 | 4 | 389.725 | 427.75
3 | 4 | 390.227 | 424.46
3 | 4 | 390.735 | 427.54
3 | 4 | 391.235 | 428.43
3 | 4 | 391.748 | 428.4
3 | 4 | 392.26 | 427.66
3 | 4 | 392.772 | 426.46
3 | 4 | 393.272 | 424.76
3 | 4 | 393.784 | 422.27
3 | 4 | 394.284 | 424.99
3 | 4 | 394.788 | 426.31
3 | 4 | 395.296 | 426.63
3 | 4 | 395.796 | 426.41
3 | 4 | 396.306 | 425.75
3 | 4 | 396.817 | 425.05
3 | 4 | 397.317 | 422.44
3 | 4 | 397.824 | 423.68
3 | 4 | 398.324 | 426.32
3 | 4 | 398.835 | 426.67
3 | 4 | 399.347 | 426.69
3 | 4 | 399.854 | 426.02
3 | 4 | 400.366 | 424.95
3 | 4 | 400.866 | 423.49
3 | 4 | 401.366 | 424.46
3 | 4 | 401.866 | 427.12
3 | 4 | 402.369 | 427.09
3 | 4 | 402.869 | 426.43
3 | 4 | 403.369 | 426.36
3 | 5 | 359.535 | 486.06
3 | 5 | 360.035 | 491.42
3 | 5 | 360.535 | 495.16
3 | 5 | 361.035 | 496.17
3 | 5 | 361.535 | 493.18
3 | 5 | 362.035 | 488.7
3 | 5 | 362.535 | 486.21
3 | 5 | 363.035 | 486.54
3 | 5 | 363.535 | 485.69
3 | 5 | 364.035 | 484.08
3 | 5 | 364.535 | 484.71
3 | 5 | 365.045 | 485.01
3 | 5 | 365.545 | 485.21
3 | 5 | 366.045 | 490.22
3 | 5 | 366.555 | 496.09
3 | 5 | 367.055 | 498.47
3 | 5 | 367.558 | 501.31
3 | 5 | 368.058 | 503.21
3 | 5 | 368.558 | 504.71
3 | 5 | 369.066 | 505.63
3 | 5 | 369.575 | 509.53
3 | 5 | 370.075 | 514.56
3 | 5 | 370.581 | 515.49
3 | 5 | 371.081 | 515.34
3 | 5 | 371.585 | 515.75
3 | 5 | 372.085 | 513.8
3 | 5 | 372.585 | 511.21
3 | 5 | 373.091 | 513.06
3 | 5 | 373.597 | 515.27
3 | 5 | 374.097 | 514.74
3 | 5 | 374.604 | 512.45
3 | 5 | 375.104 | 510.89
3 | 5 | 375.604 | 507.64
3 | 5 | 376.104 | 503.27
3 | 5 | 376.604 | 505.27
3 | 5 | 377.104 | 507.11
3 | 5 | 377.604 | 507.6
3 | 5 | 378.109 | 506.35
3 | 5 | 378.609 | 504.72
3 | 5 | 379.113 | 501.45
3 | 5 | 379.613 | 497.01
3 | 5 | 380.124 | 498.1
3 | 5 | 380.624 | 500.64
3 | 5 | 381.124 | 501.63
3 | 5 | 381.635 | 501.41
3 | 5 | 382.146 | 500.44
3 | 5 | 382.646 | 498.16
3 | 5 | 383.149 | 494.93
3 | 5 | 383.649 | 497.18
3 | 5 | 384.161 | 499.67
3 | 5 | 384.661 | 500.79
3 | 5 | 385.161 | 500.43
3 | 5 | 385.673 | 499.47
3 | 5 | 386.185 | 497.14
3 | 5 | 386.685 | 493.85
3 | 5 | 387.185 | 494.08
3 | 5 | 387.698 | 497.56
3 | 5 | 388.198 | 498.53
3 | 5 | 388.701 | 497.56
3 | 5 | 389.213 | 495.68
3 | 5 | 389.725 | 493.26
3 | 5 | 390.227 | 489.97
3 | 5 | 390.735 | 493.25
3 | 5 | 391.235 | 493.86
3 | 5 | 391.748 | 494.25
3 | 5 | 392.26 | 493.77
3 | 5 | 392.772 | 492.84
3 | 5 | 393.272 | 490.23
3 | 5 | 393.784 | 486.77
3 | 5 | 394.284 | 489.31
3 | 5 | 394.788 | 491.43
3 | 5 | 395.296 | 491.81
3 | 5 | 395.796 | 491.41
3 | 5 | 396.306 | 490.37
3 | 5 | 396.817 | 489.81
3 | 5 | 397.317 | 486.61
3 | 5 | 397.824 | 487.29
3 | 5 | 398.324 | 490.81
3 | 5 | 398.835 | 490.83
3 | 5 | 399.347 | 491.11
3 | 5 | 399.854 | 490.07
3 | 5 | 400.366 | 488.97
3 | 5 | 400.866 | 486.9
3 | 5 | 401.366 | 487.36
3 | 5 | 401.866 | 490.23
3 | 5 | 402.369 | 490.22
3 | 5 | 402.869 | 490.54
3 | 5 | 403.369 | 490.36
3 | 6 | 376.104 | 494.48
3 | 6 | 376.604 | 491.72
3 | 6 | 377.104 | 492.26
3 | 6 | 377.604 | 493.23
3 | 6 | 378.109 | 492.82
3 | 6 | 378.609 | 491.87
3 | 6 | 379.113 | 489.21
3 | 6 | 379.613 | 485.47
3 | 6 | 380.124 | 484.26
3 | 6 | 380.624 | 486.2
3 | 6 | 381.124 | 487.71
3 | 6 | 381.635 | 489.73
3 | 6 | 382.146 | 489.42
3 | 6 | 382.646 | 487.6
3 | 6 | 383.149 | 485.42
3 | 6 | 383.649 | 483.86
3 | 6 | 384.161 | 486.04
3 | 6 | 384.661 | 488.04
3 | 6 | 385.161 | 488.9
3 | 6 | 385.673 | 488.62
3 | 6 | 386.185 | 487.64
3 | 6 | 386.685 | 485.03
3 | 6 | 387.185 | 482.58
3 | 6 | 387.698 | 483.21
3 | 6 | 388.198 | 484.49
3 | 6 | 388.701 | 484.47
3 | 6 | 389.213 | 483.71
3 | 6 | 389.725 | 481.9
3 | 6 | 390.227 | 480
3 | 6 | 390.735 | 479.13
3 | 6 | 391.235 | 479.42
3 | 6 | 391.748 | 480.75
3 | 6 | 392.26 | 481.11
3 | 6 | 392.772 | 480.35
3 | 6 | 393.272 | 478.69
3 | 6 | 393.784 | 475.1
3 | 6 | 394.284 | 475.08
3 | 6 | 394.788 | 477.35
3 | 6 | 395.296 | 479.48
3 | 6 | 395.796 | 479.51
3 | 6 | 396.306 | 479.18
3 | 6 | 396.817 | 478.39
3 | 6 | 397.317 | 475.78
3 | 6 | 397.824 | 474.79
3 | 6 | 398.324 | 476.66
3 | 6 | 398.835 | 478.39
3 | 6 | 399.347 | 479.39
3 | 6 | 399.854 | 479.89
3 | 6 | 400.366 | 478.85
3 | 6 | 400.866 | 477.34
3 | 6 | 401.366 | 474.96
3 | 6 | 401.866 | 476.15
3 | 6 | 402.369 | 475.89
3 | 6 | 402.869 | 477.43
3 | 6 | 403.369 | 478
3 | 6 | 403.878 | 476.49
4 | 1 | 490.472 | 462.41
4 | 1 | 490.984 | 455.27
4 | 1 | 491.484 | 449.05
4 | 1 | 491.984 | 443.06
4 | 1 | 492.496 | 437.66
4 | 1 | 492.996 | 435.26
4 | 1 | 493.501 | 434.59
4 | 1 | 494.005 | 435.3
4 | 1 | 494.505 | 436.79
4 | 1 | 495.005 | 438.73
4 | 1 | 495.505 | 438.86
4 | 1 | 496.017 | 439.14
4 | 1 | 496.517 | 440.05
4 | 1 | 497.03 | 444.26
4 | 1 | 497.537 | 448.79
4 | 1 | 498.05 | 452.4
4 | 1 | 498.55 | 455.85
4 | 1 | 499.05 | 457.51
4 | 1 | 499.55 | 456.74
4 | 1 | 500.05 | 457.86
4 | 1 | 500.55 | 461.59
4 | 1 | 501.05 | 463.99
4 | 1 | 501.561 | 465.43
4 | 1 | 502.073 | 465.13
4 | 1 | 502.585 | 465.09
4 | 1 | 503.097 | 463.24
4 | 1 | 503.597 | 462.12
4 | 1 | 504.109 | 463.71
4 | 1 | 504.609 | 464.02
4 | 1 | 505.117 | 464.71
4 | 1 | 505.625 | 465.29
4 | 1 | 506.125 | 464.16
4 | 1 | 506.625 | 461.45
4 | 1 | 507.137 | 459.9
4 | 1 | 507.637 | 460.22
4 | 1 | 508.137 | 460.87
4 | 1 | 508.645 | 461.55
4 | 1 | 509.158 | 462.25
4 | 1 | 509.658 | 461.29
4 | 1 | 510.171 | 458.78
4 | 1 | 510.671 | 458.58
4 | 1 | 511.171 | 459.01
4 | 1 | 511.676 | 459.48
4 | 1 | 512.188 | 459.94
4 | 1 | 512.695 | 459.16
4 | 1 | 513.202 | 457.06
4 | 1 | 513.702 | 454.82
4 | 1 | 514.202 | 453.29
4 | 1 | 514.702 | 453.73
4 | 1 | 515.213 | 454.21
4 | 1 | 515.718 | 454.54
4 | 1 | 516.218 | 454.86
4 | 1 | 516.718 | 454.37
4 | 1 | 517.224 | 451.95
4 | 1 | 517.724 | 450.53
4 | 1 | 518.229 | 451.61
4 | 1 | 518.729 | 451.94
4 | 1 | 519.232 | 452.33
4 | 1 | 519.732 | 453.43
4 | 1 | 520.232 | 453.53
4 | 1 | 520.744 | 450.92
4 | 1 | 521.244 | 450.41
4 | 1 | 521.754 | 451.85
4 | 1 | 522.254 | 452.2
4 | 1 | 522.766 | 453.05
4 | 1 | 523.266 | 452.46
4 | 1 | 523.778 | 451.39
4 | 2 | 490.984 | 511.56
4 | 2 | 491.484 | 506.65
4 | 2 | 491.984 | 501.4
4 | 2 | 492.496 | 496.43
4 | 2 | 492.996 | 497.02
4 | 2 | 493.501 | 498.91
4 | 2 | 494.005 | 499.66
4 | 2 | 494.505 | 499.14
4 | 2 | 495.005 | 498.26
4 | 2 | 495.505 | 495.59
4 | 2 | 496.017 | 491.65
4 | 2 | 496.517 | 494.85
4 | 2 | 497.03 | 499.78
4 | 2 | 497.537 | 501.33
4 | 2 | 498.05 | 501.97
4 | 2 | 498.55 | 501.18
4 | 2 | 499.05 | 499.8
4 | 2 | 499.55 | 494.89
4 | 2 | 500.05 | 498.05
4 | 2 | 500.55 | 502.98
4 | 2 | 501.05 | 504.11
4 | 2 | 501.561 | 504.96
4 | 2 | 502.073 | 503.26
4 | 2 | 502.585 | 500.77
4 | 2 | 503.097 | 495.97
4 | 2 | 503.597 | 499.41
4 | 2 | 504.109 | 503.87
4 | 2 | 504.609 | 504.82
4 | 2 | 505.117 | 505.23
4 | 2 | 505.625 | 503.75
4 | 2 | 506.125 | 500.21
4 | 2 | 506.625 | 494.81
4 | 2 | 507.137 | 497.17
4 | 2 | 507.637 | 500.65
4 | 2 | 508.137 | 501.79
4 | 2 | 508.645 | 501.51
4 | 2 | 509.158 | 500.09
4 | 2 | 509.658 | 496.61
4 | 2 | 510.171 | 490.66
4 | 2 | 510.671 | 495.47
4 | 2 | 511.171 | 498.76
4 | 2 | 511.676 | 499.07
4 | 2 | 512.188 | 499.15
4 | 2 | 512.695 | 497.17
4 | 2 | 513.202 | 493.52
4 | 2 | 513.702 | 488.06
4 | 2 | 514.202 | 491.76
4 | 2 | 514.702 | 495.19
4 | 2 | 515.213 | 495.81
4 | 2 | 515.718 | 495.11
4 | 2 | 516.218 | 494.46
4 | 2 | 516.718 | 491.51
4 | 2 | 517.224 | 485.92
4 | 2 | 517.724 | 488.49
4 | 2 | 518.229 | 492.63
4 | 2 | 518.729 | 493.12
4 | 2 | 519.232 | 493.75
4 | 2 | 519.732 | 492.64
4 | 2 | 520.232 | 489.97
4 | 2 | 520.744 | 485.25
4 | 2 | 521.244 | 487.49
4 | 2 | 521.754 | 491.12
4 | 2 | 522.254 | 491.86
4 | 2 | 522.766 | 492.85
4 | 2 | 523.266 | 491.76
4 | 2 | 523.778 | 489.29
4 | 3 | 490.984 | 506.47
4 | 3 | 491.484 | 500.01
4 | 3 | 491.984 | 493.9
4 | 3 | 492.496 | 487.52
4 | 3 | 492.996 | 484.75
4 | 3 | 493.501 | 486.44
4 | 3 | 494.005 | 487.67
4 | 3 | 494.505 | 487.18
4 | 3 | 495.005 | 486.06
4 | 3 | 495.505 | 484.69
4 | 3 | 496.017 | 481.83
4 | 3 | 496.517 | 482.81
4 | 3 | 497.03 | 487.25
4 | 3 | 497.537 | 490.65
4 | 3 | 498.05 | 492.19
4 | 3 | 498.55 | 493.06
4 | 3 | 499.05 | 492.79
4 | 3 | 499.55 | 489.2
4 | 3 | 500.05 | 490.76
4 | 3 | 500.55 | 495.53
4 | 3 | 501.05 | 498.13
4 | 3 | 501.561 | 499.51
4 | 3 | 502.073 | 498.34
4 | 3 | 502.585 | 496.32
4 | 3 | 503.097 | 491.86
4 | 3 | 503.597 | 492.29
4 | 3 | 504.109 | 496.6
4 | 3 | 504.609 | 498.1
4 | 3 | 505.117 | 499.79
4 | 3 | 505.625 | 498.97
4 | 3 | 506.125 | 496.06
4 | 3 | 506.625 | 490.95
4 | 3 | 507.137 | 491.05
4 | 3 | 507.637 | 494.58
4 | 3 | 508.137 | 496.2
4 | 3 | 508.645 | 496.59
4 | 3 | 509.158 | 496.5
4 | 3 | 509.658 | 494.22
4 | 3 | 510.171 | 488.99
4 | 3 | 510.671 | 490.81
4 | 3 | 511.171 | 494.27
4 | 3 | 511.676 | 495.71
4 | 3 | 512.188 | 495.22
4 | 3 | 512.695 | 493.89
4 | 3 | 513.202 | 490.33
4 | 3 | 513.702 | 485.78
4 | 3 | 514.202 | 485.74
4 | 3 | 514.702 | 489.41
4 | 3 | 515.213 | 490
4 | 3 | 515.718 | 490.38
4 | 3 | 516.218 | 489.98
4 | 3 | 516.718 | 487.66
4 | 3 | 517.224 | 483.13
4 | 3 | 517.724 | 483.03
4 | 3 | 518.229 | 487.45
4 | 3 | 518.729 | 488.39
4 | 3 | 519.232 | 488.58
4 | 3 | 519.732 | 488
4 | 3 | 520.232 | 485.89
4 | 3 | 520.744 | 481.47
4 | 3 | 521.244 | 480.99
4 | 3 | 521.754 | 485.43
4 | 3 | 522.254 | 486.9
4 | 3 | 522.766 | 487.87
4 | 3 | 523.266 | 486.74
4 | 3 | 523.778 | 484.75
4 | 4 | 481.443 | 415.14
4 | 4 | 481.943 | 422.01
4 | 4 | 482.443 | 429.82
4 | 4 | 482.943 | 437.21
4 | 4 | 483.443 | 442.67
4 | 4 | 483.943 | 446.71
4 | 4 | 484.443 | 449.84
4 | 4 | 484.943 | 451.06
4 | 4 | 485.443 | 449.88
4 | 4 | 485.943 | 450.38
4 | 4 | 486.453 | 452.32
4 | 4 | 486.953 | 451.68
4 | 4 | 487.453 | 450.39
4 | 4 | 487.953 | 449.66
4 | 4 | 488.453 | 447.82
4 | 4 | 488.965 | 445.59
4 | 4 | 489.465 | 444.33
4 | 4 | 489.965 | 446.55
4 | 4 | 490.472 | 445.76
4 | 4 | 490.984 | 444.43
4 | 4 | 491.484 | 443.23
4 | 4 | 491.984 | 441.78
4 | 4 | 492.496 | 439.54
4 | 4 | 492.996 | 440.73
4 | 4 | 493.501 | 442.94
4 | 4 | 494.005 | 442.31
4 | 4 | 494.505 | 441.39
4 | 4 | 495.005 | 440.45
4 | 4 | 495.505 | 438.44
4 | 4 | 496.017 | 436.23
4 | 4 | 496.517 | 437.96
4 | 4 | 497.03 | 439.57
4 | 4 | 497.537 | 439.41
4 | 4 | 498.05 | 438.59
4 | 4 | 498.55 | 437.36
4 | 4 | 499.05 | 435.73
4 | 4 | 499.55 | 432.96
4 | 4 | 500.05 | 434.99
4 | 4 | 500.55 | 437.47
4 | 4 | 501.05 | 436.87
4 | 4 | 501.561 | 437.03
4 | 4 | 502.073 | 436.21
4 | 4 | 502.585 | 434.41
4 | 4 | 503.097 | 431.49
4 | 4 | 503.597 | 433.37
4 | 4 | 504.109 | 435.78
4 | 4 | 504.609 | 435.93
4 | 4 | 505.117 | 435.66
4 | 4 | 505.625 | 434.65
4 | 4 | 506.125 | 432.84
4 | 4 | 506.625 | 429.55
4 | 4 | 507.137 | 431.34
4 | 4 | 507.637 | 432.86
4 | 4 | 508.137 | 433.81
4 | 4 | 508.645 | 433.71
4 | 4 | 509.158 | 432.7
4 | 4 | 509.658 | 430.87
4 | 4 | 510.171 | 427.87
4 | 4 | 510.671 | 431.44
4 | 4 | 511.171 | 432.85
4 | 4 | 511.676 | 432.44
4 | 4 | 512.188 | 431.62
4 | 4 | 512.695 | 430.4
4 | 4 | 513.202 | 428.47
4 | 4 | 513.702 | 425.39
4 | 4 | 514.202 | 427.91
4 | 4 | 514.702 | 429.22
4 | 4 | 515.213 | 429.21
4 | 4 | 515.718 | 428.46
4 | 4 | 516.218 | 428.04
4 | 4 | 516.718 | 426.14
4 | 4 | 517.224 | 423.55
4 | 4 | 517.724 | 425.99
4 | 4 | 518.229 | 428.22
4 | 4 | 518.729 | 428.17
4 | 4 | 519.232 | 427.97
4 | 4 | 519.732 | 427.18
4 | 4 | 520.232 | 425.59
4 | 4 | 520.744 | 423.73
4 | 4 | 521.244 | 425.08
4 | 4 | 521.754 | 427.3
4 | 4 | 522.254 | 427.09
4 | 4 | 522.766 | 426.85
4 | 4 | 523.266 | 426.79
4 | 4 | 523.778 | 425.37
4 | 5 | 479.933 | 490.84
4 | 5 | 480.433 | 497.51
4 | 5 | 480.933 | 501.54
4 | 5 | 481.443 | 501.67
4 | 5 | 481.943 | 502.41
4 | 5 | 482.443 | 501.56
4 | 5 | 482.943 | 500.16
4 | 5 | 483.443 | 495.96
4 | 5 | 483.943 | 491.56
4 | 5 | 484.443 | 487.5
4 | 5 | 484.943 | 485.69
4 | 5 | 485.443 | 481.42
4 | 5 | 485.943 | 480
4 | 5 | 486.453 | 483.43
4 | 5 | 486.953 | 484.56
4 | 5 | 487.453 | 486.27
4 | 5 | 487.953 | 488.45
4 | 5 | 488.453 | 490.1
4 | 5 | 488.965 | 490.61
4 | 5 | 489.465 | 492.44
4 | 5 | 489.965 | 499.11
4 | 5 | 490.472 | 502.95
4 | 5 | 490.984 | 505.61
4 | 5 | 491.484 | 507.37
4 | 5 | 491.984 | 507.28
4 | 5 | 492.496 | 506.89
4 | 5 | 492.996 | 508.98
4 | 5 | 493.501 | 513.34
4 | 5 | 494.005 | 514.18
4 | 5 | 494.505 | 513.76
4 | 5 | 495.005 | 512.59
4 | 5 | 495.505 | 510.96
4 | 5 | 496.017 | 507.53
4 | 5 | 496.517 | 508.7
4 | 5 | 497.03 | 510.82
4 | 5 | 497.537 | 510.05
4 | 5 | 498.05 | 508.93
4 | 5 | 498.55 | 506.84
4 | 5 | 499.05 | 504.86
4 | 5 | 499.55 | 500.94
4 | 5 | 500.05 | 502.22
4 | 5 | 500.55 | 505.58
4 | 5 | 501.05 | 504.89
4 | 5 | 501.561 | 504.29
4 | 5 | 502.073 | 503.37
4 | 5 | 502.585 | 500.94
4 | 5 | 503.097 | 497.49
4 | 5 | 503.597 | 498.54
4 | 5 | 504.109 | 500.86
4 | 5 | 504.609 | 501.5
4 | 5 | 505.117 | 500.81
4 | 5 | 505.625 | 499.75
4 | 5 | 506.125 | 497.54
4 | 5 | 506.625 | 494.03
4 | 5 | 507.137 | 494.64
4 | 5 | 507.637 | 497.43
4 | 5 | 508.137 | 499.39
4 | 5 | 508.645 | 499.25
4 | 5 | 509.158 | 497.77
4 | 5 | 509.658 | 497.51
4 | 5 | 510.171 | 492.23
4 | 5 | 510.671 | 496.01
4 | 5 | 511.171 | 498.59
4 | 5 | 511.676 | 498.34
4 | 5 | 512.188 | 497.93
4 | 5 | 512.695 | 496.38
4 | 5 | 513.202 | 495.02
4 | 5 | 513.702 | 490.12
4 | 5 | 514.202 | 492.28
4 | 5 | 514.702 | 494.91
4 | 5 | 515.213 | 495.13
4 | 5 | 515.718 | 494.05
4 | 5 | 516.218 | 493.86
4 | 5 | 516.718 | 491.88
4 | 5 | 517.224 | 488.98
4 | 5 | 517.724 | 490.57
4 | 5 | 518.229 | 493.76
4 | 5 | 518.729 | 494.32
4 | 5 | 519.232 | 494.48
4 | 5 | 519.732 | 493.92
4 | 5 | 520.232 | 491.94
4 | 5 | 520.744 | 489.36
4 | 5 | 521.244 | 490.35
4 | 5 | 521.754 | 493.29
4 | 5 | 522.254 | 493.47
4 | 5 | 522.766 | 493.17
4 | 5 | 523.266 | 492.88
4 | 5 | 523.778 | 491.35
4 | 6 | 497.03 | 503.14
4 | 6 | 497.537 | 502.63
4 | 6 | 498.05 | 500.71
4 | 6 | 498.55 | 498.87
4 | 6 | 499.05 | 495.79
4 | 6 | 499.55 | 492.54
4 | 6 | 500.05 | 490.06
4 | 6 | 500.55 | 491.12
4 | 6 | 501.05 | 490.89
4 | 6 | 501.561 | 490.34
4 | 6 | 502.073 | 490.65
4 | 6 | 502.585 | 488.7
4 | 6 | 503.097 | 485.49
4 | 6 | 503.597 | 482.75
4 | 6 | 504.109 | 484.96
4 | 6 | 504.609 | 486
4 | 6 | 505.117 | 487.13
4 | 6 | 505.625 | 486.98
4 | 6 | 506.125 | 486.33
4 | 6 | 506.625 | 484.04
4 | 6 | 507.137 | 481.43
4 | 6 | 507.637 | 481.7
4 | 6 | 508.137 | 483.73
4 | 6 | 508.645 | 484.83
4 | 6 | 509.158 | 484.83
4 | 6 | 509.658 | 483.05
4 | 6 | 510.171 | 480.83
4 | 6 | 510.671 | 480.72
4 | 6 | 511.171 | 483.32
4 | 6 | 511.676 | 483.72
4 | 6 | 512.188 | 484.52
4 | 6 | 512.695 | 483.07
4 | 6 | 513.202 | 481.92
4 | 6 | 513.702 | 479.03
4 | 6 | 514.202 | 477.15
4 | 6 | 514.702 | 478.41
4 | 6 | 515.213 | 479.12
4 | 6 | 515.718 | 480.45
4 | 6 | 516.218 | 480.85
4 | 6 | 516.718 | 480.06
4 | 6 | 517.224 | 478.27
4 | 6 | 517.724 | 477.82
4 | 6 | 518.229 | 480.26
4 | 6 | 518.729 | 481.86
4 | 6 | 519.232 | 482.32
4 | 6 | 519.732 | 482.83
4 | 6 | 520.232 | 482.06
4 | 6 | 520.744 | 480.57
4 | 6 | 521.244 | 479.41
4 | 6 | 521.754 | 480.59
4 | 6 | 522.254 | 480.18
4 | 6 | 522.766 | 480.84
4 | 6 | 523.266 | 481.44
4 | 6 | 523.778 | 480.1
5 | 1 | 618.407 | 441.42
5 | 1 | 618.907 | 443.08
5 | 1 | 619.412 | 444.14
5 | 1 | 619.92 | 445.11
5 | 1 | 620.42 | 449.61
5 | 1 | 620.92 | 452.92
5 | 1 | 621.422 | 457.22
5 | 1 | 621.925 | 459.41
5 | 1 | 622.436 | 461.13
5 | 1 | 622.948 | 460.79
5 | 1 | 623.454 | 461.82
5 | 1 | 623.954 | 464.22
5 | 1 | 624.467 | 466.13
5 | 1 | 624.98 | 466.62
5 | 1 | 625.488 | 467.43
5 | 1 | 625.995 | 466.73
5 | 1 | 626.495 | 465.01
5 | 1 | 626.995 | 466.71
5 | 1 | 627.5 | 467.95
5 | 1 | 628.012 | 469.95
5 | 1 | 628.517 | 470.51
5 | 1 | 629.017 | 471.41
5 | 1 | 629.517 | 471.26
5 | 1 | 630.017 | 468.73
5 | 1 | 630.529 | 467.53
5 | 1 | 631.029 | 468.41
5 | 1 | 631.541 | 468.75
5 | 1 | 632.041 | 468.96
5 | 1 | 632.545 | 468.89
5 | 1 | 633.055 | 466.68
5 | 1 | 633.555 | 463.6
5 | 1 | 634.055 | 462.56
5 | 1 | 634.555 | 462.82
5 | 1 | 635.055 | 462.97
5 | 1 | 635.555 | 462.64
5 | 1 | 636.055 | 462.76
5 | 1 | 636.562 | 461.52
5 | 1 | 637.069 | 460.31
5 | 1 | 637.569 | 459.28
5 | 1 | 638.069 | 459.91
5 | 1 | 638.569 | 460.27
5 | 1 | 639.069 | 462.31
5 | 1 | 639.569 | 463.16
5 | 1 | 640.075 | 462.1
5 | 1 | 640.587 | 459.46
5 | 1 | 641.087 | 458.79
5 | 1 | 641.598 | 459.11
5 | 1 | 642.098 | 459.34
5 | 1 | 642.598 | 459.54
5 | 1 | 643.098 | 459.52
5 | 1 | 643.598 | 458.31
5 | 2 | 612.348 | 508.66
5 | 2 | 612.856 | 506.05
5 | 2 | 613.369 | 506.63
5 | 2 | 613.869 | 503.81
5 | 2 | 614.382 | 502.19
5 | 2 | 614.882 | 499.5
5 | 2 | 615.382 | 494.61
5 | 2 | 615.882 | 490.09
5 | 2 | 616.39 | 492.44
5 | 2 | 616.89 | 495.75
5 | 2 | 617.39 | 496.8
5 | 2 | 617.902 | 496.23
5 | 2 | 618.407 | 495.54
5 | 2 | 618.907 | 493.81
5 | 2 | 619.412 | 489.84
5 | 2 | 619.92 | 492.85
5 | 2 | 620.42 | 497.31
5 | 2 | 620.92 | 498.91
5 | 2 | 621.422 | 499.55
5 | 2 | 621.925 | 499.27
5 | 2 | 622.436 | 497.33
5 | 2 | 622.948 | 494.43
5 | 2 | 623.454 | 498.51
5 | 2 | 623.954 | 503.03
5 | 2 | 624.467 | 503.87
5 | 2 | 624.98 | 503.75
5 | 2 | 625.488 | 503.22
5 | 2 | 625.995 | 500.86
5 | 2 | 626.495 | 497.05
5 | 2 | 626.995 | 500.63
5 | 2 | 627.5 | 504.11
5 | 2 | 628.012 | 505.23
5 | 2 | 628.517 | 504.39
5 | 2 | 629.017 | 504.44
5 | 2 | 629.517 | 502.05
5 | 2 | 630.017 | 497.23
5 | 2 | 630.529 | 500.73
5 | 2 | 631.029 | 504.28
5 | 2 | 631.541 | 504.85
5 | 2 | 632.041 | 504.17
5 | 2 | 632.545 | 503.02
5 | 2 | 633.055 | 499.82
5 | 2 | 633.555 | 494.94
5 | 2 | 634.055 | 497.27
5 | 2 | 634.555 | 501.01
5 | 2 | 635.055 | 501.94
5 | 2 | 635.555 | 501.46
5 | 2 | 636.055 | 500.05
5 | 2 | 636.562 | 496.93
5 | 2 | 637.069 | 491.21
5 | 2 | 637.569 | 495.84
5 | 2 | 638.069 | 497.94
5 | 2 | 638.569 | 498.84
5 | 2 | 639.069 | 499.05
5 | 2 | 639.569 | 497.33
5 | 2 | 640.075 | 494.25
5 | 2 | 640.587 | 487.99
5 | 2 | 641.087 | 491.41
5 | 2 | 641.598 | 494.81
5 | 2 | 642.098 | 496.14
5 | 2 | 642.598 | 496.76
5 | 2 | 643.098 | 495.72
5 | 2 | 643.598 | 492.73
5 | 3 | 612.348 | 502.61
5 | 3 | 612.856 | 496.27
5 | 3 | 613.369 | 495.35
5 | 3 | 613.869 | 492.56
5 | 3 | 614.382 | 489.63
5 | 3 | 614.882 | 486.63
5 | 3 | 615.382 | 482.31
5 | 3 | 615.882 | 477.82
5 | 3 | 616.39 | 477.23
5 | 3 | 616.89 | 481.39
5 | 3 | 617.39 | 482.77
5 | 3 | 617.902 | 483.39
5 | 3 | 618.407 | 483.25
5 | 3 | 618.907 | 482.91
5 | 3 | 619.412 | 480.12
5 | 3 | 619.92 | 481.65
5 | 3 | 620.42 | 486.39
5 | 3 | 620.92 | 489.11
5 | 3 | 621.422 | 491.01
5 | 3 | 621.925 | 490.42
5 | 3 | 622.436 | 489.68
5 | 3 | 622.948 | 487.53
5 | 3 | 623.454 | 488.56
5 | 3 | 623.954 | 493.57
5 | 3 | 624.467 | 495.81
5 | 3 | 624.98 | 496.2
5 | 3 | 625.488 | 496.21
5 | 3 | 625.995 | 495.09
5 | 3 | 626.495 | 491.39
5 | 3 | 626.995 | 492.41
5 | 3 | 627.5 | 496.65
5 | 3 | 628.012 | 498.63
5 | 3 | 628.517 | 498.13
5 | 3 | 629.017 | 498.19
5 | 3 | 629.517 | 496.23
5 | 3 | 630.017 | 491.94
5 | 3 | 630.529 | 492.14
5 | 3 | 631.029 | 496.36
5 | 3 | 631.541 | 497.71
5 | 3 | 632.041 | 497.13
5 | 3 | 632.545 | 496.13
5 | 3 | 633.055 | 494.03
5 | 3 | 633.555 | 489.31
5 | 3 | 634.055 | 488.76
5 | 3 | 634.555 | 491.46
5 | 3 | 635.055 | 493.24
5 | 3 | 635.555 | 493.22
5 | 3 | 636.055 | 492.13
5 | 3 | 636.562 | 489.13
5 | 3 | 637.069 | 484.71
5 | 3 | 637.569 | 486.93
5 | 3 | 638.069 | 490.04
5 | 3 | 638.569 | 491.66
5 | 3 | 639.069 | 492.13
5 | 3 | 639.569 | 491.24
5 | 3 | 640.075 | 488.84
5 | 3 | 640.587 | 482.96
5 | 3 | 641.087 | 483.31
5 | 3 | 641.598 | 487.56
5 | 3 | 642.098 | 489.07
5 | 3 | 642.598 | 488.99
5 | 3 | 643.098 | 488.14
5 | 3 | 643.598 | 485.39
5 | 4 | 602.742 | 422.95
5 | 4 | 603.242 | 430.29
5 | 4 | 603.75 | 434.81
5 | 4 | 604.263 | 438.19
5 | 4 | 604.776 | 440.69
5 | 4 | 605.276 | 442.36
5 | 4 | 605.789 | 444.59
5 | 4 | 606.302 | 448.87
5 | 4 | 606.808 | 449.11
5 | 4 | 607.308 | 449.39
5 | 4 | 607.819 | 447.92
5 | 4 | 608.328 | 446.3
5 | 4 | 608.828 | 443.96
5 | 4 | 609.328 | 443.83
5 | 4 | 609.828 | 444.56
5 | 4 | 610.34 | 444.13
5 | 4 | 610.84 | 442.52
5 | 4 | 611.34 | 441.63
5 | 4 | 611.846 | 439.85
5 | 4 | 612.348 | 437.81
5 | 4 | 612.856 | 438.16
5 | 4 | 613.369 | 440.8
5 | 4 | 613.869 | 439.96
5 | 4 | 614.382 | 439.63
5 | 4 | 614.882 | 439.34
5 | 4 | 615.382 | 437.49
5 | 4 | 615.882 | 434.66
5 | 4 | 616.39 | 435.67
5 | 4 | 616.89 | 437.99
5 | 4 | 617.39 | 437.71
5 | 4 | 617.902 | 436.81
5 | 4 | 618.407 | 436.05
5 | 4 | 618.907 | 434.45
5 | 4 | 619.412 | 431.59
5 | 4 | 619.92 | 432.9
5 | 4 | 620.42 | 435.07
5 | 4 | 620.92 | 435.11
5 | 4 | 621.422 | 434.67
5 | 4 | 621.925 | 433.69
5 | 4 | 622.436 | 431.92
5 | 4 | 622.948 | 429.34
5 | 4 | 623.454 | 431.74
5 | 4 | 623.954 | 433.39
5 | 4 | 624.467 | 433.31
5 | 4 | 624.98 | 433.07
5 | 4 | 625.488 | 432.75
5 | 4 | 625.995 | 430.95
5 | 4 | 626.495 | 428.93
5 | 4 | 626.995 | 430.81
5 | 4 | 627.5 | 433.49
5 | 4 | 628.012 | 433.5
5 | 4 | 628.517 | 432.95
5 | 4 | 629.017 | 433.24
5 | 4 | 629.517 | 431.47
5 | 4 | 630.017 | 429.17
5 | 4 | 630.529 | 431.81
5 | 4 | 631.029 | 434.24
5 | 4 | 631.541 | 434.42
5 | 4 | 632.041 | 433.54
5 | 4 | 632.545 | 433.25
5 | 4 | 633.055 | 431.19
5 | 4 | 633.555 | 428.44
5 | 4 | 634.055 | 430.83
5 | 4 | 634.555 | 433.1
5 | 4 | 635.055 | 433.22
5 | 4 | 635.555 | 433.2
5 | 4 | 636.055 | 432.5
5 | 4 | 636.562 | 430.22
5 | 4 | 637.069 | 427.72
5 | 4 | 637.569 | 430.58
5 | 4 | 638.069 | 431.97
5 | 4 | 638.569 | 432.71
5 | 4 | 639.069 | 432.02
5 | 4 | 639.569 | 430.86
5 | 4 | 640.075 | 429.33
5 | 4 | 640.587 | 425.89
5 | 4 | 641.087 | 428.1
5 | 4 | 641.598 | 430.21
5 | 4 | 642.098 | 431.29
5 | 4 | 642.598 | 430.69
5 | 4 | 643.098 | 429.74
5 | 4 | 643.598 | 428.21
5 | 5 | 600.242 | 493.32
5 | 5 | 600.742 | 503.71
5 | 5 | 601.242 | 510.15
5 | 5 | 601.742 | 512.21
5 | 5 | 602.242 | 516.29
5 | 5 | 602.742 | 521.83
5 | 5 | 603.242 | 523.14
5 | 5 | 603.75 | 519.05
5 | 5 | 604.263 | 514.39
5 | 5 | 604.776 | 508.25
5 | 5 | 605.276 | 501.16
5 | 5 | 605.789 | 496.24
5 | 5 | 606.302 | 495.93
5 | 5 | 606.808 | 493
5 | 5 | 607.308 | 492.22
5 | 5 | 607.819 | 489.73
5 | 5 | 608.328 | 487.97
5 | 5 | 608.828 | 486.72
5 | 5 | 609.328 | 487.43
5 | 5 | 609.828 | 491.94
5 | 5 | 610.34 | 494.15
5 | 5 | 610.84 | 495.39
5 | 5 | 611.34 | 497.08
5 | 5 | 611.846 | 497.88
5 | 5 | 612.348 | 497.88
5 | 5 | 612.856 | 499.89
5 | 5 | 613.369 | 505.62
5 | 5 | 613.869 | 507.3
5 | 5 | 614.382 | 508.36
5 | 5 | 614.882 | 509.63
5 | 5 | 615.382 | 508.24
5 | 5 | 615.882 | 506.02
5 | 5 | 616.39 | 506.38
5 | 5 | 616.89 | 509.96
5 | 5 | 617.39 | 510.61
5 | 5 | 617.902 | 509.42
5 | 5 | 618.407 | 508.54
5 | 5 | 618.907 | 506.79
5 | 5 | 619.412 | 502.51
5 | 5 | 619.92 | 502.59
5 | 5 | 620.42 | 505.84
5 | 5 | 620.92 | 506.1
5 | 5 | 621.422 | 505.43
5 | 5 | 621.925 | 504.04
5 | 5 | 622.436 | 502.18
5 | 5 | 622.948 | 498.31
5 | 5 | 623.454 | 500.16
5 | 5 | 623.954 | 502.21
5 | 5 | 624.467 | 503.05
5 | 5 | 624.98 | 502.29
5 | 5 | 625.488 | 501.58
5 | 5 | 625.995 | 498.74
5 | 5 | 626.495 | 496.39
5 | 5 | 626.995 | 497.39
5 | 5 | 627.5 | 500.28
5 | 5 | 628.012 | 501.03
5 | 5 | 628.517 | 500.84
5 | 5 | 629.017 | 500.71
5 | 5 | 629.517 | 498.52
5 | 5 | 630.017 | 495.39
5 | 5 | 630.529 | 498.05
5 | 5 | 631.029 | 501.46
5 | 5 | 631.541 | 502.06
5 | 5 | 632.041 | 501.18
5 | 5 | 632.545 | 500.89
5 | 5 | 633.055 | 498.5
5 | 5 | 633.555 | 495.12
5 | 5 | 634.055 | 496.85
5 | 5 | 634.555 | 499.67
5 | 5 | 635.055 | 500.31
5 | 5 | 635.555 | 500.94
5 | 5 | 636.055 | 499.71
5 | 5 | 636.562 | 497.25
5 | 5 | 637.069 | 493.86
5 | 5 | 637.569 | 496.75
5 | 5 | 638.069 | 498.84
5 | 5 | 638.569 | 499.4
5 | 5 | 639.069 | 498.81
5 | 5 | 639.569 | 497.11
5 | 5 | 640.075 | 494.93
5 | 5 | 640.587 | 490.7
5 | 5 | 641.087 | 492.53
5 | 5 | 641.598 | 494.95
5 | 5 | 642.098 | 497.09
5 | 5 | 642.598 | 496.52
5 | 5 | 643.098 | 495.74
5 | 5 | 643.598 | 494.33
5 | 6 | 617.902 | 508.43
5 | 6 | 618.407 | 506.92
5 | 6 | 618.907 | 505.19
5 | 6 | 619.412 | 501.11
5 | 6 | 619.92 | 497.97
5 | 6 | 620.42 | 497.9
5 | 6 | 620.92 | 497.71
5 | 6 | 621.422 | 495.38
5 | 6 | 621.925 | 493.54
5 | 6 | 622.436 | 492.23
5 | 6 | 622.948 | 489.13
5 | 6 | 623.454 | 487.93
5 | 6 | 623.954 | 488.17
5 | 6 | 624.467 | 488.39
5 | 6 | 624.98 | 488.28
5 | 6 | 625.488 | 488.12
5 | 6 | 625.995 | 486.89
5 | 6 | 626.495 | 484.7
5 | 6 | 626.995 | 483.56
5 | 6 | 627.5 | 485.63
5 | 6 | 628.012 | 486.87
5 | 6 | 628.517 | 487.07
5 | 6 | 629.017 | 488.13
5 | 6 | 629.517 | 487.35
5 | 6 | 630.017 | 485.03
5 | 6 | 630.529 | 485.33
5 | 6 | 631.029 | 487.61
5 | 6 | 631.541 | 488.87
5 | 6 | 632.041 | 488.47
5 | 6 | 632.545 | 489.03
5 | 6 | 633.055 | 488.19
5 | 6 | 633.555 | 485.5
5 | 6 | 634.055 | 484.56
5 | 6 | 634.555 | 485.74
5 | 6 | 635.055 | 485.85
5 | 6 | 635.555 | 487
5 | 6 | 636.055 | 486.73
5 | 6 | 636.562 | 485.87
5 | 6 | 637.069 | 483.79
5 | 6 | 637.569 | 483.68
5 | 6 | 638.069 | 485.74
5 | 6 | 638.569 | 486.47
5 | 6 | 639.069 | 487.38
5 | 6 | 639.569 | 486.43
5 | 6 | 640.075 | 485.03
5 | 6 | 640.587 | 480.84
5 | 6 | 641.087 | 479.88
5 | 6 | 641.598 | 481.55
5 | 6 | 642.098 | 483.01
5 | 6 | 642.598 | 483.56
5 | 6 | 643.098 | 483.52
5 | 6 | 643.598 | 481.86
6 | 1 | 733.218 | 469.2
6 | 1 | 733.718 | 462.87
6 | 1 | 734.231 | 457.7
6 | 1 | 734.731 | 454.14
6 | 1 | 735.242 | 449.35
6 | 1 | 735.742 | 444.43
6 | 1 | 736.253 | 441.51
6 | 1 | 736.766 | 441.55
6 | 1 | 737.27 | 440.66
6 | 1 | 737.77 | 441.19
6 | 1 | 738.272 | 442.68
6 | 1 | 738.772 | 443.54
6 | 1 | 739.284 | 443.3
6 | 1 | 739.796 | 443.04
6 | 1 | 740.296 | 446
6 | 1 | 740.807 | 449.07
6 | 1 | 741.307 | 451.66
6 | 1 | 741.807 | 453.19
6 | 1 | 742.307 | 454.58
6 | 1 | 742.811 | 454.96
6 | 1 | 743.323 | 455.93
6 | 1 | 743.823 | 459.33
6 | 1 | 744.334 | 461.01
6 | 1 | 744.843 | 463.31
6 | 1 | 745.343 | 463.35
6 | 1 | 745.843 | 463.23
6 | 1 | 746.349 | 460.66
6 | 1 | 746.861 | 459.73
6 | 1 | 747.361 | 461.07
6 | 1 | 747.861 | 462.16
6 | 1 | 748.363 | 462.89
6 | 1 | 748.871 | 463.35
6 | 1 | 749.383 | 463.1
6 | 1 | 749.883 | 460.24
6 | 1 | 750.388 | 459.61
6 | 1 | 750.899 | 460.8
6 | 1 | 751.403 | 462.51
6 | 1 | 751.903 | 464.6
6 | 1 | 752.411 | 464.49
6 | 1 | 752.919 | 464.73
6 | 1 | 753.427 | 462.47
6 | 1 | 753.927 | 461.81
6 | 1 | 754.427 | 462.98
6 | 1 | 754.927 | 464.79
6 | 1 | 755.435 | 465.7
6 | 1 | 755.939 | 465.49
6 | 1 | 756.451 | 465.03
6 | 1 | 756.951 | 463.58
6 | 1 | 757.463 | 462.57
6 | 1 | 757.976 | 463.09
6 | 1 | 758.476 | 463.72
6 | 1 | 758.976 | 464.53
6 | 1 | 759.476 | 464.44
6 | 1 | 759.976 | 464.16
6 | 1 | 760.488 | 463.06
6 | 1 | 760.988 | 462.96
6 | 1 | 761.495 | 463.66
6 | 1 | 762.008 | 464.71
6 | 1 | 762.508 | 465.42
6 | 1 | 763.02 | 466.23
6 | 1 | 763.52 | 465.28
6 | 2 | 733.218 | 519.79
6 | 2 | 733.718 | 516.81
6 | 2 | 734.231 | 513.05
6 | 2 | 734.731 | 509.89
6 | 2 | 735.242 | 504.98
6 | 2 | 735.742 | 498.67
6 | 2 | 736.253 | 497.23
6 | 2 | 736.766 | 500.71
6 | 2 | 737.27 | 501.26
6 | 2 | 737.77 | 499.41
6 | 2 | 738.272 | 498.47
6 | 2 | 738.772 | 496.36
6 | 2 | 739.284 | 491.89
6 | 2 | 739.796 | 492
6 | 2 | 740.296 | 496.99
6 | 2 | 740.807 | 498.51
6 | 2 | 741.307 | 498.21
6 | 2 | 741.807 | 497.26
6 | 2 | 742.307 | 495.76
6 | 2 | 742.811 | 493.19
6 | 2 | 743.323 | 493.79
6 | 2 | 743.823 | 499.49
6 | 2 | 744.334 | 500.26
6 | 2 | 744.843 | 500.49
6 | 2 | 745.343 | 499.87
6 | 2 | 745.843 | 497.28
6 | 2 | 746.349 | 493.4
6 | 2 | 746.861 | 494.66
6 | 2 | 747.361 | 498.98
6 | 2 | 747.861 | 499.53
6 | 2 | 748.363 | 500.24
6 | 2 | 748.871 | 499.7
6 | 2 | 749.383 | 497.24
6 | 2 | 749.883 | 494.81
6 | 2 | 750.388 | 494.36
6 | 2 | 750.899 | 499.83
6 | 2 | 751.403 | 500.33
6 | 2 | 751.903 | 500.31
6 | 2 | 752.411 | 499.88
6 | 2 | 752.919 | 497.97
6 | 2 | 753.427 | 494.56
6 | 2 | 753.927 | 493.91
6 | 2 | 754.427 | 498.84
6 | 2 | 754.927 | 500.6
6 | 2 | 755.435 | 500.33
6 | 2 | 755.939 | 499.9
6 | 2 | 756.451 | 497.25
6 | 2 | 756.951 | 494.56
6 | 2 | 757.463 | 496.94
6 | 2 | 757.976 | 500.74
6 | 2 | 758.476 | 501.63
6 | 2 | 758.976 | 500.79
6 | 2 | 759.476 | 499.96
6 | 2 | 759.976 | 497.39
6 | 2 | 760.488 | 494.48
6 | 2 | 760.988 | 495.58
6 | 2 | 761.495 | 499.92
6 | 2 | 762.008 | 500.09
6 | 2 | 762.508 | 500.54
6 | 2 | 763.02 | 500.43
6 | 2 | 763.52 | 498.66
6 | 3 | 733.218 | 502.73
6 | 3 | 733.718 | 498.91
6 | 3 | 734.231 | 494.91
6 | 3 | 734.731 | 491.23
6 | 3 | 735.242 | 485.63
6 | 3 | 735.742 | 479.64
6 | 3 | 736.253 | 476.77
6 | 3 | 736.766 | 479.73
6 | 3 | 737.27 | 481.03
6 | 3 | 737.77 | 479.91
6 | 3 | 738.272 | 479.2
6 | 3 | 738.772 | 478.34
6 | 3 | 739.284 | 475.29
6 | 3 | 739.796 | 473.98
6 | 3 | 740.296 | 477.93
6 | 3 | 740.807 | 480.62
6 | 3 | 741.307 | 481.37
6 | 3 | 741.807 | 481.19
6 | 3 | 742.307 | 480.33
6 | 3 | 742.811 | 479.02
6 | 3 | 743.323 | 478.18
6 | 3 | 743.823 | 483.56
6 | 3 | 744.334 | 484.98
6 | 3 | 744.843 | 485.89
6 | 3 | 745.343 | 485.11
6 | 3 | 745.843 | 483.78
6 | 3 | 746.349 | 480.1
6 | 3 | 746.861 | 479.45
6 | 3 | 747.361 | 482.84
6 | 3 | 747.861 | 484.11
6 | 3 | 748.363 | 485.13
6 | 3 | 748.871 | 485.51
6 | 3 | 749.383 | 483.42
6 | 3 | 749.883 | 482.11
6 | 3 | 750.388 | 479.41
6 | 3 | 750.899 | 484.51
6 | 3 | 751.403 | 485.83
6 | 3 | 751.903 | 486.28
6 | 3 | 752.411 | 485.35
6 | 3 | 752.919 | 482.59
6 | 3 | 753.427 | 480.46
6 | 3 | 753.927 | 478.46
6 | 3 | 754.427 | 482.68
6 | 3 | 754.927 | 485.39
6 | 3 | 755.435 | 486.25
6 | 3 | 755.939 | 485.25
6 | 3 | 756.451 | 484.15
6 | 3 | 756.951 | 480.65
6 | 3 | 757.463 | 481.42
6 | 3 | 757.976 | 484.79
6 | 3 | 758.476 | 487.39
6 | 3 | 758.976 | 486.91
6 | 3 | 759.476 | 485.31
6 | 3 | 759.976 | 484.2
6 | 3 | 760.488 | 480.73
6 | 3 | 760.988 | 481.21
6 | 3 | 761.495 | 484.84
6 | 3 | 762.008 | 485.99
6 | 3 | 762.508 | 486.83
6 | 3 | 763.02 | 486.07
6 | 3 | 763.52 | 484.27
6 | 4 | 723.662 | 417.32
6 | 4 | 724.162 | 423.23
6 | 4 | 724.669 | 427.79
6 | 4 | 725.169 | 430.23
6 | 4 | 725.669 | 434.91
6 | 4 | 726.177 | 440.56
6 | 4 | 726.677 | 442.72
6 | 4 | 727.177 | 445.1
6 | 4 | 727.686 | 446.05
6 | 4 | 728.186 | 444.49
6 | 4 | 728.686 | 443.68
6 | 4 | 729.196 | 443.6
6 | 4 | 729.696 | 445.64
6 | 4 | 730.196 | 445.79
6 | 4 | 730.696 | 445.16
6 | 4 | 731.208 | 444.32
6 | 4 | 731.708 | 442.85
6 | 4 | 732.208 | 440.63
6 | 4 | 732.718 | 440.5
6 | 4 | 733.218 | 442.69
6 | 4 | 733.718 | 442.59
6 | 4 | 734.231 | 441.99
6 | 4 | 734.731 | 441.06
6 | 4 | 735.242 | 439.16
6 | 4 | 735.742 | 437.29
6 | 4 | 736.253 | 436.83
6 | 4 | 736.766 | 439.68
6 | 4 | 737.27 | 439.61
6 | 4 | 737.77 | 438.88
6 | 4 | 738.272 | 438.3
6 | 4 | 738.772 | 436.6
6 | 4 | 739.284 | 434.09
6 | 4 | 739.796 | 433.55
6 | 4 | 740.296 | 436.88
6 | 4 | 740.807 | 436.75
6 | 4 | 741.307 | 436.17
6 | 4 | 741.807 | 435.07
6 | 4 | 742.307 | 433.96
6 | 4 | 742.811 | 431.91
6 | 4 | 743.323 | 431.67
6 | 4 | 743.823 | 435.6
6 | 4 | 744.334 | 434.73
6 | 4 | 744.843 | 434.6
6 | 4 | 745.343 | 433.69
6 | 4 | 745.843 | 431.93
6 | 4 | 746.349 | 429.1
6 | 4 | 746.861 | 429.27
6 | 4 | 747.361 | 432.25
6 | 4 | 747.861 | 432.5
6 | 4 | 748.363 | 432.11
6 | 4 | 748.871 | 432.33
6 | 4 | 749.383 | 430.95
6 | 4 | 749.883 | 429.49
6 | 4 | 750.388 | 429.35
6 | 4 | 750.899 | 432.73
6 | 4 | 751.403 | 432.53
6 | 4 | 751.903 | 432.23
6 | 4 | 752.411 | 431.75
6 | 4 | 752.919 | 431.02
6 | 4 | 753.427 | 428.75
6 | 4 | 753.927 | 428.28
6 | 4 | 754.427 | 432.06
6 | 4 | 754.927 | 432.71
6 | 4 | 755.435 | 432.28
6 | 4 | 755.939 | 431.73
6 | 4 | 756.451 | 430.37
6 | 4 | 756.951 | 428.46
6 | 4 | 757.463 | 430.32
6 | 4 | 757.976 | 432.59
6 | 4 | 758.476 | 432.71
6 | 4 | 758.976 | 432.15
6 | 4 | 759.476 | 431.52
6 | 4 | 759.976 | 430.79
6 | 4 | 760.488 | 428.65
6 | 4 | 760.988 | 429.24
6 | 4 | 761.495 | 432.58
6 | 4 | 762.008 | 432.37
6 | 4 | 762.508 | 431.92
6 | 4 | 763.02 | 432.29
6 | 4 | 763.52 | 431.07
6 | 5 | 725.669 | 515.43
6 | 5 | 726.177 | 514.08
6 | 5 | 726.677 | 510.45
6 | 5 | 727.177 | 507.54
6 | 5 | 727.686 | 504.32
6 | 5 | 728.186 | 500.06
6 | 5 | 728.686 | 495.99
6 | 5 | 729.196 | 494.02
6 | 5 | 729.696 | 496.36
6 | 5 | 730.196 | 497.34
6 | 5 | 730.696 | 497.97
6 | 5 | 731.208 | 498.54
6 | 5 | 731.708 | 498.25
6 | 5 | 732.208 | 497.86
6 | 5 | 732.718 | 498.58
6 | 5 | 733.218 | 503.06
6 | 5 | 733.718 | 505.59
6 | 5 | 734.231 | 506.89
6 | 5 | 734.731 | 507.73
6 | 5 | 735.242 | 507.05
6 | 5 | 735.742 | 505.83
6 | 5 | 736.253 | 505.75
6 | 5 | 736.766 | 510.33
6 | 5 | 737.27 | 511.89
6 | 5 | 737.77 | 511.44
6 | 5 | 738.272 | 510.78
6 | 5 | 738.772 | 508.88
6 | 5 | 739.284 | 505.42
6 | 5 | 739.796 | 503.48
6 | 5 | 740.296 | 507.7
6 | 5 | 740.807 | 507.61
6 | 5 | 741.307 | 507.21
6 | 5 | 741.807 | 505.49
6 | 5 | 742.307 | 503.81
6 | 5 | 742.811 | 501.24
6 | 5 | 743.323 | 499.63
6 | 5 | 743.823 | 503.36
6 | 5 | 744.334 | 503.27
6 | 5 | 744.843 | 502.71
6 | 5 | 745.343 | 501.41
6 | 5 | 745.843 | 499.12
6 | 5 | 746.349 | 495.63
6 | 5 | 746.861 | 494.57
6 | 5 | 747.361 | 498.02
6 | 5 | 747.861 | 498.65
6 | 5 | 748.363 | 498.74
6 | 5 | 748.871 | 498.85
6 | 5 | 749.383 | 497.81
6 | 5 | 749.883 | 495.3
6 | 5 | 750.388 | 494.07
6 | 5 | 750.899 | 498.52
6 | 5 | 751.403 | 499.21
6 | 5 | 751.903 | 499.44
6 | 5 | 752.411 | 498.53
6 | 5 | 752.919 | 497.77
6 | 5 | 753.427 | 494.89
6 | 5 | 753.927 | 493.29
6 | 5 | 754.427 | 497.47
6 | 5 | 754.927 | 499.31
6 | 5 | 755.435 | 498.15
6 | 5 | 755.939 | 497.99
6 | 5 | 756.451 | 496.36
6 | 5 | 756.951 | 494.1
6 | 5 | 757.463 | 495.3
6 | 5 | 757.976 | 498.56
6 | 5 | 758.476 | 499.03
6 | 5 | 758.976 | 498.8
6 | 5 | 759.476 | 498.3
6 | 5 | 759.976 | 497.46
6 | 5 | 760.488 | 494.67
6 | 5 | 760.988 | 494.94
6 | 5 | 761.495 | 498.73
6 | 5 | 762.008 | 499.74
6 | 5 | 762.508 | 499.35
6 | 5 | 763.02 | 499.26
6 | 5 | 763.52 | 498.31
6 | 6 | 732.208 | 469.25
6 | 6 | 732.718 | 474.28
6 | 6 | 733.218 | 482.37
6 | 6 | 733.718 | 489.22
6 | 6 | 734.231 | 494.54
6 | 6 | 734.731 | 499.48
6 | 6 | 735.242 | 502.79
6 | 6 | 735.742 | 504.66
6 | 6 | 736.253 | 505.05
6 | 6 | 736.766 | 507.75
6 | 6 | 737.27 | 509.98
6 | 6 | 737.77 | 511.18
6 | 6 | 738.272 | 510.25
6 | 6 | 738.772 | 508.62
6 | 6 | 739.284 | 505.6
6 | 6 | 739.796 | 502.15
6 | 6 | 740.296 | 502.76
6 | 6 | 740.807 | 502.21
6 | 6 | 741.307 | 501.01
6 | 6 | 741.807 | 499.51
6 | 6 | 742.307 | 497.71
6 | 6 | 742.811 | 495.51
6 | 6 | 743.323 | 492.68
6 | 6 | 743.823 | 494.16
6 | 6 | 744.334 | 493.18
6 | 6 | 744.843 | 492.21
6 | 6 | 745.343 | 491.23
6 | 6 | 745.843 | 489.36
6 | 6 | 746.349 | 486.31
6 | 6 | 746.861 | 484.48
6 | 6 | 747.361 | 485.23
6 | 6 | 747.861 | 485.27
6 | 6 | 748.363 | 485.7
6 | 6 | 748.871 | 487.5
6 | 6 | 749.383 | 487.56
6 | 6 | 749.883 | 486.19
6 | 6 | 750.388 | 484.27
6 | 6 | 750.899 | 486.09
6 | 6 | 751.403 | 487.05
6 | 6 | 751.903 | 487.63
6 | 6 | 752.411 | 487.63
6 | 6 | 752.919 | 487.13
6 | 6 | 753.427 | 484.95
6 | 6 | 753.927 | 483.08
6 | 6 | 754.427 | 484.34
6 | 6 | 754.927 | 485.75
6 | 6 | 755.435 | 485.32
6 | 6 | 755.939 | 485.62
6 | 6 | 756.451 | 484.89
6 | 6 | 756.951 | 483.31
6 | 6 | 757.463 | 483.32
6 | 6 | 757.976 | 484.91
6 | 6 | 758.476 | 486.31
6 | 6 | 758.976 | 486.88
6 | 6 | 759.476 | 487.07
6 | 6 | 759.976 | 487.09
6 | 6 | 760.488 | 485.57
6 | 6 | 760.988 | 484.7
6 | 6 | 761.495 | 486.33
6 | 6 | 762.008 | 487.78
6 | 6 | 762.508 | 488.41
6 | 6 | 763.02 | 489.18
6 | 6 | 763.52 | 488.61
6 | 6 | 764.032 | 487.47
7 | 1 | 853.371 | 473.69
7 | 1 | 853.883 | 468.79
7 | 1 | 854.383 | 463.17
7 | 1 | 854.888 | 459.19
7 | 1 | 855.399 | 454.91
7 | 1 | 855.906 | 450.75
7 | 1 | 856.418 | 449.29
7 | 1 | 856.918 | 449.3
7 | 1 | 857.425 | 449.73
7 | 1 | 857.934 | 449.93
7 | 1 | 858.434 | 449.86
7 | 1 | 858.934 | 449.38
7 | 1 | 859.434 | 447
7 | 1 | 859.942 | 448.09
7 | 1 | 860.45 | 449.79
7 | 1 | 860.95 | 451.62
7 | 1 | 861.461 | 452.72
7 | 1 | 861.974 | 453.39
7 | 1 | 862.474 | 453.75
7 | 1 | 862.987 | 454
7 | 1 | 863.487 | 455.79
7 | 1 | 864 | 457.9
7 | 1 | 864.512 | 459.75
7 | 1 | 865.024 | 460.57
7 | 1 | 865.525 | 461.31
7 | 1 | 866.025 | 461.14
7 | 1 | 866.531 | 461.46
7 | 1 | 867.031 | 463.51
7 | 1 | 867.531 | 465.05
7 | 1 | 868.042 | 466.23
7 | 1 | 868.542 | 466.08
7 | 1 | 869.042 | 466.57
7 | 1 | 869.554 | 463.95
7 | 1 | 870.054 | 461.21
7 | 1 | 870.554 | 462.06
7 | 1 | 871.054 | 462.84
7 | 1 | 871.554 | 464.16
7 | 1 | 872.054 | 464.52
7 | 1 | 872.563 | 464.01
7 | 1 | 873.07 | 462.81
7 | 1 | 873.581 | 459.87
7 | 1 | 874.093 | 460.57
7 | 1 | 874.604 | 460.88
7 | 1 | 875.108 | 460.77
7 | 1 | 875.608 | 461.19
7 | 1 | 876.108 | 460.91
7 | 1 | 876.619 | 460.74
7 | 1 | 877.119 | 458.08
7 | 1 | 877.63 | 459.86
7 | 1 | 878.138 | 461.02
7 | 1 | 878.638 | 461.55
7 | 1 | 879.138 | 461.93
7 | 1 | 879.638 | 461.26
7 | 1 | 880.15 | 459.66
7 | 1 | 880.65 | 457.56
7 | 1 | 881.15 | 457.91
7 | 1 | 881.65 | 459.26
7 | 1 | 882.162 | 459.93
7 | 1 | 882.674 | 461.34
7 | 1 | 883.174 | 461.93
7 | 1 | 883.674 | 460.61
7 | 2 | 854.383 | 517.51
7 | 2 | 854.888 | 513.26
7 | 2 | 855.399 | 508.22
7 | 2 | 855.906 | 502.14
7 | 2 | 856.418 | 506.46
7 | 2 | 856.918 | 507.18
7 | 2 | 857.425 | 506.43
7 | 2 | 857.934 | 505.13
7 | 2 | 858.434 | 504.19
7 | 2 | 858.934 | 500.91
7 | 2 | 859.434 | 495.76
7 | 2 | 859.942 | 501.53
7 | 2 | 860.45 | 503.34
7 | 2 | 860.95 | 502.7
7 | 2 | 861.461 | 502.67
7 | 2 | 861.974 | 501.3
7 | 2 | 862.474 | 498.1
7 | 2 | 862.987 | 493.81
7 | 2 | 863.487 | 500.25
7 | 2 | 864 | 501.99
7 | 2 | 864.512 | 502.59
7 | 2 | 865.024 | 502.04
7 | 2 | 865.525 | 501.09
7 | 2 | 866.025 | 497.04
7 | 2 | 866.531 | 494.33
7 | 2 | 867.031 | 500.69
7 | 2 | 867.531 | 502.64
7 | 2 | 868.042 | 503.34
7 | 2 | 868.542 | 503.47
7 | 2 | 869.042 | 501.88
7 | 2 | 869.554 | 498.76
7 | 2 | 870.054 | 495.77
7 | 2 | 870.554 | 501.82
7 | 2 | 871.054 | 502.91
7 | 2 | 871.554 | 502.74
7 | 2 | 872.054 | 501.96
7 | 2 | 872.563 | 500.52
7 | 2 | 873.07 | 497.74
7 | 2 | 873.581 | 494.06
7 | 2 | 874.093 | 499.48
7 | 2 | 874.604 | 500.44
7 | 2 | 875.108 | 500.69
7 | 2 | 875.608 | 500.28
7 | 2 | 876.108 | 498.89
7 | 2 | 876.619 | 495.76
7 | 2 | 877.119 | 492.46
7 | 2 | 877.63 | 498.89
7 | 2 | 878.138 | 500.38
7 | 2 | 878.638 | 500.15
7 | 2 | 879.138 | 499.6
7 | 2 | 879.638 | 497.85
7 | 2 | 880.15 | 494.91
7 | 2 | 880.65 | 491.51
7 | 2 | 881.15 | 496.74
7 | 2 | 881.65 | 498.23
7 | 2 | 882.162 | 498.69
7 | 2 | 882.674 | 497.99
7 | 2 | 883.174 | 497.21
7 | 2 | 883.674 | 494.54
7 | 3 | 854.383 | 485.19
7 | 3 | 854.888 | 481.33
7 | 3 | 855.399 | 476.48
7 | 3 | 855.906 | 470.92
7 | 3 | 856.418 | 472.62
7 | 3 | 856.918 | 474.94
7 | 3 | 857.425 | 473.87
7 | 3 | 857.934 | 473.44
7 | 3 | 858.434 | 472.69
7 | 3 | 858.934 | 470.03
7 | 3 | 859.434 | 466.11
7 | 3 | 859.942 | 469.03
7 | 3 | 860.45 | 471.87
7 | 3 | 860.95 | 473.11
7 | 3 | 861.461 | 473.1
7 | 3 | 861.974 | 472.74
7 | 3 | 862.474 | 469.92
7 | 3 | 862.987 | 465.83
7 | 3 | 863.487 | 470.01
7 | 3 | 864 | 472.53
7 | 3 | 864.512 | 473.71
7 | 3 | 865.024 | 473.89
7 | 3 | 865.525 | 473.73
7 | 3 | 866.025 | 471.51
7 | 3 | 866.531 | 469.38
7 | 3 | 867.031 | 473.36
7 | 3 | 867.531 | 476.05
7 | 3 | 868.042 | 476.95
7 | 3 | 868.542 | 477.51
7 | 3 | 869.042 | 475.82
7 | 3 | 869.554 | 471.93
7 | 3 | 870.054 | 467.59
7 | 3 | 870.554 | 472.1
7 | 3 | 871.054 | 474.55
7 | 3 | 871.554 | 476.15
7 | 3 | 872.054 | 474.11
7 | 3 | 872.563 | 472.46
7 | 3 | 873.07 | 470.37
7 | 3 | 873.581 | 466.79
7 | 3 | 874.093 | 470.03
7 | 3 | 874.604 | 471.2
7 | 3 | 875.108 | 471.86
7 | 3 | 875.608 | 469.87
7 | 3 | 876.108 | 469.39
7 | 3 | 876.619 | 467.39
7 | 3 | 877.119 | 464.54
7 | 3 | 877.63 | 468.31
7 | 3 | 878.138 | 471.44
7 | 3 | 878.638 | 472.15
7 | 3 | 879.138 | 472.86
7 | 3 | 879.638 | 469.84
7 | 3 | 880.15 | 467.68
7 | 3 | 880.65 | 463.34
7 | 3 | 881.15 | 467.14
7 | 3 | 881.65 | 470.29
7 | 3 | 882.162 | 470.14
7 | 3 | 882.674 | 470.69
7 | 3 | 883.174 | 469.56
7 | 3 | 883.674 | 467.06
7 | 4 | 845.3 | 417.01
7 | 4 | 845.8 | 423.46
7 | 4 | 846.3 | 428.46
7 | 4 | 846.813 | 432.51
7 | 4 | 847.313 | 434.86
7 | 4 | 847.813 | 435.93
7 | 4 | 848.326 | 436.39
7 | 4 | 848.826 | 435.06
7 | 4 | 849.339 | 438.81
7 | 4 | 849.839 | 440.58
7 | 4 | 850.339 | 440.19
7 | 4 | 850.839 | 439.85
7 | 4 | 851.343 | 439.27
7 | 4 | 851.852 | 438
7 | 4 | 852.365 | 435.81
7 | 4 | 852.865 | 439.11
7 | 4 | 853.371 | 439.51
7 | 4 | 853.883 | 439.17
7 | 4 | 854.383 | 438.83
7 | 4 | 854.888 | 437.79
7 | 4 | 855.399 | 436.19
7 | 4 | 855.906 | 434.29
7 | 4 | 856.418 | 437.71
7 | 4 | 856.918 | 439.07
7 | 4 | 857.425 | 438.29
7 | 4 | 857.934 | 437.79
7 | 4 | 858.434 | 437.36
7 | 4 | 858.934 | 435.53
7 | 4 | 859.434 | 432.74
7 | 4 | 859.942 | 436.87
7 | 4 | 860.45 | 437.47
7 | 4 | 860.95 | 437.21
7 | 4 | 861.461 | 436.73
7 | 4 | 861.974 | 435.58
7 | 4 | 862.474 | 433.69
7 | 4 | 862.987 | 429.96
7 | 4 | 863.487 | 435.06
7 | 4 | 864 | 435.67
7 | 4 | 864.512 | 434.91
7 | 4 | 865.024 | 434.95
7 | 4 | 865.525 | 433.61
7 | 4 | 866.025 | 431.06
7 | 4 | 866.531 | 429.13
7 | 4 | 867.031 | 433.19
7 | 4 | 867.531 | 434.4
7 | 4 | 868.042 | 434.12
7 | 4 | 868.542 | 433.37
7 | 4 | 869.042 | 432.19
7 | 4 | 869.554 | 431.05
7 | 4 | 870.054 | 428.35
7 | 4 | 870.554 | 432.97
7 | 4 | 871.054 | 433.29
7 | 4 | 871.554 | 432.61
7 | 4 | 872.054 | 432.46
7 | 4 | 872.563 | 431.5
7 | 4 | 873.07 | 429.71
7 | 4 | 873.581 | 427.03
7 | 4 | 874.093 | 431.31
7 | 4 | 874.604 | 431.81
7 | 4 | 875.108 | 431.51
7 | 4 | 875.608 | 430.96
7 | 4 | 876.108 | 430.42
7 | 4 | 876.619 | 428.47
7 | 4 | 877.119 | 426.27
7 | 4 | 877.63 | 431.19
7 | 4 | 878.138 | 431.09
7 | 4 | 878.638 | 430.97
7 | 4 | 879.138 | 430.73
7 | 4 | 879.638 | 429.45
7 | 4 | 880.15 | 427.54
7 | 4 | 880.65 | 425.37
7 | 4 | 881.15 | 429.22
7 | 4 | 881.65 | 430.04
7 | 4 | 882.162 | 429.59
7 | 4 | 882.674 | 428.92
7 | 4 | 883.174 | 428.14
7 | 4 | 883.674 | 426.63
7 | 5 | 841.784 | 487.11
7 | 5 | 842.284 | 499.91
7 | 5 | 842.784 | 510.14
7 | 5 | 843.284 | 515.67
7 | 5 | 843.784 | 519.3
7 | 5 | 844.287 | 521.43
7 | 5 | 844.8 | 520
7 | 5 | 845.3 | 516.51
7 | 5 | 845.8 | 514.59
7 | 5 | 846.3 | 514.42
7 | 5 | 846.813 | 512.41
7 | 5 | 847.313 | 509.13
7 | 5 | 847.813 | 505.59
7 | 5 | 848.326 | 501.95
7 | 5 | 848.826 | 497.26
7 | 5 | 849.339 | 498.26
7 | 5 | 849.839 | 500.04
7 | 5 | 850.339 | 499.59
7 | 5 | 850.839 | 499.1
7 | 5 | 851.343 | 499.15
7 | 5 | 851.852 | 497.69
7 | 5 | 852.365 | 496.26
7 | 5 | 852.865 | 500.09
7 | 5 | 853.371 | 502.27
7 | 5 | 853.883 | 503.75
7 | 5 | 854.383 | 504.65
7 | 5 | 854.888 | 505.09
7 | 5 | 855.399 | 503.99
7 | 5 | 855.906 | 502.7
7 | 5 | 856.418 | 506.27
7 | 5 | 856.918 | 508.84
7 | 5 | 857.425 | 509.13
7 | 5 | 857.934 | 509
7 | 5 | 858.434 | 508.46
7 | 5 | 858.934 | 506.49
7 | 5 | 859.434 | 503.25
7 | 5 | 859.942 | 507.3
7 | 5 | 860.45 | 508.93
7 | 5 | 860.95 | 508.74
7 | 5 | 861.461 | 508.07
7 | 5 | 861.974 | 506.11
7 | 5 | 862.474 | 503.31
7 | 5 | 862.987 | 497.93
7 | 5 | 863.487 | 502.76
7 | 5 | 864 | 504.41
7 | 5 | 864.512 | 503.65
7 | 5 | 865.024 | 503.64
7 | 5 | 865.525 | 502.02
7 | 5 | 866.025 | 498.96
7 | 5 | 866.531 | 495.41
7 | 5 | 867.031 | 499.39
7 | 5 | 867.531 | 501.31
7 | 5 | 868.042 | 500.85
7 | 5 | 868.542 | 500.63
7 | 5 | 869.042 | 499
7 | 5 | 869.554 | 497.74
7 | 5 | 870.054 | 494.09
7 | 5 | 870.554 | 498.49
7 | 5 | 871.054 | 499.85
7 | 5 | 871.554 | 499.28
7 | 5 | 872.054 | 499.25
7 | 5 | 872.563 | 497.82
7 | 5 | 873.07 | 495.28
7 | 5 | 873.581 | 492.15
7 | 5 | 874.093 | 496.41
7 | 5 | 874.604 | 498.05
7 | 5 | 875.108 | 497.56
7 | 5 | 875.608 | 497.97
7 | 5 | 876.108 | 496.39
7 | 5 | 876.619 | 493.99
7 | 5 | 877.119 | 490.83
7 | 5 | 877.63 | 496.15
7 | 5 | 878.138 | 497.18
7 | 5 | 878.638 | 497.11
7 | 5 | 879.138 | 496.93
7 | 5 | 879.638 | 496
7 | 5 | 880.15 | 493.36
7 | 5 | 880.65 | 490.22
7 | 5 | 881.15 | 494.44
7 | 5 | 881.65 | 495.96
7 | 5 | 882.162 | 496.09
7 | 5 | 882.674 | 495.27
7 | 5 | 883.174 | 493.72
7 | 5 | 883.674 | 491.5
7 | 6 | 852.365 | 469.94
7 | 6 | 852.865 | 474.67
7 | 6 | 853.371 | 480.76
7 | 6 | 853.883 | 485.94
7 | 6 | 854.383 | 490.55
7 | 6 | 854.888 | 494.26
7 | 6 | 855.399 | 496.29
7 | 6 | 855.906 | 498.74
7 | 6 | 856.418 | 501.19
7 | 6 | 856.918 | 504.11
7 | 6 | 857.425 | 505.33
7 | 6 | 857.934 | 506
7 | 6 | 858.434 | 506.11
7 | 6 | 858.934 | 504.83
7 | 6 | 859.434 | 503.44
7 | 6 | 859.942 | 503.36
7 | 6 | 860.45 | 503.98
7 | 6 | 860.95 | 503.9
7 | 6 | 861.461 | 503.21
7 | 6 | 861.974 | 501.34
7 | 6 | 862.474 | 499.51
7 | 6 | 862.987 | 494.77
7 | 6 | 863.487 | 495.13
7 | 6 | 864 | 496.79
7 | 6 | 864.512 | 496.46
7 | 6 | 865.024 | 497.26
7 | 6 | 865.525 | 495.97
7 | 6 | 866.025 | 493.96
7 | 6 | 866.531 | 490.09
7 | 6 | 867.031 | 490.77
7 | 6 | 867.531 | 492.07
7 | 6 | 868.042 | 492.13
7 | 6 | 868.542 | 492.44
7 | 6 | 869.042 | 491.76
7 | 6 | 869.554 | 491.29
7 | 6 | 870.054 | 488.92
7 | 6 | 870.554 | 490.15
7 | 6 | 871.054 | 490.62
7 | 6 | 871.554 | 490.29
7 | 6 | 872.054 | 490.59
7 | 6 | 872.563 | 489.35
7 | 6 | 873.07 | 488.21
7 | 6 | 873.581 | 485.82
7 | 6 | 874.093 | 486.73
7 | 6 | 874.604 | 487.87
7 | 6 | 875.108 | 488.12
7 | 6 | 875.608 | 489.01
7 | 6 | 876.108 | 488.43
7 | 6 | 876.619 | 486.74
7 | 6 | 877.119 | 484.46
7 | 6 | 877.63 | 486.53
7 | 6 | 878.138 | 487.47
7 | 6 | 878.638 | 487.47
7 | 6 | 879.138 | 487.42
7 | 6 | 879.638 | 486.96
7 | 6 | 880.15 | 485.35
7 | 6 | 880.65 | 483.15
7 | 6 | 881.15 | 483.87
7 | 6 | 881.65 | 484.66
7 | 6 | 882.162 | 485.66
7 | 6 | 882.674 | 485.24
7 | 6 | 883.174 | 484.62
7 | 6 | 883.674 | 482.1
7 | 6 | 884.174 | 480.99
8 | 1 | 973.854 | 474.99
8 | 1 | 974.354 | 469.09
8 | 1 | 974.861 | 463.5
8 | 1 | 975.365 | 457.21
8 | 1 | 975.865 | 452.12
8 | 1 | 976.377 | 450.87
8 | 1 | 976.877 | 450.21
8 | 1 | 977.377 | 449.71
8 | 1 | 977.886 | 449.95
8 | 1 | 978.386 | 449.21
8 | 1 | 978.886 | 448.48
8 | 1 | 979.398 | 446.21
8 | 1 | 979.906 | 446.98
8 | 1 | 980.411 | 447.86
8 | 1 | 980.911 | 448.97
8 | 1 | 981.411 | 449.92
8 | 1 | 981.911 | 451.09
8 | 1 | 982.411 | 452.4
8 | 1 | 982.919 | 452.44
8 | 1 | 983.422 | 454.62
8 | 1 | 983.922 | 455.89
8 | 1 | 984.422 | 458.68
8 | 1 | 984.922 | 459.78
8 | 1 | 985.43 | 461.09
8 | 1 | 985.941 | 460.61
8 | 1 | 986.441 | 457.65
8 | 1 | 986.941 | 458.94
8 | 1 | 987.441 | 460.01
8 | 1 | 987.941 | 460.96
8 | 1 | 988.441 | 462.19
8 | 1 | 988.952 | 463.17
8 | 1 | 989.465 | 462.67
8 | 1 | 989.965 | 461.11
8 | 1 | 990.476 | 462.63
8 | 1 | 990.976 | 463.01
8 | 1 | 991.484 | 463.47
8 | 1 | 991.984 | 463.15
8 | 1 | 992.487 | 462.57
8 | 1 | 992.995 | 461.19
8 | 1 | 993.495 | 458.59
8 | 1 | 994.007 | 459.65
8 | 1 | 994.507 | 461
8 | 1 | 995.007 | 462.8
8 | 1 | 995.509 | 463.37
8 | 1 | 996.016 | 463.78
8 | 1 | 996.528 | 462.11
8 | 1 | 997.035 | 460.34
8 | 1 | 997.545 | 460.88
8 | 1 | 998.053 | 461.53
8 | 1 | 998.565 | 462.8
8 | 1 | 999.066 | 462.87
8 | 1 | 999.569 | 462.37
8 | 1 | 1000.081 | 460.97
8 | 1 | 1000.581 | 459.09
8 | 1 | 1001.081 | 459.79
8 | 1 | 1001.581 | 460.34
8 | 1 | 1002.081 | 460.36
8 | 1 | 1002.594 | 460.01
8 | 1 | 1003.094 | 460.46
8 | 1 | 1003.607 | 459.66
8 | 2 | 974.861 | 515.13
8 | 2 | 975.365 | 508.43
8 | 2 | 975.865 | 503.99
8 | 2 | 976.377 | 507.51
8 | 2 | 976.877 | 506.71
8 | 2 | 977.377 | 506.03
8 | 2 | 977.886 | 504.26
8 | 2 | 978.386 | 501.35
8 | 2 | 978.886 | 497.97
8 | 2 | 979.398 | 493.57
8 | 2 | 979.906 | 499.28
8 | 2 | 980.411 | 499.89
8 | 2 | 980.911 | 499.75
8 | 2 | 981.411 | 499.3
8 | 2 | 981.911 | 497.9
8 | 2 | 982.411 | 495.89
8 | 2 | 982.919 | 492.39
8 | 2 | 983.422 | 498.64
8 | 2 | 983.922 | 499.77
8 | 2 | 984.422 | 499.17
8 | 2 | 984.922 | 497.74
8 | 2 | 985.43 | 497.03
8 | 2 | 985.941 | 494.71
8 | 2 | 986.441 | 491.17
8 | 2 | 986.941 | 496.66
8 | 2 | 987.441 | 498.71
8 | 2 | 987.941 | 498.81
8 | 2 | 988.441 | 499.8
8 | 2 | 988.952 | 499.6
8 | 2 | 989.465 | 497.21
8 | 2 | 989.965 | 494.39
8 | 2 | 990.476 | 499.85
8 | 2 | 990.976 | 501.13
8 | 2 | 991.484 | 500.73
8 | 2 | 991.984 | 500.05
8 | 2 | 992.487 | 498.29
8 | 2 | 992.995 | 494.79
8 | 2 | 993.495 | 491.29
8 | 2 | 994.007 | 497.87
8 | 2 | 994.507 | 498.82
8 | 2 | 995.007 | 498.61
8 | 2 | 995.509 | 497.91
8 | 2 | 996.016 | 496.76
8 | 2 | 996.528 | 493.49
8 | 2 | 997.035 | 491.31
8 | 2 | 997.545 | 497.14
8 | 2 | 998.053 | 498.66
8 | 2 | 998.565 | 498.87
8 | 2 | 999.066 | 498.45
8 | 2 | 999.569 | 496.87
8 | 2 | 1000.081 | 492.94
8 | 2 | 1000.581 | 490.08
8 | 2 | 1001.081 | 495.65
8 | 2 | 1001.581 | 496.63
8 | 2 | 1002.081 | 496.05
8 | 2 | 1002.594 | 495.4
8 | 2 | 1003.094 | 495.28
8 | 2 | 1003.607 | 492.21
8 | 3 | 974.861 | 467.2
8 | 3 | 975.365 | 461.17
8 | 3 | 975.865 | 456.74
8 | 3 | 976.377 | 458.19
8 | 3 | 976.877 | 458.99
8 | 3 | 977.377 | 457.97
8 | 3 | 977.886 | 457.35
8 | 3 | 978.386 | 455.41
8 | 3 | 978.886 | 452.75
8 | 3 | 979.398 | 448.37
8 | 3 | 979.906 | 451.41
8 | 3 | 980.411 | 453.63
8 | 3 | 980.911 | 453.95
8 | 3 | 981.411 | 453.6
8 | 3 | 981.911 | 452.53
8 | 3 | 982.411 | 452.69
8 | 3 | 982.919 | 448.71
8 | 3 | 983.422 | 452.21
8 | 3 | 983.922 | 455.04
8 | 3 | 984.422 | 454.87
8 | 3 | 984.922 | 454.36
8 | 3 | 985.43 | 453.81
8 | 3 | 985.941 | 450.88
8 | 3 | 986.441 | 447.58
8 | 3 | 986.941 | 451.32
8 | 3 | 987.441 | 453.76
8 | 3 | 987.941 | 453.84
8 | 3 | 988.441 | 455.15
8 | 3 | 988.952 | 454.55
8 | 3 | 989.465 | 452.73
8 | 3 | 989.965 | 448.56
8 | 3 | 990.476 | 452.83
8 | 3 | 990.976 | 454.75
8 | 3 | 991.484 | 455
8 | 3 | 991.984 | 455.12
8 | 3 | 992.487 | 453.52
8 | 3 | 992.995 | 450.96
8 | 3 | 993.495 | 447.48
8 | 3 | 994.007 | 452.16
8 | 3 | 994.507 | 453.59
8 | 3 | 995.007 | 453.97
8 | 3 | 995.509 | 454.13
8 | 3 | 996.016 | 453.76
8 | 3 | 996.528 | 450.16
8 | 3 | 997.035 | 448.17
8 | 3 | 997.545 | 451.91
8 | 3 | 998.053 | 454.5
8 | 3 | 998.565 | 453.99
8 | 3 | 999.066 | 454.63
8 | 3 | 999.569 | 452.87
8 | 3 | 1000.081 | 449.54
8 | 3 | 1000.581 | 446.88
8 | 3 | 1001.081 | 449.91
8 | 3 | 1001.581 | 451.2
8 | 3 | 1002.081 | 450.94
8 | 3 | 1002.594 | 451.01
8 | 3 | 1003.094 | 449.22
8 | 3 | 1003.607 | 447.69
8 | 4 | 965.806 | 416.09
8 | 4 | 966.31 | 420.57
8 | 4 | 966.81 | 424.26
8 | 4 | 967.317 | 427.01
8 | 4 | 967.817 | 429.18
8 | 4 | 968.317 | 429.45
8 | 4 | 968.817 | 429.51
8 | 4 | 969.317 | 434.43
8 | 4 | 969.817 | 435.96
8 | 4 | 970.32 | 436.23
8 | 4 | 970.82 | 436.24
8 | 4 | 971.329 | 435.08
8 | 4 | 971.841 | 433.71
8 | 4 | 972.354 | 431.86
8 | 4 | 972.854 | 435.15
8 | 4 | 973.354 | 436.26
8 | 4 | 973.854 | 435.19
8 | 4 | 974.354 | 435.07
8 | 4 | 974.861 | 433.54
8 | 4 | 975.365 | 431.83
8 | 4 | 975.865 | 430.36
8 | 4 | 976.377 | 434.04
8 | 4 | 976.877 | 434.61
8 | 4 | 977.377 | 434.3
8 | 4 | 977.886 | 433.87
8 | 4 | 978.386 | 433.32
8 | 4 | 978.886 | 430.74
8 | 4 | 979.398 | 429.35
8 | 4 | 979.906 | 432.63
8 | 4 | 980.411 | 433.25
8 | 4 | 980.911 | 433.2
8 | 4 | 981.411 | 433.09
8 | 4 | 981.911 | 431.96
8 | 4 | 982.411 | 429.91
8 | 4 | 982.919 | 427.48
8 | 4 | 983.422 | 432.07
8 | 4 | 983.922 | 431.71
8 | 4 | 984.422 | 431.84
8 | 4 | 984.922 | 430.96
8 | 4 | 985.43 | 429.82
8 | 4 | 985.941 | 427.45
8 | 4 | 986.441 | 425.16
8 | 4 | 986.941 | 430.15
8 | 4 | 987.441 | 430.41
8 | 4 | 987.941 | 429.8
8 | 4 | 988.441 | 429.42
8 | 4 | 988.952 | 428.88
8 | 4 | 989.465 | 426.69
8 | 4 | 989.965 | 424.41
8 | 4 | 990.476 | 428.06
8 | 4 | 990.976 | 429.02
8 | 4 | 991.484 | 428.39
8 | 4 | 991.984 | 428.24
8 | 4 | 992.487 | 427.13
8 | 4 | 992.995 | 425.3
8 | 4 | 993.495 | 423.15
8 | 4 | 994.007 | 427.48
8 | 4 | 994.507 | 428.24
8 | 4 | 995.007 | 427.86
8 | 4 | 995.509 | 427.48
8 | 4 | 996.016 | 426.97
8 | 4 | 996.528 | 425.25
8 | 4 | 997.035 | 423.6
8 | 4 | 997.545 | 427.54
8 | 4 | 998.053 | 428.44
8 | 4 | 998.565 | 428.45
8 | 4 | 999.066 | 427.41
8 | 4 | 999.569 | 427.08
8 | 4 | 1000.081 | 424.79
8 | 4 | 1000.581 | 422.51
8 | 4 | 1001.081 | 426.44
8 | 4 | 1001.581 | 427.01
8 | 4 | 1002.081 | 426.69
8 | 4 | 1002.594 | 426.43
8 | 4 | 1003.094 | 426
8 | 4 | 1003.607 | 424.44
8 | 5 | 962.292 | 486.76
8 | 5 | 962.792 | 497.18
8 | 5 | 963.293 | 505.41
8 | 5 | 963.793 | 510.24
8 | 5 | 964.3 | 512.84
8 | 5 | 964.8 | 512.51
8 | 5 | 965.3 | 512.46
8 | 5 | 965.806 | 515.15
8 | 5 | 966.31 | 514.86
8 | 5 | 966.81 | 512.39
8 | 5 | 967.317 | 509.68
8 | 5 | 967.817 | 507.55
8 | 5 | 968.317 | 503.35
8 | 5 | 968.817 | 499.57
8 | 5 | 969.317 | 501.86
8 | 5 | 969.817 | 502.04
8 | 5 | 970.32 | 501.14
8 | 5 | 970.82 | 500.18
8 | 5 | 971.329 | 498.32
8 | 5 | 971.841 | 496.23
8 | 5 | 972.354 | 493.33
8 | 5 | 972.854 | 496.24
8 | 5 | 973.354 | 499
8 | 5 | 973.854 | 498.54
8 | 5 | 974.354 | 498.52
8 | 5 | 974.861 | 497.59
8 | 5 | 975.365 | 496.49
8 | 5 | 975.865 | 495.41
8 | 5 | 976.377 | 499.95
8 | 5 | 976.877 | 502.13
8 | 5 | 977.377 | 502.62
8 | 5 | 977.886 | 502.51
8 | 5 | 978.386 | 502.28
8 | 5 | 978.886 | 499.81
8 | 5 | 979.398 | 497.7
8 | 5 | 979.906 | 501.06
8 | 5 | 980.411 | 502.76
8 | 5 | 980.911 | 503.58
8 | 5 | 981.411 | 502.59
8 | 5 | 981.911 | 501.91
8 | 5 | 982.411 | 498.98
8 | 5 | 982.919 | 495.7
8 | 5 | 983.422 | 500.53
8 | 5 | 983.922 | 500.59
8 | 5 | 984.422 | 501.04
8 | 5 | 984.922 | 500.06
8 | 5 | 985.43 | 498.42
8 | 5 | 985.941 | 494.97
8 | 5 | 986.441 | 491.8
8 | 5 | 986.941 | 496.53
8 | 5 | 987.441 | 498.24
8 | 5 | 987.941 | 497.87
8 | 5 | 988.441 | 497.63
8 | 5 | 988.952 | 496.81
8 | 5 | 989.465 | 494
8 | 5 | 989.965 | 491.32
8 | 5 | 990.476 | 494.57
8 | 5 | 990.976 | 496.33
8 | 5 | 991.484 | 495.33
8 | 5 | 991.984 | 495.13
8 | 5 | 992.487 | 493.55
8 | 5 | 992.995 | 491.5
8 | 5 | 993.495 | 488.5
8 | 5 | 994.007 | 493.84
8 | 5 | 994.507 | 495.13
8 | 5 | 995.007 | 494.35
8 | 5 | 995.509 | 493.63
8 | 5 | 996.016 | 493.24
8 | 5 | 996.528 | 491.25
8 | 5 | 997.035 | 488.69
8 | 5 | 997.545 | 493.21
8 | 5 | 998.053 | 494.43
8 | 5 | 998.565 | 494.48
8 | 5 | 999.066 | 493.57
8 | 5 | 999.569 | 492.99
8 | 5 | 1000.081 | 490.56
8 | 5 | 1000.581 | 487.35
8 | 5 | 1001.081 | 491.27
8 | 5 | 1001.581 | 493.24
8 | 5 | 1002.081 | 493.34
8 | 5 | 1002.594 | 492.46
8 | 5 | 1003.094 | 491.5
8 | 5 | 1003.607 | 489.85
8 | 5 | 1004.107 | 487.6
8 | 6 | 967.317 | 487.71
8 | 6 | 967.817 | 479.58
8 | 6 | 968.317 | 471.96
8 | 6 | 968.817 | 465.8
8 | 6 | 969.317 | 463.96
8 | 6 | 969.817 | 463.64
8 | 6 | 970.32 | 463.86
8 | 6 | 970.82 | 464.66
8 | 6 | 971.329 | 466.12
8 | 6 | 971.841 | 467.48
8 | 6 | 972.354 | 467.2
8 | 6 | 972.854 | 471.17
8 | 6 | 973.354 | 475.81
8 | 6 | 973.854 | 478.78
8 | 6 | 974.354 | 482.1
8 | 6 | 974.861 | 484.02
8 | 6 | 975.365 | 485.62
8 | 6 | 975.865 | 486.98
8 | 6 | 976.377 | 491.24
8 | 6 | 976.877 | 493.87
8 | 6 | 977.377 | 496.06
8 | 6 | 977.886 | 498.27
8 | 6 | 978.386 | 499.77
8 | 6 | 978.886 | 499.29
8 | 6 | 979.398 | 497.25
8 | 6 | 979.906 | 497.37
8 | 6 | 980.411 | 498.11
8 | 6 | 980.911 | 499.74
8 | 6 | 981.411 | 498.93
8 | 6 | 981.911 | 499.46
8 | 6 | 982.411 | 497.11
8 | 6 | 982.919 | 494.39
8 | 6 | 983.422 | 495.84
8 | 6 | 983.922 | 494.34
8 | 6 | 984.422 | 495.47
8 | 6 | 984.922 | 495.14
8 | 6 | 985.43 | 493.44
8 | 6 | 985.941 | 491.01
8 | 6 | 986.441 | 487.89
8 | 6 | 986.941 | 489.22
8 | 6 | 987.441 | 489.76
8 | 6 | 987.941 | 489.84
8 | 6 | 988.441 | 489.79
8 | 6 | 988.952 | 489.36
8 | 6 | 989.465 | 487.26
8 | 6 | 989.965 | 484.99
8 | 6 | 990.476 | 484.98
8 | 6 | 990.976 | 487.01
8 | 6 | 991.484 | 486.5
8 | 6 | 991.984 | 486.23
8 | 6 | 992.487 | 485.28
8 | 6 | 992.995 | 484.11
8 | 6 | 993.495 | 482.27
8 | 6 | 994.007 | 483.71
8 | 6 | 994.507 | 485.91
8 | 6 | 995.007 | 485.9
8 | 6 | 995.509 | 486.05
8 | 6 | 996.016 | 486.5
8 | 6 | 996.528 | 485.51
8 | 6 | 997.035 | 483.43
8 | 6 | 997.545 | 485.01
8 | 6 | 998.053 | 485.8
8 | 6 | 998.565 | 486.45
8 | 6 | 999.066 | 485.9
8 | 6 | 999.569 | 486.12
8 | 6 | 1000.081 | 485.02
8 | 6 | 1000.581 | 482.79
8 | 6 | 1001.081 | 483.3
8 | 6 | 1001.581 | 485.15
8 | 6 | 1002.081 | 485.28
8 | 6 | 1002.594 | 485.19
8 | 6 | 1003.094 | 484.55
8 | 6 | 1003.607 | 483.23
8 | 6 | 1004.107 | 481.01
9 | 1 | 1094.797 | 473.48
9 | 1 | 1095.309 | 466.23
9 | 1 | 1095.82 | 460.45
9 | 1 | 1096.32 | 457.85
9 | 1 | 1096.821 | 456.85
9 | 1 | 1097.328 | 456.09
9 | 1 | 1097.828 | 454.48
9 | 1 | 1098.335 | 452.42
9 | 1 | 1098.846 | 449.95
9 | 1 | 1099.358 | 448.35
9 | 1 | 1099.858 | 449.31
9 | 1 | 1100.358 | 450.27
9 | 1 | 1100.865 | 452.57
9 | 1 | 1101.371 | 452.82
9 | 1 | 1101.881 | 454.31
9 | 1 | 1102.381 | 452.8
9 | 1 | 1102.881 | 452.84
9 | 1 | 1103.381 | 454.46
9 | 1 | 1103.881 | 456.58
9 | 1 | 1104.381 | 456.9
9 | 1 | 1104.881 | 457.89
9 | 1 | 1105.388 | 457.86
9 | 1 | 1105.897 | 457.51
9 | 1 | 1106.397 | 456.19
9 | 1 | 1106.907 | 457.63
9 | 1 | 1107.413 | 458.96
9 | 1 | 1107.913 | 459.81
9 | 1 | 1108.413 | 459.75
9 | 1 | 1108.913 | 460.29
9 | 1 | 1109.413 | 460.86
9 | 1 | 1109.924 | 459.43
9 | 1 | 1110.424 | 460.59
9 | 1 | 1110.924 | 460.01
9 | 1 | 1111.427 | 460.39
9 | 1 | 1111.927 | 460.81
9 | 1 | 1112.427 | 460.67
9 | 1 | 1112.928 | 459.74
9 | 1 | 1113.428 | 458.51
9 | 1 | 1113.928 | 460.31
9 | 1 | 1114.428 | 461.72
9 | 1 | 1114.928 | 462.28
9 | 1 | 1115.428 | 462.63
9 | 1 | 1115.928 | 463.61
9 | 1 | 1116.428 | 461.98
9 | 1 | 1116.928 | 459.06
9 | 1 | 1117.434 | 461.12
9 | 1 | 1117.934 | 461.04
9 | 1 | 1118.434 | 462.16
9 | 1 | 1118.934 | 462.68
9 | 1 | 1119.447 | 462.39
9 | 1 | 1119.957 | 461.7
9 | 1 | 1120.467 | 460.11
9 | 1 | 1120.967 | 460.95
9 | 1 | 1121.478 | 461.85
9 | 1 | 1121.978 | 461.26
9 | 1 | 1122.478 | 460.7
9 | 1 | 1122.99 | 459.73
9 | 1 | 1123.49 | 459.12
9 | 1 | 1123.997 | 458.85
9 | 2 | 1095.82 | 512.81
9 | 2 | 1096.32 | 515.47
9 | 2 | 1096.821 | 515.25
9 | 2 | 1097.328 | 513.39
9 | 2 | 1097.828 | 510.05
9 | 2 | 1098.335 | 506.3
9 | 2 | 1098.846 | 501.4
9 | 2 | 1099.358 | 498.23
9 | 2 | 1099.858 | 502.97
9 | 2 | 1100.358 | 503.22
9 | 2 | 1100.865 | 502.58
9 | 2 | 1101.371 | 501.87
9 | 2 | 1101.881 | 500.13
9 | 2 | 1102.381 | 495.96
9 | 2 | 1102.881 | 493.56
9 | 2 | 1103.381 | 499.12
9 | 2 | 1103.881 | 499.83
9 | 2 | 1104.381 | 499.92
9 | 2 | 1104.881 | 499.9
9 | 2 | 1105.388 | 498.46
9 | 2 | 1105.897 | 495.69
9 | 2 | 1106.397 | 494.22
9 | 2 | 1106.907 | 498.63
9 | 2 | 1107.413 | 500.19
9 | 2 | 1107.913 | 499.57
9 | 2 | 1108.413 | 499.21
9 | 2 | 1108.913 | 497.93
9 | 2 | 1109.413 | 494.45
9 | 2 | 1109.924 | 492.39
9 | 2 | 1110.424 | 498.13
9 | 2 | 1110.924 | 499.01
9 | 2 | 1111.427 | 499.18
9 | 2 | 1111.927 | 499.29
9 | 2 | 1112.427 | 498.36
9 | 2 | 1112.928 | 495.57
9 | 2 | 1113.428 | 493.59
9 | 2 | 1113.928 | 498.48
9 | 2 | 1114.428 | 500.27
9 | 2 | 1114.928 | 500
9 | 2 | 1115.428 | 498.94
9 | 2 | 1115.928 | 498.66
9 | 2 | 1116.428 | 495.99
9 | 2 | 1116.928 | 492.26
9 | 2 | 1117.434 | 498.67
9 | 2 | 1117.934 | 500.09
9 | 2 | 1118.434 | 499.87
9 | 2 | 1118.934 | 500.07
9 | 2 | 1119.447 | 498.59
9 | 2 | 1119.957 | 495.13
9 | 2 | 1120.467 | 492.5
9 | 2 | 1120.967 | 496.87
9 | 2 | 1121.478 | 498.93
9 | 2 | 1121.978 | 497.75
9 | 2 | 1122.478 | 498.02
9 | 2 | 1122.99 | 497.57
9 | 2 | 1123.49 | 494.75
9 | 2 | 1123.997 | 493.26
9 | 3 | 1095.309 | 445.07
9 | 3 | 1095.82 | 440.59
9 | 3 | 1096.32 | 441.76
9 | 3 | 1096.821 | 442.5
9 | 3 | 1097.328 | 441.69
9 | 3 | 1097.828 | 439.04
9 | 3 | 1098.335 | 436
9 | 3 | 1098.846 | 432.19
9 | 3 | 1099.358 | 429.41
9 | 3 | 1099.858 | 431.96
9 | 3 | 1100.358 | 434.3
9 | 3 | 1100.865 | 434.21
9 | 3 | 1101.371 | 433.08
9 | 3 | 1101.881 | 432.24
9 | 3 | 1102.381 | 429.45
9 | 3 | 1102.881 | 427.65
9 | 3 | 1103.381 | 430.46
9 | 3 | 1103.881 | 433.34
9 | 3 | 1104.381 | 433.05
9 | 3 | 1104.881 | 432.71
9 | 3 | 1105.388 | 432.29
9 | 3 | 1105.897 | 430.83
9 | 3 | 1106.397 | 428.06
9 | 3 | 1106.907 | 431.09
9 | 3 | 1107.413 | 428.3
9 | 3 | 1107.913 | 426.66
9 | 3 | 1108.413 | 426.29
9 | 3 | 1108.913 | 425.38
9 | 3 | 1109.413 | 423.03
9 | 3 | 1109.924 | 420.69
9 | 3 | 1110.424 | 423.63
9 | 3 | 1110.924 | 425.74
9 | 3 | 1111.427 | 425.48
9 | 3 | 1111.927 | 425.96
9 | 3 | 1112.427 | 425.01
9 | 3 | 1112.928 | 422.76
9 | 3 | 1113.428 | 420.73
9 | 3 | 1113.928 | 423.26
9 | 3 | 1114.428 | 426.38
9 | 3 | 1114.928 | 433.26
9 | 3 | 1115.428 | 432.88
9 | 3 | 1115.928 | 432.54
9 | 3 | 1116.428 | 430.88
9 | 3 | 1116.928 | 427.44
9 | 3 | 1117.434 | 430.49
9 | 3 | 1117.934 | 435.48
9 | 3 | 1118.434 | 434.42
9 | 3 | 1118.934 | 433.48
9 | 3 | 1119.447 | 432.71
9 | 3 | 1119.957 | 430.37
9 | 3 | 1120.467 | 427.47
9 | 3 | 1120.967 | 430.26
9 | 3 | 1121.478 | 432.06
9 | 3 | 1121.978 | 431.43
9 | 3 | 1122.478 | 431.79
9 | 3 | 1122.99 | 430.4
9 | 3 | 1123.49 | 428.37
9 | 3 | 1123.997 | 426.34
9 | 4 | 1086.758 | 414.66
9 | 4 | 1087.267 | 417.86
9 | 4 | 1087.778 | 420.09
9 | 4 | 1088.278 | 421.25
9 | 4 | 1088.778 | 421.64
9 | 4 | 1089.289 | 427.11
9 | 4 | 1089.789 | 428.36
9 | 4 | 1090.289 | 429.83
9 | 4 | 1090.789 | 431.16
9 | 4 | 1091.289 | 431.13
9 | 4 | 1091.789 | 429.94
9 | 4 | 1092.289 | 428.09
9 | 4 | 1092.789 | 432.67
9 | 4 | 1093.289 | 433.75
9 | 4 | 1093.789 | 434.75
9 | 4 | 1094.297 | 434.6
9 | 4 | 1094.797 | 433.3
9 | 4 | 1095.309 | 431.48
9 | 4 | 1095.82 | 430.47
9 | 4 | 1096.32 | 434.31
9 | 4 | 1096.821 | 435.81
9 | 4 | 1097.328 | 435.2
9 | 4 | 1097.828 | 433.99
9 | 4 | 1098.335 | 431.92
9 | 4 | 1098.846 | 429.77
9 | 4 | 1099.358 | 428.35
9 | 4 | 1099.858 | 432.12
9 | 4 | 1100.358 | 432.28
9 | 4 | 1100.865 | 431.41
9 | 4 | 1101.371 | 430.97
9 | 4 | 1101.881 | 430.1
9 | 4 | 1102.381 | 427.65
9 | 4 | 1102.881 | 426.31
9 | 4 | 1103.381 | 429.96
9 | 4 | 1103.881 | 430.01
9 | 4 | 1104.381 | 429.77
9 | 4 | 1104.881 | 429.44
9 | 4 | 1105.388 | 428.01
9 | 4 | 1105.897 | 426.34
9 | 4 | 1106.397 | 424.35
9 | 4 | 1106.907 | 427.92
9 | 4 | 1107.413 | 428.45
9 | 4 | 1107.913 | 428.24
9 | 4 | 1108.413 | 427.42
9 | 4 | 1108.913 | 426.69
9 | 4 | 1109.413 | 424.54
9 | 4 | 1109.924 | 422.63
9 | 4 | 1110.424 | 427.01
9 | 4 | 1110.924 | 427.51
9 | 4 | 1111.427 | 427.61
9 | 4 | 1111.927 | 427.26
9 | 4 | 1112.427 | 426.5
9 | 4 | 1112.928 | 425.06
9 | 4 | 1113.428 | 423.99
9 | 4 | 1113.928 | 427.71
9 | 4 | 1114.428 | 428.31
9 | 4 | 1114.928 | 427.93
9 | 4 | 1115.428 | 427.65
9 | 4 | 1115.928 | 427.16
9 | 4 | 1116.428 | 424.94
9 | 4 | 1116.928 | 423.66
9 | 4 | 1117.434 | 427.94
9 | 4 | 1117.934 | 428.39
9 | 4 | 1118.434 | 428.09
9 | 4 | 1118.934 | 428.63
9 | 4 | 1119.447 | 427.53
9 | 4 | 1119.957 | 425.34
9 | 4 | 1120.467 | 423.97
9 | 4 | 1120.967 | 427.17
9 | 4 | 1121.478 | 428.64
9 | 4 | 1121.978 | 427.95
9 | 4 | 1122.478 | 427.69
9 | 4 | 1122.99 | 426.76
9 | 4 | 1123.49 | 424.97
9 | 4 | 1123.997 | 424.06
9 | 5 | 1083.233 | 488.84
9 | 5 | 1083.741 | 496.53
9 | 5 | 1084.241 | 503.08
9 | 5 | 1084.741 | 505.25
9 | 5 | 1085.248 | 507.81
9 | 5 | 1085.758 | 513.43
9 | 5 | 1086.258 | 515.77
9 | 5 | 1086.758 | 516.96
9 | 5 | 1087.267 | 515.18
9 | 5 | 1087.778 | 513.12
9 | 5 | 1088.278 | 509.95
9 | 5 | 1088.778 | 505.9
9 | 5 | 1089.289 | 507.95
9 | 5 | 1089.789 | 506.9
9 | 5 | 1090.289 | 506.11
9 | 5 | 1090.789 | 505.26
9 | 5 | 1091.289 | 503.1
9 | 5 | 1091.789 | 500.67
9 | 5 | 1092.289 | 497.06
9 | 5 | 1092.789 | 501.49
9 | 5 | 1093.289 | 502.64
9 | 5 | 1093.789 | 504.33
9 | 5 | 1094.297 | 504.45
9 | 5 | 1094.797 | 503.63
9 | 5 | 1095.309 | 501.57
9 | 5 | 1095.82 | 500.08
9 | 5 | 1096.32 | 505.31
9 | 5 | 1096.821 | 507.4
9 | 5 | 1097.328 | 507.59
9 | 5 | 1097.828 | 505.76
9 | 5 | 1098.335 | 504.45
9 | 5 | 1098.846 | 501.82
9 | 5 | 1099.358 | 499.11
9 | 5 | 1099.858 | 503.12
9 | 5 | 1100.358 | 504.49
9 | 5 | 1100.865 | 504.28
9 | 5 | 1101.371 | 503.74
9 | 5 | 1101.881 | 502.19
9 | 5 | 1102.381 | 498.74
9 | 5 | 1102.881 | 496.58
9 | 5 | 1103.381 | 500.24
9 | 5 | 1103.881 | 500.49
9 | 5 | 1104.381 | 500.13
9 | 5 | 1104.881 | 499.53
9 | 5 | 1105.388 | 497.81
9 | 5 | 1105.897 | 494.91
9 | 5 | 1106.397 | 492.44
9 | 5 | 1106.907 | 496.29
9 | 5 | 1107.413 | 497.58
9 | 5 | 1107.913 | 498.01
9 | 5 | 1108.413 | 496.66
9 | 5 | 1108.913 | 496.21
9 | 5 | 1109.413 | 493.04
9 | 5 | 1109.924 | 490.59
9 | 5 | 1110.424 | 495.35
9 | 5 | 1110.924 | 495.7
9 | 5 | 1111.427 | 496.01
9 | 5 | 1111.927 | 495.75
9 | 5 | 1112.427 | 494.69
9 | 5 | 1112.928 | 492.94
9 | 5 | 1113.428 | 491.16
9 | 5 | 1113.928 | 495.04
9 | 5 | 1114.428 | 496.48
9 | 5 | 1114.928 | 496.04
9 | 5 | 1115.428 | 496.18
9 | 5 | 1115.928 | 494.74
9 | 5 | 1116.428 | 492.6
9 | 5 | 1116.928 | 490.2
9 | 5 | 1117.434 | 494.71
9 | 5 | 1117.934 | 496.41
9 | 5 | 1118.434 | 495.49
9 | 5 | 1118.934 | 495.74
9 | 5 | 1119.447 | 494.87
9 | 5 | 1119.957 | 492.05
9 | 5 | 1120.467 | 490.37
9 | 5 | 1120.967 | 493.9
9 | 5 | 1121.478 | 495.84
9 | 5 | 1121.978 | 495.15
9 | 5 | 1122.478 | 495.18
9 | 5 | 1122.99 | 494.42
9 | 5 | 1123.49 | 491.97
9 | 5 | 1123.997 | 490.01
9 | 6 | 1088.278 | 494.81
9 | 6 | 1088.778 | 486.45
9 | 6 | 1089.289 | 482.87
9 | 6 | 1089.789 | 479.45
9 | 6 | 1090.289 | 478.04
9 | 6 | 1090.789 | 478.22
9 | 6 | 1091.289 | 477.14
9 | 6 | 1091.789 | 476.65
9 | 6 | 1092.289 | 475.51
9 | 6 | 1092.789 | 478.97
9 | 6 | 1093.289 | 482.31
9 | 6 | 1093.789 | 486.54
9 | 6 | 1094.297 | 488.75
9 | 6 | 1094.797 | 491.3
9 | 6 | 1095.309 | 492.72
9 | 6 | 1095.82 | 493.1
9 | 6 | 1096.32 | 497.14
9 | 6 | 1096.821 | 501.01
9 | 6 | 1097.328 | 502.91
9 | 6 | 1097.828 | 502.85
9 | 6 | 1098.335 | 502.83
9 | 6 | 1098.846 | 502.15
9 | 6 | 1099.358 | 499.66
9 | 6 | 1099.858 | 500.51
9 | 6 | 1100.358 | 500.47
9 | 6 | 1100.865 | 499.47
9 | 6 | 1101.371 | 498.1
9 | 6 | 1101.881 | 497.19
9 | 6 | 1102.381 | 494.98
9 | 6 | 1102.881 | 491.91
9 | 6 | 1103.381 | 492.64
9 | 6 | 1103.881 | 492.29
9 | 6 | 1104.381 | 491.55
9 | 6 | 1104.881 | 491.39
9 | 6 | 1105.388 | 490.72
9 | 6 | 1105.897 | 489.87
9 | 6 | 1106.397 | 486.84
9 | 6 | 1106.907 | 487.76
9 | 6 | 1107.413 | 488.43
9 | 6 | 1107.913 | 488.36
9 | 6 | 1108.413 | 488.27
9 | 6 | 1108.913 | 487.5
9 | 6 | 1109.413 | 485.66
9 | 6 | 1109.924 | 483.4
9 | 6 | 1110.424 | 485.62
9 | 6 | 1110.924 | 486.11
9 | 6 | 1111.427 | 486.57
9 | 6 | 1111.927 | 487.41
9 | 6 | 1112.427 | 488.19
9 | 6 | 1112.928 | 487.31
9 | 6 | 1113.428 | 486.27
9 | 6 | 1113.928 | 487.79
9 | 6 | 1114.428 | 489.11
9 | 6 | 1114.928 | 489.34
9 | 6 | 1115.428 | 489.38
9 | 6 | 1115.928 | 488.78
9 | 6 | 1116.428 | 487.47
9 | 6 | 1116.928 | 485.1
9 | 6 | 1117.434 | 487.21
9 | 6 | 1117.934 | 487.71
9 | 6 | 1118.434 | 487.92
9 | 6 | 1118.934 | 488.95
9 | 6 | 1119.447 | 489.24
9 | 6 | 1119.957 | 487.37
9 | 6 | 1120.467 | 486.34
9 | 6 | 1120.967 | 486.56
9 | 6 | 1121.478 | 487.91
9 | 6 | 1121.978 | 488.34
9 | 6 | 1122.478 | 488.84
9 | 6 | 1122.99 | 488.59
9 | 6 | 1123.49 | 486.93
9 | 6 | 1123.997 | 485.26
10 | 1 | 1216 | 475.89
10 | 1 | 1216.513 | 472.29
10 | 1 | 1217.025 | 469.72
10 | 1 | 1217.537 | 467.64
10 | 1 | 1218.037 | 464.92
10 | 1 | 1218.537 | 462.11
10 | 1 | 1219.04 | 457.94
10 | 1 | 1219.553 | 458.34
10 | 1 | 1220.065 | 458.85
10 | 1 | 1220.569 | 458.57
10 | 1 | 1221.077 | 458.51
10 | 1 | 1221.577 | 459.99
10 | 1 | 1222.089 | 460.07
10 | 1 | 1222.598 | 458.91
10 | 1 | 1223.098 | 459.56
10 | 1 | 1223.598 | 461.67
10 | 1 | 1224.105 | 461.73
10 | 1 | 1224.615 | 463.17
10 | 1 | 1225.126 | 463.3
10 | 1 | 1225.626 | 463.59
10 | 1 | 1226.135 | 461.63
10 | 1 | 1226.635 | 461.66
10 | 1 | 1227.143 | 463.12
10 | 1 | 1227.651 | 463.84
10 | 1 | 1228.151 | 465.17
10 | 1 | 1228.651 | 466.09
10 | 1 | 1229.151 | 466.04
10 | 1 | 1229.664 | 464.43
10 | 1 | 1230.164 | 465.01
10 | 1 | 1230.664 | 466.07
10 | 1 | 1231.168 | 466.97
10 | 1 | 1231.679 | 467.37
10 | 1 | 1232.182 | 466.97
10 | 1 | 1232.691 | 466.01
10 | 1 | 1233.203 | 463.63
10 | 1 | 1233.703 | 462.82
10 | 1 | 1234.211 | 462.8
10 | 1 | 1234.714 | 462.02
10 | 1 | 1235.222 | 461.55
10 | 1 | 1235.722 | 462.58
10 | 1 | 1236.231 | 461.68
10 | 1 | 1236.739 | 460.17
10 | 1 | 1237.244 | 461.59
10 | 1 | 1237.757 | 462.58
10 | 1 | 1238.257 | 461.94
10 | 1 | 1238.761 | 462.35
10 | 1 | 1239.261 | 462.19
10 | 1 | 1239.761 | 461.21
10 | 1 | 1240.261 | 459.6
10 | 1 | 1240.77 | 460.03
10 | 1 | 1241.272 | 460.66
10 | 1 | 1241.772 | 461.52
10 | 1 | 1242.272 | 462.71
10 | 1 | 1242.779 | 462.74
10 | 1 | 1243.288 | 461.66
10 | 1 | 1243.796 | 459.87
10 | 2 | 1216 | 522.63
10 | 2 | 1216.513 | 522.21
10 | 2 | 1217.025 | 520.72
10 | 2 | 1217.537 | 518.27
10 | 2 | 1218.037 | 515.56
10 | 2 | 1218.537 | 511.04
10 | 2 | 1219.04 | 505.81
10 | 2 | 1219.553 | 509.89
10 | 2 | 1220.065 | 511.05
10 | 2 | 1220.569 | 510.38
10 | 2 | 1221.077 | 509.64
10 | 2 | 1221.577 | 508.2
10 | 2 | 1222.089 | 505.09
10 | 2 | 1222.598 | 500.49
10 | 2 | 1223.098 | 504.54
10 | 2 | 1223.598 | 506.21
10 | 2 | 1224.105 | 507.1
10 | 2 | 1224.615 | 506.96
10 | 2 | 1225.126 | 505.15
10 | 2 | 1225.626 | 501.97
10 | 2 | 1226.135 | 497.77
10 | 2 | 1226.635 | 502.3
10 | 2 | 1227.143 | 504.44
10 | 2 | 1227.651 | 504.33
10 | 2 | 1228.151 | 504
10 | 2 | 1228.651 | 502.88
10 | 2 | 1229.151 | 500.56
10 | 2 | 1229.664 | 496.57
10 | 2 | 1230.164 | 501.83
10 | 2 | 1230.664 | 503.81
10 | 2 | 1231.168 | 504.22
10 | 2 | 1231.679 | 503.55
10 | 2 | 1232.182 | 502.03
10 | 2 | 1232.691 | 499.25
10 | 2 | 1233.203 | 495.14
10 | 2 | 1233.703 | 500.06
10 | 2 | 1234.211 | 501.55
10 | 2 | 1234.714 | 501.06
10 | 2 | 1235.222 | 501.07
10 | 2 | 1235.722 | 500.38
10 | 2 | 1236.231 | 497.81
10 | 2 | 1236.739 | 494.11
10 | 2 | 1237.244 | 498.4
10 | 2 | 1237.757 | 500.72
10 | 2 | 1238.257 | 500.44
10 | 2 | 1238.761 | 500.21
10 | 2 | 1239.261 | 498.81
10 | 2 | 1239.761 | 496.81
10 | 2 | 1240.261 | 492.89
10 | 2 | 1240.77 | 497.57
10 | 2 | 1241.272 | 499.41
10 | 2 | 1241.772 | 499.29
10 | 2 | 1242.272 | 500.11
10 | 2 | 1242.779 | 498.95
10 | 2 | 1243.288 | 497.25
10 | 2 | 1243.796 | 493.49
10 | 3 | 1216 | 422.65
10 | 3 | 1216.513 | 422.95
10 | 3 | 1217.025 | 422.03
10 | 3 | 1217.537 | 420.63
10 | 3 | 1218.037 | 418.14
10 | 3 | 1218.537 | 415.29
10 | 3 | 1219.04 | 411.93
10 | 3 | 1219.553 | 413.04
10 | 3 | 1220.065 | 415.05
10 | 3 | 1220.569 | 414.21
10 | 3 | 1221.077 | 413.61
10 | 3 | 1221.577 | 413.86
10 | 3 | 1222.089 | 411.49
10 | 3 | 1222.598 | 408.75
10 | 3 | 1223.098 | 410.01
10 | 3 | 1223.598 | 412.14
10 | 3 | 1224.105 | 412.83
10 | 3 | 1224.615 | 413.75
10 | 3 | 1225.126 | 412.61
10 | 3 | 1225.626 | 410.51
10 | 3 | 1226.135 | 407.61
10 | 3 | 1226.635 | 408.86
10 | 3 | 1227.143 | 410.83
10 | 3 | 1227.651 | 411.89
10 | 3 | 1228.151 | 412.51
10 | 3 | 1228.651 | 411.39
10 | 3 | 1229.151 | 409.24
10 | 3 | 1229.664 | 407.6
10 | 3 | 1230.164 | 407.53
10 | 3 | 1230.664 | 410.56
10 | 3 | 1231.168 | 411.73
10 | 3 | 1231.679 | 411.79
10 | 3 | 1232.182 | 410.62
10 | 3 | 1232.691 | 407.88
10 | 3 | 1233.203 | 405.59
10 | 3 | 1233.703 | 407.09
10 | 3 | 1234.211 | 408.5
10 | 3 | 1234.714 | 408.73
10 | 3 | 1235.222 | 408.42
10 | 3 | 1235.722 | 407.79
10 | 3 | 1236.231 | 406.21
10 | 3 | 1236.739 | 403.61
10 | 3 | 1237.244 | 405.11
10 | 3 | 1237.757 | 407.04
10 | 3 | 1238.257 | 408.15
10 | 3 | 1238.761 | 407.21
10 | 3 | 1239.261 | 406.89
10 | 3 | 1239.761 | 405.45
10 | 3 | 1240.261 | 402.8
10 | 3 | 1240.77 | 403.81
10 | 3 | 1241.272 | 406.45
10 | 3 | 1241.772 | 406.5
10 | 3 | 1242.272 | 407.06
10 | 3 | 1242.779 | 406.69
10 | 3 | 1243.288 | 405.48
10 | 3 | 1243.796 | 402.46
10 | 4 | 1208.447 | 411.15
10 | 4 | 1208.959 | 415.53
10 | 4 | 1209.46 | 419.78
10 | 4 | 1209.973 | 422.03
10 | 4 | 1210.473 | 423.85
10 | 4 | 1210.973 | 424.53
10 | 4 | 1211.475 | 424.99
10 | 4 | 1211.982 | 424.21
10 | 4 | 1212.482 | 428.39
10 | 4 | 1212.982 | 429.7
10 | 4 | 1213.482 | 431.61
10 | 4 | 1213.991 | 432.03
10 | 4 | 1214.5 | 433.52
10 | 4 | 1215 | 430.95
10 | 4 | 1215.5 | 428.78
10 | 4 | 1216 | 430.8
10 | 4 | 1216.513 | 432.97
10 | 4 | 1217.025 | 433.31
10 | 4 | 1217.537 | 432.92
10 | 4 | 1218.037 | 432.49
10 | 4 | 1218.537 | 430.81
10 | 4 | 1219.04 | 428.78
10 | 4 | 1219.553 | 431.89
10 | 4 | 1220.065 | 433.53
10 | 4 | 1220.569 | 433.47
10 | 4 | 1221.077 | 432.47
10 | 4 | 1221.577 | 432.13
10 | 4 | 1222.089 | 429.96
10 | 4 | 1222.598 | 427.79
10 | 4 | 1223.098 | 431.07
10 | 4 | 1223.598 | 432.13
10 | 4 | 1224.105 | 432.57
10 | 4 | 1224.615 | 431.75
10 | 4 | 1225.126 | 430.8
10 | 4 | 1225.626 | 428.8
10 | 4 | 1226.135 | 426.1
10 | 4 | 1226.635 | 428.95
10 | 4 | 1227.143 | 430.24
10 | 4 | 1227.651 | 430.12
10 | 4 | 1228.151 | 429.74
10 | 4 | 1228.651 | 428.95
10 | 4 | 1229.151 | 427.22
10 | 4 | 1229.664 | 424.93
10 | 4 | 1230.164 | 427.93
10 | 4 | 1230.664 | 429.34
10 | 4 | 1231.168 | 429.61
10 | 4 | 1231.679 | 428.64
10 | 4 | 1232.182 | 428.25
10 | 4 | 1232.691 | 426.5
10 | 4 | 1233.203 | 424.17
10 | 4 | 1233.703 | 427.46
10 | 4 | 1234.211 | 428.06
10 | 4 | 1234.714 | 427.85
10 | 4 | 1235.222 | 427.59
10 | 4 | 1235.722 | 427.14
10 | 4 | 1236.231 | 425.47
10 | 4 | 1236.739 | 423.35
10 | 4 | 1237.244 | 426.32
10 | 4 | 1237.757 | 427.68
10 | 4 | 1238.257 | 427.77
10 | 4 | 1238.761 | 427.11
10 | 4 | 1239.261 | 426.7
10 | 4 | 1239.761 | 424.92
10 | 4 | 1240.261 | 423.67
10 | 4 | 1240.77 | 425.62
10 | 4 | 1241.272 | 427.61
10 | 4 | 1241.772 | 427.26
10 | 4 | 1242.272 | 427.37
10 | 4 | 1242.779 | 426.49
10 | 4 | 1243.288 | 425.31
10 | 4 | 1243.796 | 423.41
10 | 5 | 1203.931 | 484.71
10 | 5 | 1204.431 | 490.49
10 | 5 | 1204.931 | 493.61
10 | 5 | 1205.431 | 500.69
10 | 5 | 1205.934 | 505.61
10 | 5 | 1206.434 | 508.29
10 | 5 | 1206.934 | 509.61
10 | 5 | 1207.435 | 509.99
10 | 5 | 1207.947 | 508.69
10 | 5 | 1208.447 | 507.81
10 | 5 | 1208.959 | 508.2
10 | 5 | 1209.46 | 509.62
10 | 5 | 1209.973 | 509.05
10 | 5 | 1210.473 | 508.46
10 | 5 | 1210.973 | 507.22
10 | 5 | 1211.475 | 505.36
10 | 5 | 1211.982 | 502.49
10 | 5 | 1212.482 | 504.91
10 | 5 | 1212.982 | 505.53
10 | 5 | 1213.482 | 507.94
10 | 5 | 1213.991 | 507.64
10 | 5 | 1214.5 | 508.49
10 | 5 | 1215 | 506.03
10 | 5 | 1215.5 | 502.25
10 | 5 | 1216 | 503.76
10 | 5 | 1216.513 | 507.01
10 | 5 | 1217.025 | 508.25
10 | 5 | 1217.537 | 507.79
10 | 5 | 1218.037 | 506.65
10 | 5 | 1218.537 | 504.86
10 | 5 | 1219.04 | 502.01
10 | 5 | 1219.553 | 504.42
10 | 5 | 1220.065 | 506.89
10 | 5 | 1220.569 | 507.22
10 | 5 | 1221.077 | 506.41
10 | 5 | 1221.577 | 506.06
10 | 5 | 1222.089 | 502.53
10 | 5 | 1222.598 | 500.07
10 | 5 | 1223.098 | 502.81
10 | 5 | 1223.598 | 504.74
10 | 5 | 1224.105 | 505.06
10 | 5 | 1224.615 | 504.59
10 | 5 | 1225.126 | 502.95
10 | 5 | 1225.626 | 499.86
10 | 5 | 1226.135 | 496.23
10 | 5 | 1226.635 | 497.82
10 | 5 | 1227.143 | 500.07
10 | 5 | 1227.651 | 500.53
10 | 5 | 1228.151 | 499.47
10 | 5 | 1228.651 | 498.69
10 | 5 | 1229.151 | 496.8
10 | 5 | 1229.664 | 493.17
10 | 5 | 1230.164 | 495.57
10 | 5 | 1230.664 | 497.49
10 | 5 | 1231.168 | 498.31
10 | 5 | 1231.679 | 497.23
10 | 5 | 1232.182 | 497.02
10 | 5 | 1232.691 | 494.97
10 | 5 | 1233.203 | 491.69
10 | 5 | 1233.703 | 494.18
10 | 5 | 1234.211 | 496.08
10 | 5 | 1234.714 | 495.65
10 | 5 | 1235.222 | 495.27
10 | 5 | 1235.722 | 494.83
10 | 5 | 1236.231 | 492.91
10 | 5 | 1236.739 | 490.2
10 | 5 | 1237.244 | 492.52
10 | 5 | 1237.757 | 495.73
10 | 5 | 1238.257 | 495.23
10 | 5 | 1238.761 | 494.58
10 | 5 | 1239.261 | 494.34
10 | 5 | 1239.761 | 491.38
10 | 5 | 1240.261 | 489.82
10 | 5 | 1240.77 | 492.89
10 | 5 | 1241.272 | 494.78
10 | 5 | 1241.772 | 494.55
10 | 5 | 1242.272 | 494.43
10 | 5 | 1242.779 | 493.55
10 | 5 | 1243.288 | 492.24
10 | 5 | 1243.796 | 489.46
10 | 6 | 1208.959 | 496.79
10 | 6 | 1209.46 | 492.28
10 | 6 | 1209.973 | 488.62
10 | 6 | 1210.473 | 486.08
10 | 6 | 1210.973 | 484.17
10 | 6 | 1211.475 | 482.54
10 | 6 | 1211.982 | 481.41
10 | 6 | 1212.482 | 482.78
10 | 6 | 1212.982 | 484.07
10 | 6 | 1213.482 | 487.86
10 | 6 | 1213.991 | 490.09
10 | 6 | 1214.5 | 493.07
10 | 6 | 1215 | 493.2
10 | 6 | 1215.5 | 492.23
10 | 6 | 1216 | 493.84
10 | 6 | 1216.513 | 497.17
10 | 6 | 1217.025 | 500.33
10 | 6 | 1217.537 | 501.81
10 | 6 | 1218.037 | 502.11
10 | 6 | 1218.537 | 502.09
10 | 6 | 1219.04 | 500.83
10 | 6 | 1219.553 | 500.34
10 | 6 | 1220.065 | 501.81
10 | 6 | 1220.569 | 501.86
10 | 6 | 1221.077 | 501.95
10 | 6 | 1221.577 | 502.19
10 | 6 | 1222.089 | 500.32
10 | 6 | 1222.598 | 498.42
10 | 6 | 1223.098 | 498.33
10 | 6 | 1223.598 | 498.64
10 | 6 | 1224.105 | 498.53
10 | 6 | 1224.615 | 497.71
10 | 6 | 1225.126 | 497.23
10 | 6 | 1225.626 | 495.01
10 | 6 | 1226.135 | 491.57
10 | 6 | 1226.635 | 490.13
10 | 6 | 1227.143 | 490.6
10 | 6 | 1227.651 | 491.18
10 | 6 | 1228.151 | 490.16
10 | 6 | 1228.651 | 490.84
10 | 6 | 1229.151 | 489.85
10 | 6 | 1229.664 | 488.49
10 | 6 | 1230.164 | 487.66
10 | 6 | 1230.664 | 489.36
10 | 6 | 1231.168 | 490.05
10 | 6 | 1231.679 | 489.69
10 | 6 | 1232.182 | 490.02
10 | 6 | 1232.691 | 489.27
10 | 6 | 1233.203 | 487.13
10 | 6 | 1233.703 | 486.76
10 | 6 | 1234.211 | 487.35
10 | 6 | 1234.714 | 487.43
10 | 6 | 1235.222 | 486.93
10 | 6 | 1235.722 | 486.63
10 | 6 | 1236.231 | 485.49
10 | 6 | 1236.739 | 484.28
10 | 6 | 1237.244 | 483.28
10 | 6 | 1237.757 | 484.06
10 | 6 | 1238.257 | 485.27
10 | 6 | 1238.761 | 486.01
10 | 6 | 1239.261 | 485.41
10 | 6 | 1239.761 | 484.53
10 | 6 | 1240.261 | 483.82
10 | 6 | 1240.77 | 483.83
10 | 6 | 1241.272 | 485.42
10 | 6 | 1241.772 | 486.4
10 | 6 | 1242.272 | 486.29
10 | 6 | 1242.779 | 485.78
10 | 6 | 1243.288 | 485.52
10 | 6 | 1243.796 | 483.2
10 | 6 | 1244.296 | 483.8
11 | 1 | 1336.38 | 480.2
11 | 1 | 1336.89 | 475.91
11 | 1 | 1337.39 | 472.36
11 | 1 | 1337.9 | 469.11
11 | 1 | 1338.4 | 465.8
11 | 1 | 1338.9 | 462.52
11 | 1 | 1339.4 | 461.37
11 | 1 | 1339.911 | 461.65
11 | 1 | 1340.422 | 462.17
11 | 1 | 1340.922 | 461.95
11 | 1 | 1341.422 | 461.79
11 | 1 | 1341.922 | 461.49
11 | 1 | 1342.424 | 459.86
11 | 1 | 1342.924 | 460
11 | 1 | 1343.424 | 461.88
11 | 1 | 1343.924 | 463.36
11 | 1 | 1344.424 | 464.93
11 | 1 | 1344.93 | 465.45
11 | 1 | 1345.43 | 465.06
11 | 1 | 1345.93 | 464.56
11 | 1 | 1346.43 | 464.86
11 | 1 | 1346.93 | 466.83
11 | 1 | 1347.43 | 467.3
11 | 1 | 1347.93 | 468.74
11 | 1 | 1348.441 | 469.36
11 | 1 | 1348.941 | 470.06
11 | 1 | 1349.441 | 469.3
11 | 1 | 1349.941 | 469.65
11 | 1 | 1350.441 | 470.03
11 | 1 | 1350.942 | 470.45
11 | 1 | 1351.446 | 471.3
11 | 1 | 1351.958 | 471.58
11 | 1 | 1352.458 | 470.91
11 | 1 | 1352.969 | 469.61
11 | 1 | 1353.482 | 469.3
11 | 1 | 1353.995 | 469.76
11 | 1 | 1354.495 | 470.47
11 | 1 | 1354.995 | 470.14
11 | 1 | 1355.508 | 469.91
11 | 1 | 1356.008 | 468.77
11 | 1 | 1356.508 | 467.04
11 | 1 | 1357.008 | 466.55
11 | 1 | 1357.508 | 467.14
11 | 1 | 1358.008 | 467.62
11 | 1 | 1358.508 | 467.48
11 | 1 | 1359.008 | 466.8
11 | 1 | 1359.519 | 466.58
11 | 1 | 1360.031 | 466.07
11 | 1 | 1360.531 | 465.25
11 | 1 | 1361.042 | 465.43
11 | 1 | 1361.542 | 467.26
11 | 1 | 1362.042 | 466.31
11 | 1 | 1362.542 | 466.87
11 | 1 | 1363.044 | 466.65
11 | 1 | 1363.544 | 464.7
11 | 1 | 1364.044 | 464.46
11 | 2 | 1335.38 | 523.03
11 | 2 | 1335.88 | 522.96
11 | 2 | 1336.38 | 522.96
11 | 2 | 1336.89 | 520.68
11 | 2 | 1337.39 | 519.46
11 | 2 | 1337.9 | 516.64
11 | 2 | 1338.4 | 512.96
11 | 2 | 1338.9 | 508.25
11 | 2 | 1339.4 | 509.92
11 | 2 | 1339.911 | 512.49
11 | 2 | 1340.422 | 512.04
11 | 2 | 1340.922 | 511.37
11 | 2 | 1341.422 | 509.41
11 | 2 | 1341.922 | 506.54
11 | 2 | 1342.424 | 502.84
11 | 2 | 1342.924 | 505.24
11 | 2 | 1343.424 | 508.04
11 | 2 | 1343.924 | 509.16
11 | 2 | 1344.424 | 509.16
11 | 2 | 1344.93 | 507.97
11 | 2 | 1345.43 | 505.08
11 | 2 | 1345.93 | 501.44
11 | 2 | 1346.43 | 504.09
11 | 2 | 1346.93 | 507.84
11 | 2 | 1347.43 | 508.54
11 | 2 | 1347.93 | 508.21
11 | 2 | 1348.441 | 507.89
11 | 2 | 1348.941 | 506.32
11 | 2 | 1349.441 | 502.26
11 | 2 | 1349.941 | 505.24
11 | 2 | 1350.441 | 507.39
11 | 2 | 1350.942 | 508.37
11 | 2 | 1351.446 | 508.03
11 | 2 | 1351.958 | 507.56
11 | 2 | 1352.458 | 505.09
11 | 2 | 1352.969 | 500.9
11 | 2 | 1353.482 | 502.87
11 | 2 | 1353.995 | 505.93
11 | 2 | 1354.495 | 506.96
11 | 2 | 1354.995 | 507.03
11 | 2 | 1355.508 | 505.85
11 | 2 | 1356.008 | 503
11 | 2 | 1356.508 | 497.91
11 | 2 | 1357.008 | 500.79
11 | 2 | 1357.508 | 504.31
11 | 2 | 1358.008 | 504.74
11 | 2 | 1358.508 | 503.87
11 | 2 | 1359.008 | 502.77
11 | 2 | 1359.519 | 500.11
11 | 2 | 1360.031 | 496.59
11 | 2 | 1360.531 | 499.7
11 | 2 | 1361.042 | 502.88
11 | 2 | 1361.542 | 503.76
11 | 2 | 1362.042 | 502.62
11 | 2 | 1362.542 | 502.15
11 | 2 | 1363.044 | 500.03
11 | 2 | 1363.544 | 496.24
11 | 2 | 1364.044 | 499.6
11 | 3 | 1335.88 | 396.95
11 | 3 | 1336.38 | 395.89
11 | 3 | 1336.89 | 394.99
11 | 3 | 1337.39 | 392.73
11 | 3 | 1337.9 | 391.46
11 | 3 | 1338.4 | 389.39
11 | 3 | 1338.9 | 385.9
11 | 3 | 1339.4 | 386.07
11 | 3 | 1339.911 | 387.53
11 | 3 | 1340.422 | 387.55
11 | 3 | 1340.922 | 388.03
11 | 3 | 1341.422 | 386.8
11 | 3 | 1341.922 | 385.01
11 | 3 | 1342.424 | 383.34
11 | 3 | 1342.924 | 383.55
11 | 3 | 1343.424 | 385.66
11 | 3 | 1343.924 | 387.16
11 | 3 | 1344.424 | 387.11
11 | 3 | 1344.93 | 386.58
11 | 3 | 1345.43 | 384.95
11 | 3 | 1345.93 | 382.81
11 | 3 | 1346.43 | 383.39
11 | 3 | 1346.93 | 385.79
11 | 3 | 1347.43 | 387.29
11 | 3 | 1347.93 | 386.45
11 | 3 | 1348.441 | 387.27
11 | 3 | 1348.941 | 384.94
11 | 3 | 1349.441 | 383.43
11 | 3 | 1349.941 | 384.03
11 | 3 | 1350.441 | 385.71
11 | 3 | 1350.942 | 385.85
11 | 3 | 1351.446 | 385.95
11 | 3 | 1351.958 | 385.59
11 | 3 | 1352.458 | 384.59
11 | 3 | 1352.969 | 381.59
11 | 3 | 1353.482 | 381.66
11 | 3 | 1353.995 | 384.1
11 | 3 | 1354.495 | 385.49
11 | 3 | 1354.995 | 385.59
11 | 3 | 1355.508 | 385.45
11 | 3 | 1356.008 | 382.84
11 | 3 | 1356.508 | 381.01
11 | 3 | 1357.008 | 381.03
11 | 3 | 1357.508 | 382.96
11 | 3 | 1358.008 | 383.2
11 | 3 | 1358.508 | 383.47
11 | 3 | 1359.008 | 382.93
11 | 3 | 1359.519 | 380.28
11 | 3 | 1360.031 | 378.82
11 | 3 | 1360.531 | 379.34
11 | 3 | 1361.042 | 380.93
11 | 3 | 1361.542 | 382.68
11 | 3 | 1362.042 | 381.79
11 | 3 | 1362.542 | 381.1
11 | 3 | 1363.044 | 379.72
11 | 3 | 1363.544 | 377.74
11 | 3 | 1364.044 | 377.9
11 | 4 | 1329.863 | 413.19
11 | 4 | 1330.363 | 415.79
11 | 4 | 1330.863 | 417.41
11 | 4 | 1331.37 | 418.38
11 | 4 | 1331.87 | 418.21
11 | 4 | 1332.37 | 420.68
11 | 4 | 1332.87 | 423.44
11 | 4 | 1333.37 | 424.26
11 | 4 | 1333.874 | 425
11 | 4 | 1334.374 | 425.42
11 | 4 | 1334.874 | 425.26
11 | 4 | 1335.38 | 423.67
11 | 4 | 1335.88 | 425.71
11 | 4 | 1336.38 | 428.58
11 | 4 | 1336.89 | 428.04
11 | 4 | 1337.39 | 428.44
11 | 4 | 1337.9 | 428.29
11 | 4 | 1338.4 | 427.56
11 | 4 | 1338.9 | 425.71
11 | 4 | 1339.4 | 427.57
11 | 4 | 1339.911 | 430.76
11 | 4 | 1340.422 | 430.49
11 | 4 | 1340.922 | 430.44
11 | 4 | 1341.422 | 430.24
11 | 4 | 1341.922 | 428.94
11 | 4 | 1342.424 | 426.59
11 | 4 | 1342.924 | 428.6
11 | 4 | 1343.424 | 430.79
11 | 4 | 1343.924 | 430.89
11 | 4 | 1344.424 | 431.17
11 | 4 | 1344.93 | 430.77
11 | 4 | 1345.43 | 429.08
11 | 4 | 1345.93 | 426.59
11 | 4 | 1346.43 | 428.68
11 | 4 | 1346.93 | 431.49
11 | 4 | 1347.43 | 431.31
11 | 4 | 1347.93 | 430.86
11 | 4 | 1348.441 | 429.91
11 | 4 | 1348.941 | 429.26
11 | 4 | 1349.441 | 426.71
11 | 4 | 1349.941 | 429.07
11 | 4 | 1350.441 | 430.54
11 | 4 | 1350.942 | 430.68
11 | 4 | 1351.446 | 430.57
11 | 4 | 1351.958 | 430.17
11 | 4 | 1352.458 | 428.73
11 | 4 | 1352.969 | 426.09
11 | 4 | 1353.482 | 428.11
11 | 4 | 1353.995 | 429.64
11 | 4 | 1354.495 | 430.27
11 | 4 | 1354.995 | 429.56
11 | 4 | 1355.508 | 429.23
11 | 4 | 1356.008 | 427.61
11 | 4 | 1356.508 | 424.93
11 | 4 | 1357.008 | 426.98
11 | 4 | 1357.508 | 429.54
11 | 4 | 1358.008 | 428.68
11 | 4 | 1358.508 | 428.48
11 | 4 | 1359.008 | 428.14
11 | 4 | 1359.519 | 426.87
11 | 4 | 1360.031 | 424.87
11 | 4 | 1360.531 | 427.21
11 | 4 | 1361.042 | 429.09
11 | 4 | 1361.542 | 428.86
11 | 4 | 1362.042 | 428.89
11 | 4 | 1362.542 | 428.36
11 | 4 | 1363.044 | 426.61
11 | 4 | 1363.544 | 424.4
11 | 4 | 1364.044 | 426.34
11 | 5 | 1324.323 | 483.68
11 | 5 | 1324.823 | 488.77
11 | 5 | 1325.323 | 495.64
11 | 5 | 1325.836 | 502.05
11 | 5 | 1326.336 | 505.68
11 | 5 | 1326.848 | 507.43
11 | 5 | 1327.348 | 508.06
11 | 5 | 1327.848 | 508.18
11 | 5 | 1328.353 | 506.96
11 | 5 | 1328.863 | 507.33
11 | 5 | 1329.363 | 507.71
11 | 5 | 1329.863 | 507.89
11 | 5 | 1330.363 | 508.16
11 | 5 | 1330.863 | 507.04
11 | 5 | 1331.37 | 506.04
11 | 5 | 1331.87 | 503.17
11 | 5 | 1332.37 | 503.59
11 | 5 | 1332.87 | 505.33
11 | 5 | 1333.37 | 505.19
11 | 5 | 1333.874 | 504.88
11 | 5 | 1334.374 | 504.86
11 | 5 | 1334.874 | 504.11
11 | 5 | 1335.38 | 501.28
11 | 5 | 1335.88 | 501.85
11 | 5 | 1336.38 | 505.36
11 | 5 | 1336.89 | 504.8
11 | 5 | 1337.39 | 505.18
11 | 5 | 1337.9 | 504.79
11 | 5 | 1338.4 | 503.72
11 | 5 | 1338.9 | 499.81
11 | 5 | 1339.4 | 501.59
11 | 5 | 1339.911 | 505.35
11 | 5 | 1340.422 | 505.3
11 | 5 | 1340.922 | 505.74
11 | 5 | 1341.422 | 505.76
11 | 5 | 1341.922 | 504.61
11 | 5 | 1342.424 | 501.11
11 | 5 | 1342.924 | 502.41
11 | 5 | 1343.424 | 505.3
11 | 5 | 1343.924 | 505.89
11 | 5 | 1344.424 | 506.23
11 | 5 | 1344.93 | 506.19
11 | 5 | 1345.43 | 503.53
11 | 5 | 1345.93 | 500.47
11 | 5 | 1346.43 | 501.34
11 | 5 | 1346.93 | 504.04
11 | 5 | 1347.43 | 504.76
11 | 5 | 1347.93 | 503.84
11 | 5 | 1348.441 | 502.59
11 | 5 | 1348.941 | 501.86
11 | 5 | 1349.441 | 498.48
11 | 5 | 1349.941 | 499.76
11 | 5 | 1350.441 | 501.09
11 | 5 | 1350.942 | 501.49
11 | 5 | 1351.446 | 501.97
11 | 5 | 1351.958 | 500.81
11 | 5 | 1352.458 | 498.65
11 | 5 | 1352.969 | 494.76
11 | 5 | 1353.482 | 495.68
11 | 5 | 1353.995 | 498
11 | 5 | 1354.495 | 499.13
11 | 5 | 1354.995 | 498.89
11 | 5 | 1355.508 | 498.46
11 | 5 | 1356.008 | 496.78
11 | 5 | 1356.508 | 494.2
11 | 5 | 1357.008 | 495.03
11 | 5 | 1357.508 | 498.05
11 | 5 | 1358.008 | 497.92
11 | 5 | 1358.508 | 497.89
11 | 5 | 1359.008 | 496.67
11 | 5 | 1359.519 | 494.97
11 | 5 | 1360.031 | 491.97
11 | 5 | 1360.531 | 493.8
11 | 5 | 1361.042 | 496.76
11 | 5 | 1361.542 | 496.74
11 | 5 | 1362.042 | 497.46
11 | 5 | 1362.542 | 496.99
11 | 5 | 1363.044 | 494.67
11 | 5 | 1363.544 | 492.01
11 | 5 | 1364.044 | 492.89
11 | 6 | 1329.363 | 502.96
11 | 6 | 1329.863 | 498.1
11 | 6 | 1330.363 | 495.15
11 | 6 | 1330.863 | 492.42
11 | 6 | 1331.37 | 489.68
11 | 6 | 1331.87 | 486.44
11 | 6 | 1332.37 | 485.08
11 | 6 | 1332.87 | 485.51
11 | 6 | 1333.37 | 485.86
11 | 6 | 1333.874 | 486.5
11 | 6 | 1334.374 | 487.46
11 | 6 | 1334.874 | 488.82
11 | 6 | 1335.38 | 488.18
11 | 6 | 1335.88 | 489.07
11 | 6 | 1336.38 | 491.9
11 | 6 | 1336.89 | 493.69
11 | 6 | 1337.39 | 495.25
11 | 6 | 1337.9 | 496.8
11 | 6 | 1338.4 | 497.29
11 | 6 | 1338.9 | 495.73
11 | 6 | 1339.4 | 495.86
11 | 6 | 1339.911 | 497.94
11 | 6 | 1340.422 | 499.25
11 | 6 | 1340.922 | 499.81
11 | 6 | 1341.422 | 500.44
11 | 6 | 1341.922 | 499.72
11 | 6 | 1342.424 | 498.12
11 | 6 | 1342.924 | 496.64
11 | 6 | 1343.424 | 498.21
11 | 6 | 1343.924 | 498.91
11 | 6 | 1344.424 | 499.31
11 | 6 | 1344.93 | 498.81
11 | 6 | 1345.43 | 498.25
11 | 6 | 1345.93 | 496.24
11 | 6 | 1346.43 | 495.04
11 | 6 | 1346.93 | 495.82
11 | 6 | 1347.43 | 495.86
11 | 6 | 1347.93 | 495.86
11 | 6 | 1348.441 | 495.71
11 | 6 | 1348.941 | 494.68
11 | 6 | 1349.441 | 492.52
11 | 6 | 1349.941 | 491.92
11 | 6 | 1350.441 | 492.49
11 | 6 | 1350.942 | 492.04
11 | 6 | 1351.446 | 492.2
11 | 6 | 1351.958 | 491.65
11 | 6 | 1352.458 | 490.51
11 | 6 | 1352.969 | 487.42
11 | 6 | 1353.482 | 487.01
11 | 6 | 1353.995 | 486.91
11 | 6 | 1354.495 | 487.76
11 | 6 | 1354.995 | 487.4
11 | 6 | 1355.508 | 487.68
11 | 6 | 1356.008 | 487.14
11 | 6 | 1356.508 | 485.71
11 | 6 | 1357.008 | 485.04
11 | 6 | 1357.508 | 487.09
11 | 6 | 1358.008 | 487.3
11 | 6 | 1358.508 | 487.11
11 | 6 | 1359.008 | 487.06
11 | 6 | 1359.519 | 486.53
11 | 6 | 1360.031 | 485.57
11 | 6 | 1360.531 | 485.39
11 | 6 | 1361.042 | 486.29
11 | 6 | 1361.542 | 487.36
11 | 6 | 1362.042 | 488.1
11 | 6 | 1362.542 | 487.54
11 | 6 | 1363.044 | 487.17
11 | 6 | 1363.544 | 485.71
11 | 6 | 1364.044 | 484.39
12 | 1 | 1457.106 | 479.15
12 | 1 | 1457.606 | 475.35
12 | 1 | 1458.107 | 471.33
12 | 1 | 1458.616 | 467.24
12 | 1 | 1459.116 | 464.17
12 | 1 | 1459.616 | 461.89
12 | 1 | 1460.116 | 460.66
12 | 1 | 1460.616 | 459.86
12 | 1 | 1461.116 | 458.99
12 | 1 | 1461.624 | 458.28
12 | 1 | 1462.124 | 457.29
12 | 1 | 1462.624 | 456.91
12 | 1 | 1463.124 | 458.64
12 | 1 | 1463.624 | 459.33
12 | 1 | 1464.124 | 460.54
12 | 1 | 1464.624 | 461.19
12 | 1 | 1465.124 | 460.57
12 | 1 | 1465.624 | 461.03
12 | 1 | 1466.124 | 460.89
12 | 1 | 1466.624 | 462.63
12 | 1 | 1467.133 | 464.79
12 | 1 | 1467.633 | 465.94
12 | 1 | 1468.142 | 466.99
12 | 1 | 1468.645 | 468.31
12 | 1 | 1469.153 | 468.69
12 | 1 | 1469.662 | 469.27
12 | 1 | 1470.162 | 471.58
12 | 1 | 1470.662 | 473.25
12 | 1 | 1471.162 | 473.92
12 | 1 | 1471.662 | 474.66
12 | 1 | 1472.162 | 474.49
12 | 1 | 1472.662 | 474.25
12 | 1 | 1473.172 | 472.83
12 | 1 | 1473.684 | 473.3
12 | 1 | 1474.194 | 474.22
12 | 1 | 1474.694 | 474.76
12 | 1 | 1475.196 | 475.81
12 | 1 | 1475.696 | 475.66
12 | 1 | 1476.196 | 474.44
12 | 1 | 1476.706 | 472.36
12 | 1 | 1477.21 | 472.71
12 | 1 | 1477.72 | 472.94
12 | 1 | 1478.22 | 473.21
12 | 1 | 1478.723 | 473.85
12 | 1 | 1479.223 | 472.64
12 | 1 | 1479.73 | 471.38
12 | 1 | 1480.23 | 469.14
12 | 1 | 1480.737 | 469.47
12 | 1 | 1481.237 | 470.08
12 | 1 | 1481.737 | 470.24
12 | 1 | 1482.237 | 470.54
12 | 1 | 1482.748 | 469.82
12 | 1 | 1483.248 | 468.37
12 | 1 | 1483.758 | 466.73
12 | 1 | 1484.258 | 466.74
12 | 2 | 1455.106 | 524.72
12 | 2 | 1455.606 | 522.43
12 | 2 | 1456.106 | 523.82
12 | 2 | 1456.606 | 520.78
12 | 2 | 1457.106 | 517.72
12 | 2 | 1457.606 | 516.37
12 | 2 | 1458.107 | 512.99
12 | 2 | 1458.616 | 508.34
12 | 2 | 1459.116 | 506.49
12 | 2 | 1459.616 | 508.66
12 | 2 | 1460.116 | 508.49
12 | 2 | 1460.616 | 507.89
12 | 2 | 1461.116 | 507.45
12 | 2 | 1461.624 | 505.3
12 | 2 | 1462.124 | 501.75
12 | 2 | 1462.624 | 500.53
12 | 2 | 1463.124 | 504.74
12 | 2 | 1463.624 | 505.07
12 | 2 | 1464.124 | 505.16
12 | 2 | 1464.624 | 504.52
12 | 2 | 1465.124 | 502.13
12 | 2 | 1465.624 | 499.96
12 | 2 | 1466.124 | 498.71
12 | 2 | 1466.624 | 503.98
12 | 2 | 1467.133 | 505.34
12 | 2 | 1467.633 | 505.43
12 | 2 | 1468.142 | 505.35
12 | 2 | 1468.645 | 504.26
12 | 2 | 1469.153 | 501.8
12 | 2 | 1469.662 | 501.85
12 | 2 | 1470.162 | 506.36
12 | 2 | 1470.662 | 507.74
12 | 2 | 1471.162 | 507.84
12 | 2 | 1471.662 | 508.46
12 | 2 | 1472.162 | 506.77
12 | 2 | 1472.662 | 504.18
12 | 2 | 1473.172 | 501.86
12 | 2 | 1473.684 | 506.73
12 | 2 | 1474.194 | 507.48
12 | 2 | 1474.694 | 508.57
12 | 2 | 1475.196 | 508.08
12 | 2 | 1475.696 | 506.86
12 | 2 | 1476.196 | 504.57
12 | 2 | 1476.706 | 501.87
12 | 2 | 1477.21 | 507.38
12 | 2 | 1477.72 | 508.35
12 | 2 | 1478.22 | 508.33
12 | 2 | 1478.723 | 507.65
12 | 2 | 1479.223 | 506.16
12 | 2 | 1479.73 | 503.01
12 | 2 | 1480.23 | 500.96
12 | 2 | 1480.737 | 505.63
12 | 2 | 1481.237 | 506.34
12 | 2 | 1481.737 | 506.36
12 | 2 | 1482.237 | 505.59
12 | 2 | 1482.748 | 503.79
12 | 2 | 1483.248 | 501.59
12 | 2 | 1483.758 | 499.68
12 | 3 | 1455.606 | 372.88
12 | 3 | 1456.106 | 371.97
12 | 3 | 1456.606 | 370.98
12 | 3 | 1457.106 | 368.55
12 | 3 | 1457.606 | 367.45
12 | 3 | 1458.107 | 365.3
12 | 3 | 1458.616 | 362.43
12 | 3 | 1459.116 | 359.82
12 | 3 | 1459.616 | 360.43
12 | 3 | 1460.116 | 360.84
12 | 3 | 1460.616 | 360.52
12 | 3 | 1461.116 | 361.01
12 | 3 | 1461.624 | 359.71
12 | 3 | 1462.124 | 358.01
12 | 3 | 1462.624 | 357.07
12 | 3 | 1463.124 | 358.83
12 | 3 | 1463.624 | 360.29
12 | 3 | 1464.124 | 359.45
12 | 3 | 1464.624 | 359.91
12 | 3 | 1465.124 | 358.86
12 | 3 | 1465.624 | 357.43
12 | 3 | 1466.124 | 357.16
12 | 3 | 1466.624 | 358.73
12 | 3 | 1467.133 | 359.18
12 | 3 | 1467.633 | 360.56
12 | 3 | 1468.142 | 360.65
12 | 3 | 1468.645 | 359.87
12 | 3 | 1469.153 | 358.63
12 | 3 | 1469.662 | 358.28
12 | 3 | 1470.162 | 360.42
12 | 3 | 1470.662 | 362.19
12 | 3 | 1471.162 | 362.1
12 | 3 | 1471.662 | 362.01
12 | 3 | 1472.162 | 361.94
12 | 3 | 1472.662 | 360
12 | 3 | 1473.172 | 358.85
12 | 3 | 1473.684 | 360.43
12 | 3 | 1474.194 | 361.01
12 | 3 | 1474.694 | 361.71
12 | 3 | 1475.196 | 361.34
12 | 3 | 1475.696 | 361.14
12 | 3 | 1476.196 | 359.75
12 | 3 | 1476.706 | 357.45
12 | 3 | 1477.21 | 359.73
12 | 3 | 1477.72 | 360.1
12 | 3 | 1478.22 | 360.36
12 | 3 | 1478.723 | 360.37
12 | 3 | 1479.223 | 359.92
12 | 3 | 1479.73 | 357.33
12 | 3 | 1480.23 | 355.74
12 | 3 | 1480.737 | 357.37
12 | 3 | 1481.237 | 358.19
12 | 3 | 1481.737 | 358.48
12 | 3 | 1482.237 | 358.36
12 | 3 | 1482.748 | 357.27
12 | 3 | 1483.248 | 356.07
12 | 3 | 1483.758 | 354.53
12 | 3 | 1484.258 | 355.59
12 | 4 | 1450.573 | 411.57
12 | 4 | 1451.08 | 412.47
12 | 4 | 1451.58 | 412.85
12 | 4 | 1452.082 | 414.87
12 | 4 | 1452.582 | 419.06
12 | 4 | 1453.082 | 420.48
12 | 4 | 1453.582 | 421.31
12 | 4 | 1454.095 | 422.13
12 | 4 | 1454.606 | 422.11
12 | 4 | 1455.106 | 421.85
12 | 4 | 1455.606 | 422.27
12 | 4 | 1456.106 | 425.56
12 | 4 | 1456.606 | 425.84
12 | 4 | 1457.106 | 425.69
12 | 4 | 1457.606 | 426.93
12 | 4 | 1458.107 | 426.13
12 | 4 | 1458.616 | 425.06
12 | 4 | 1459.116 | 424.86
12 | 4 | 1459.616 | 427.86
12 | 4 | 1460.116 | 428.34
12 | 4 | 1460.616 | 428.08
12 | 4 | 1461.116 | 428.36
12 | 4 | 1461.624 | 427.87
12 | 4 | 1462.124 | 426.41
12 | 4 | 1462.624 | 425.09
12 | 4 | 1463.124 | 428.04
12 | 4 | 1463.624 | 429.35
12 | 4 | 1464.124 | 429.03
12 | 4 | 1464.624 | 428.8
12 | 4 | 1465.124 | 428.01
12 | 4 | 1465.624 | 426.31
12 | 4 | 1466.124 | 424.95
12 | 4 | 1466.624 | 428.71
12 | 4 | 1467.133 | 429.6
12 | 4 | 1467.633 | 429.51
12 | 4 | 1468.142 | 429.31
12 | 4 | 1468.645 | 428.37
12 | 4 | 1469.153 | 426.73
12 | 4 | 1469.662 | 426.25
12 | 4 | 1470.162 | 429.61
12 | 4 | 1470.662 | 430.09
12 | 4 | 1471.162 | 429.94
12 | 4 | 1471.662 | 429.99
12 | 4 | 1472.162 | 429.79
12 | 4 | 1472.662 | 428.13
12 | 4 | 1473.172 | 426.34
12 | 4 | 1473.684 | 430.3
12 | 4 | 1474.194 | 430.65
12 | 4 | 1474.694 | 430.37
12 | 4 | 1475.196 | 430.21
12 | 4 | 1475.696 | 429.19
12 | 4 | 1476.196 | 427.6
12 | 4 | 1476.706 | 426.49
12 | 4 | 1477.21 | 429.88
12 | 4 | 1477.72 | 431.07
12 | 4 | 1478.22 | 430.83
12 | 4 | 1478.723 | 430.51
12 | 4 | 1479.223 | 429.85
12 | 4 | 1479.73 | 427.92
12 | 4 | 1480.23 | 426.37
12 | 4 | 1480.737 | 430.5
12 | 4 | 1481.237 | 430.74
12 | 4 | 1481.737 | 430.29
12 | 4 | 1482.237 | 429.88
12 | 4 | 1482.748 | 428.96
12 | 4 | 1483.248 | 427.01
12 | 4 | 1483.758 | 425.89
12 | 4 | 1484.258 | 429.14
12 | 5 | 1445.034 | 484.64
12 | 5 | 1445.535 | 495.2
12 | 5 | 1446.035 | 501.02
12 | 5 | 1446.535 | 504.81
12 | 5 | 1447.042 | 506.39
12 | 5 | 1447.542 | 506.84
12 | 5 | 1448.042 | 505.26
12 | 5 | 1448.542 | 505.11
12 | 5 | 1449.053 | 508.56
12 | 5 | 1449.564 | 507.81
12 | 5 | 1450.073 | 508.52
12 | 5 | 1450.573 | 507.16
12 | 5 | 1451.08 | 505.02
12 | 5 | 1451.58 | 502.17
12 | 5 | 1452.082 | 501.08
12 | 5 | 1452.582 | 503.84
12 | 5 | 1453.082 | 503.89
12 | 5 | 1453.582 | 504.09
12 | 5 | 1454.095 | 503.24
12 | 5 | 1454.606 | 501.93
12 | 5 | 1455.106 | 500.54
12 | 5 | 1455.606 | 499.86
12 | 5 | 1456.106 | 502.99
12 | 5 | 1456.606 | 503.51
12 | 5 | 1457.106 | 502.47
12 | 5 | 1457.606 | 503.14
12 | 5 | 1458.107 | 502.3
12 | 5 | 1458.616 | 500.93
12 | 5 | 1459.116 | 499.53
12 | 5 | 1459.616 | 502.07
12 | 5 | 1460.116 | 503.67
12 | 5 | 1460.616 | 503.09
12 | 5 | 1461.116 | 503.13
12 | 5 | 1461.624 | 502.43
12 | 5 | 1462.124 | 500.44
12 | 5 | 1462.624 | 497.96
12 | 5 | 1463.124 | 501
12 | 5 | 1463.624 | 502.71
12 | 5 | 1464.124 | 502.54
12 | 5 | 1464.624 | 502.14
12 | 5 | 1465.124 | 501.27
12 | 5 | 1465.624 | 498.9
12 | 5 | 1466.124 | 496.39
12 | 5 | 1466.624 | 500.78
12 | 5 | 1467.133 | 501.82
12 | 5 | 1467.633 | 501.68
12 | 5 | 1468.142 | 501.87
12 | 5 | 1468.645 | 500.51
12 | 5 | 1469.153 | 498.05
12 | 5 | 1469.662 | 496.89
12 | 5 | 1470.162 | 500.07
12 | 5 | 1470.662 | 501.17
12 | 5 | 1471.162 | 500.84
12 | 5 | 1471.662 | 501.29
12 | 5 | 1472.162 | 500.88
12 | 5 | 1472.662 | 498.79
12 | 5 | 1473.172 | 495.82
12 | 5 | 1473.684 | 499.71
12 | 5 | 1474.194 | 500.35
12 | 5 | 1474.694 | 500.67
12 | 5 | 1475.196 | 500.65
12 | 5 | 1475.696 | 499.54
12 | 5 | 1476.196 | 498.11
12 | 5 | 1476.706 | 495.56
12 | 5 | 1477.21 | 499.66
12 | 5 | 1477.72 | 501.73
12 | 5 | 1478.22 | 501.58
12 | 5 | 1478.723 | 501.52
12 | 5 | 1479.223 | 500.43
12 | 5 | 1479.73 | 497.96
12 | 5 | 1480.23 | 495.22
12 | 5 | 1480.737 | 499.79
12 | 5 | 1481.237 | 500.15
12 | 5 | 1481.737 | 499.74
12 | 5 | 1482.237 | 499.7
12 | 5 | 1482.748 | 498.67
12 | 5 | 1483.248 | 496.14
12 | 5 | 1483.758 | 493.41
12 | 5 | 1484.258 | 497.05
12 | 6 | 1449.564 | 504.72
12 | 6 | 1450.073 | 500.49
12 | 6 | 1450.573 | 495.28
12 | 6 | 1451.08 | 491.51
12 | 6 | 1451.58 | 487.54
12 | 6 | 1452.082 | 484.51
12 | 6 | 1452.582 | 484.7
12 | 6 | 1453.082 | 484.63
12 | 6 | 1453.582 | 485.46
12 | 6 | 1454.095 | 485.67
12 | 6 | 1454.606 | 486.29
12 | 6 | 1455.106 | 485.77
12 | 6 | 1455.606 | 486.49
12 | 6 | 1456.106 | 488.34
12 | 6 | 1456.606 | 490.06
12 | 6 | 1457.106 | 491.75
12 | 6 | 1457.606 | 493.94
12 | 6 | 1458.107 | 494.68
12 | 6 | 1458.616 | 494.64
12 | 6 | 1459.116 | 493.77
12 | 6 | 1459.616 | 495.09
12 | 6 | 1460.116 | 496.34
12 | 6 | 1460.616 | 497.05
12 | 6 | 1461.116 | 497.54
12 | 6 | 1461.624 | 498.39
12 | 6 | 1462.124 | 497.03
12 | 6 | 1462.624 | 494.62
12 | 6 | 1463.124 | 495.79
12 | 6 | 1463.624 | 497.06
12 | 6 | 1464.124 | 497.26
12 | 6 | 1464.624 | 496.48
12 | 6 | 1465.124 | 496.53
12 | 6 | 1465.624 | 495.04
12 | 6 | 1466.124 | 493.08
12 | 6 | 1466.624 | 493.48
12 | 6 | 1467.133 | 494.91
12 | 6 | 1467.633 | 494.86
12 | 6 | 1468.142 | 494.87
12 | 6 | 1468.645 | 494.52
12 | 6 | 1469.153 | 493.17
12 | 6 | 1469.662 | 490.91
12 | 6 | 1470.162 | 491.41
12 | 6 | 1470.662 | 492.55
12 | 6 | 1471.162 | 492.46
12 | 6 | 1471.662 | 492.16
12 | 6 | 1472.162 | 492.11
12 | 6 | 1472.662 | 491.34
12 | 6 | 1473.172 | 489.11
12 | 6 | 1473.684 | 489.55
12 | 6 | 1474.194 | 490.65
12 | 6 | 1474.694 | 491.06
12 | 6 | 1475.196 | 491.59
12 | 6 | 1475.696 | 490.89
12 | 6 | 1476.196 | 490.12
12 | 6 | 1476.706 | 488.67
12 | 6 | 1477.21 | 489.46
12 | 6 | 1477.72 | 490.75
12 | 6 | 1478.22 | 490.89
12 | 6 | 1478.723 | 490.99
12 | 6 | 1479.223 | 490.41
12 | 6 | 1479.73 | 489.33
12 | 6 | 1480.23 | 487.64
12 | 6 | 1480.737 | 488.9
12 | 6 | 1481.237 | 488.81
12 | 6 | 1481.737 | 489.71
12 | 6 | 1482.237 | 490.26
12 | 6 | 1482.748 | 489.01
12 | 6 | 1483.248 | 487.47
12 | 6 | 1483.758 | 485.3
12 | 6 | 1484.258 | 486.3
13 | 1 | 1578.376 | 478.93
13 | 1 | 1578.882 | 475.04
13 | 1 | 1579.382 | 471.75
13 | 1 | 1579.889 | 470.19
13 | 1 | 1580.398 | 467.16
13 | 1 | 1580.898 | 466.28
13 | 1 | 1581.398 | 465.31
13 | 1 | 1581.908 | 464.19
13 | 1 | 1582.408 | 461.66
13 | 1 | 1582.914 | 461.83
13 | 1 | 1583.414 | 461.45
13 | 1 | 1583.914 | 461.64
13 | 1 | 1584.414 | 460.48
13 | 1 | 1584.914 | 459.91
13 | 1 | 1585.426 | 459.44
13 | 1 | 1585.926 | 458.29
13 | 1 | 1586.432 | 458.71
13 | 1 | 1586.944 | 459.03
13 | 1 | 1587.456 | 459.07
13 | 1 | 1587.967 | 460.54
13 | 1 | 1588.475 | 461.28
13 | 1 | 1588.975 | 460.33
13 | 1 | 1589.475 | 458.34
13 | 1 | 1589.975 | 460.25
13 | 1 | 1590.475 | 462.51
13 | 1 | 1590.975 | 463.24
13 | 1 | 1591.479 | 464.59
13 | 1 | 1591.986 | 465.64
13 | 1 | 1592.492 | 466.43
13 | 1 | 1592.992 | 466.27
13 | 1 | 1593.492 | 469.39
13 | 1 | 1593.992 | 470.4
13 | 1 | 1594.492 | 471.64
13 | 1 | 1594.992 | 472.56
13 | 1 | 1595.497 | 472.28
13 | 1 | 1595.998 | 471.69
13 | 1 | 1596.498 | 470.64
13 | 1 | 1596.998 | 471.33
13 | 1 | 1597.503 | 471.74
13 | 1 | 1598.003 | 472.43
13 | 1 | 1598.503 | 471.96
13 | 1 | 1599.01 | 472.56
13 | 1 | 1599.51 | 471.24
13 | 1 | 1600.021 | 470.06
13 | 1 | 1600.531 | 470.69
13 | 1 | 1601.037 | 472.05
13 | 1 | 1601.537 | 471.68
13 | 1 | 1602.037 | 471.23
13 | 1 | 1602.537 | 470.43
13 | 1 | 1603.047 | 470.92
13 | 1 | 1603.557 | 470.09
13 | 1 | 1604.067 | 470.52
13 | 2 | 1575.856 | 525.22
13 | 2 | 1576.356 | 526.2
13 | 2 | 1576.856 | 523.72
13 | 2 | 1577.356 | 521.01
13 | 2 | 1577.866 | 518.17
13 | 2 | 1578.376 | 514.53
13 | 2 | 1578.882 | 510.71
13 | 2 | 1579.382 | 513.63
13 | 2 | 1579.889 | 514.46
13 | 2 | 1580.398 | 512.59
13 | 2 | 1580.898 | 511.89
13 | 2 | 1581.398 | 509.72
13 | 2 | 1581.908 | 506.26
13 | 2 | 1582.408 | 501.16
13 | 2 | 1582.914 | 505.44
13 | 2 | 1583.414 | 506.71
13 | 2 | 1583.914 | 505.81
13 | 2 | 1584.414 | 505.21
13 | 2 | 1584.914 | 504.32
13 | 2 | 1585.426 | 501.97
13 | 2 | 1585.926 | 498.06
13 | 2 | 1586.432 | 501.81
13 | 2 | 1586.944 | 503.59
13 | 2 | 1587.456 | 504.07
13 | 2 | 1587.967 | 504.01
13 | 2 | 1588.475 | 503.29
13 | 2 | 1588.975 | 500.11
13 | 2 | 1589.475 | 496.96
13 | 2 | 1589.975 | 502.14
13 | 2 | 1590.475 | 504.51
13 | 2 | 1590.975 | 504.29
13 | 2 | 1591.479 | 504.25
13 | 2 | 1591.986 | 503.67
13 | 2 | 1592.492 | 500.95
13 | 2 | 1592.992 | 496.95
13 | 2 | 1593.492 | 502.46
13 | 2 | 1593.992 | 505.09
13 | 2 | 1594.492 | 506.38
13 | 2 | 1594.992 | 505.22
13 | 2 | 1595.497 | 504.86
13 | 2 | 1595.998 | 502.73
13 | 2 | 1596.498 | 499.81
13 | 2 | 1596.998 | 504.71
13 | 2 | 1597.503 | 506.6
13 | 2 | 1598.003 | 507.22
13 | 2 | 1598.503 | 506.41
13 | 2 | 1599.01 | 505.85
13 | 2 | 1599.51 | 503.54
13 | 2 | 1600.021 | 500.91
13 | 2 | 1600.531 | 505.26
13 | 2 | 1601.037 | 507.47
13 | 2 | 1601.537 | 507.55
13 | 2 | 1602.037 | 507.37
13 | 2 | 1602.537 | 506.4
13 | 2 | 1603.047 | 504.55
13 | 2 | 1603.557 | 501.17
13 | 2 | 1604.067 | 506.42
13 | 3 | 1575.856 | 351.86
13 | 3 | 1576.356 | 351.26
13 | 3 | 1576.856 | 350.09
13 | 3 | 1577.356 | 348.09
13 | 3 | 1577.866 | 346.39
13 | 3 | 1578.376 | 344.09
13 | 3 | 1578.882 | 341.38
13 | 3 | 1579.382 | 341.61
13 | 3 | 1579.889 | 341.98
13 | 3 | 1580.398 | 341.14
13 | 3 | 1580.898 | 340.65
13 | 3 | 1581.398 | 339.14
13 | 3 | 1581.908 | 338.05
13 | 3 | 1582.408 | 335.46
13 | 3 | 1582.914 | 336.13
13 | 3 | 1583.414 | 337.12
13 | 3 | 1583.914 | 337.13
13 | 3 | 1584.414 | 336.87
13 | 3 | 1584.914 | 336.31
13 | 3 | 1585.426 | 335.15
13 | 3 | 1585.926 | 333.64
13 | 3 | 1586.432 | 334
13 | 3 | 1586.944 | 335.43
13 | 3 | 1587.456 | 335.85
13 | 3 | 1587.967 | 336.02
13 | 3 | 1588.475 | 336.2
13 | 3 | 1588.975 | 334.95
13 | 3 | 1589.475 | 332.66
13 | 3 | 1589.975 | 334.21
13 | 3 | 1590.475 | 335.01
13 | 3 | 1590.975 | 335.83
13 | 3 | 1591.479 | 335.77
13 | 3 | 1591.986 | 335.7
13 | 3 | 1592.492 | 334.95
13 | 3 | 1592.992 | 332.79
13 | 3 | 1593.492 | 334.88
13 | 3 | 1593.992 | 336.33
13 | 3 | 1594.492 | 336.88
13 | 3 | 1594.992 | 336.37
13 | 3 | 1595.497 | 336.49
13 | 3 | 1595.998 | 335.21
13 | 3 | 1596.498 | 334.16
13 | 3 | 1596.998 | 335.41
13 | 3 | 1597.503 | 336.14
13 | 3 | 1598.003 | 337.21
13 | 3 | 1598.503 | 336.94
13 | 3 | 1599.01 | 336.51
13 | 3 | 1599.51 | 334.91
13 | 3 | 1600.021 | 333.65
13 | 3 | 1600.531 | 334.65
13 | 3 | 1601.037 | 336.32
13 | 3 | 1601.537 | 336.37
13 | 3 | 1602.037 | 336.59
13 | 3 | 1602.537 | 335.06
13 | 3 | 1603.047 | 334.69
13 | 3 | 1603.557 | 332.8
13 | 3 | 1604.067 | 334.48
13 | 4 | 1570.798 | 408.18
13 | 4 | 1571.31 | 409.4
13 | 4 | 1571.812 | 409.09
13 | 4 | 1572.312 | 413.67
13 | 4 | 1572.812 | 417.15
13 | 4 | 1573.312 | 417.51
13 | 4 | 1573.825 | 419.35
13 | 4 | 1574.336 | 419.39
13 | 4 | 1574.844 | 419.18
13 | 4 | 1575.356 | 417.96
13 | 4 | 1575.856 | 421.56
13 | 4 | 1576.356 | 423.91
13 | 4 | 1576.856 | 423.57
13 | 4 | 1577.356 | 423.8
13 | 4 | 1577.866 | 424.63
13 | 4 | 1578.376 | 423.33
13 | 4 | 1578.882 | 422.71
13 | 4 | 1579.382 | 425.68
13 | 4 | 1579.889 | 427.45
13 | 4 | 1580.398 | 426.16
13 | 4 | 1580.898 | 426.33
13 | 4 | 1581.398 | 425.97
13 | 4 | 1581.908 | 424.19
13 | 4 | 1582.408 | 421.83
13 | 4 | 1582.914 | 425.63
13 | 4 | 1583.414 | 426.99
13 | 4 | 1583.914 | 425.84
13 | 4 | 1584.414 | 426.09
13 | 4 | 1584.914 | 426.01
13 | 4 | 1585.426 | 423.91
13 | 4 | 1585.926 | 422.11
13 | 4 | 1586.432 | 425.05
13 | 4 | 1586.944 | 426.28
13 | 4 | 1587.456 | 426.66
13 | 4 | 1587.967 | 426.13
13 | 4 | 1588.475 | 425.69
13 | 4 | 1588.975 | 423.78
13 | 4 | 1589.475 | 422.36
13 | 4 | 1589.975 | 425.86
13 | 4 | 1590.475 | 427.43
13 | 4 | 1590.975 | 426.57
13 | 4 | 1591.479 | 426.67
13 | 4 | 1591.986 | 425.66
13 | 4 | 1592.492 | 424.87
13 | 4 | 1592.992 | 422.29
13 | 4 | 1593.492 | 425.79
13 | 4 | 1593.992 | 426.96
13 | 4 | 1594.492 | 427.31
13 | 4 | 1594.992 | 426.47
13 | 4 | 1595.497 | 426.08
13 | 4 | 1595.998 | 424.83
13 | 4 | 1596.498 | 423.04
13 | 4 | 1596.998 | 426.43
13 | 4 | 1597.503 | 428.06
13 | 4 | 1598.003 | 427.85
13 | 4 | 1598.503 | 427.46
13 | 4 | 1599.01 | 426.75
13 | 4 | 1599.51 | 425.81
13 | 4 | 1600.021 | 423.89
13 | 4 | 1600.531 | 426.61
13 | 4 | 1601.037 | 428.21
13 | 4 | 1601.537 | 428.44
13 | 4 | 1602.037 | 428.91
13 | 4 | 1602.537 | 427.76
13 | 4 | 1603.047 | 426.3
13 | 4 | 1603.557 | 424.01
13 | 4 | 1604.067 | 428.29
13 | 5 | 1565.286 | 487.95
13 | 5 | 1565.786 | 495.79
13 | 5 | 1566.286 | 500.29
13 | 5 | 1566.786 | 503.56
13 | 5 | 1567.286 | 505.62
13 | 5 | 1567.798 | 505.84
13 | 5 | 1568.298 | 503.79
13 | 5 | 1568.798 | 506.39
13 | 5 | 1569.298 | 508.73
13 | 5 | 1569.798 | 509.04
13 | 5 | 1570.298 | 508.61
13 | 5 | 1570.798 | 507.9
13 | 5 | 1571.31 | 505.65
13 | 5 | 1571.812 | 501.99
13 | 5 | 1572.312 | 503.67
13 | 5 | 1572.812 | 505.43
13 | 5 | 1573.312 | 504.71
13 | 5 | 1573.825 | 504.54
13 | 5 | 1574.336 | 502.91
13 | 5 | 1574.844 | 502
13 | 5 | 1575.356 | 499.31
13 | 5 | 1575.856 | 501.17
13 | 5 | 1576.356 | 503.43
13 | 5 | 1576.856 | 503.18
13 | 5 | 1577.356 | 503.13
13 | 5 | 1577.866 | 503.32
13 | 5 | 1578.376 | 501.87
13 | 5 | 1578.882 | 500.65
13 | 5 | 1579.382 | 503.09
13 | 5 | 1579.889 | 505.28
13 | 5 | 1580.398 | 504.55
13 | 5 | 1580.898 | 504.49
13 | 5 | 1581.398 | 503.65
13 | 5 | 1581.908 | 501.43
13 | 5 | 1582.408 | 498.29
13 | 5 | 1582.914 | 501.66
13 | 5 | 1583.414 | 503.39
13 | 5 | 1583.914 | 502.71
13 | 5 | 1584.414 | 502.94
13 | 5 | 1584.914 | 502.92
13 | 5 | 1585.426 | 500.05
13 | 5 | 1585.926 | 497.19
13 | 5 | 1586.432 | 499.16
13 | 5 | 1586.944 | 500.85
13 | 5 | 1587.456 | 501.45
13 | 5 | 1587.967 | 501.43
13 | 5 | 1588.475 | 500.61
13 | 5 | 1588.975 | 497.54
13 | 5 | 1589.475 | 495.01
13 | 5 | 1589.975 | 498.33
13 | 5 | 1590.475 | 500.91
13 | 5 | 1590.975 | 500.19
13 | 5 | 1591.479 | 500.04
13 | 5 | 1591.986 | 499.1
13 | 5 | 1592.492 | 497.79
13 | 5 | 1592.992 | 494.72
13 | 5 | 1593.492 | 497.08
13 | 5 | 1593.992 | 498.85
13 | 5 | 1594.492 | 499.34
13 | 5 | 1594.992 | 498.7
13 | 5 | 1595.497 | 497.97
13 | 5 | 1595.998 | 496.79
13 | 5 | 1596.498 | 493.76
13 | 5 | 1596.998 | 496.44
13 | 5 | 1597.503 | 499.79
13 | 5 | 1598.003 | 499.64
13 | 5 | 1598.503 | 499.51
13 | 5 | 1599.01 | 498.8
13 | 5 | 1599.51 | 497.58
13 | 5 | 1600.021 | 495.01
13 | 5 | 1600.531 | 497.34
13 | 5 | 1601.037 | 499.9
13 | 5 | 1601.537 | 500.47
13 | 5 | 1602.037 | 501
13 | 5 | 1602.537 | 499.56
13 | 5 | 1603.047 | 497.81
13 | 5 | 1603.557 | 494.43
13 | 5 | 1604.067 | 498.65
13 | 6 | 1569.798 | 504.51
13 | 6 | 1570.298 | 499.46
13 | 6 | 1570.798 | 494.76
13 | 6 | 1571.31 | 490.82
13 | 6 | 1571.812 | 486.84
13 | 6 | 1572.312 | 484.71
13 | 6 | 1572.812 | 484.87
13 | 6 | 1573.312 | 483.69
13 | 6 | 1573.825 | 484.42
13 | 6 | 1574.336 | 484.04
13 | 6 | 1574.844 | 484
13 | 6 | 1575.356 | 483.57
13 | 6 | 1575.856 | 485.11
13 | 6 | 1576.356 | 487.29
13 | 6 | 1576.856 | 489.02
13 | 6 | 1577.356 | 490.11
13 | 6 | 1577.866 | 491.23
13 | 6 | 1578.376 | 492.67
13 | 6 | 1578.882 | 492.93
13 | 6 | 1579.382 | 493.27
13 | 6 | 1579.889 | 495.39
13 | 6 | 1580.398 | 495.94
13 | 6 | 1580.898 | 496.9
13 | 6 | 1581.398 | 497.06
13 | 6 | 1581.908 | 495.93
13 | 6 | 1582.408 | 494.28
13 | 6 | 1582.914 | 495.19
13 | 6 | 1583.414 | 495.95
13 | 6 | 1583.914 | 495.47
13 | 6 | 1584.414 | 496.05
13 | 6 | 1584.914 | 496.91
13 | 6 | 1585.426 | 494.59
13 | 6 | 1585.926 | 492.68
13 | 6 | 1586.432 | 492.25
13 | 6 | 1586.944 | 493.05
13 | 6 | 1587.456 | 493.19
13 | 6 | 1587.967 | 493.17
13 | 6 | 1588.475 | 493.73
13 | 6 | 1588.975 | 491.06
13 | 6 | 1589.475 | 489.92
13 | 6 | 1589.975 | 490.33
13 | 6 | 1590.475 | 491.57
13 | 6 | 1590.975 | 491.22
13 | 6 | 1591.479 | 491.47
13 | 6 | 1591.986 | 491.23
13 | 6 | 1592.492 | 489.81
13 | 6 | 1592.992 | 487.64
13 | 6 | 1593.492 | 487.84
13 | 6 | 1593.992 | 488.33
13 | 6 | 1594.492 | 489
13 | 6 | 1594.992 | 488.28
13 | 6 | 1595.497 | 488.64
13 | 6 | 1595.998 | 488.47
13 | 6 | 1596.498 | 486.3
13 | 6 | 1596.998 | 486.37
13 | 6 | 1597.503 | 488.1
13 | 6 | 1598.003 | 488.75
13 | 6 | 1598.503 | 488.21
13 | 6 | 1599.01 | 489.38
13 | 6 | 1599.51 | 489.01
13 | 6 | 1600.021 | 487.2
13 | 6 | 1600.531 | 487.35
13 | 6 | 1601.037 | 488.94
13 | 6 | 1601.537 | 489.47
13 | 6 | 1602.037 | 490.52
13 | 6 | 1602.537 | 489.29
13 | 6 | 1603.047 | 489.26
13 | 6 | 1603.557 | 486.37
13 | 6 | 1604.067 | 487.25
13 | 6 | 1604.578 | 488.97
14 | 1 | 1699.101 | 479.15
14 | 1 | 1699.601 | 475.82
14 | 1 | 1700.101 | 472.06
14 | 1 | 1700.601 | 469.73
14 | 1 | 1701.101 | 470.14
14 | 1 | 1701.601 | 470.01
14 | 1 | 1702.101 | 467.34
14 | 1 | 1702.613 | 465.77
14 | 1 | 1703.113 | 466.3
14 | 1 | 1703.613 | 466.61
14 | 1 | 1704.121 | 466.32
14 | 1 | 1704.63 | 466.08
14 | 1 | 1705.13 | 464.78
14 | 1 | 1705.63 | 464.73
14 | 1 | 1706.142 | 465.45
14 | 1 | 1706.642 | 466.11
14 | 1 | 1707.142 | 465.76
14 | 1 | 1707.642 | 465.29
14 | 1 | 1708.142 | 464.66
14 | 1 | 1708.642 | 464.27
14 | 1 | 1709.142 | 463.04
14 | 1 | 1709.642 | 463.23
14 | 1 | 1710.142 | 464.7
14 | 1 | 1710.642 | 465.92
14 | 1 | 1711.142 | 465.1
14 | 1 | 1711.654 | 464.57
14 | 1 | 1712.167 | 463.45
14 | 1 | 1712.667 | 462.92
14 | 1 | 1713.173 | 462.73
14 | 1 | 1713.673 | 464.38
14 | 1 | 1714.173 | 465.57
14 | 1 | 1714.679 | 467.79
14 | 1 | 1715.183 | 469.29
14 | 1 | 1715.683 | 468.36
14 | 1 | 1716.183 | 465.46
14 | 1 | 1716.683 | 466.07
14 | 1 | 1717.183 | 467.16
14 | 1 | 1717.683 | 467.47
14 | 1 | 1718.194 | 467.4
14 | 1 | 1718.695 | 467.69
14 | 1 | 1719.199 | 467.53
14 | 1 | 1719.699 | 465.77
14 | 1 | 1720.212 | 464.27
14 | 1 | 1720.712 | 465.01
14 | 1 | 1721.212 | 466.14
14 | 1 | 1721.712 | 466.36
14 | 1 | 1722.212 | 467.89
14 | 1 | 1722.712 | 466.38
14 | 1 | 1723.212 | 466.11
14 | 1 | 1723.712 | 465.71
14 | 1 | 1724.212 | 465.05
14 | 2 | 1695.589 | 527.41
14 | 2 | 1696.089 | 528.21
14 | 2 | 1696.589 | 526.3
14 | 2 | 1697.089 | 524.16
14 | 2 | 1697.589 | 521.58
14 | 2 | 1698.089 | 517.74
14 | 2 | 1698.589 | 513.3
14 | 2 | 1699.101 | 513.46
14 | 2 | 1699.601 | 516.27
14 | 2 | 1700.101 | 514.77
14 | 2 | 1700.601 | 513.97
14 | 2 | 1701.101 | 512.39
14 | 2 | 1701.601 | 510.02
14 | 2 | 1702.101 | 505.83
14 | 2 | 1702.613 | 507.24
14 | 2 | 1703.113 | 509.94
14 | 2 | 1703.613 | 509.94
14 | 2 | 1704.121 | 509.49
14 | 2 | 1704.63 | 508.65
14 | 2 | 1705.13 | 505.83
14 | 2 | 1705.63 | 502.14
14 | 2 | 1706.142 | 504.5
14 | 2 | 1706.642 | 507.06
14 | 2 | 1707.142 | 506.91
14 | 2 | 1707.642 | 506.23
14 | 2 | 1708.142 | 505.08
14 | 2 | 1708.642 | 504.16
14 | 2 | 1709.142 | 500.08
14 | 2 | 1709.642 | 501.38
14 | 2 | 1710.142 | 505.29
14 | 2 | 1710.642 | 505.77
14 | 2 | 1711.142 | 505.64
14 | 2 | 1711.654 | 504.73
14 | 2 | 1712.167 | 501.87
14 | 2 | 1712.667 | 498.71
14 | 2 | 1713.173 | 501.55
14 | 2 | 1713.673 | 503.35
14 | 2 | 1714.173 | 504.78
14 | 2 | 1714.679 | 505.01
14 | 2 | 1715.183 | 505.26
14 | 2 | 1715.683 | 503.13
14 | 2 | 1716.183 | 498.65
14 | 2 | 1716.683 | 501.28
14 | 2 | 1717.183 | 504.17
14 | 2 | 1717.683 | 504.33
14 | 2 | 1718.194 | 503.61
14 | 2 | 1718.695 | 503.41
14 | 2 | 1719.199 | 502.23
14 | 2 | 1719.699 | 498.76
14 | 2 | 1720.212 | 499.95
14 | 2 | 1720.712 | 503.76
14 | 2 | 1721.212 | 504.24
14 | 2 | 1721.712 | 504.14
14 | 2 | 1722.212 | 504.24
14 | 2 | 1722.712 | 502.53
14 | 2 | 1723.212 | 499.49
14 | 2 | 1723.712 | 500.14
14 | 2 | 1724.212 | 503.86
14 | 3 | 1702.101 | 330.77
14 | 3 | 1702.613 | 323.91
14 | 3 | 1703.113 | 299.1
14 | 3 | 1703.613 | 297.56
14 | 3 | 1704.121 | 318.8
14 | 3 | 1704.63 | 330.62
14 | 3 | 1705.13 | 315.71
14 | 3 | 1705.63 | 296.11
14 | 3 | 1706.142 | 297.86
14 | 3 | 1706.642 | 329.24
14 | 3 | 1707.142 | 328.33
14 | 3 | 1707.642 | 300.51
14 | 3 | 1708.142 | 294.66
14 | 3 | 1708.642 | 316.71
14 | 3 | 1709.142 | 326.13
14 | 3 | 1709.642 | 305.43
14 | 3 | 1710.142 | 294.51
14 | 3 | 1710.642 | 303.6
14 | 3 | 1711.142 | 328.04
14 | 3 | 1711.654 | 313.92
14 | 3 | 1712.167 | 297.14
14 | 3 | 1712.667 | 293.49
14 | 3 | 1713.173 | 328.75
14 | 3 | 1713.673 | 322.75
14 | 3 | 1714.173 | 293.56
14 | 3 | 1714.679 | 296.15
14 | 3 | 1715.183 | 322.25
14 | 3 | 1715.683 | 327.01
14 | 3 | 1716.183 | 300.09
14 | 3 | 1716.683 | 292.93
14 | 3 | 1717.183 | 307.61
14 | 3 | 1717.683 | 327.29
14 | 3 | 1718.194 | 310.11
14 | 3 | 1718.695 | 294.45
14 | 3 | 1719.199 | 299.23
14 | 3 | 1719.699 | 325.61
14 | 3 | 1720.212 | 319.3
14 | 3 | 1720.712 | 291.69
14 | 3 | 1721.212 | 295.81
14 | 3 | 1721.712 | 330.01
14 | 3 | 1722.212 | 321.49
14 | 3 | 1722.712 | 290.93
14 | 3 | 1723.212 | 291.78
14 | 3 | 1723.712 | 328.04
14 | 3 | 1724.212 | 322.89
14 | 4 | 1691.052 | 405.39
14 | 4 | 1691.564 | 405.61
14 | 4 | 1692.064 | 409.08
14 | 4 | 1692.565 | 412.73
14 | 4 | 1693.065 | 414.95
14 | 4 | 1693.575 | 415.69
14 | 4 | 1694.088 | 416.64
14 | 4 | 1694.589 | 416.51
14 | 4 | 1695.089 | 416.01
14 | 4 | 1695.589 | 418.69
14 | 4 | 1696.089 | 421.1
14 | 4 | 1696.589 | 421.96
14 | 4 | 1697.089 | 422.01
14 | 4 | 1697.589 | 422.09
14 | 4 | 1698.089 | 420.54
14 | 4 | 1698.589 | 419.51
14 | 4 | 1699.101 | 421.45
14 | 4 | 1699.601 | 424.26
14 | 4 | 1700.101 | 424.49
14 | 4 | 1700.601 | 425.39
14 | 4 | 1701.101 | 424.85
14 | 4 | 1701.601 | 424.31
14 | 4 | 1702.101 | 422.06
14 | 4 | 1702.613 | 423.63
14 | 4 | 1703.113 | 425.78
14 | 4 | 1703.613 | 426.31
14 | 4 | 1704.121 | 426.25
14 | 4 | 1704.63 | 425.93
14 | 4 | 1705.13 | 425.65
14 | 4 | 1705.63 | 422.46
14 | 4 | 1706.142 | 424.61
14 | 4 | 1706.642 | 426.33
14 | 4 | 1707.142 | 426.68
14 | 4 | 1707.642 | 426.48
14 | 4 | 1708.142 | 426.08
14 | 4 | 1708.642 | 424.96
14 | 4 | 1709.142 | 422.54
14 | 4 | 1709.642 | 423.39
14 | 4 | 1710.142 | 426.14
14 | 4 | 1710.642 | 426.43
14 | 4 | 1711.142 | 426.16
14 | 4 | 1711.654 | 425.82
14 | 4 | 1712.167 | 424.48
14 | 4 | 1712.667 | 422.46
14 | 4 | 1713.173 | 424.2
14 | 4 | 1713.673 | 425.34
14 | 4 | 1714.173 | 425.92
14 | 4 | 1714.679 | 425.93
14 | 4 | 1715.183 | 425.7
14 | 4 | 1715.683 | 424.7
14 | 4 | 1716.183 | 422.06
14 | 4 | 1716.683 | 423.69
14 | 4 | 1717.183 | 425.67
14 | 4 | 1717.683 | 425.98
14 | 4 | 1718.194 | 425.53
14 | 4 | 1718.695 | 425.48
14 | 4 | 1719.199 | 424.51
14 | 4 | 1719.699 | 422.56
14 | 4 | 1720.212 | 422.84
14 | 4 | 1720.712 | 425.64
14 | 4 | 1721.212 | 426.1
14 | 4 | 1721.712 | 426.39
14 | 4 | 1722.212 | 426.14
14 | 4 | 1722.712 | 425.03
14 | 4 | 1723.212 | 423.12
14 | 4 | 1723.712 | 422.74
14 | 4 | 1724.212 | 426.56
14 | 5 | 1684.552 | 479.65
14 | 5 | 1685.052 | 489.19
14 | 5 | 1685.552 | 496.79
14 | 5 | 1686.052 | 502.31
14 | 5 | 1686.552 | 506.38
14 | 5 | 1687.052 | 507.56
14 | 5 | 1687.552 | 508.11
14 | 5 | 1688.052 | 507.39
14 | 5 | 1688.552 | 509.76
14 | 5 | 1689.052 | 511.19
14 | 5 | 1689.552 | 511.13
14 | 5 | 1690.052 | 510.44
14 | 5 | 1690.552 | 509.57
14 | 5 | 1691.052 | 507.24
14 | 5 | 1691.564 | 503.76
14 | 5 | 1692.064 | 504.2
14 | 5 | 1692.565 | 504.85
14 | 5 | 1693.065 | 505.66
14 | 5 | 1693.575 | 504.41
14 | 5 | 1694.088 | 503.57
14 | 5 | 1694.589 | 501.8
14 | 5 | 1695.089 | 499.54
14 | 5 | 1695.589 | 500.05
14 | 5 | 1696.089 | 502.47
14 | 5 | 1696.589 | 502.8
14 | 5 | 1697.089 | 503.05
14 | 5 | 1697.589 | 502.47
14 | 5 | 1698.089 | 500.41
14 | 5 | 1698.589 | 497.99
14 | 5 | 1699.101 | 499.51
14 | 5 | 1699.601 | 502.41
14 | 5 | 1700.101 | 503.57
14 | 5 | 1700.601 | 504.91
14 | 5 | 1701.101 | 503.99
14 | 5 | 1701.601 | 503.38
14 | 5 | 1702.101 | 500.66
14 | 5 | 1702.613 | 501.28
14 | 5 | 1703.113 | 503.48
14 | 5 | 1703.613 | 504.14
14 | 5 | 1704.121 | 504.61
14 | 5 | 1704.63 | 503.87
14 | 5 | 1705.13 | 503.26
14 | 5 | 1705.63 | 499.06
14 | 5 | 1706.142 | 500.56
14 | 5 | 1706.642 | 502.36
14 | 5 | 1707.142 | 503.51
14 | 5 | 1707.642 | 503.87
14 | 5 | 1708.142 | 503.42
14 | 5 | 1708.642 | 501.72
14 | 5 | 1709.142 | 498.48
14 | 5 | 1709.642 | 497.72
14 | 5 | 1710.142 | 501.06
14 | 5 | 1710.642 | 502.4
14 | 5 | 1711.142 | 501.91
14 | 5 | 1711.654 | 501.98
14 | 5 | 1712.167 | 500.08
14 | 5 | 1712.667 | 497.16
14 | 5 | 1713.173 | 498.08
14 | 5 | 1713.673 | 499.41
14 | 5 | 1714.173 | 500.69
14 | 5 | 1714.679 | 500.66
14 | 5 | 1715.183 | 499.96
14 | 5 | 1715.683 | 498.52
14 | 5 | 1716.183 | 495.45
14 | 5 | 1716.683 | 496.28
14 | 5 | 1717.183 | 498.67
14 | 5 | 1717.683 | 499.5
14 | 5 | 1718.194 | 499.91
14 | 5 | 1718.695 | 499.22
14 | 5 | 1719.199 | 498.59
14 | 5 | 1719.699 | 495.81
14 | 5 | 1720.212 | 494.93
14 | 5 | 1720.712 | 497.72
14 | 5 | 1721.212 | 499.11
14 | 5 | 1721.712 | 500.01
14 | 5 | 1722.212 | 499.69
14 | 5 | 1722.712 | 498.26
14 | 5 | 1723.212 | 495.7
14 | 5 | 1723.712 | 494.05
14 | 5 | 1724.212 | 498.16
14 | 6 | 1690.552 | 504.13
14 | 6 | 1691.052 | 498.66
14 | 6 | 1691.564 | 493.08
14 | 6 | 1692.064 | 488.83
14 | 6 | 1692.565 | 487.02
14 | 6 | 1693.065 | 486.96
14 | 6 | 1693.575 | 485.57
14 | 6 | 1694.088 | 484.81
14 | 6 | 1694.589 | 483.96
14 | 6 | 1695.089 | 483.01
14 | 6 | 1695.589 | 482.81
14 | 6 | 1696.089 | 484.01
14 | 6 | 1696.589 | 484.99
14 | 6 | 1697.089 | 486.64
14 | 6 | 1697.589 | 487.56
14 | 6 | 1698.089 | 488.11
14 | 6 | 1698.589 | 488.71
14 | 6 | 1699.101 | 489.25
14 | 6 | 1699.601 | 491.55
14 | 6 | 1700.101 | 493.49
14 | 6 | 1700.601 | 495.91
14 | 6 | 1701.101 | 496.64
14 | 6 | 1701.601 | 497.37
14 | 6 | 1702.101 | 496.19
14 | 6 | 1702.613 | 495.76
14 | 6 | 1703.113 | 496.82
14 | 6 | 1703.613 | 497.5
14 | 6 | 1704.121 | 498.56
14 | 6 | 1704.63 | 498.27
14 | 6 | 1705.13 | 498.51
14 | 6 | 1705.63 | 495.59
14 | 6 | 1706.142 | 494.73
14 | 6 | 1706.642 | 495.05
14 | 6 | 1707.142 | 496.04
14 | 6 | 1707.642 | 495.74
14 | 6 | 1708.142 | 496.01
14 | 6 | 1708.642 | 494.84
14 | 6 | 1709.142 | 493.06
14 | 6 | 1709.642 | 490.81
14 | 6 | 1710.142 | 492.46
14 | 6 | 1710.642 | 493.15
14 | 6 | 1711.142 | 493.26
14 | 6 | 1711.654 | 493.42
14 | 6 | 1712.167 | 492.73
14 | 6 | 1712.667 | 491.29
14 | 6 | 1713.173 | 491.05
14 | 6 | 1713.673 | 491.43
14 | 6 | 1714.173 | 491.41
14 | 6 | 1714.679 | 491.75
14 | 6 | 1715.183 | 491.39
14 | 6 | 1715.683 | 490.76
14 | 6 | 1716.183 | 488.65
14 | 6 | 1716.683 | 487.41
14 | 6 | 1717.183 | 488.65
14 | 6 | 1717.683 | 489.34
14 | 6 | 1718.194 | 489.24
14 | 6 | 1718.695 | 489.42
14 | 6 | 1719.199 | 489.14
14 | 6 | 1719.699 | 487.73
14 | 6 | 1720.212 | 486.21
14 | 6 | 1720.712 | 487.71
14 | 6 | 1721.212 | 488.41
14 | 6 | 1721.712 | 489.24
14 | 6 | 1722.212 | 490.02
14 | 6 | 1722.712 | 490.11
14 | 6 | 1723.212 | 489.04
14 | 6 | 1723.712 | 486.57
14 | 6 | 1724.212 | 488.1
15 | 1 | 1819.409 | 483.99
15 | 1 | 1819.909 | 480.67
15 | 1 | 1820.409 | 478.57
15 | 1 | 1820.909 | 475.34
15 | 1 | 1821.409 | 472.41
15 | 1 | 1821.913 | 469.59
15 | 1 | 1822.413 | 469.06
15 | 1 | 1822.913 | 469.36
15 | 1 | 1823.413 | 467.7
15 | 1 | 1823.924 | 466.62
15 | 1 | 1824.424 | 465.85
15 | 1 | 1824.932 | 465.31
15 | 1 | 1825.433 | 463.96
15 | 1 | 1825.933 | 462.97
15 | 1 | 1826.433 | 464.42
15 | 1 | 1826.933 | 466.41
15 | 1 | 1827.433 | 466.41
15 | 1 | 1827.941 | 466.98
15 | 1 | 1828.449 | 468.67
15 | 1 | 1828.958 | 468.3
15 | 1 | 1829.458 | 466.71
15 | 1 | 1829.958 | 467.42
15 | 1 | 1830.458 | 468.34
15 | 1 | 1830.958 | 469.59
15 | 1 | 1831.458 | 470.16
15 | 1 | 1831.97 | 469.33
15 | 1 | 1832.47 | 467.64
15 | 1 | 1832.97 | 467.17
15 | 1 | 1833.47 | 468.18
15 | 1 | 1833.97 | 468.58
15 | 1 | 1834.47 | 469.27
15 | 1 | 1834.97 | 469.24
15 | 1 | 1835.48 | 469.06
15 | 1 | 1835.98 | 466.96
15 | 1 | 1836.48 | 468.68
15 | 1 | 1836.98 | 470.51
15 | 1 | 1837.488 | 470.32
15 | 1 | 1837.988 | 469.84
15 | 1 | 1838.488 | 469.56
15 | 1 | 1838.998 | 469.23
15 | 1 | 1839.498 | 467.81
15 | 1 | 1839.998 | 467.27
15 | 1 | 1840.498 | 467.91
15 | 1 | 1840.998 | 469.7
15 | 1 | 1841.506 | 468.57
15 | 1 | 1842.006 | 468.38
15 | 1 | 1842.506 | 468.22
15 | 1 | 1843.019 | 467.49
15 | 1 | 1843.519 | 466.62
15 | 1 | 1844.019 | 466.66
15 | 2 | 1815.398 | 527.96
15 | 2 | 1815.898 | 529.39
15 | 2 | 1816.398 | 527.62
15 | 2 | 1816.898 | 525.82
15 | 2 | 1817.398 | 523.39
15 | 2 | 1817.898 | 520.12
15 | 2 | 1818.409 | 515.59
15 | 2 | 1818.909 | 513.27
15 | 2 | 1819.409 | 515.38
15 | 2 | 1819.909 | 514.87
15 | 2 | 1820.409 | 514.18
15 | 2 | 1820.909 | 511.76
15 | 2 | 1821.409 | 509.31
15 | 2 | 1821.913 | 505.1
15 | 2 | 1822.413 | 503.67
15 | 2 | 1822.913 | 508.01
15 | 2 | 1823.413 | 508.12
15 | 2 | 1823.924 | 507.85
15 | 2 | 1824.424 | 506.42
15 | 2 | 1824.932 | 505.94
15 | 2 | 1825.433 | 502.66
15 | 2 | 1825.933 | 501.87
15 | 2 | 1826.433 | 506.75
15 | 2 | 1826.933 | 508.01
15 | 2 | 1827.433 | 507.11
15 | 2 | 1827.941 | 506.45
15 | 2 | 1828.449 | 505.51
15 | 2 | 1828.958 | 502.65
15 | 2 | 1829.458 | 500.68
15 | 2 | 1829.958 | 505.61
15 | 2 | 1830.458 | 506.76
15 | 2 | 1830.958 | 507.33
15 | 2 | 1831.458 | 507.3
15 | 2 | 1831.97 | 506.01
15 | 2 | 1832.47 | 502.81
15 | 2 | 1832.97 | 501.12
15 | 2 | 1833.47 | 506.17
15 | 2 | 1833.97 | 507.12
15 | 2 | 1834.47 | 507.84
15 | 2 | 1834.97 | 508.19
15 | 2 | 1835.48 | 505.98
15 | 2 | 1835.98 | 502.11
15 | 2 | 1836.48 | 501.51
15 | 2 | 1836.98 | 506.76
15 | 2 | 1837.488 | 506.86
15 | 2 | 1837.988 | 506.88
15 | 2 | 1838.488 | 505.97
15 | 2 | 1838.998 | 504.69
15 | 2 | 1839.498 | 501.66
15 | 2 | 1839.998 | 499.77
15 | 2 | 1840.498 | 504.86
15 | 2 | 1840.998 | 506.45
15 | 2 | 1841.506 | 505.71
15 | 2 | 1842.006 | 505.26
15 | 2 | 1842.506 | 503.59
15 | 2 | 1843.019 | 501.65
15 | 2 | 1843.519 | 500.92
15 | 2 | 1844.019 | 504.44
15 | 3 | 1818.409 | 304.69
15 | 3 | 1818.909 | 300.26
15 | 3 | 1819.409 | 274.5
15 | 3 | 1819.909 | 272.26
15 | 3 | 1820.409 | 284.15
15 | 3 | 1820.909 | 299.68
15 | 3 | 1821.409 | 289.06
15 | 3 | 1821.913 | 267.86
15 | 3 | 1822.413 | 268.84
15 | 3 | 1822.913 | 299.7
15 | 3 | 1823.413 | 294.54
15 | 3 | 1823.924 | 269.96
15 | 3 | 1824.424 | 267.28
15 | 3 | 1824.932 | 289.51
15 | 3 | 1825.433 | 295.09
15 | 3 | 1825.933 | 269.88
15 | 3 | 1826.433 | 263.29
15 | 3 | 1826.933 | 293.1
15 | 3 | 1827.433 | 296.36
15 | 3 | 1827.941 | 271.97
15 | 3 | 1828.449 | 267.6
15 | 3 | 1828.958 | 278.77
15 | 3 | 1829.458 | 293.51
15 | 3 | 1829.958 | 273.4
15 | 3 | 1830.458 | 265.21
15 | 3 | 1830.958 | 288.25
15 | 3 | 1831.458 | 296.04
15 | 3 | 1831.97 | 271.27
15 | 3 | 1832.47 | 265.25
15 | 3 | 1832.97 | 285.01
15 | 3 | 1833.47 | 294.76
15 | 3 | 1833.97 | 274.54
15 | 3 | 1834.47 | 266.54
15 | 3 | 1834.97 | 283.51
15 | 3 | 1835.48 | 294.63
15 | 3 | 1835.98 | 274.12
15 | 3 | 1836.48 | 261.8
15 | 3 | 1836.98 | 289.4
15 | 3 | 1837.488 | 294.25
15 | 3 | 1837.988 | 270.61
15 | 3 | 1838.488 | 266.05
15 | 3 | 1838.998 | 283.68
15 | 3 | 1839.498 | 292.81
15 | 3 | 1839.998 | 266.86
15 | 3 | 1840.498 | 262.45
15 | 3 | 1840.998 | 293.61
15 | 3 | 1841.506 | 292.85
15 | 3 | 1842.006 | 262.67
15 | 3 | 1842.506 | 262.31
15 | 3 | 1843.019 | 289.47
15 | 3 | 1843.519 | 291.41
15 | 3 | 1844.019 | 261.38
15 | 3 | 1844.519 | 262.29
15 | 4 | 1810.88 | 403.83
15 | 4 | 1811.38 | 403.76
15 | 4 | 1811.888 | 406.21
15 | 4 | 1812.388 | 410.9
15 | 4 | 1812.888 | 412.11
15 | 4 | 1813.388 | 412.67
15 | 4 | 1813.888 | 413.47
15 | 4 | 1814.388 | 413.51
15 | 4 | 1814.897 | 412.97
15 | 4 | 1815.398 | 413.85
15 | 4 | 1815.898 | 416.73
15 | 4 | 1816.398 | 417.61
15 | 4 | 1816.898 | 417.76
15 | 4 | 1817.398 | 417.91
15 | 4 | 1817.898 | 417.05
15 | 4 | 1818.409 | 416.05
15 | 4 | 1818.909 | 415.91
15 | 4 | 1819.409 | 419.61
15 | 4 | 1819.909 | 420.49
15 | 4 | 1820.409 | 420.29
15 | 4 | 1820.909 | 420.06
15 | 4 | 1821.409 | 419.52
15 | 4 | 1821.913 | 417.7
15 | 4 | 1822.413 | 416.38
15 | 4 | 1822.913 | 420.47
15 | 4 | 1823.413 | 421.31
15 | 4 | 1823.924 | 421.69
15 | 4 | 1824.424 | 421.49
15 | 4 | 1824.932 | 420.82
15 | 4 | 1825.433 | 419.57
15 | 4 | 1825.933 | 419.54
15 | 4 | 1826.433 | 422.75
15 | 4 | 1826.933 | 423.88
15 | 4 | 1827.433 | 423.59
15 | 4 | 1827.941 | 423.15
15 | 4 | 1828.449 | 422.73
15 | 4 | 1828.958 | 421.17
15 | 4 | 1829.458 | 419.69
15 | 4 | 1829.958 | 423.33
15 | 4 | 1830.458 | 424.01
15 | 4 | 1830.958 | 423.51
15 | 4 | 1831.458 | 424.46
15 | 4 | 1831.97 | 423.55
15 | 4 | 1832.47 | 421.74
15 | 4 | 1832.97 | 420.07
15 | 4 | 1833.47 | 424.64
15 | 4 | 1833.97 | 425.24
15 | 4 | 1834.47 | 425.25
15 | 4 | 1834.97 | 425.26
15 | 4 | 1835.48 | 423.95
15 | 4 | 1835.98 | 422
15 | 4 | 1836.48 | 421.39
15 | 4 | 1836.98 | 424.61
15 | 4 | 1837.488 | 425.21
15 | 4 | 1837.988 | 425.49
15 | 4 | 1838.488 | 425.09
15 | 4 | 1838.998 | 424.23
15 | 4 | 1839.498 | 422.77
15 | 4 | 1839.998 | 420.84
15 | 4 | 1840.498 | 424.98
15 | 4 | 1840.998 | 425.43
15 | 4 | 1841.506 | 425.61
15 | 4 | 1842.006 | 425.04
15 | 4 | 1842.506 | 424.34
15 | 4 | 1843.019 | 422.89
15 | 4 | 1843.519 | 421.76
15 | 4 | 1844.019 | 424.85
15 | 5 | 1804.327 | 486.01
15 | 5 | 1804.827 | 494.61
15 | 5 | 1805.33 | 502.86
15 | 5 | 1805.839 | 509.78
15 | 5 | 1806.339 | 512.99
15 | 5 | 1806.85 | 514.87
15 | 5 | 1807.35 | 515.85
15 | 5 | 1807.85 | 514.13
15 | 5 | 1808.35 | 513.95
15 | 5 | 1808.857 | 516.63
15 | 5 | 1809.357 | 517.92
15 | 5 | 1809.869 | 516.04
15 | 5 | 1810.38 | 514.78
15 | 5 | 1810.88 | 512.26
15 | 5 | 1811.38 | 508.3
15 | 5 | 1811.888 | 506.54
15 | 5 | 1812.388 | 508.9
15 | 5 | 1812.888 | 507.77
15 | 5 | 1813.388 | 505.79
15 | 5 | 1813.888 | 504.41
15 | 5 | 1814.388 | 502.49
15 | 5 | 1814.897 | 500.24
15 | 5 | 1815.398 | 498.35
15 | 5 | 1815.898 | 500.36
15 | 5 | 1816.398 | 501.5
15 | 5 | 1816.898 | 500.43
15 | 5 | 1817.398 | 499.63
15 | 5 | 1817.898 | 497.45
15 | 5 | 1818.409 | 495.89
15 | 5 | 1818.909 | 493.83
15 | 5 | 1819.409 | 497.76
15 | 5 | 1819.909 | 499.25
15 | 5 | 1820.409 | 499.3
15 | 5 | 1820.909 | 499.16
15 | 5 | 1821.409 | 498.55
15 | 5 | 1821.913 | 495.92
15 | 5 | 1822.413 | 494.22
15 | 5 | 1822.913 | 497.14
15 | 5 | 1823.413 | 498.86
15 | 5 | 1823.924 | 499.64
15 | 5 | 1824.424 | 499.32
15 | 5 | 1824.932 | 498.08
15 | 5 | 1825.433 | 496.66
15 | 5 | 1825.933 | 495.31
15 | 5 | 1826.433 | 498.6
15 | 5 | 1826.933 | 500.76
15 | 5 | 1827.433 | 500.9
15 | 5 | 1827.941 | 500.79
15 | 5 | 1828.449 | 500.13
15 | 5 | 1828.958 | 497.67
15 | 5 | 1829.458 | 494.96
15 | 5 | 1829.958 | 498.71
15 | 5 | 1830.458 | 500.01
15 | 5 | 1830.958 | 499.39
15 | 5 | 1831.458 | 500.66
15 | 5 | 1831.97 | 499.91
15 | 5 | 1832.47 | 497.41
15 | 5 | 1832.97 | 494.15
15 | 5 | 1833.47 | 498.74
15 | 5 | 1833.97 | 499.55
15 | 5 | 1834.47 | 500.12
15 | 5 | 1834.97 | 500.41
15 | 5 | 1835.48 | 498.67
15 | 5 | 1835.98 | 496.47
15 | 5 | 1836.48 | 494.51
15 | 5 | 1836.98 | 497.55
15 | 5 | 1837.488 | 498.28
15 | 5 | 1837.988 | 498.54
15 | 5 | 1838.488 | 498.92
15 | 5 | 1838.998 | 497.64
15 | 5 | 1839.498 | 495.79
15 | 5 | 1839.998 | 493.11
15 | 5 | 1840.498 | 497.2
15 | 5 | 1840.998 | 497.98
15 | 5 | 1841.506 | 498.58
15 | 5 | 1842.006 | 498.3
15 | 5 | 1842.506 | 497.76
15 | 5 | 1843.019 | 496.02
15 | 5 | 1843.519 | 493.55
15 | 5 | 1844.019 | 496.09
15 | 5 | 1844.519 | 498.14
15 | 6 | 1810.88 | 505.11
15 | 6 | 1811.38 | 497.94
15 | 6 | 1811.888 | 492.91
15 | 6 | 1812.388 | 491.14
15 | 6 | 1812.888 | 488.52
15 | 6 | 1813.388 | 486.29
15 | 6 | 1813.888 | 485.43
15 | 6 | 1814.388 | 483.22
15 | 6 | 1814.897 | 481.59
15 | 6 | 1815.398 | 480.05
15 | 6 | 1815.898 | 480.41
15 | 6 | 1816.398 | 481.44
15 | 6 | 1816.898 | 481.99
15 | 6 | 1817.398 | 481.74
15 | 6 | 1817.898 | 481.63
15 | 6 | 1818.409 | 482.01
15 | 6 | 1818.909 | 481.32
15 | 6 | 1819.409 | 483.06
15 | 6 | 1819.909 | 485.24
15 | 6 | 1820.409 | 486.89
15 | 6 | 1820.909 | 487.56
15 | 6 | 1821.409 | 489.16
15 | 6 | 1821.913 | 488.37
15 | 6 | 1822.413 | 486.21
15 | 6 | 1822.913 | 487.54
15 | 6 | 1823.413 | 489.46
15 | 6 | 1823.924 | 490.47
15 | 6 | 1824.424 | 490.73
15 | 6 | 1824.932 | 490.2
15 | 6 | 1825.433 | 490.15
15 | 6 | 1825.933 | 488.94
15 | 6 | 1826.433 | 490.33
15 | 6 | 1826.933 | 491.86
15 | 6 | 1827.433 | 492.14
15 | 6 | 1827.941 | 492.51
15 | 6 | 1828.449 | 492.46
15 | 6 | 1828.958 | 491.2
15 | 6 | 1829.458 | 489.15
15 | 6 | 1829.958 | 489.42
15 | 6 | 1830.458 | 489.91
15 | 6 | 1830.958 | 489.99
15 | 6 | 1831.458 | 490.92
15 | 6 | 1831.97 | 491.15
15 | 6 | 1832.47 | 489.35
15 | 6 | 1832.97 | 487.07
15 | 6 | 1833.47 | 488.69
15 | 6 | 1833.97 | 488.61
15 | 6 | 1834.47 | 490.04
15 | 6 | 1834.97 | 490.77
15 | 6 | 1835.48 | 490.46
15 | 6 | 1835.98 | 489.06
15 | 6 | 1836.48 | 487.35
15 | 6 | 1836.98 | 488.14
15 | 6 | 1837.488 | 487.62
15 | 6 | 1837.988 | 488.89
15 | 6 | 1838.488 | 489.12
15 | 6 | 1838.998 | 488.43
15 | 6 | 1839.498 | 487.21
15 | 6 | 1839.998 | 485.41
15 | 6 | 1840.498 | 486.69
15 | 6 | 1840.998 | 486.72
15 | 6 | 1841.506 | 488.55
15 | 6 | 1842.006 | 488.8
15 | 6 | 1842.506 | 488.46
15 | 6 | 1843.019 | 487.84
15 | 6 | 1843.519 | 486.15
15 | 6 | 1844.019 | 487.34
15 | 6 | 1844.519 | 488.11
16 | 1 | 1941.617 | 482.94
16 | 1 | 1942.124 | 479.11
16 | 1 | 1942.624 | 476.46
16 | 1 | 1943.131 | 474.05
16 | 1 | 1943.631 | 472.94
16 | 1 | 1944.135 | 472.9
16 | 1 | 1944.635 | 471.81
16 | 1 | 1945.146 | 470.01
16 | 1 | 1945.658 | 467.51
16 | 1 | 1946.16 | 468.31
16 | 1 | 1946.66 | 466.94
16 | 1 | 1947.16 | 466.5
16 | 1 | 1947.672 | 467.11
16 | 1 | 1948.172 | 468
16 | 1 | 1948.672 | 466.95
16 | 1 | 1949.172 | 466.46
16 | 1 | 1949.682 | 467.89
16 | 1 | 1950.182 | 466.86
16 | 1 | 1950.693 | 467.05
16 | 1 | 1951.205 | 468.18
16 | 1 | 1951.705 | 467.93
16 | 1 | 1952.205 | 466.59
16 | 1 | 1952.705 | 463.59
16 | 1 | 1953.205 | 464.54
16 | 1 | 1953.705 | 466.86
16 | 1 | 1954.218 | 468.05
16 | 1 | 1954.718 | 468.49
16 | 1 | 1955.218 | 468.59
16 | 1 | 1955.724 | 468.15
16 | 1 | 1956.224 | 466.16
16 | 1 | 1956.724 | 467.22
16 | 1 | 1957.224 | 468.2
16 | 1 | 1957.724 | 469.6
16 | 1 | 1958.227 | 468.13
16 | 1 | 1958.727 | 468.79
16 | 1 | 1959.227 | 470.5
16 | 1 | 1959.727 | 469.54
16 | 1 | 1960.227 | 468.96
16 | 1 | 1960.74 | 470.54
16 | 1 | 1961.24 | 471.79
16 | 1 | 1961.74 | 474.99
16 | 1 | 1962.253 | 472.39
16 | 1 | 1962.753 | 471.24
16 | 1 | 1963.253 | 469.11
16 | 1 | 1963.753 | 468.4
16 | 1 | 1964.253 | 470.1
16 | 2 | 1938.104 | 524.52
16 | 2 | 1938.604 | 520.46
16 | 2 | 1939.104 | 522.59
16 | 2 | 1939.606 | 523.73
16 | 2 | 1940.109 | 522.17
16 | 2 | 1940.609 | 520.57
16 | 2 | 1941.117 | 516.76
16 | 2 | 1941.617 | 512.99
16 | 2 | 1942.124 | 508.93
16 | 2 | 1942.624 | 512.81
16 | 2 | 1943.131 | 513.43
16 | 2 | 1943.631 | 512.51
16 | 2 | 1944.135 | 512.27
16 | 2 | 1944.635 | 509.58
16 | 2 | 1945.146 | 506.15
16 | 2 | 1945.658 | 502.15
16 | 2 | 1946.16 | 506.71
16 | 2 | 1946.66 | 507.36
16 | 2 | 1947.16 | 507.38
16 | 2 | 1947.672 | 507.15
16 | 2 | 1948.172 | 506.24
16 | 2 | 1948.672 | 502.43
16 | 2 | 1949.172 | 499.88
16 | 2 | 1949.682 | 504.52
16 | 2 | 1950.182 | 505.92
16 | 2 | 1950.693 | 505.34
16 | 2 | 1951.205 | 505.56
16 | 2 | 1951.705 | 505.15
16 | 2 | 1952.205 | 502.46
16 | 2 | 1952.705 | 498.66
16 | 2 | 1953.205 | 503.5
16 | 2 | 1953.705 | 505.41
16 | 2 | 1954.218 | 505.55
16 | 2 | 1954.718 | 505.08
16 | 2 | 1955.218 | 504.28
16 | 2 | 1955.724 | 502.56
16 | 2 | 1956.224 | 499.77
16 | 2 | 1956.724 | 504.01
16 | 2 | 1957.224 | 506.13
16 | 2 | 1957.724 | 506.26
16 | 2 | 1958.227 | 505.6
16 | 2 | 1958.727 | 504.44
16 | 2 | 1959.227 | 503.28
16 | 2 | 1959.727 | 500.47
16 | 2 | 1960.227 | 503.95
16 | 2 | 1960.74 | 507.01
16 | 2 | 1961.24 | 508.12
16 | 2 | 1961.74 | 507.56
16 | 2 | 1962.253 | 505.94
16 | 2 | 1962.753 | 504.08
16 | 2 | 1963.253 | 501.17
16 | 2 | 1963.753 | 504.92
16 | 2 | 1964.253 | 507.59
16 | 3 | 1938.604 | 277.52
16 | 3 | 1939.104 | 259.85
16 | 3 | 1939.606 | 252.24
16 | 3 | 1940.109 | 257.15
16 | 3 | 1940.609 | 275.48
16 | 3 | 1941.117 | 261.13
16 | 3 | 1941.617 | 246.77
16 | 3 | 1942.124 | 252.13
16 | 3 | 1942.624 | 271.59
16 | 3 | 1943.131 | 254.11
16 | 3 | 1943.631 | 244.53
16 | 3 | 1944.135 | 260.09
16 | 3 | 1944.635 | 270.79
16 | 3 | 1945.146 | 247.01
16 | 3 | 1945.658 | 243.11
16 | 3 | 1946.16 | 259.85
16 | 3 | 1946.66 | 269.57
16 | 3 | 1947.16 | 243.27
16 | 3 | 1947.672 | 241.31
16 | 3 | 1948.172 | 272.05
16 | 3 | 1948.672 | 267.85
16 | 3 | 1949.172 | 236.09
16 | 3 | 1949.682 | 241.86
16 | 3 | 1950.182 | 268.72
16 | 3 | 1950.693 | 256.59
16 | 3 | 1951.205 | 242.38
16 | 3 | 1951.705 | 253.5
16 | 3 | 1952.205 | 268.29
16 | 3 | 1952.705 | 244.7
16 | 3 | 1953.205 | 236.49
16 | 3 | 1953.705 | 266.72
16 | 4 | 1931.571 | 402.61
16 | 4 | 1932.073 | 406.9
16 | 4 | 1932.573 | 408.96
16 | 4 | 1933.08 | 410.46
16 | 4 | 1933.58 | 410.92
16 | 4 | 1934.08 | 412.7
16 | 4 | 1934.58 | 411.59
16 | 4 | 1935.08 | 411.42
16 | 4 | 1935.58 | 414.7
16 | 4 | 1936.081 | 416.49
16 | 4 | 1936.581 | 417.3
16 | 4 | 1937.092 | 417.71
16 | 4 | 1937.604 | 417.63
16 | 4 | 1938.104 | 416.1
16 | 4 | 1938.604 | 414.91
16 | 4 | 1939.104 | 418.49
16 | 4 | 1939.606 | 420.63
16 | 4 | 1940.109 | 420.89
16 | 4 | 1940.609 | 420.94
16 | 4 | 1941.117 | 419.55
16 | 4 | 1941.617 | 418.51
16 | 4 | 1942.124 | 416.94
16 | 4 | 1942.624 | 420.79
16 | 4 | 1943.131 | 422.14
16 | 4 | 1943.631 | 421.76
16 | 4 | 1944.135 | 421.2
16 | 4 | 1944.635 | 420.67
16 | 4 | 1945.146 | 419.81
16 | 4 | 1945.658 | 417.41
16 | 4 | 1946.16 | 420.99
16 | 4 | 1946.66 | 421.99
16 | 4 | 1947.16 | 422.89
16 | 4 | 1947.672 | 422.33
16 | 4 | 1948.172 | 421.89
16 | 4 | 1948.672 | 420.05
16 | 4 | 1949.172 | 418.21
16 | 4 | 1949.682 | 421.24
16 | 4 | 1950.182 | 422.72
16 | 4 | 1950.693 | 422.57
16 | 4 | 1951.205 | 422.49
16 | 4 | 1951.705 | 421.79
16 | 4 | 1952.205 | 420.86
16 | 4 | 1952.705 | 418.87
16 | 4 | 1953.205 | 421.56
16 | 4 | 1953.705 | 422.94
16 | 4 | 1954.218 | 423.33
16 | 4 | 1954.718 | 423.17
16 | 4 | 1955.218 | 423.34
16 | 4 | 1955.724 | 422.02
16 | 4 | 1956.224 | 420.51
16 | 4 | 1956.724 | 424.36
16 | 4 | 1957.224 | 425.48
16 | 4 | 1957.724 | 425.41
16 | 4 | 1958.227 | 425.06
16 | 4 | 1958.727 | 424.49
16 | 4 | 1959.227 | 423.26
16 | 4 | 1959.727 | 421.24
16 | 4 | 1960.227 | 425.13
16 | 4 | 1960.74 | 426.4
16 | 4 | 1961.24 | 426.88
16 | 4 | 1961.74 | 426.64
16 | 4 | 1962.253 | 425.68
16 | 4 | 1962.753 | 424.83
16 | 4 | 1963.253 | 422.96
16 | 4 | 1963.753 | 426.46
16 | 4 | 1964.253 | 427.55
16 | 5 | 1924.013 | 483.56
16 | 5 | 1924.525 | 491.12
16 | 5 | 1925.025 | 502.11
16 | 5 | 1925.535 | 509.21
16 | 5 | 1926.047 | 513.58
16 | 5 | 1926.547 | 516
16 | 5 | 1927.047 | 517.64
16 | 5 | 1927.559 | 516.29
16 | 5 | 1928.06 | 514.13
16 | 5 | 1928.56 | 516.87
16 | 5 | 1929.06 | 518.53
16 | 5 | 1929.56 | 517.55
16 | 5 | 1930.071 | 515.97
16 | 5 | 1930.571 | 513.33
16 | 5 | 1931.071 | 509.57
16 | 5 | 1931.571 | 507.59
16 | 5 | 1932.073 | 508.44
16 | 5 | 1932.573 | 507.93
16 | 5 | 1933.08 | 506.97
16 | 5 | 1933.58 | 504.88
16 | 5 | 1934.08 | 504.25
16 | 5 | 1934.58 | 500.97
16 | 5 | 1935.08 | 498.73
16 | 5 | 1935.58 | 499.6
16 | 5 | 1936.081 | 500.86
16 | 5 | 1936.581 | 501.44
16 | 5 | 1937.092 | 500.99
16 | 5 | 1937.604 | 500.14
16 | 5 | 1938.104 | 496.84
16 | 5 | 1938.604 | 494.51
16 | 5 | 1939.104 | 497.95
16 | 5 | 1939.606 | 499.93
16 | 5 | 1940.109 | 500.68
16 | 5 | 1940.609 | 499.76
16 | 5 | 1941.117 | 498.59
16 | 5 | 1941.617 | 496.56
16 | 5 | 1942.124 | 493.27
16 | 5 | 1942.624 | 496.76
16 | 5 | 1943.131 | 498.76
16 | 5 | 1943.631 | 500.49
16 | 5 | 1944.135 | 498.3
16 | 5 | 1944.635 | 497.44
16 | 5 | 1945.146 | 496.54
16 | 5 | 1945.658 | 493.06
16 | 5 | 1946.16 | 495.97
16 | 5 | 1946.66 | 497.44
16 | 5 | 1947.16 | 498.58
16 | 5 | 1947.672 | 498.06
16 | 5 | 1948.172 | 497.24
16 | 5 | 1948.672 | 495.12
16 | 5 | 1949.172 | 491.98
16 | 5 | 1949.682 | 494.19
16 | 5 | 1950.182 | 496.64
16 | 5 | 1950.693 | 496.35
16 | 5 | 1951.205 | 496.39
16 | 5 | 1951.705 | 495.81
16 | 5 | 1952.205 | 494.16
16 | 5 | 1952.705 | 491.11
16 | 5 | 1953.205 | 493.34
16 | 5 | 1953.705 | 495.2
16 | 5 | 1954.218 | 495.9
16 | 5 | 1954.718 | 495.87
16 | 5 | 1955.218 | 496.31
16 | 5 | 1955.724 | 494.77
16 | 5 | 1956.224 | 492.26
16 | 5 | 1956.724 | 495.71
16 | 5 | 1957.224 | 498.03
16 | 5 | 1957.724 | 498.74
16 | 5 | 1958.227 | 498.61
16 | 5 | 1958.727 | 498.22
16 | 5 | 1959.227 | 496.2
16 | 5 | 1959.727 | 493.06
16 | 5 | 1960.227 | 496.6
16 | 5 | 1960.74 | 498.61
16 | 5 | 1961.24 | 499.34
16 | 5 | 1961.74 | 498.96
16 | 5 | 1962.253 | 498.32
16 | 5 | 1962.753 | 497.31
16 | 5 | 1963.253 | 494.19
16 | 5 | 1963.753 | 497.35
16 | 5 | 1964.253 | 499.46
16 | 6 | 1931.071 | 501.41
16 | 6 | 1931.571 | 494.96
16 | 6 | 1932.073 | 491.57
16 | 6 | 1932.573 | 488.57
16 | 6 | 1933.08 | 486.29
16 | 6 | 1933.58 | 483.38
16 | 6 | 1934.08 | 482.51
16 | 6 | 1934.58 | 480.16
16 | 6 | 1935.08 | 477.86
16 | 6 | 1935.58 | 477.84
16 | 6 | 1936.081 | 478.46
16 | 6 | 1936.581 | 480.39
16 | 6 | 1937.092 | 480.69
16 | 6 | 1937.604 | 481.17
16 | 6 | 1938.104 | 480.6
16 | 6 | 1938.604 | 479.55
16 | 6 | 1939.104 | 481.45
16 | 6 | 1939.606 | 484.71
16 | 6 | 1940.109 | 487
16 | 6 | 1940.609 | 488.44
16 | 6 | 1941.117 | 489.01
16 | 6 | 1941.617 | 488.57
16 | 6 | 1942.124 | 487.39
16 | 6 | 1942.624 | 488.39
16 | 6 | 1943.131 | 490.26
16 | 6 | 1943.631 | 491.23
16 | 6 | 1944.135 | 491.24
16 | 6 | 1944.635 | 491.18
16 | 6 | 1945.146 | 491.11
16 | 6 | 1945.658 | 488.89
16 | 6 | 1946.16 | 489.16
16 | 6 | 1946.66 | 489.66
16 | 6 | 1947.16 | 491.21
16 | 6 | 1947.672 | 490.97
16 | 6 | 1948.172 | 490.07
16 | 6 | 1948.672 | 489.92
16 | 6 | 1949.172 | 487.77
16 | 6 | 1949.682 | 486.94
16 | 6 | 1950.182 | 487.93
16 | 6 | 1950.693 | 488.13
16 | 6 | 1951.205 | 487.76
16 | 6 | 1951.705 | 487.61
16 | 6 | 1952.205 | 487.09
16 | 6 | 1952.705 | 485.37
16 | 6 | 1953.205 | 485.45
16 | 6 | 1953.705 | 486.07
16 | 6 | 1954.218 | 486.03
16 | 6 | 1954.718 | 486.69
16 | 6 | 1955.218 | 488.02
16 | 6 | 1955.724 | 487.58
16 | 6 | 1956.224 | 486.56
16 | 6 | 1956.724 | 487.71
16 | 6 | 1957.224 | 488.48
16 | 6 | 1957.724 | 489.17
16 | 6 | 1958.227 | 489.29
16 | 6 | 1958.727 | 489.92
16 | 6 | 1959.227 | 489.8
16 | 6 | 1959.727 | 487.99
16 | 6 | 1960.227 | 489.01
16 | 6 | 1960.74 | 489.21
16 | 6 | 1961.24 | 490.27
16 | 6 | 1961.74 | 490.22
16 | 6 | 1962.253 | 490.59
16 | 6 | 1962.753 | 490.64
16 | 6 | 1963.253 | 489.34
16 | 6 | 1963.753 | 489.09
16 | 6 | 1964.253 | 490.34
16 | 6 | 1964.765 | 491.79
17 | 1 | 2062.805 | 487.27
17 | 1 | 2063.305 | 485.45
17 | 1 | 2063.805 | 482.63
17 | 1 | 2064.305 | 480.77
17 | 1 | 2064.805 | 477.85
17 | 1 | 2065.311 | 475.66
17 | 1 | 2065.811 | 473.74
17 | 1 | 2066.319 | 473.04
17 | 1 | 2066.819 | 472.64
17 | 1 | 2067.328 | 472.15
17 | 1 | 2067.828 | 472.45
17 | 1 | 2068.329 | 470.52
17 | 1 | 2068.829 | 469.85
17 | 1 | 2069.331 | 469.37
17 | 1 | 2069.841 | 466.95
17 | 1 | 2070.352 | 467.66
17 | 1 | 2070.852 | 467.17
17 | 1 | 2071.352 | 467.04
17 | 1 | 2071.862 | 466.49
17 | 1 | 2072.362 | 465.72
17 | 1 | 2072.862 | 465.11
17 | 1 | 2073.362 | 466.18
17 | 1 | 2073.862 | 467.32
17 | 1 | 2074.362 | 468.03
17 | 1 | 2074.866 | 469.08
17 | 1 | 2075.368 | 468.86
17 | 1 | 2075.868 | 467.75
17 | 1 | 2076.368 | 466.78
17 | 1 | 2076.868 | 467.49
17 | 1 | 2077.374 | 468.32
17 | 1 | 2077.874 | 468.79
17 | 1 | 2078.374 | 468.87
17 | 1 | 2078.874 | 467.95
17 | 1 | 2079.374 | 466.87
17 | 1 | 2079.874 | 464.96
17 | 1 | 2080.387 | 465.68
17 | 1 | 2080.899 | 465.99
17 | 1 | 2081.399 | 466.21
17 | 1 | 2081.908 | 466.87
17 | 1 | 2082.409 | 466.65
17 | 1 | 2082.911 | 466.34
17 | 1 | 2083.411 | 465.81
17 | 1 | 2083.922 | 466.56
17 | 1 | 2084.422 | 467.26
17 | 2 | 2058.279 | 524.5
17 | 2 | 2058.786 | 524.48
17 | 2 | 2059.295 | 526.41
17 | 2 | 2059.795 | 525.84
17 | 2 | 2060.295 | 524.59
17 | 2 | 2060.795 | 522.66
17 | 2 | 2061.296 | 520.12
17 | 2 | 2061.796 | 515.36
17 | 2 | 2062.305 | 516.04
17 | 2 | 2062.805 | 517.89
17 | 2 | 2063.305 | 517.4
17 | 2 | 2063.805 | 516.49
17 | 2 | 2064.305 | 515.49
17 | 2 | 2064.805 | 512.6
17 | 2 | 2065.311 | 507.79
17 | 2 | 2065.811 | 508.25
17 | 2 | 2066.319 | 510.61
17 | 2 | 2066.819 | 511.21
17 | 2 | 2067.328 | 511.03
17 | 2 | 2067.828 | 510.31
17 | 2 | 2068.329 | 507.75
17 | 2 | 2068.829 | 504.29
17 | 2 | 2069.331 | 504.39
17 | 2 | 2069.841 | 507.68
17 | 2 | 2070.352 | 508.64
17 | 2 | 2070.852 | 508.39
17 | 2 | 2071.352 | 507.27
17 | 2 | 2071.862 | 505.46
17 | 2 | 2072.362 | 501.68
17 | 2 | 2072.862 | 502.94
17 | 2 | 2073.362 | 506.21
17 | 2 | 2073.862 | 507.43
17 | 2 | 2074.362 | 507.14
17 | 2 | 2074.866 | 506.67
17 | 2 | 2075.368 | 504.11
17 | 2 | 2075.868 | 501.03
17 | 2 | 2076.368 | 499.67
17 | 2 | 2076.868 | 504.37
17 | 2 | 2077.374 | 505.22
17 | 2 | 2077.874 | 504.99
17 | 2 | 2078.374 | 504.83
17 | 2 | 2078.874 | 503.4
17 | 2 | 2079.374 | 500.44
17 | 2 | 2079.874 | 498.71
17 | 2 | 2080.387 | 503.31
17 | 2 | 2080.899 | 504.56
17 | 2 | 2081.399 | 504.9
17 | 2 | 2081.908 | 504.77
17 | 2 | 2082.409 | 502.39
17 | 2 | 2082.911 | 499.92
17 | 2 | 2083.411 | 499.98
17 | 2 | 2083.922 | 503.79
17 | 2 | 2084.422 | 505.32
17 | 3 | 2054.771 | 247.81
17 | 3 | 2055.271 | 247.08
17 | 3 | 2055.771 | 246.81
17 | 3 | 2056.271 | 246.44
17 | 3 | 2056.771 | 245.51
17 | 3 | 2057.271 | 244.42
17 | 3 | 2057.779 | 243.14
17 | 3 | 2058.279 | 241.26
17 | 3 | 2058.786 | 240.24
17 | 3 | 2059.295 | 240.45
17 | 3 | 2059.795 | 239.94
17 | 3 | 2060.295 | 239.27
17 | 3 | 2060.795 | 238.2
17 | 3 | 2061.296 | 237.13
17 | 3 | 2061.796 | 236.03
17 | 3 | 2062.305 | 235.17
17 | 3 | 2062.805 | 235.41
17 | 3 | 2063.305 | 235.22
17 | 3 | 2063.805 | 234.96
17 | 3 | 2064.305 | 234.59
17 | 3 | 2064.805 | 233.61
17 | 3 | 2065.311 | 232.65
17 | 3 | 2065.811 | 232.24
17 | 3 | 2066.319 | 232.56
17 | 3 | 2066.819 | 233
17 | 3 | 2067.328 | 232.37
17 | 3 | 2067.828 | 232.72
17 | 3 | 2068.329 | 231.91
17 | 3 | 2068.829 | 230.95
17 | 3 | 2069.331 | 230.19
17 | 3 | 2069.841 | 230.61
17 | 3 | 2070.352 | 231.19
17 | 3 | 2070.852 | 230.94
17 | 3 | 2071.352 | 230.75
17 | 3 | 2071.862 | 230.16
17 | 3 | 2072.362 | 229.15
17 | 3 | 2072.862 | 229.48
17 | 3 | 2073.362 | 230.26
17 | 3 | 2073.862 | 230.84
17 | 3 | 2074.362 | 231.02
17 | 3 | 2074.866 | 230.81
17 | 3 | 2075.368 | 230.26
17 | 3 | 2075.868 | 229.38
17 | 3 | 2076.368 | 228.3
17 | 3 | 2076.868 | 229.31
17 | 3 | 2077.374 | 229.82
17 | 3 | 2077.874 | 229.9
17 | 3 | 2078.374 | 229.84
17 | 3 | 2078.874 | 229.35
17 | 3 | 2079.374 | 228.52
17 | 3 | 2079.874 | 227.52
17 | 3 | 2080.387 | 228.39
17 | 3 | 2080.899 | 229.11
17 | 3 | 2081.399 | 229.19
17 | 3 | 2081.908 | 229.13
17 | 3 | 2082.409 | 228.61
17 | 3 | 2082.911 | 227.89
17 | 3 | 2083.411 | 227.37
17 | 3 | 2083.922 | 228.2
17 | 3 | 2084.422 | 228.51
17 | 4 | 2052.746 | 406.53
17 | 4 | 2053.259 | 407.89
17 | 4 | 2053.759 | 409.49
17 | 4 | 2054.259 | 409.61
17 | 4 | 2054.771 | 409.75
17 | 4 | 2055.271 | 411.77
17 | 4 | 2055.771 | 414.89
17 | 4 | 2056.271 | 416.12
17 | 4 | 2056.771 | 416.51
17 | 4 | 2057.271 | 417.11
17 | 4 | 2057.779 | 416.96
17 | 4 | 2058.279 | 416.38
17 | 4 | 2058.786 | 417.28
17 | 4 | 2059.295 | 420.76
17 | 4 | 2059.795 | 421.49
17 | 4 | 2060.295 | 421.66
17 | 4 | 2060.795 | 421.9
17 | 4 | 2061.296 | 421.48
17 | 4 | 2061.796 | 419.72
17 | 4 | 2062.305 | 420.91
17 | 4 | 2062.805 | 423.65
17 | 4 | 2063.305 | 423.66
17 | 4 | 2063.805 | 424.15
17 | 4 | 2064.305 | 424.04
17 | 4 | 2064.805 | 423.33
17 | 4 | 2065.311 | 420.76
17 | 4 | 2065.811 | 421.77
17 | 4 | 2066.319 | 424.72
17 | 4 | 2066.819 | 425.35
17 | 4 | 2067.328 | 424.92
17 | 4 | 2067.828 | 425.12
17 | 4 | 2068.329 | 424.23
17 | 4 | 2068.829 | 422.4
17 | 4 | 2069.331 | 422.83
17 | 4 | 2069.841 | 425.79
17 | 4 | 2070.352 | 426.59
17 | 4 | 2070.852 | 426.67
17 | 4 | 2071.352 | 425.52
17 | 4 | 2071.862 | 424.81
17 | 4 | 2072.362 | 422.71
17 | 4 | 2072.862 | 422.99
17 | 4 | 2073.362 | 425.44
17 | 4 | 2073.862 | 426.22
17 | 4 | 2074.362 | 426.16
17 | 4 | 2074.866 | 426.2
17 | 4 | 2075.368 | 425.38
17 | 4 | 2075.868 | 423.01
17 | 4 | 2076.368 | 421.91
17 | 4 | 2076.868 | 425.9
17 | 4 | 2077.374 | 425.8
17 | 4 | 2077.874 | 425.62
17 | 4 | 2078.374 | 425.15
17 | 4 | 2078.874 | 425.05
17 | 4 | 2079.374 | 423.1
17 | 4 | 2079.874 | 421.57
17 | 4 | 2080.387 | 425.46
17 | 4 | 2080.899 | 426.23
17 | 4 | 2081.399 | 426.21
17 | 4 | 2081.908 | 426.2
17 | 4 | 2082.409 | 425.01
17 | 4 | 2082.911 | 423.31
17 | 4 | 2083.411 | 423.3
17 | 4 | 2083.922 | 425.53
17 | 4 | 2084.422 | 426.62
17 | 5 | 2044.209 | 486.32
17 | 5 | 2044.709 | 494.56
17 | 5 | 2045.209 | 503
17 | 5 | 2045.709 | 509.21
17 | 5 | 2046.209 | 511.97
17 | 5 | 2046.709 | 513.68
17 | 5 | 2047.212 | 514.25
17 | 5 | 2047.723 | 513.03
17 | 5 | 2048.223 | 511.45
17 | 5 | 2048.723 | 513.57
17 | 5 | 2049.223 | 512.64
17 | 5 | 2049.723 | 512.59
17 | 5 | 2050.234 | 510.46
17 | 5 | 2050.737 | 507.26
17 | 5 | 2051.237 | 503.78
17 | 5 | 2051.746 | 503.35
17 | 5 | 2052.246 | 504.61
17 | 5 | 2052.746 | 503.91
17 | 5 | 2053.259 | 502.5
17 | 5 | 2053.759 | 501.6
17 | 5 | 2054.259 | 499.74
17 | 5 | 2054.771 | 497.67
17 | 5 | 2055.271 | 497.84
17 | 5 | 2055.771 | 500.09
17 | 5 | 2056.271 | 500.34
17 | 5 | 2056.771 | 499.95
17 | 5 | 2057.271 | 499.77
17 | 5 | 2057.779 | 498.96
17 | 5 | 2058.279 | 497.89
17 | 5 | 2058.786 | 496.75
17 | 5 | 2059.295 | 500.24
17 | 5 | 2059.795 | 501.3
17 | 5 | 2060.295 | 501.45
17 | 5 | 2060.795 | 501.44
17 | 5 | 2061.296 | 501.23
17 | 5 | 2061.796 | 499.17
17 | 5 | 2062.305 | 499.24
17 | 5 | 2062.805 | 502.24
17 | 5 | 2063.305 | 502.69
17 | 5 | 2063.805 | 503.51
17 | 5 | 2064.305 | 502.89
17 | 5 | 2064.805 | 502.31
17 | 5 | 2065.311 | 498.84
17 | 5 | 2065.811 | 499.12
17 | 5 | 2066.319 | 502.54
17 | 5 | 2066.819 | 503.46
17 | 5 | 2067.328 | 503.01
17 | 5 | 2067.828 | 502.89
17 | 5 | 2068.329 | 501.47
17 | 5 | 2068.829 | 498.82
17 | 5 | 2069.331 | 497.87
17 | 5 | 2069.841 | 501.65
17 | 5 | 2070.352 | 501.91
17 | 5 | 2070.852 | 502.42
17 | 5 | 2071.352 | 500.82
17 | 5 | 2071.862 | 499.41
17 | 5 | 2072.362 | 496.21
17 | 5 | 2072.862 | 495.69
17 | 5 | 2073.362 | 498.39
17 | 5 | 2073.862 | 499.77
17 | 5 | 2074.362 | 500.4
17 | 5 | 2074.866 | 499.98
17 | 5 | 2075.368 | 499.21
17 | 5 | 2075.868 | 495.26
17 | 5 | 2076.368 | 493.04
17 | 5 | 2076.868 | 496.55
17 | 5 | 2077.374 | 497.48
17 | 5 | 2077.874 | 497.66
17 | 5 | 2078.374 | 497.12
17 | 5 | 2078.874 | 496.88
17 | 5 | 2079.374 | 494.36
17 | 5 | 2079.874 | 491.88
17 | 5 | 2080.387 | 495.48
17 | 5 | 2080.899 | 497.15
17 | 5 | 2081.399 | 497.49
17 | 5 | 2081.908 | 497.23
17 | 5 | 2082.409 | 496.14
17 | 5 | 2082.911 | 493.94
17 | 5 | 2083.411 | 493.24
17 | 5 | 2083.922 | 496.59
17 | 5 | 2084.422 | 497.9
17 | 6 | 2050.737 | 499.91
17 | 6 | 2051.237 | 492.85
17 | 6 | 2051.746 | 487.43
17 | 6 | 2052.246 | 485.21
17 | 6 | 2052.746 | 482.66
17 | 6 | 2053.259 | 480.37
17 | 6 | 2053.759 | 479
17 | 6 | 2054.259 | 477.26
17 | 6 | 2054.771 | 476.11
17 | 6 | 2055.271 | 475.12
17 | 6 | 2055.771 | 476.58
17 | 6 | 2056.271 | 477.84
17 | 6 | 2056.771 | 477.91
17 | 6 | 2057.271 | 478.78
17 | 6 | 2057.779 | 480.33
17 | 6 | 2058.279 | 481.31
17 | 6 | 2058.786 | 481.07
17 | 6 | 2059.295 | 484.15
17 | 6 | 2059.795 | 485.94
17 | 6 | 2060.295 | 487.54
17 | 6 | 2060.795 | 488.75
17 | 6 | 2061.296 | 490.41
17 | 6 | 2061.796 | 491.19
17 | 6 | 2062.305 | 490.5
17 | 6 | 2062.805 | 492.64
17 | 6 | 2063.305 | 493.84
17 | 6 | 2063.805 | 495.51
17 | 6 | 2064.305 | 495.66
17 | 6 | 2064.805 | 496.69
17 | 6 | 2065.311 | 494.84
17 | 6 | 2065.811 | 493.84
17 | 6 | 2066.319 | 495.84
17 | 6 | 2066.819 | 496.28
17 | 6 | 2067.328 | 496.99
17 | 6 | 2067.828 | 496.78
17 | 6 | 2068.329 | 496.65
17 | 6 | 2068.829 | 494.66
17 | 6 | 2069.331 | 493.21
17 | 6 | 2069.841 | 494.03
17 | 6 | 2070.352 | 493.74
17 | 6 | 2070.852 | 493.91
17 | 6 | 2071.352 | 492.76
17 | 6 | 2071.862 | 491.29
17 | 6 | 2072.362 | 489.6
17 | 6 | 2072.862 | 488.16
17 | 6 | 2073.362 | 488.05
17 | 6 | 2073.862 | 488.46
17 | 6 | 2074.362 | 489.21
17 | 6 | 2074.866 | 489.16
17 | 6 | 2075.368 | 488.83
17 | 6 | 2075.868 | 486.73
17 | 6 | 2076.368 | 485.25
17 | 6 | 2076.868 | 486.41
17 | 6 | 2077.374 | 486.75
17 | 6 | 2077.874 | 486.96
17 | 6 | 2078.374 | 486.96
17 | 6 | 2078.874 | 487.28
17 | 6 | 2079.374 | 486.44
17 | 6 | 2079.874 | 485
17 | 6 | 2080.387 | 485.49
17 | 6 | 2080.899 | 486.49
17 | 6 | 2081.399 | 487.39
17 | 6 | 2081.908 | 488.04
17 | 6 | 2082.409 | 488.25
17 | 6 | 2082.911 | 486.52
17 | 6 | 2083.411 | 485.26
17 | 6 | 2083.922 | 486.21
17 | 6 | 2084.422 | 486.85
18 | 1 | 2183.981 | 489.99
18 | 1 | 2184.482 | 487.59
18 | 1 | 2184.982 | 483.97
18 | 1 | 2185.482 | 481.05
18 | 1 | 2185.995 | 479.15
18 | 1 | 2186.495 | 478.03
18 | 1 | 2187.002 | 477.82
18 | 1 | 2187.502 | 477.44
18 | 1 | 2188.002 | 476.66
18 | 1 | 2188.502 | 474.61
18 | 1 | 2189.002 | 472.02
18 | 1 | 2189.512 | 472.79
18 | 1 | 2190.012 | 472.94
18 | 1 | 2190.518 | 473.25
18 | 1 | 2191.022 | 473.06
18 | 1 | 2191.523 | 472.63
18 | 1 | 2192.03 | 472.74
18 | 1 | 2192.53 | 470.62
18 | 1 | 2193.039 | 471.03
18 | 1 | 2193.539 | 471.4
18 | 1 | 2194.05 | 471.72
18 | 1 | 2194.56 | 470.33
18 | 1 | 2195.06 | 468.96
18 | 1 | 2195.573 | 468.85
18 | 1 | 2196.073 | 468.5
18 | 1 | 2196.573 | 469.86
18 | 1 | 2197.081 | 470.8
18 | 1 | 2197.583 | 470.54
18 | 1 | 2198.093 | 471.39
18 | 1 | 2198.593 | 470.68
18 | 1 | 2199.093 | 470.96
18 | 1 | 2199.593 | 469.97
18 | 1 | 2200.093 | 471
18 | 1 | 2200.593 | 471.03
18 | 1 | 2201.101 | 472.43
18 | 1 | 2201.601 | 471.96
18 | 1 | 2202.101 | 472.09
18 | 1 | 2202.611 | 471.23
18 | 1 | 2203.111 | 470.32
18 | 1 | 2203.611 | 470.74
18 | 1 | 2204.111 | 471.04
18 | 1 | 2204.622 | 471.76
18 | 2 | 2168.84 | 497.29
18 | 2 | 2169.34 | 502.76
18 | 2 | 2169.84 | 507.88
18 | 2 | 2170.34 | 511.94
18 | 2 | 2170.844 | 514.06
18 | 2 | 2171.344 | 515.03
18 | 2 | 2171.844 | 522.9
18 | 2 | 2172.344 | 528.65
18 | 2 | 2172.856 | 530.15
18 | 2 | 2173.363 | 530.42
18 | 2 | 2173.874 | 530.57
18 | 2 | 2174.374 | 529.31
18 | 2 | 2174.881 | 525.88
18 | 2 | 2175.381 | 529.99
18 | 2 | 2175.889 | 532.71
18 | 2 | 2176.4 | 531.74
18 | 2 | 2176.9 | 531.01
18 | 2 | 2177.4 | 529.2
18 | 2 | 2177.907 | 526.32
18 | 2 | 2178.412 | 522.61
18 | 2 | 2178.912 | 525.26
18 | 2 | 2179.421 | 525.03
18 | 2 | 2179.931 | 523.81
18 | 2 | 2180.442 | 522.69
18 | 2 | 2180.944 | 520.66
18 | 2 | 2181.455 | 516.98
18 | 2 | 2181.962 | 514.67
18 | 2 | 2182.462 | 517.74
18 | 2 | 2182.972 | 518.65
18 | 2 | 2183.481 | 517.53
18 | 2 | 2183.981 | 516.58
18 | 2 | 2184.482 | 514.79
18 | 2 | 2184.982 | 511.13
18 | 2 | 2185.482 | 508.01
18 | 2 | 2185.995 | 511.83
18 | 2 | 2186.495 | 513.33
18 | 2 | 2187.002 | 513.36
18 | 2 | 2187.502 | 513.55
18 | 2 | 2188.002 | 512.59
18 | 2 | 2188.502 | 509.31
18 | 2 | 2189.002 | 505.17
18 | 2 | 2189.512 | 509.74
18 | 2 | 2190.012 | 511.3
18 | 2 | 2190.518 | 511.54
18 | 2 | 2191.022 | 511.06
18 | 2 | 2191.523 | 509.35
18 | 2 | 2192.03 | 506.82
18 | 2 | 2192.53 | 503.13
18 | 2 | 2193.039 | 507.51
18 | 2 | 2193.539 | 509.04
18 | 2 | 2194.05 | 509.34
18 | 2 | 2194.56 | 508.85
18 | 2 | 2195.06 | 507.73
18 | 2 | 2195.573 | 504.62
18 | 2 | 2196.073 | 502.26
18 | 2 | 2196.573 | 506.26
18 | 2 | 2197.081 | 508.44
18 | 2 | 2197.583 | 507.95
18 | 2 | 2198.093 | 508.29
18 | 2 | 2198.593 | 506.6
18 | 2 | 2199.093 | 503.76
18 | 2 | 2199.593 | 500.34
18 | 2 | 2200.093 | 504.82
18 | 2 | 2200.593 | 506.57
18 | 2 | 2201.101 | 507.49
18 | 2 | 2201.601 | 506.86
18 | 2 | 2202.101 | 505.69
18 | 2 | 2202.611 | 502.94
18 | 2 | 2203.111 | 499.62
18 | 2 | 2203.611 | 503.79
18 | 2 | 2204.111 | 506.5
18 | 3 | 2161.316 | 197.46
18 | 3 | 2161.816 | 200.68
18 | 3 | 2162.316 | 203.51
18 | 3 | 2162.816 | 205.94
18 | 3 | 2163.316 | 208.21
18 | 3 | 2163.816 | 210.24
18 | 3 | 2164.316 | 211.68
18 | 3 | 2164.816 | 214.44
18 | 3 | 2165.317 | 216.79
18 | 3 | 2165.817 | 218.91
18 | 3 | 2166.317 | 221.2
18 | 3 | 2166.817 | 222.9
18 | 3 | 2167.329 | 224.05
18 | 3 | 2167.84 | 224.39
18 | 3 | 2168.34 | 226.55
18 | 3 | 2168.84 | 228.5
18 | 3 | 2169.34 | 229.56
18 | 3 | 2169.84 | 230.65
18 | 3 | 2170.34 | 231.39
18 | 3 | 2170.844 | 231.07
18 | 3 | 2171.344 | 230.89
18 | 3 | 2171.844 | 231.84
18 | 3 | 2172.344 | 232.68
18 | 3 | 2172.856 | 232.65
18 | 3 | 2173.363 | 232.05
18 | 3 | 2173.874 | 231.42
18 | 3 | 2174.374 | 230.44
18 | 3 | 2174.881 | 228.85
18 | 3 | 2175.381 | 228.59
18 | 3 | 2175.889 | 228.59
18 | 3 | 2176.4 | 228.27
18 | 3 | 2176.9 | 227.54
18 | 3 | 2177.4 | 226.53
18 | 3 | 2177.907 | 225.07
18 | 3 | 2178.412 | 223.71
18 | 3 | 2178.912 | 223.63
18 | 3 | 2179.421 | 223.22
18 | 3 | 2179.931 | 223.02
18 | 3 | 2180.442 | 222.35
18 | 3 | 2180.944 | 221.6
18 | 3 | 2181.455 | 220.25
18 | 3 | 2181.962 | 219.16
18 | 3 | 2182.462 | 219.16
18 | 3 | 2182.972 | 219.57
18 | 3 | 2183.481 | 219.62
18 | 3 | 2183.981 | 219.01
18 | 3 | 2184.482 | 218.36
18 | 3 | 2184.982 | 217.22
18 | 3 | 2185.482 | 216.35
18 | 3 | 2185.995 | 216.65
18 | 3 | 2186.495 | 216.95
18 | 3 | 2187.002 | 217.03
18 | 3 | 2187.502 | 217.12
18 | 3 | 2188.002 | 216.66
18 | 3 | 2188.502 | 215.89
18 | 3 | 2189.002 | 214.63
18 | 3 | 2189.512 | 215.1
18 | 3 | 2190.012 | 215.66
18 | 3 | 2190.518 | 215.65
18 | 3 | 2191.022 | 215.69
18 | 3 | 2191.523 | 215.14
18 | 3 | 2192.03 | 214.78
18 | 3 | 2192.53 | 213.69
18 | 3 | 2193.039 | 213.96
18 | 3 | 2193.539 | 214.49
18 | 3 | 2194.05 | 214.74
18 | 3 | 2194.56 | 214.75
18 | 3 | 2195.06 | 214.11
18 | 3 | 2195.573 | 213.31
18 | 3 | 2196.073 | 212.67
18 | 3 | 2196.573 | 213.21
18 | 3 | 2197.081 | 213.72
18 | 3 | 2197.583 | 213.8
18 | 3 | 2198.093 | 213.93
18 | 3 | 2198.593 | 213.53
18 | 3 | 2199.093 | 212.89
18 | 3 | 2199.593 | 212.14
18 | 3 | 2200.093 | 212.62
18 | 3 | 2200.593 | 213.28
18 | 3 | 2201.101 | 213.63
18 | 3 | 2201.601 | 213.19
18 | 3 | 2202.101 | 213.29
18 | 3 | 2202.611 | 212.21
18 | 3 | 2203.111 | 211.54
18 | 3 | 2203.611 | 212.12
18 | 3 | 2204.111 | 212.35
18 | 3 | 2204.622 | 212.99
18 | 4 | 2172.856 | 406.35
18 | 4 | 2173.363 | 406.59
18 | 4 | 2173.874 | 407.62
18 | 4 | 2174.374 | 407.69
18 | 4 | 2174.881 | 406.82
18 | 4 | 2175.381 | 410.2
18 | 4 | 2175.889 | 413.23
18 | 4 | 2176.4 | 413.99
18 | 4 | 2176.9 | 414.19
18 | 4 | 2177.4 | 414.86
18 | 4 | 2177.907 | 414.69
18 | 4 | 2178.412 | 413.74
18 | 4 | 2178.912 | 416.75
18 | 4 | 2179.421 | 418.74
18 | 4 | 2179.931 | 419.13
18 | 4 | 2180.442 | 418.98
18 | 4 | 2180.944 | 419.39
18 | 4 | 2181.455 | 418.45
18 | 4 | 2181.962 | 417.79
18 | 4 | 2182.462 | 421.22
18 | 4 | 2182.972 | 422.95
18 | 4 | 2183.481 | 422.87
18 | 4 | 2183.981 | 422.9
18 | 4 | 2184.482 | 422.22
18 | 4 | 2184.982 | 421.39
18 | 4 | 2185.482 | 419.5
18 | 4 | 2185.995 | 423.23
18 | 4 | 2186.495 | 424.3
18 | 4 | 2187.002 | 424.62
18 | 4 | 2187.502 | 425.06
18 | 4 | 2188.002 | 424.76
18 | 4 | 2188.502 | 422.72
18 | 4 | 2189.002 | 421.15
18 | 4 | 2189.512 | 424.62
18 | 4 | 2190.012 | 426.03
18 | 4 | 2190.518 | 426.01
18 | 4 | 2191.022 | 425.91
18 | 4 | 2191.523 | 425.48
18 | 4 | 2192.03 | 424.31
18 | 4 | 2192.53 | 421.92
18 | 4 | 2193.039 | 425.21
18 | 4 | 2193.539 | 427.21
18 | 4 | 2194.05 | 426.85
18 | 4 | 2194.56 | 426.55
18 | 4 | 2195.06 | 426.2
18 | 4 | 2195.573 | 424.21
18 | 4 | 2196.073 | 422.15
18 | 4 | 2196.573 | 425.51
18 | 4 | 2197.081 | 427.19
18 | 4 | 2197.583 | 427.09
18 | 4 | 2198.093 | 427.03
18 | 4 | 2198.593 | 426.11
18 | 4 | 2199.093 | 423.86
18 | 4 | 2199.593 | 422.38
18 | 4 | 2200.093 | 425.57
18 | 4 | 2200.593 | 426.41
18 | 4 | 2201.101 | 427
18 | 4 | 2201.601 | 426.81
18 | 4 | 2202.101 | 426.11
18 | 4 | 2202.611 | 424.81
18 | 4 | 2203.111 | 422
18 | 4 | 2203.611 | 425.26
18 | 4 | 2204.111 | 427.13
18 | 4 | 2204.622 | 426.91
18 | 5 | 2163.816 | 489.31
18 | 5 | 2164.316 | 495.21
18 | 5 | 2164.816 | 505.31
18 | 5 | 2165.317 | 509.89
18 | 5 | 2165.817 | 514.04
18 | 5 | 2166.317 | 517.02
18 | 5 | 2166.817 | 517.76
18 | 5 | 2167.329 | 516.91
18 | 5 | 2167.84 | 512.01
18 | 5 | 2168.34 | 513.88
18 | 5 | 2168.84 | 513.99
18 | 5 | 2169.34 | 513.01
18 | 5 | 2169.84 | 512.02
18 | 5 | 2170.34 | 509.47
18 | 5 | 2170.844 | 506.4
18 | 5 | 2171.344 | 501.66
18 | 5 | 2171.844 | 504.09
18 | 5 | 2172.344 | 505.31
18 | 5 | 2172.856 | 503.89
18 | 5 | 2173.363 | 501.47
18 | 5 | 2173.874 | 499.69
18 | 5 | 2174.374 | 496.77
18 | 5 | 2174.881 | 493.76
18 | 5 | 2175.381 | 494.71
18 | 5 | 2175.889 | 496.77
18 | 5 | 2176.4 | 497.03
18 | 5 | 2176.9 | 496.47
18 | 5 | 2177.4 | 496.14
18 | 5 | 2177.907 | 494.7
18 | 5 | 2178.412 | 493.11
18 | 5 | 2178.912 | 495.51
18 | 5 | 2179.421 | 497.47
18 | 5 | 2179.931 | 498.21
18 | 5 | 2180.442 | 497.84
18 | 5 | 2180.944 | 498.43
18 | 5 | 2181.455 | 497.41
18 | 5 | 2181.962 | 495.87
18 | 5 | 2182.462 | 499.39
18 | 5 | 2182.972 | 501.67
18 | 5 | 2183.481 | 501.89
18 | 5 | 2183.981 | 502.01
18 | 5 | 2184.482 | 501.26
18 | 5 | 2184.982 | 499.62
18 | 5 | 2185.482 | 497.26
18 | 5 | 2185.995 | 500.49
18 | 5 | 2186.495 | 502.71
18 | 5 | 2187.002 | 503.61
18 | 5 | 2187.502 | 504.12
18 | 5 | 2188.002 | 503.26
18 | 5 | 2188.502 | 501.07
18 | 5 | 2189.002 | 498.25
18 | 5 | 2189.512 | 501.18
18 | 5 | 2190.012 | 503.31
18 | 5 | 2190.518 | 503.51
18 | 5 | 2191.022 | 503.72
18 | 5 | 2191.523 | 502.71
18 | 5 | 2192.03 | 501.13
18 | 5 | 2192.53 | 497.38
18 | 5 | 2193.039 | 500.07
18 | 5 | 2193.539 | 502.31
18 | 5 | 2194.05 | 501.99
18 | 5 | 2194.56 | 501.93
18 | 5 | 2195.06 | 501.84
18 | 5 | 2195.573 | 499.09
18 | 5 | 2196.073 | 496.19
18 | 5 | 2196.573 | 498.91
18 | 5 | 2197.081 | 501.03
18 | 5 | 2197.583 | 501.27
18 | 5 | 2198.093 | 501.49
18 | 5 | 2198.593 | 500.44
18 | 5 | 2199.093 | 497.61
18 | 5 | 2199.593 | 494.96
18 | 5 | 2200.093 | 497.39
18 | 5 | 2200.593 | 498.66
18 | 5 | 2201.101 | 499.81
18 | 5 | 2201.601 | 499.34
18 | 5 | 2202.101 | 498.51
18 | 5 | 2202.611 | 496.64
18 | 5 | 2203.111 | 492.56
18 | 5 | 2203.611 | 495.85
18 | 5 | 2204.111 | 498.63
18 | 5 | 2204.622 | 498.44
18 | 6 | 2169.84 | 508.48
18 | 6 | 2170.34 | 501.51
18 | 6 | 2170.844 | 495.84
18 | 6 | 2171.344 | 489.3
18 | 6 | 2171.844 | 485.91
18 | 6 | 2172.344 | 483.94
18 | 6 | 2172.856 | 481.06
18 | 6 | 2173.363 | 477.8
18 | 6 | 2173.874 | 477.17
18 | 6 | 2174.374 | 475.58
18 | 6 | 2174.881 | 473.53
18 | 6 | 2175.381 | 473.24
18 | 6 | 2175.889 | 474.54
18 | 6 | 2176.4 | 475.65
18 | 6 | 2176.9 | 476.7
18 | 6 | 2177.4 | 477.87
18 | 6 | 2177.907 | 478.86
18 | 6 | 2178.412 | 479.22
18 | 6 | 2178.912 | 480.46
18 | 6 | 2179.421 | 482.57
18 | 6 | 2179.931 | 484.55
18 | 6 | 2180.442 | 486.11
18 | 6 | 2180.944 | 487.69
18 | 6 | 2181.455 | 488.71
18 | 6 | 2181.962 | 489.13
18 | 6 | 2182.462 | 490.55
18 | 6 | 2182.972 | 492.8
18 | 6 | 2183.481 | 494.54
18 | 6 | 2183.981 | 494.63
18 | 6 | 2184.482 | 495.18
18 | 6 | 2184.982 | 494.88
18 | 6 | 2185.482 | 493.16
18 | 6 | 2185.995 | 494.18
18 | 6 | 2186.495 | 494.65
18 | 6 | 2187.002 | 495.34
18 | 6 | 2187.502 | 495.74
18 | 6 | 2188.002 | 495.81
18 | 6 | 2188.502 | 495.43
18 | 6 | 2189.002 | 493.72
18 | 6 | 2189.512 | 494.18
18 | 6 | 2190.012 | 495.02
18 | 6 | 2190.518 | 495.49
18 | 6 | 2191.022 | 496.39
18 | 6 | 2191.523 | 495.43
18 | 6 | 2192.03 | 494.39
18 | 6 | 2192.53 | 491.72
18 | 6 | 2193.039 | 491.49
18 | 6 | 2193.539 | 492.76
18 | 6 | 2194.05 | 493.01
18 | 6 | 2194.56 | 492.52
18 | 6 | 2195.06 | 492.68
18 | 6 | 2195.573 | 491.75
18 | 6 | 2196.073 | 489.78
18 | 6 | 2196.573 | 489.84
18 | 6 | 2197.081 | 491.09
18 | 6 | 2197.583 | 492.28
18 | 6 | 2198.093 | 492.75
18 | 6 | 2198.593 | 493.03
18 | 6 | 2199.093 | 491.67
18 | 6 | 2199.593 | 490.24
18 | 6 | 2200.093 | 489.94
18 | 6 | 2200.593 | 490.58
18 | 6 | 2201.101 | 491.34
18 | 6 | 2201.601 | 490.81
18 | 6 | 2202.101 | 490.86
18 | 6 | 2202.611 | 489.91
18 | 6 | 2203.111 | 486.47
18 | 6 | 2203.611 | 486.74
18 | 6 | 2204.111 | 487.98
18 | 6 | 2204.622 | 488.26
19 | 1 | 2303.235 | 488.09
19 | 1 | 2303.735 | 486.16
19 | 1 | 2304.239 | 483.31
19 | 1 | 2304.752 | 479.91
19 | 1 | 2305.252 | 477.17
19 | 1 | 2305.752 | 475.19
19 | 1 | 2306.262 | 474.59
19 | 1 | 2306.762 | 474.53
19 | 1 | 2307.262 | 473.11
19 | 1 | 2307.768 | 472.24
19 | 1 | 2308.276 | 471.07
19 | 1 | 2308.789 | 469.95
19 | 1 | 2309.302 | 468.69
19 | 1 | 2309.802 | 468.77
19 | 1 | 2310.302 | 469.45
19 | 1 | 2310.814 | 469.77
19 | 1 | 2311.317 | 470.07
19 | 1 | 2311.82 | 469.62
19 | 1 | 2312.32 | 468.26
19 | 1 | 2312.82 | 468.32
19 | 1 | 2313.33 | 468.06
19 | 1 | 2313.841 | 469.49
19 | 1 | 2314.343 | 468.76
19 | 1 | 2314.847 | 469.33
19 | 1 | 2315.347 | 469.69
19 | 1 | 2315.847 | 468.39
19 | 1 | 2316.349 | 469.2
19 | 1 | 2316.861 | 470.25
19 | 1 | 2317.361 | 469.76
19 | 1 | 2317.861 | 469.89
19 | 1 | 2318.364 | 469.79
19 | 1 | 2318.873 | 469.94
19 | 1 | 2319.385 | 468.86
19 | 1 | 2319.885 | 469.54
19 | 1 | 2320.385 | 471.13
19 | 1 | 2320.885 | 471.95
19 | 1 | 2321.385 | 472.82
19 | 1 | 2321.885 | 473.5
19 | 1 | 2322.385 | 473.56
19 | 1 | 2322.895 | 472.48
19 | 1 | 2323.395 | 472.36
19 | 1 | 2323.895 | 472.5
19 | 1 | 2324.395 | 473.11
19 | 2 | 2288.639 | 491.48
19 | 2 | 2289.139 | 497.26
19 | 2 | 2289.647 | 502.69
19 | 2 | 2290.147 | 507.4
19 | 2 | 2290.647 | 509.63
19 | 2 | 2291.157 | 509.48
19 | 2 | 2291.665 | 516.62
19 | 2 | 2292.165 | 521.92
19 | 2 | 2292.678 | 524.59
19 | 2 | 2293.178 | 526.08
19 | 2 | 2293.678 | 526.56
19 | 2 | 2294.178 | 525.29
19 | 2 | 2294.678 | 521.69
19 | 2 | 2295.178 | 524.18
19 | 2 | 2295.679 | 526.59
19 | 2 | 2296.179 | 527.48
19 | 2 | 2296.686 | 527.24
19 | 2 | 2297.186 | 526.13
19 | 2 | 2297.697 | 523.43
19 | 2 | 2298.197 | 519.82
19 | 2 | 2298.709 | 521.74
19 | 2 | 2299.209 | 522.7
19 | 2 | 2299.709 | 522.72
19 | 2 | 2300.22 | 520.91
19 | 2 | 2300.72 | 519.37
19 | 2 | 2301.22 | 516.44
19 | 2 | 2301.725 | 512.54
19 | 2 | 2302.225 | 514.65
19 | 2 | 2302.725 | 516.54
19 | 2 | 2303.235 | 515.93
19 | 2 | 2303.735 | 515.28
19 | 2 | 2304.239 | 514.48
19 | 2 | 2304.752 | 511.77
19 | 2 | 2305.252 | 507.66
19 | 2 | 2305.752 | 510.14
19 | 2 | 2306.262 | 511.91
19 | 2 | 2306.762 | 512.36
19 | 2 | 2307.262 | 511.95
19 | 2 | 2307.768 | 510.53
19 | 2 | 2308.276 | 509.12
19 | 2 | 2308.789 | 505.08
19 | 2 | 2309.302 | 507.63
19 | 2 | 2309.802 | 509.52
19 | 2 | 2310.302 | 509.41
19 | 2 | 2310.814 | 509
19 | 2 | 2311.317 | 509.17
19 | 2 | 2311.82 | 506.95
19 | 2 | 2312.32 | 502.94
19 | 2 | 2312.82 | 506.06
19 | 2 | 2313.33 | 508.63
19 | 2 | 2313.841 | 509.37
19 | 2 | 2314.343 | 508.65
19 | 2 | 2314.847 | 507.95
19 | 2 | 2315.347 | 505.97
19 | 2 | 2315.847 | 502.66
19 | 2 | 2316.349 | 505.91
19 | 2 | 2316.861 | 508.41
19 | 2 | 2317.361 | 507.87
19 | 2 | 2317.861 | 507.85
19 | 2 | 2318.364 | 507.43
19 | 2 | 2318.873 | 506.25
19 | 2 | 2319.385 | 503.08
19 | 2 | 2319.885 | 506.07
19 | 2 | 2320.385 | 509.15
19 | 2 | 2320.885 | 509.58
19 | 2 | 2321.385 | 510.1
19 | 2 | 2321.885 | 509.64
19 | 2 | 2322.385 | 508.12
19 | 2 | 2322.895 | 504.33
19 | 2 | 2323.395 | 506.24
19 | 2 | 2323.895 | 508.04
19 | 2 | 2324.395 | 508.44
19 | 3 | 2281.11 | 178.81
19 | 3 | 2281.61 | 181.78
19 | 3 | 2282.11 | 183.97
19 | 3 | 2282.61 | 186.36
19 | 3 | 2283.12 | 188.75
19 | 3 | 2283.626 | 190.21
19 | 3 | 2284.126 | 191.7
19 | 3 | 2284.627 | 193.87
19 | 3 | 2285.127 | 195.84
19 | 3 | 2285.627 | 197.59
19 | 3 | 2286.139 | 199.05
19 | 3 | 2286.639 | 200.66
19 | 3 | 2287.139 | 201.02
19 | 3 | 2287.639 | 201.8
19 | 3 | 2288.139 | 203.11
19 | 3 | 2288.639 | 204.75
19 | 3 | 2289.139 | 206.26
19 | 3 | 2289.647 | 206.75
19 | 3 | 2290.147 | 207.61
19 | 3 | 2290.647 | 207.87
19 | 3 | 2291.157 | 207.5
19 | 3 | 2291.665 | 207.83
19 | 3 | 2292.165 | 208.65
19 | 3 | 2292.678 | 209.07
19 | 3 | 2293.178 | 209.41
19 | 3 | 2293.678 | 209.41
19 | 3 | 2294.178 | 208.53
19 | 3 | 2294.678 | 207.21
19 | 3 | 2295.178 | 206.79
19 | 3 | 2295.679 | 206.66
19 | 3 | 2296.179 | 206.44
19 | 3 | 2296.686 | 205.81
19 | 3 | 2297.186 | 205.26
19 | 3 | 2297.697 | 204.01
19 | 3 | 2298.197 | 202.93
19 | 3 | 2298.709 | 202.21
19 | 3 | 2299.209 | 202.19
19 | 3 | 2299.709 | 201.96
19 | 3 | 2300.22 | 201.02
19 | 3 | 2300.72 | 200.47
19 | 3 | 2301.22 | 199.36
19 | 3 | 2301.725 | 198.21
19 | 3 | 2302.225 | 198.06
19 | 3 | 2302.725 | 198.14
19 | 3 | 2303.235 | 197.76
19 | 3 | 2303.735 | 197.75
19 | 3 | 2304.239 | 197.49
19 | 3 | 2304.752 | 196.42
19 | 3 | 2305.252 | 195.7
19 | 3 | 2305.752 | 195.7
19 | 3 | 2306.262 | 195.93
19 | 3 | 2306.762 | 195.91
19 | 3 | 2307.262 | 195.82
19 | 3 | 2307.768 | 195.48
19 | 3 | 2308.276 | 195.15
19 | 3 | 2308.789 | 194.46
19 | 3 | 2309.302 | 194.43
19 | 3 | 2309.802 | 195.09
19 | 3 | 2310.302 | 195.18
19 | 3 | 2310.814 | 195.07
19 | 3 | 2311.317 | 194.87
19 | 3 | 2311.82 | 194.86
19 | 3 | 2312.32 | 193.99
19 | 3 | 2312.82 | 193.95
19 | 3 | 2313.33 | 194.38
19 | 3 | 2313.841 | 194.63
19 | 3 | 2314.343 | 194.57
19 | 3 | 2314.847 | 194.79
19 | 3 | 2315.347 | 194.33
19 | 3 | 2315.847 | 193.48
19 | 3 | 2316.349 | 193.69
19 | 3 | 2316.861 | 194.19
19 | 3 | 2317.361 | 194.11
19 | 3 | 2317.861 | 194.16
19 | 3 | 2318.364 | 194.11
19 | 3 | 2318.873 | 193.71
19 | 3 | 2319.385 | 192.95
19 | 3 | 2319.885 | 193.13
19 | 3 | 2320.385 | 193.8
19 | 3 | 2320.885 | 194.24
19 | 3 | 2321.385 | 194.17
19 | 3 | 2321.885 | 194.09
19 | 3 | 2322.385 | 193.84
19 | 3 | 2322.895 | 193.19
19 | 3 | 2323.395 | 193.11
19 | 3 | 2323.895 | 193.51
19 | 3 | 2324.395 | 193.55
19 | 4 | 2293.178 | 405.29
19 | 4 | 2293.678 | 405.79
19 | 4 | 2294.178 | 405.96
19 | 4 | 2294.678 | 405.26
19 | 4 | 2295.178 | 407.34
19 | 4 | 2295.679 | 410.41
19 | 4 | 2296.179 | 411.92
19 | 4 | 2296.686 | 412.94
19 | 4 | 2297.186 | 413.18
19 | 4 | 2297.697 | 412.89
19 | 4 | 2298.197 | 411.84
19 | 4 | 2298.709 | 414.64
19 | 4 | 2299.209 | 416.41
19 | 4 | 2299.709 | 417.34
19 | 4 | 2300.22 | 417.37
19 | 4 | 2300.72 | 417.76
19 | 4 | 2301.22 | 416.94
19 | 4 | 2301.725 | 415.45
19 | 4 | 2302.225 | 417.41
19 | 4 | 2302.725 | 419.84
19 | 4 | 2303.235 | 420.45
19 | 4 | 2303.735 | 420.8
19 | 4 | 2304.239 | 420.88
19 | 4 | 2304.752 | 420.5
19 | 4 | 2305.252 | 418.61
19 | 4 | 2305.752 | 420.27
19 | 4 | 2306.262 | 422.65
19 | 4 | 2306.762 | 423.31
19 | 4 | 2307.262 | 423.52
19 | 4 | 2307.768 | 423
19 | 4 | 2308.276 | 422.71
19 | 4 | 2308.789 | 421.09
19 | 4 | 2309.302 | 423.12
19 | 4 | 2309.802 | 424.36
19 | 4 | 2310.302 | 424.79
19 | 4 | 2310.814 | 425.3
19 | 4 | 2311.317 | 425.26
19 | 4 | 2311.82 | 423.95
19 | 4 | 2312.32 | 421.48
19 | 4 | 2312.82 | 424.15
19 | 4 | 2313.33 | 426.55
19 | 4 | 2313.841 | 426.51
19 | 4 | 2314.343 | 426.69
19 | 4 | 2314.847 | 426.13
19 | 4 | 2315.347 | 424.75
19 | 4 | 2315.847 | 423.12
19 | 4 | 2316.349 | 425.34
19 | 4 | 2316.861 | 426.91
19 | 4 | 2317.361 | 426.59
19 | 4 | 2317.861 | 426.12
19 | 4 | 2318.364 | 425.61
19 | 4 | 2318.873 | 424.9
19 | 4 | 2319.385 | 423.73
19 | 4 | 2319.885 | 425.73
19 | 4 | 2320.385 | 427.98
19 | 4 | 2320.885 | 428.69
19 | 4 | 2321.385 | 428.35
19 | 4 | 2321.885 | 428.66
19 | 4 | 2322.385 | 427.79
19 | 4 | 2322.895 | 425.91
19 | 4 | 2323.395 | 426.71
19 | 4 | 2323.895 | 428.41
19 | 4 | 2324.395 | 429.12
19 | 5 | 2283.626 | 487.88
19 | 5 | 2284.126 | 494.51
19 | 5 | 2284.627 | 502.97
19 | 5 | 2285.127 | 509.69
19 | 5 | 2285.627 | 513.12
19 | 5 | 2286.139 | 515.27
19 | 5 | 2286.639 | 515.84
19 | 5 | 2287.139 | 514.41
19 | 5 | 2287.639 | 511.36
19 | 5 | 2288.139 | 513.34
19 | 5 | 2288.639 | 512.79
19 | 5 | 2289.139 | 511.91
19 | 5 | 2289.647 | 510.57
19 | 5 | 2290.147 | 508.24
19 | 5 | 2290.647 | 505.14
19 | 5 | 2291.157 | 501.79
19 | 5 | 2291.665 | 501.31
19 | 5 | 2292.165 | 500.91
19 | 5 | 2292.678 | 501.26
19 | 5 | 2293.178 | 500.04
19 | 5 | 2293.678 | 497.66
19 | 5 | 2294.178 | 495.59
19 | 5 | 2294.678 | 491.94
19 | 5 | 2295.178 | 491.57
19 | 5 | 2295.679 | 493.49
19 | 5 | 2296.179 | 494.2
19 | 5 | 2296.686 | 494.53
19 | 5 | 2297.186 | 494.23
19 | 5 | 2297.697 | 492.84
19 | 5 | 2298.197 | 490.89
19 | 5 | 2298.709 | 492.92
19 | 5 | 2299.209 | 494.97
19 | 5 | 2299.709 | 496.08
19 | 5 | 2300.22 | 496.5
19 | 5 | 2300.72 | 496.91
19 | 5 | 2301.22 | 495.95
19 | 5 | 2301.725 | 493.54
19 | 5 | 2302.225 | 494.35
19 | 5 | 2302.725 | 496.78
19 | 5 | 2303.235 | 497.89
19 | 5 | 2303.735 | 498.45
19 | 5 | 2304.239 | 499.15
19 | 5 | 2304.752 | 498.42
19 | 5 | 2305.252 | 496.08
19 | 5 | 2305.752 | 496.44
19 | 5 | 2306.262 | 499.5
19 | 5 | 2306.762 | 500.76
19 | 5 | 2307.262 | 500.83
19 | 5 | 2307.768 | 500.69
19 | 5 | 2308.276 | 500.28
19 | 5 | 2308.789 | 497.33
19 | 5 | 2309.302 | 498.42
19 | 5 | 2309.802 | 499.64
19 | 5 | 2310.302 | 501.03
19 | 5 | 2310.814 | 501.53
19 | 5 | 2311.317 | 501.44
19 | 5 | 2311.82 | 499.7
19 | 5 | 2312.32 | 497.34
19 | 5 | 2312.82 | 498.66
19 | 5 | 2313.33 | 502.05
19 | 5 | 2313.841 | 502.32
19 | 5 | 2314.343 | 502.81
19 | 5 | 2314.847 | 502.86
19 | 5 | 2315.347 | 501.44
19 | 5 | 2315.847 | 498.41
19 | 5 | 2316.349 | 500.26
19 | 5 | 2316.861 | 502.32
19 | 5 | 2317.361 | 502.45
19 | 5 | 2317.861 | 502.1
19 | 5 | 2318.364 | 502.3
19 | 5 | 2318.873 | 501.19
19 | 5 | 2319.385 | 499.33
19 | 5 | 2319.885 | 500.17
19 | 5 | 2320.385 | 503.19
19 | 5 | 2320.885 | 504.39
19 | 5 | 2321.385 | 504.19
19 | 5 | 2321.885 | 503.96
19 | 5 | 2322.385 | 503.04
19 | 5 | 2322.895 | 499.96
19 | 5 | 2323.395 | 499.54
19 | 5 | 2323.895 | 501.81
19 | 5 | 2324.395 | 502.34
19 | 6 | 2289.647 | 503.23
19 | 6 | 2290.147 | 497.16
19 | 6 | 2290.647 | 491.64
19 | 6 | 2291.157 | 486.29
19 | 6 | 2291.665 | 482.71
19 | 6 | 2292.165 | 479.97
19 | 6 | 2292.678 | 478.21
19 | 6 | 2293.178 | 476.01
19 | 6 | 2293.678 | 472.84
19 | 6 | 2294.178 | 471.96
19 | 6 | 2294.678 | 469.19
19 | 6 | 2295.178 | 467.81
19 | 6 | 2295.679 | 469.01
19 | 6 | 2296.179 | 470.83
19 | 6 | 2296.686 | 472.32
19 | 6 | 2297.186 | 474.39
19 | 6 | 2297.697 | 475.33
19 | 6 | 2298.197 | 475.71
19 | 6 | 2298.709 | 477.01
19 | 6 | 2299.209 | 479.24
19 | 6 | 2299.709 | 481.59
19 | 6 | 2300.22 | 483.73
19 | 6 | 2300.72 | 485.44
19 | 6 | 2301.22 | 485.95
19 | 6 | 2301.725 | 486.14
19 | 6 | 2302.225 | 486.22
19 | 6 | 2302.725 | 487.56
19 | 6 | 2303.235 | 488.98
19 | 6 | 2303.735 | 490.23
19 | 6 | 2304.239 | 491.4
19 | 6 | 2304.752 | 491.66
19 | 6 | 2305.252 | 491.48
19 | 6 | 2305.752 | 490.14
19 | 6 | 2306.262 | 491.99
19 | 6 | 2306.762 | 493.13
19 | 6 | 2307.262 | 493.68
19 | 6 | 2307.768 | 493.75
19 | 6 | 2308.276 | 494.68
19 | 6 | 2308.789 | 492.12
19 | 6 | 2309.302 | 490.92
19 | 6 | 2309.802 | 492.09
19 | 6 | 2310.302 | 493.65
19 | 6 | 2310.814 | 493.59
19 | 6 | 2311.317 | 494.04
19 | 6 | 2311.82 | 493.38
19 | 6 | 2312.32 | 492.41
19 | 6 | 2312.82 | 491.41
19 | 6 | 2313.33 | 492.67
19 | 6 | 2313.841 | 493.35
19 | 6 | 2314.343 | 494.44
19 | 6 | 2314.847 | 495.3
19 | 6 | 2315.347 | 495.2
19 | 6 | 2315.847 | 493.46
19 | 6 | 2316.349 | 492.89
19 | 6 | 2316.861 | 493.48
19 | 6 | 2317.361 | 493.64
19 | 6 | 2317.861 | 494
19 | 6 | 2318.364 | 494.12
19 | 6 | 2318.873 | 493.95
19 | 6 | 2319.385 | 493.81
19 | 6 | 2319.885 | 492.67
19 | 6 | 2320.385 | 493.07
19 | 6 | 2320.885 | 493.66
19 | 6 | 2321.385 | 494.86
19 | 6 | 2321.885 | 495.34
19 | 6 | 2322.385 | 494.7
19 | 6 | 2322.895 | 492.95
19 | 6 | 2323.395 | 490.71
19 | 6 | 2323.895 | 491.04
19 | 6 | 2324.395 | 491.41
19 | 6 | 2324.908 | 491.51
20 | 1 | 2424.523 | 484.1
20 | 1 | 2425.029 | 479.68
20 | 1 | 2425.538 | 478.06
20 | 1 | 2426.038 | 476.16
20 | 1 | 2426.551 | 473.88
20 | 1 | 2427.051 | 472.86
20 | 1 | 2427.557 | 470.81
20 | 1 | 2428.067 | 467.95
20 | 1 | 2428.573 | 466.05
20 | 1 | 2429.074 | 465.06
20 | 1 | 2429.583 | 465.71
20 | 1 | 2430.083 | 466.03
20 | 1 | 2430.591 | 466.25
20 | 1 | 2431.091 | 464.9
20 | 1 | 2431.591 | 464.65
20 | 1 | 2432.101 | 464.76
20 | 1 | 2432.601 | 464.08
20 | 1 | 2433.101 | 463.6
20 | 1 | 2433.608 | 464.33
20 | 1 | 2434.108 | 464.14
20 | 1 | 2434.619 | 464.11
20 | 1 | 2435.119 | 463.65
20 | 1 | 2435.619 | 463.45
20 | 1 | 2436.119 | 463.36
20 | 1 | 2436.627 | 464.37
20 | 1 | 2437.139 | 465.73
20 | 1 | 2437.65 | 466.52
20 | 1 | 2438.153 | 467.01
20 | 1 | 2438.653 | 467.59
20 | 1 | 2439.153 | 467.31
20 | 1 | 2439.653 | 466.59
20 | 1 | 2440.164 | 467.8
20 | 1 | 2440.67 | 468.95
20 | 1 | 2441.17 | 470
20 | 1 | 2441.68 | 470.19
20 | 1 | 2442.183 | 470.64
20 | 1 | 2442.691 | 469.63
20 | 1 | 2443.191 | 469.31
20 | 1 | 2443.691 | 470.16
20 | 1 | 2444.191 | 472.14
20 | 1 | 2444.702 | 472.55
20 | 2 | 2408.924 | 493.91
20 | 2 | 2409.43 | 499.12
20 | 2 | 2409.93 | 503.43
20 | 2 | 2410.43 | 506.9
20 | 2 | 2410.93 | 507.54
20 | 2 | 2411.43 | 513.23
20 | 2 | 2411.943 | 519.41
20 | 2 | 2412.443 | 522.98
20 | 2 | 2412.943 | 525.81
20 | 2 | 2413.455 | 527.31
20 | 2 | 2413.955 | 526.72
20 | 2 | 2414.455 | 524.02
20 | 2 | 2414.967 | 526.01
20 | 2 | 2415.467 | 529.18
20 | 2 | 2415.967 | 530.81
20 | 2 | 2416.467 | 530.33
20 | 2 | 2416.967 | 529.69
20 | 2 | 2417.476 | 528.57
20 | 2 | 2417.986 | 524.08
20 | 2 | 2418.499 | 525.13
20 | 2 | 2418.999 | 526.86
20 | 2 | 2419.499 | 526.74
20 | 2 | 2419.999 | 524.97
20 | 2 | 2420.499 | 523.34
20 | 2 | 2421.006 | 520.56
20 | 2 | 2421.519 | 515.34
20 | 2 | 2422.019 | 514.2
20 | 2 | 2422.519 | 516.53
20 | 2 | 2423.023 | 517.27
20 | 2 | 2423.523 | 517.13
20 | 2 | 2424.023 | 515.31
20 | 2 | 2424.523 | 512.81
20 | 2 | 2425.029 | 508.51
20 | 2 | 2425.538 | 509.73
20 | 2 | 2426.038 | 511.33
20 | 2 | 2426.551 | 511.99
20 | 2 | 2427.051 | 510.86
20 | 2 | 2427.557 | 509.83
20 | 2 | 2428.067 | 507.17
20 | 2 | 2428.573 | 503.72
20 | 2 | 2429.074 | 504.89
20 | 2 | 2429.583 | 506.89
20 | 2 | 2430.083 | 507.49
20 | 2 | 2430.591 | 507.12
20 | 2 | 2431.091 | 505.64
20 | 2 | 2431.591 | 504.92
20 | 2 | 2432.101 | 501.56
20 | 2 | 2432.601 | 502.4
20 | 2 | 2433.101 | 505.51
20 | 2 | 2433.608 | 506.8
20 | 2 | 2434.108 | 505.71
20 | 2 | 2434.619 | 505.86
20 | 2 | 2435.119 | 504.12
20 | 2 | 2435.619 | 500.96
20 | 2 | 2436.119 | 500
20 | 2 | 2436.627 | 504.32
20 | 2 | 2437.139 | 505.57
20 | 2 | 2437.65 | 505.63
20 | 2 | 2438.153 | 505.39
20 | 2 | 2438.653 | 504.02
20 | 2 | 2439.153 | 501.3
20 | 2 | 2439.653 | 500.83
20 | 2 | 2440.164 | 504.79
20 | 2 | 2440.67 | 506.41
20 | 2 | 2441.17 | 507.4
20 | 2 | 2441.68 | 507.24
20 | 2 | 2442.183 | 506.03
20 | 2 | 2442.691 | 502.58
20 | 2 | 2443.191 | 505.4
20 | 2 | 2443.691 | 508.1
20 | 2 | 2444.191 | 509.68
20 | 3 | 2399.898 | 152.17
20 | 3 | 2400.398 | 154.39
20 | 3 | 2400.906 | 156.77
20 | 3 | 2401.406 | 159.4
20 | 3 | 2401.906 | 161.79
20 | 3 | 2402.406 | 163.74
20 | 3 | 2402.906 | 165.3
20 | 3 | 2403.406 | 166.89
20 | 3 | 2403.906 | 168.34
20 | 3 | 2404.406 | 169.84
20 | 3 | 2404.917 | 171.71
20 | 3 | 2405.417 | 173.24
20 | 3 | 2405.917 | 174.73
20 | 3 | 2406.417 | 176.17
20 | 3 | 2406.917 | 177.14
20 | 3 | 2407.417 | 177.66
20 | 3 | 2407.921 | 179.61
20 | 3 | 2408.421 | 181.25
20 | 3 | 2408.924 | 182.17
20 | 3 | 2409.43 | 182.99
20 | 3 | 2409.93 | 183.59
20 | 3 | 2410.43 | 183.87
20 | 3 | 2410.93 | 183.65
20 | 3 | 2411.43 | 183.81
20 | 3 | 2411.943 | 184.43
20 | 3 | 2412.443 | 184.87
20 | 3 | 2412.943 | 184.82
20 | 3 | 2413.455 | 184.89
20 | 3 | 2413.955 | 184.3
20 | 3 | 2414.455 | 183.52
20 | 3 | 2414.967 | 183.03
20 | 3 | 2415.467 | 183.02
20 | 3 | 2415.967 | 182.89
20 | 3 | 2416.467 | 182.47
20 | 3 | 2416.967 | 181.94
20 | 3 | 2417.476 | 181.23
20 | 3 | 2417.986 | 180.31
20 | 3 | 2418.499 | 179.81
20 | 3 | 2418.999 | 179.49
20 | 3 | 2419.499 | 179.29
20 | 3 | 2419.999 | 178.89
20 | 3 | 2420.499 | 178.3
20 | 3 | 2421.006 | 177.53
20 | 3 | 2421.519 | 176.53
20 | 3 | 2422.019 | 175.86
20 | 3 | 2422.519 | 175.74
20 | 3 | 2423.023 | 175.77
20 | 3 | 2423.523 | 175.55
20 | 3 | 2424.023 | 175.15
20 | 3 | 2424.523 | 174.42
20 | 3 | 2425.029 | 173.49
20 | 3 | 2425.538 | 172.97
20 | 3 | 2426.038 | 173.2
20 | 3 | 2426.551 | 173.32
20 | 3 | 2427.051 | 173.01
20 | 3 | 2427.557 | 172.8
20 | 3 | 2428.067 | 172.29
20 | 3 | 2428.573 | 171.78
20 | 3 | 2429.074 | 171.44
20 | 3 | 2429.583 | 171.88
20 | 3 | 2430.083 | 172.04
20 | 3 | 2430.591 | 171.71
20 | 3 | 2431.091 | 171.16
20 | 3 | 2431.591 | 170.86
20 | 3 | 2432.101 | 170.39
20 | 3 | 2432.601 | 170.11
20 | 3 | 2433.101 | 170.27
20 | 3 | 2433.608 | 170.57
20 | 3 | 2434.108 | 170.02
20 | 3 | 2434.619 | 169.55
20 | 3 | 2435.119 | 169.4
20 | 3 | 2435.619 | 168.81
20 | 3 | 2436.119 | 168.56
20 | 3 | 2436.627 | 169.01
20 | 3 | 2437.139 | 169.55
20 | 3 | 2437.65 | 169.71
20 | 3 | 2438.153 | 169.31
20 | 3 | 2438.653 | 169.14
20 | 3 | 2439.153 | 168.66
20 | 3 | 2439.653 | 168.44
20 | 3 | 2440.164 | 168.86
20 | 3 | 2440.67 | 169.23
20 | 3 | 2441.17 | 169.53
20 | 3 | 2441.68 | 169.37
20 | 3 | 2442.183 | 169.03
20 | 3 | 2442.691 | 168.65
20 | 3 | 2443.191 | 168.34
20 | 3 | 2443.691 | 169.02
20 | 3 | 2444.191 | 169.43
20 | 3 | 2444.702 | 169.47
20 | 4 | 2412.943 | 404.72
20 | 4 | 2413.455 | 405.71
20 | 4 | 2413.955 | 406.06
20 | 4 | 2414.455 | 404.97
20 | 4 | 2414.967 | 406.63
20 | 4 | 2415.467 | 410.62
20 | 4 | 2415.967 | 412.18
20 | 4 | 2416.467 | 412.54
20 | 4 | 2416.967 | 413.25
20 | 4 | 2417.476 | 413.07
20 | 4 | 2417.986 | 411.73
20 | 4 | 2418.499 | 413.82
20 | 4 | 2418.999 | 416.84
20 | 4 | 2419.499 | 418.05
20 | 4 | 2419.999 | 417.83
20 | 4 | 2420.499 | 417.94
20 | 4 | 2421.006 | 417.65
20 | 4 | 2421.519 | 415.64
20 | 4 | 2422.019 | 415.95
20 | 4 | 2422.519 | 419.04
20 | 4 | 2423.023 | 420.61
20 | 4 | 2423.523 | 420.91
20 | 4 | 2424.023 | 420.88
20 | 4 | 2424.523 | 420.12
20 | 4 | 2425.029 | 417.85
20 | 4 | 2425.538 | 419.47
20 | 4 | 2426.038 | 421.7
20 | 4 | 2426.551 | 422.65
20 | 4 | 2427.051 | 422.45
20 | 4 | 2427.557 | 422.71
20 | 4 | 2428.067 | 421.46
20 | 4 | 2428.573 | 419.43
20 | 4 | 2429.074 | 420.91
20 | 4 | 2429.583 | 422.59
20 | 4 | 2430.083 | 423.51
20 | 4 | 2430.591 | 424.26
20 | 4 | 2431.091 | 423.16
20 | 4 | 2431.591 | 422.71
20 | 4 | 2432.101 | 420.68
20 | 4 | 2432.601 | 420.81
20 | 4 | 2433.101 | 424.53
20 | 4 | 2433.608 | 424.71
20 | 4 | 2434.108 | 424.13
20 | 4 | 2434.619 | 424.45
20 | 4 | 2435.119 | 423.53
20 | 4 | 2435.619 | 421.57
20 | 4 | 2436.119 | 421
20 | 4 | 2436.627 | 424.56
20 | 4 | 2437.139 | 425.83
20 | 4 | 2437.65 | 426.29
20 | 4 | 2438.153 | 425.54
20 | 4 | 2438.653 | 424.67
20 | 4 | 2439.153 | 423.16
20 | 4 | 2439.653 | 422.43
20 | 4 | 2440.164 | 425.76
20 | 4 | 2440.67 | 426.69
20 | 4 | 2441.17 | 426.31
20 | 4 | 2441.68 | 426.28
20 | 4 | 2442.183 | 425.49
20 | 4 | 2442.691 | 423.4
20 | 4 | 2443.191 | 424.97
20 | 4 | 2443.691 | 427.58
20 | 4 | 2444.191 | 428.29
20 | 4 | 2444.702 | 428.63
20 | 5 | 2403.406 | 484.78
20 | 5 | 2403.906 | 490.29
20 | 5 | 2404.406 | 497.81
20 | 5 | 2404.917 | 505.31
20 | 5 | 2405.417 | 509.58
20 | 5 | 2405.917 | 512.19
20 | 5 | 2406.417 | 513.96
20 | 5 | 2406.917 | 512.09
20 | 5 | 2407.417 | 510.87
20 | 5 | 2407.921 | 510.06
20 | 5 | 2408.421 | 511.61
20 | 5 | 2408.924 | 511.45
20 | 5 | 2409.43 | 510.08
20 | 5 | 2409.93 | 508.25
20 | 5 | 2410.43 | 505.61
20 | 5 | 2410.93 | 501.79
20 | 5 | 2411.43 | 500.36
20 | 5 | 2411.943 | 501.99
20 | 5 | 2412.443 | 501.89
20 | 5 | 2412.943 | 500.79
20 | 5 | 2413.455 | 499.19
20 | 5 | 2413.955 | 497.67
20 | 5 | 2414.455 | 493.32
20 | 5 | 2414.967 | 492.32
20 | 5 | 2415.467 | 495.24
20 | 5 | 2415.967 | 495.7
20 | 5 | 2416.467 | 495.64
20 | 5 | 2416.967 | 495.88
20 | 5 | 2417.476 | 494.58
20 | 5 | 2417.986 | 491.24
20 | 5 | 2418.499 | 491.91
20 | 5 | 2418.999 | 495.25
20 | 5 | 2419.499 | 497.04
20 | 5 | 2419.999 | 496.57
20 | 5 | 2420.499 | 495.93
20 | 5 | 2421.006 | 495.54
20 | 5 | 2421.519 | 492.91
20 | 5 | 2422.019 | 491.99
20 | 5 | 2422.519 | 495.18
20 | 5 | 2423.023 | 497.56
20 | 5 | 2423.523 | 498.13
20 | 5 | 2424.023 | 498.91
20 | 5 | 2424.523 | 498.14
20 | 5 | 2425.029 | 495.96
20 | 5 | 2425.538 | 496.86
20 | 5 | 2426.038 | 499.26
20 | 5 | 2426.551 | 500.81
20 | 5 | 2427.051 | 501.1
20 | 5 | 2427.557 | 501.07
20 | 5 | 2428.067 | 500.41
20 | 5 | 2428.573 | 496.92
20 | 5 | 2429.074 | 497.11
20 | 5 | 2429.583 | 499.14
20 | 5 | 2430.083 | 500.34
20 | 5 | 2430.591 | 501.43
20 | 5 | 2431.091 | 500.3
20 | 5 | 2431.591 | 499.95
20 | 5 | 2432.101 | 496.99
20 | 5 | 2432.601 | 495.35
20 | 5 | 2433.101 | 499.37
20 | 5 | 2433.608 | 500.15
20 | 5 | 2434.108 | 499.89
20 | 5 | 2434.619 | 499.89
20 | 5 | 2435.119 | 498.64
20 | 5 | 2435.619 | 495.74
20 | 5 | 2436.119 | 493.76
20 | 5 | 2436.627 | 497.47
20 | 5 | 2437.139 | 498.71
20 | 5 | 2437.65 | 500.8
20 | 5 | 2438.153 | 499.26
20 | 5 | 2438.653 | 498.1
20 | 5 | 2439.153 | 496.05
20 | 5 | 2439.653 | 494.41
20 | 5 | 2440.164 | 497.71
20 | 5 | 2440.67 | 499.87
20 | 5 | 2441.17 | 499.61
20 | 5 | 2441.68 | 500.15
20 | 5 | 2442.183 | 498.77
20 | 5 | 2442.691 | 495.81
20 | 5 | 2443.191 | 496.87
20 | 5 | 2443.691 | 500
20 | 5 | 2444.191 | 501.48
20 | 5 | 2444.702 | 501.88
20 | 6 | 2409.43 | 505.79
20 | 6 | 2409.93 | 500.29
20 | 6 | 2410.43 | 494.93
20 | 6 | 2410.93 | 489.01
20 | 6 | 2411.43 | 484.54
20 | 6 | 2411.943 | 482.45
20 | 6 | 2412.443 | 480.74
20 | 6 | 2412.943 | 478.48
20 | 6 | 2413.455 | 476.27
20 | 6 | 2413.955 | 474.64
20 | 6 | 2414.455 | 471.07
20 | 6 | 2414.967 | 468.66
20 | 6 | 2415.467 | 470.21
20 | 6 | 2415.967 | 470.74
20 | 6 | 2416.467 | 472.01
20 | 6 | 2416.967 | 473.31
20 | 6 | 2417.476 | 473.1
20 | 6 | 2417.986 | 473.93
20 | 6 | 2418.499 | 475.35
20 | 6 | 2418.999 | 477.69
20 | 6 | 2419.499 | 480.34
20 | 6 | 2419.999 | 480.81
20 | 6 | 2420.499 | 482.09
20 | 6 | 2421.006 | 482.83
20 | 6 | 2421.519 | 482.19
20 | 6 | 2422.019 | 481.74
20 | 6 | 2422.519 | 483.96
20 | 6 | 2423.023 | 486.01
20 | 6 | 2423.523 | 487.95
20 | 6 | 2424.023 | 489.73
20 | 6 | 2424.523 | 490.64
20 | 6 | 2425.029 | 491.41
20 | 6 | 2425.538 | 492.17
20 | 6 | 2426.038 | 493.29
20 | 6 | 2426.551 | 494.49
20 | 6 | 2427.051 | 495.74
20 | 6 | 2427.557 | 496.99
20 | 6 | 2428.067 | 497.13
20 | 6 | 2428.573 | 495.27
20 | 6 | 2429.074 | 494.16
20 | 6 | 2429.583 | 494.39
20 | 6 | 2430.083 | 494.51
20 | 6 | 2430.591 | 495.2
20 | 6 | 2431.091 | 494.04
20 | 6 | 2431.591 | 494.13
20 | 6 | 2432.101 | 492.63
20 | 6 | 2432.601 | 489.68
20 | 6 | 2433.101 | 490.66
20 | 6 | 2433.608 | 491.05
20 | 6 | 2434.108 | 490.36
20 | 6 | 2434.619 | 491.94
20 | 6 | 2435.119 | 492.17
20 | 6 | 2435.619 | 489.79
20 | 6 | 2436.119 | 488.44
20 | 6 | 2436.627 | 489.89
20 | 6 | 2437.139 | 490.67
20 | 6 | 2437.65 | 492.64
20 | 6 | 2438.153 | 492.19
20 | 6 | 2438.653 | 491.56
20 | 6 | 2439.153 | 490.36
20 | 6 | 2439.653 | 487.6
20 | 6 | 2440.164 | 488.81
20 | 6 | 2440.67 | 489.92
20 | 6 | 2441.17 | 490.61
20 | 6 | 2441.68 | 491.46
20 | 6 | 2442.183 | 491.2
20 | 6 | 2442.691 | 489.51
20 | 6 | 2443.191 | 488.53
20 | 6 | 2443.691 | 490.02
20 | 6 | 2444.191 | 491
20 | 6 | 2444.702 | 491.85

## 043 Daten
Plateau | Kanal | Zeit [s] | Durchfluss Mittel [µl/min]
2 | 1 | 193.32 | 483.89
2 | 1 | 193.82 | 481.76
2 | 1 | 194.333 | 481.94
2 | 1 | 194.833 | 481.21
2 | 1 | 195.333 | 478.75
2 | 1 | 195.833 | 477.16
2 | 1 | 196.343 | 473.91
2 | 1 | 196.855 | 472.29
2 | 1 | 197.367 | 471.87
2 | 1 | 197.867 | 471.94
2 | 1 | 198.373 | 471.11
2 | 1 | 198.873 | 470.6
2 | 1 | 199.373 | 469.59
2 | 1 | 199.879 | 467.81
2 | 1 | 200.379 | 466.23
2 | 1 | 200.885 | 465.04
2 | 1 | 201.392 | 465.89
2 | 1 | 201.892 | 465.75
2 | 1 | 202.392 | 465.54
2 | 1 | 202.899 | 464.3
2 | 1 | 203.399 | 463.69
2 | 1 | 203.899 | 463.09
2 | 1 | 204.399 | 464.42
2 | 1 | 204.899 | 465.36
2 | 1 | 205.399 | 463.47
2 | 1 | 205.901 | 464.43
2 | 1 | 206.401 | 463.51
2 | 1 | 206.901 | 463.62
2 | 1 | 207.409 | 462.74
2 | 1 | 207.909 | 465.01
2 | 1 | 208.422 | 466.01
2 | 1 | 208.922 | 465.46
2 | 1 | 209.423 | 465.7
2 | 2 | 175.175 | 486.48
2 | 2 | 175.675 | 490.25
2 | 2 | 176.187 | 498.35
2 | 2 | 176.687 | 504.74
2 | 2 | 177.187 | 507.96
2 | 2 | 177.7 | 510.2
2 | 2 | 178.205 | 511.81
2 | 2 | 178.718 | 511.63
2 | 2 | 179.23 | 513.66
2 | 2 | 179.734 | 518.26
2 | 2 | 180.234 | 522.14
2 | 2 | 180.734 | 523.42
2 | 2 | 181.234 | 523.51
2 | 2 | 181.734 | 523.33
2 | 2 | 182.246 | 521.28
2 | 2 | 182.755 | 521.05
2 | 2 | 183.26 | 524.57
2 | 2 | 183.76 | 526.35
2 | 2 | 184.269 | 526.41
2 | 2 | 184.769 | 525.49
2 | 2 | 185.28 | 523.25
2 | 2 | 185.78 | 520.97
2 | 2 | 186.28 | 518.92
2 | 2 | 186.793 | 522.08
2 | 2 | 187.301 | 521.97
2 | 2 | 187.801 | 521.83
2 | 2 | 188.301 | 519.74
2 | 2 | 188.801 | 518.11
2 | 2 | 189.301 | 513.68
2 | 2 | 189.801 | 512.66
2 | 2 | 190.301 | 515.73
2 | 2 | 190.801 | 516.55
2 | 2 | 191.308 | 516.57
2 | 2 | 191.809 | 514.43
2 | 2 | 192.32 | 513.69
2 | 2 | 192.82 | 510.59
2 | 2 | 193.32 | 507.41
2 | 2 | 193.82 | 510.19
2 | 2 | 194.333 | 512.14
2 | 2 | 194.833 | 512.29
2 | 2 | 195.333 | 510.81
2 | 2 | 195.833 | 510.02
2 | 2 | 196.343 | 506.19
2 | 2 | 196.855 | 504.73
2 | 2 | 197.367 | 508.11
2 | 2 | 197.867 | 509.79
2 | 2 | 198.373 | 508.54
2 | 2 | 198.873 | 508.15
2 | 2 | 199.373 | 506.77
2 | 2 | 199.879 | 504.21
2 | 2 | 200.379 | 502.03
2 | 2 | 200.885 | 505.39
2 | 2 | 201.392 | 507.87
2 | 2 | 201.892 | 507.23
2 | 2 | 202.392 | 506.81
2 | 2 | 202.899 | 504.7
2 | 2 | 203.399 | 502.71
2 | 2 | 203.899 | 499.93
2 | 2 | 204.399 | 504.62
2 | 2 | 204.899 | 506.7
2 | 2 | 205.399 | 505.91
2 | 2 | 205.901 | 505.78
2 | 2 | 206.401 | 505.31
2 | 2 | 206.901 | 502.87
2 | 2 | 207.409 | 499.43
2 | 2 | 207.909 | 504.69
2 | 2 | 208.422 | 505.81
2 | 2 | 208.922 | 505.26
2 | 3 | 188.301 | 517.99
2 | 3 | 188.801 | 516.75
2 | 3 | 189.301 | 429.39
2 | 3 | 189.801 | 515.85
2 | 3 | 190.301 | 510
2 | 3 | 190.801 | 509.49
2 | 3 | 191.308 | 498.15
2 | 3 | 191.809 | 507.67
2 | 3 | 192.32 | 508.77
2 | 3 | 192.82 | 502.68
2 | 3 | 193.32 | 500.81
2 | 3 | 193.82 | 413.17
2 | 3 | 194.333 | 507.49
2 | 3 | 194.833 | 501.97
2 | 3 | 195.333 | 500.07
2 | 3 | 195.833 | 459.75
2 | 3 | 196.343 | 499.23
2 | 3 | 196.855 | 496.43
2 | 3 | 197.367 | 494.8
2 | 3 | 197.867 | 498.7
2 | 3 | 198.373 | 420.11
2 | 3 | 198.873 | 501.95
2 | 3 | 199.373 | 494.45
2 | 3 | 199.879 | 491.66
2 | 3 | 200.379 | 447.02
2 | 3 | 200.885 | 495.45
2 | 3 | 201.392 | 495.59
2 | 3 | 201.892 | 492.32
2 | 3 | 202.392 | 494.26
2 | 3 | 202.899 | 410.89
2 | 3 | 203.399 | 496.21
2 | 3 | 203.899 | 487.11
2 | 3 | 204.399 | 489.01
2 | 3 | 204.899 | 494.4
2 | 3 | 205.399 | 484.44
2 | 3 | 205.901 | 495.55
2 | 3 | 206.401 | 489.91
2 | 3 | 206.901 | 489.31
2 | 3 | 207.409 | 411.38
2 | 3 | 207.909 | 496.84
2 | 3 | 208.422 | 491.65
2 | 3 | 208.922 | 490.36
2 | 4 | 176.687 | 398.59
2 | 4 | 177.187 | 399.43
2 | 4 | 177.7 | 400.37
2 | 4 | 178.205 | 400.56
2 | 4 | 178.718 | 400.77
2 | 4 | 179.23 | 401.33
2 | 4 | 179.734 | 404.52
2 | 4 | 180.234 | 406.33
2 | 4 | 180.734 | 406.88
2 | 4 | 181.234 | 406.81
2 | 4 | 181.734 | 407.54
2 | 4 | 182.246 | 405.52
2 | 4 | 182.755 | 405.49
2 | 4 | 183.26 | 409.53
2 | 4 | 183.76 | 411.19
2 | 4 | 184.269 | 411.51
2 | 4 | 184.769 | 411.77
2 | 4 | 185.28 | 411.29
2 | 4 | 185.78 | 410.2
2 | 4 | 186.28 | 408.71
2 | 4 | 186.793 | 411.97
2 | 4 | 187.301 | 413.91
2 | 4 | 187.801 | 413.42
2 | 4 | 188.301 | 413.17
2 | 4 | 188.801 | 413.05
2 | 4 | 189.301 | 411.59
2 | 4 | 189.801 | 410.81
2 | 4 | 190.301 | 414.28
2 | 4 | 190.801 | 415.71
2 | 4 | 191.308 | 415.49
2 | 4 | 191.809 | 415.65
2 | 4 | 192.32 | 415.04
2 | 4 | 192.82 | 414
2 | 4 | 193.32 | 412.79
2 | 4 | 193.82 | 415.44
2 | 4 | 194.333 | 417.41
2 | 4 | 194.833 | 417.33
2 | 4 | 195.333 | 417.41
2 | 4 | 195.833 | 417.16
2 | 4 | 196.343 | 415.21
2 | 4 | 196.855 | 414.91
2 | 4 | 197.367 | 417.95
2 | 4 | 197.867 | 420.01
2 | 4 | 198.373 | 419.65
2 | 4 | 198.873 | 419.52
2 | 4 | 199.373 | 419.08
2 | 4 | 199.879 | 418.25
2 | 4 | 200.379 | 416.57
2 | 4 | 200.885 | 420.36
2 | 4 | 201.392 | 421.04
2 | 4 | 201.892 | 421.7
2 | 4 | 202.392 | 421.58
2 | 4 | 202.899 | 420.75
2 | 4 | 203.399 | 419.85
2 | 4 | 203.899 | 417.34
2 | 4 | 204.399 | 420.74
2 | 4 | 204.899 | 422.7
2 | 4 | 205.399 | 422.69
2 | 4 | 205.901 | 421.9
2 | 4 | 206.401 | 422.46
2 | 4 | 206.901 | 420.88
2 | 4 | 207.409 | 418.52
2 | 4 | 207.909 | 422.3
2 | 4 | 208.422 | 423.53
2 | 4 | 208.922 | 423.51
2 | 4 | 209.423 | 423.43
2 | 5 | 176.187 | 510.93
2 | 5 | 176.687 | 509.26
2 | 5 | 177.187 | 508.99
2 | 5 | 177.7 | 505.14
2 | 5 | 178.205 | 502.53
2 | 5 | 178.718 | 499.18
2 | 5 | 179.23 | 495.81
2 | 5 | 179.734 | 497.26
2 | 5 | 180.234 | 497.19
2 | 5 | 180.734 | 496.26
2 | 5 | 181.234 | 494.29
2 | 5 | 181.734 | 493.82
2 | 5 | 182.246 | 490.03
2 | 5 | 182.755 | 487.72
2 | 5 | 183.26 | 490.47
2 | 5 | 183.76 | 492.66
2 | 5 | 184.269 | 491.27
2 | 5 | 184.769 | 491.86
2 | 5 | 185.28 | 491.43
2 | 5 | 185.78 | 488.01
2 | 5 | 186.28 | 485.51
2 | 5 | 186.793 | 487.43
2 | 5 | 187.301 | 489.81
2 | 5 | 187.801 | 489.71
2 | 5 | 188.301 | 489.14
2 | 5 | 188.801 | 488.87
2 | 5 | 189.301 | 486.86
2 | 5 | 189.801 | 485.04
2 | 5 | 190.301 | 488.38
2 | 5 | 190.801 | 490.66
2 | 5 | 191.308 | 490.16
2 | 5 | 191.809 | 490.56
2 | 5 | 192.32 | 490.25
2 | 5 | 192.82 | 489.79
2 | 5 | 193.32 | 486.86
2 | 5 | 193.82 | 488.89
2 | 5 | 194.333 | 493.31
2 | 5 | 194.833 | 493.34
2 | 5 | 195.333 | 492.19
2 | 5 | 195.833 | 492.22
2 | 5 | 196.343 | 490.62
2 | 5 | 196.855 | 489.31
2 | 5 | 197.367 | 492.18
2 | 5 | 197.867 | 495.19
2 | 5 | 198.373 | 495.83
2 | 5 | 198.873 | 496.06
2 | 5 | 199.373 | 494.8
2 | 5 | 199.879 | 493.84
2 | 5 | 200.379 | 492.13
2 | 5 | 200.885 | 494.79
2 | 5 | 201.392 | 497.56
2 | 5 | 201.892 | 498.65
2 | 5 | 202.392 | 498.14
2 | 5 | 202.899 | 497.53
2 | 5 | 203.399 | 495.8
2 | 5 | 203.899 | 493.11
2 | 5 | 204.399 | 494.74
2 | 5 | 204.899 | 497.41
2 | 5 | 205.399 | 497.17
2 | 5 | 205.901 | 496.71
2 | 5 | 206.401 | 497.58
2 | 5 | 206.901 | 495.39
2 | 5 | 207.409 | 491.52
2 | 5 | 207.909 | 495.63
2 | 5 | 208.422 | 497.52
2 | 5 | 208.922 | 495.76
2 | 5 | 209.423 | 497.33
2 | 6 | 177.187 | 496.74
2 | 6 | 177.7 | 491.19
2 | 6 | 178.205 | 486.51
2 | 6 | 178.718 | 482.67
2 | 6 | 179.23 | 477.96
2 | 6 | 179.734 | 476.36
2 | 6 | 180.234 | 474.86
2 | 6 | 180.734 | 474.59
2 | 6 | 181.234 | 472.73
2 | 6 | 181.734 | 472.23
2 | 6 | 182.246 | 470.01
2 | 6 | 182.755 | 467.91
2 | 6 | 183.26 | 468.52
2 | 6 | 183.76 | 469.7
2 | 6 | 184.269 | 470.66
2 | 6 | 184.769 | 471.33
2 | 6 | 185.28 | 472.52
2 | 6 | 185.78 | 472.23
2 | 6 | 186.28 | 470.46
2 | 6 | 186.793 | 470.93
2 | 6 | 187.301 | 472.49
2 | 6 | 187.801 | 473.96
2 | 6 | 188.301 | 474.4
2 | 6 | 188.801 | 475.21
2 | 6 | 189.301 | 474.75
2 | 6 | 189.801 | 474.08
2 | 6 | 190.301 | 475.83
2 | 6 | 190.801 | 477.63
2 | 6 | 191.308 | 478.2
2 | 6 | 191.809 | 479.66
2 | 6 | 192.32 | 480.85
2 | 6 | 192.82 | 481.22
2 | 6 | 193.32 | 480.24
2 | 6 | 193.82 | 480.44
2 | 6 | 194.333 | 482.02
2 | 6 | 194.833 | 483.1
2 | 6 | 195.333 | 484.17
2 | 6 | 195.833 | 484.91
2 | 6 | 196.343 | 484.86
2 | 6 | 196.855 | 484.21
2 | 6 | 197.367 | 485.79
2 | 6 | 197.867 | 487.78
2 | 6 | 198.373 | 489.34
2 | 6 | 198.873 | 490.19
2 | 6 | 199.373 | 490.87
2 | 6 | 199.879 | 490.96
2 | 6 | 200.379 | 489.57
2 | 6 | 200.885 | 491.16
2 | 6 | 201.392 | 492.51
2 | 6 | 201.892 | 494
2 | 6 | 202.392 | 494.51
2 | 6 | 202.899 | 494.65
2 | 6 | 203.399 | 493.87
2 | 6 | 203.899 | 490.73
2 | 6 | 204.399 | 490.05
2 | 6 | 204.899 | 491.2
2 | 6 | 205.399 | 491.71
2 | 6 | 205.901 | 490.93
2 | 6 | 206.401 | 491.41
2 | 6 | 206.901 | 490.21
2 | 6 | 207.409 | 488.09
2 | 6 | 207.909 | 487.78
2 | 6 | 208.422 | 489.33
2 | 6 | 208.922 | 490.74
2 | 6 | 209.423 | 491.83
3 | 1 | 312.702 | 489.47
3 | 1 | 313.202 | 485.31
3 | 1 | 313.714 | 484.54
3 | 1 | 314.214 | 482.93
3 | 1 | 314.714 | 482.08
3 | 1 | 315.225 | 479.59
3 | 1 | 315.731 | 477.95
3 | 1 | 316.231 | 476.14
3 | 1 | 316.731 | 474.34
3 | 1 | 317.231 | 475.06
3 | 1 | 317.744 | 473.5
3 | 1 | 318.244 | 472.48
3 | 1 | 318.751 | 471.84
3 | 1 | 319.262 | 471.89
3 | 1 | 319.765 | 469.55
3 | 1 | 320.265 | 468.31
3 | 1 | 320.765 | 468.52
3 | 1 | 321.265 | 469.78
3 | 1 | 321.765 | 470.25
3 | 1 | 322.265 | 469.65
3 | 1 | 322.778 | 469.7
3 | 1 | 323.278 | 468.81
3 | 1 | 323.791 | 466.68
3 | 1 | 324.3 | 465.63
3 | 1 | 324.813 | 466.46
3 | 1 | 325.325 | 466.71
3 | 1 | 325.825 | 466.25
3 | 1 | 326.337 | 467.77
3 | 1 | 326.837 | 466.56
3 | 1 | 327.337 | 466.14
3 | 1 | 327.837 | 466.88
3 | 1 | 328.337 | 467.76
3 | 1 | 328.838 | 467.76
3 | 1 | 329.346 | 468.33
3 | 2 | 295.584 | 484
3 | 2 | 296.084 | 492.32
3 | 2 | 296.584 | 499.29
3 | 2 | 297.084 | 502.89
3 | 2 | 297.591 | 507.65
3 | 2 | 298.091 | 509.91
3 | 2 | 298.591 | 510.51
3 | 2 | 299.091 | 511.13
3 | 2 | 299.602 | 518.01
3 | 2 | 300.102 | 520.64
3 | 2 | 300.602 | 522.57
3 | 2 | 301.103 | 523.54
3 | 2 | 301.61 | 523.53
3 | 2 | 302.114 | 521.79
3 | 2 | 302.627 | 521.4
3 | 2 | 303.127 | 525.32
3 | 2 | 303.627 | 527.11
3 | 2 | 304.127 | 527.91
3 | 2 | 304.627 | 526.38
3 | 2 | 305.127 | 525.23
3 | 2 | 305.627 | 522.19
3 | 2 | 306.127 | 520.74
3 | 2 | 306.627 | 522.01
3 | 2 | 307.14 | 523.87
3 | 2 | 307.646 | 523.64
3 | 2 | 308.146 | 522.38
3 | 2 | 308.646 | 520.31
3 | 2 | 309.159 | 517.05
3 | 2 | 309.659 | 514.03
3 | 2 | 310.159 | 517.36
3 | 2 | 310.659 | 517.93
3 | 2 | 311.172 | 516.65
3 | 2 | 311.683 | 516.65
3 | 2 | 312.189 | 515.17
3 | 2 | 312.702 | 511.85
3 | 2 | 313.202 | 507.21
3 | 2 | 313.714 | 510.97
3 | 2 | 314.214 | 512.44
3 | 2 | 314.714 | 512.24
3 | 2 | 315.225 | 510.65
3 | 2 | 315.731 | 510.27
3 | 2 | 316.231 | 507.41
3 | 2 | 316.731 | 504.59
3 | 2 | 317.231 | 508.2
3 | 2 | 317.744 | 508.85
3 | 2 | 318.244 | 508.93
3 | 2 | 318.751 | 508.25
3 | 2 | 319.262 | 507.41
3 | 2 | 319.765 | 504.34
3 | 2 | 320.265 | 500.71
3 | 2 | 320.765 | 504.84
3 | 2 | 321.265 | 506.92
3 | 2 | 321.765 | 507.23
3 | 2 | 322.265 | 506.45
3 | 2 | 322.778 | 506.37
3 | 2 | 323.278 | 503.87
3 | 2 | 323.791 | 500.44
3 | 2 | 324.3 | 504.69
3 | 2 | 324.813 | 507.56
3 | 2 | 325.325 | 506.69
3 | 2 | 325.825 | 506.2
3 | 2 | 326.337 | 506.17
3 | 2 | 326.837 | 502.49
3 | 2 | 327.337 | 500.6
3 | 2 | 327.837 | 505.59
3 | 2 | 328.337 | 507.36
3 | 2 | 328.838 | 506.37
3 | 2 | 329.346 | 504.98
3 | 3 | 309.659 | 510.04
3 | 3 | 310.159 | 511.02
3 | 3 | 310.659 | 469.81
3 | 3 | 311.172 | 514.83
3 | 3 | 311.683 | 510.49
3 | 3 | 312.189 | 506.19
3 | 3 | 312.702 | 505.64
3 | 3 | 313.202 | 479.69
3 | 3 | 313.714 | 504.12
3 | 3 | 314.214 | 501.3
3 | 3 | 314.714 | 503.61
3 | 3 | 315.225 | 423.27
3 | 3 | 315.731 | 507.15
3 | 3 | 316.231 | 497.51
3 | 3 | 316.731 | 493.16
3 | 3 | 317.231 | 491.76
3 | 3 | 317.744 | 492.06
3 | 3 | 318.244 | 500.49
3 | 3 | 318.751 | 495.93
3 | 3 | 319.262 | 497.18
3 | 3 | 319.765 | 414.77
3 | 3 | 320.265 | 496.83
3 | 3 | 320.765 | 492.09
3 | 3 | 321.265 | 493.35
3 | 3 | 321.765 | 502.71
3 | 3 | 322.265 | 481.08
3 | 3 | 322.778 | 498.17
3 | 3 | 323.278 | 491.73
3 | 3 | 323.791 | 488.99
3 | 3 | 324.3 | 415.37
3 | 3 | 324.813 | 500.1
3 | 3 | 325.325 | 492.83
3 | 3 | 325.825 | 491.01
3 | 3 | 326.337 | 499.85
3 | 3 | 326.837 | 461.93
3 | 3 | 327.337 | 491.29
3 | 3 | 327.837 | 489.4
3 | 3 | 328.337 | 491.97
3 | 3 | 328.838 | 428.51
3 | 4 | 297.591 | 399.22
3 | 4 | 298.091 | 400.11
3 | 4 | 298.591 | 400.39
3 | 4 | 299.091 | 400.77
3 | 4 | 299.602 | 405.39
3 | 4 | 300.102 | 407.55
3 | 4 | 300.602 | 408.03
3 | 4 | 301.103 | 408.73
3 | 4 | 301.61 | 408.32
3 | 4 | 302.114 | 406.99
3 | 4 | 302.627 | 406.69
3 | 4 | 303.127 | 410.34
3 | 4 | 303.627 | 412.46
3 | 4 | 304.127 | 413.13
3 | 4 | 304.627 | 412.98
3 | 4 | 305.127 | 412.85
3 | 4 | 305.627 | 411.9
3 | 4 | 306.127 | 410.91
3 | 4 | 306.627 | 413.67
3 | 4 | 307.14 | 415.58
3 | 4 | 307.646 | 416.31
3 | 4 | 308.146 | 415.62
3 | 4 | 308.646 | 415.44
3 | 4 | 309.159 | 414.11
3 | 4 | 309.659 | 412.65
3 | 4 | 310.159 | 416.19
3 | 4 | 310.659 | 417.35
3 | 4 | 311.172 | 417.35
3 | 4 | 311.683 | 418.09
3 | 4 | 312.189 | 417.9
3 | 4 | 312.702 | 416.16
3 | 4 | 313.202 | 414.16
3 | 4 | 313.714 | 417.45
3 | 4 | 314.214 | 418.54
3 | 4 | 314.714 | 419.14
3 | 4 | 315.225 | 419.03
3 | 4 | 315.731 | 419.19
3 | 4 | 316.231 | 417.19
3 | 4 | 316.731 | 415.06
3 | 4 | 317.231 | 418.3
3 | 4 | 317.744 | 419.88
3 | 4 | 318.244 | 420.05
3 | 4 | 318.751 | 419.58
3 | 4 | 319.262 | 418.99
3 | 4 | 319.765 | 417.42
3 | 4 | 320.265 | 415.39
3 | 4 | 320.765 | 418.72
3 | 4 | 321.265 | 420.19
3 | 4 | 321.765 | 420.62
3 | 4 | 322.265 | 420.5
3 | 4 | 322.778 | 419.85
3 | 4 | 323.278 | 419.27
3 | 4 | 323.791 | 417.18
3 | 4 | 324.3 | 420.16
3 | 4 | 324.813 | 421.45
3 | 4 | 325.325 | 421.13
3 | 4 | 325.825 | 421.66
3 | 4 | 326.337 | 421.22
3 | 4 | 326.837 | 419.49
3 | 4 | 327.337 | 418.03
3 | 4 | 327.837 | 421.98
3 | 4 | 328.337 | 422.57
3 | 4 | 328.838 | 422.97
3 | 4 | 329.346 | 423.12
3 | 5 | 295.076 | 512.19
3 | 5 | 295.584 | 507.67
3 | 5 | 296.084 | 509.02
3 | 5 | 296.584 | 509.3
3 | 5 | 297.084 | 507.38
3 | 5 | 297.591 | 502.47
3 | 5 | 298.091 | 503.52
3 | 5 | 298.591 | 499.57
3 | 5 | 299.091 | 495.85
3 | 5 | 299.602 | 497.73
3 | 5 | 300.102 | 498.14
3 | 5 | 300.602 | 497.64
3 | 5 | 301.103 | 497.21
3 | 5 | 301.61 | 495.26
3 | 5 | 302.114 | 492.65
3 | 5 | 302.627 | 488.89
3 | 5 | 303.127 | 491.14
3 | 5 | 303.627 | 493.44
3 | 5 | 304.127 | 494.21
3 | 5 | 304.627 | 493.73
3 | 5 | 305.127 | 492.24
3 | 5 | 305.627 | 490.41
3 | 5 | 306.127 | 487.01
3 | 5 | 306.627 | 489.74
3 | 5 | 307.14 | 491.31
3 | 5 | 307.646 | 492.28
3 | 5 | 308.146 | 492.05
3 | 5 | 308.646 | 491.47
3 | 5 | 309.159 | 489.48
3 | 5 | 309.659 | 487.01
3 | 5 | 310.159 | 490.29
3 | 5 | 310.659 | 491.74
3 | 5 | 311.172 | 491.77
3 | 5 | 311.683 | 492.55
3 | 5 | 312.189 | 493.23
3 | 5 | 312.702 | 490.69
3 | 5 | 313.202 | 486.96
3 | 5 | 313.714 | 489.85
3 | 5 | 314.214 | 491.77
3 | 5 | 314.714 | 492.39
3 | 5 | 315.225 | 492.35
3 | 5 | 315.731 | 492.41
3 | 5 | 316.231 | 490.31
3 | 5 | 316.731 | 487.38
3 | 5 | 317.231 | 490.39
3 | 5 | 317.744 | 493.15
3 | 5 | 318.244 | 493.78
3 | 5 | 318.751 | 493.21
3 | 5 | 319.262 | 491.75
3 | 5 | 319.765 | 490.58
3 | 5 | 320.265 | 488.41
3 | 5 | 320.765 | 490.59
3 | 5 | 321.265 | 492.42
3 | 5 | 321.765 | 493.76
3 | 5 | 322.265 | 493.41
3 | 5 | 322.778 | 492.79
3 | 5 | 323.278 | 491.83
3 | 5 | 323.791 | 489.19
3 | 5 | 324.3 | 491.23
3 | 5 | 324.813 | 494.21
3 | 5 | 325.325 | 494.35
3 | 5 | 325.825 | 495.24
3 | 5 | 326.337 | 494.44
3 | 5 | 326.837 | 492.45
3 | 5 | 327.337 | 490.05
3 | 5 | 327.837 | 492.95
3 | 5 | 328.337 | 494.96
3 | 5 | 328.838 | 495.36
3 | 5 | 329.346 | 496.07
3 | 6 | 296.584 | 500.23
3 | 6 | 297.084 | 495.64
3 | 6 | 297.591 | 491.05
3 | 6 | 298.091 | 487.74
3 | 6 | 298.591 | 484.24
3 | 6 | 299.091 | 479.91
3 | 6 | 299.602 | 478.99
3 | 6 | 300.102 | 478.39
3 | 6 | 300.602 | 478.47
3 | 6 | 301.103 | 477.94
3 | 6 | 301.61 | 477.02
3 | 6 | 302.114 | 476.31
3 | 6 | 302.627 | 473.59
3 | 6 | 303.127 | 473.12
3 | 6 | 303.627 | 474.46
3 | 6 | 304.127 | 476.31
3 | 6 | 304.627 | 476.82
3 | 6 | 305.127 | 476.47
3 | 6 | 305.627 | 476.41
3 | 6 | 306.127 | 475.6
3 | 6 | 306.627 | 476.24
3 | 6 | 307.14 | 477.03
3 | 6 | 307.646 | 478.39
3 | 6 | 308.146 | 478.84
3 | 6 | 308.646 | 479.68
3 | 6 | 309.159 | 479.39
3 | 6 | 309.659 | 477.64
3 | 6 | 310.159 | 477.9
3 | 6 | 310.659 | 478.97
3 | 6 | 311.172 | 480.15
3 | 6 | 311.683 | 481.17
3 | 6 | 312.189 | 482.77
3 | 6 | 312.702 | 482.54
3 | 6 | 313.202 | 481.29
3 | 6 | 313.714 | 482.1
3 | 6 | 314.214 | 482.46
3 | 6 | 314.714 | 482.98
3 | 6 | 315.225 | 482.77
3 | 6 | 315.731 | 483.9
3 | 6 | 316.231 | 483.2
3 | 6 | 316.731 | 481.72
3 | 6 | 317.231 | 482.59
3 | 6 | 317.744 | 484.51
3 | 6 | 318.244 | 485.03
3 | 6 | 318.751 | 486.32
3 | 6 | 319.262 | 485.88
3 | 6 | 319.765 | 486.01
3 | 6 | 320.265 | 483.69
3 | 6 | 320.765 | 483.28
3 | 6 | 321.265 | 483.76
3 | 6 | 321.765 | 485.22
3 | 6 | 322.265 | 485.64
3 | 6 | 322.778 | 486.12
3 | 6 | 323.278 | 486.4
3 | 6 | 323.791 | 484.44
3 | 6 | 324.3 | 484.71
3 | 6 | 324.813 | 486.22
3 | 6 | 325.325 | 487.17
3 | 6 | 325.825 | 488.4
3 | 6 | 326.337 | 488.89
3 | 6 | 326.837 | 488.44
3 | 6 | 327.337 | 486.21
3 | 6 | 327.837 | 487.19
3 | 6 | 328.337 | 487.41
3 | 6 | 328.838 | 487.66
3 | 6 | 329.346 | 489.21
4 | 1 | 434.6 | 490.61
4 | 1 | 435.1 | 488.17
4 | 1 | 435.6 | 486.09
4 | 1 | 436.1 | 483.88
4 | 1 | 436.6 | 482.73
4 | 1 | 437.1 | 480.9
4 | 1 | 437.6 | 480.46
4 | 1 | 438.1 | 479.14
4 | 1 | 438.6 | 478.08
4 | 1 | 439.1 | 476.88
4 | 1 | 439.6 | 473.62
4 | 1 | 440.109 | 471.75
4 | 1 | 440.609 | 471.13
4 | 1 | 441.12 | 471.79
4 | 1 | 441.625 | 473.16
4 | 1 | 442.125 | 469.33
4 | 1 | 442.625 | 470.39
4 | 1 | 443.125 | 469.19
4 | 1 | 443.625 | 468.31
4 | 1 | 444.125 | 467.39
4 | 1 | 444.625 | 467.94
4 | 1 | 445.125 | 467.65
4 | 1 | 445.625 | 467.09
4 | 1 | 446.134 | 466.71
4 | 1 | 446.64 | 465.85
4 | 1 | 447.14 | 464
4 | 1 | 447.64 | 464.01
4 | 1 | 448.145 | 464.64
4 | 1 | 448.645 | 463.11
4 | 1 | 449.145 | 464.79
4 | 2 | 416.481 | 492.44
4 | 2 | 416.988 | 497.85
4 | 2 | 417.5 | 501.13
4 | 2 | 418 | 503.86
4 | 2 | 418.512 | 505.07
4 | 2 | 419.012 | 508.88
4 | 2 | 419.512 | 512.88
4 | 2 | 420.012 | 515.53
4 | 2 | 420.524 | 518.53
4 | 2 | 421.037 | 520.46
4 | 2 | 421.537 | 521.52
4 | 2 | 422.037 | 519.5
4 | 2 | 422.548 | 519.21
4 | 2 | 423.048 | 523.9
4 | 2 | 423.548 | 526.45
4 | 2 | 424.048 | 525.64
4 | 2 | 424.548 | 526.92
4 | 2 | 425.048 | 525.64
4 | 2 | 425.548 | 523.5
4 | 2 | 426.058 | 520.89
4 | 2 | 426.558 | 524.31
4 | 2 | 427.058 | 526.06
4 | 2 | 427.571 | 525.94
4 | 2 | 428.071 | 525.91
4 | 2 | 428.577 | 522.99
4 | 2 | 429.077 | 520.54
4 | 2 | 429.585 | 518.67
4 | 2 | 430.085 | 522.31
4 | 2 | 430.592 | 521.52
4 | 2 | 431.1 | 519.77
4 | 2 | 431.6 | 518.94
4 | 2 | 432.1 | 519.36
4 | 2 | 432.6 | 516.08
4 | 2 | 433.1 | 513.19
4 | 2 | 433.6 | 515.87
4 | 2 | 434.1 | 517.79
4 | 2 | 434.6 | 517.58
4 | 2 | 435.1 | 515.6
4 | 2 | 435.6 | 514.06
4 | 2 | 436.1 | 511.58
4 | 2 | 436.6 | 509.49
4 | 2 | 437.1 | 511.34
4 | 2 | 437.6 | 513.54
4 | 2 | 438.1 | 514.05
4 | 2 | 438.6 | 512.76
4 | 2 | 439.1 | 511.81
4 | 2 | 439.6 | 507.64
4 | 2 | 440.109 | 504.12
4 | 2 | 440.609 | 507.46
4 | 2 | 441.12 | 509.01
4 | 2 | 441.625 | 511.09
4 | 2 | 442.125 | 508.64
4 | 2 | 442.625 | 508.68
4 | 2 | 443.125 | 504.71
4 | 2 | 443.625 | 501.54
4 | 2 | 444.125 | 505.04
4 | 2 | 444.625 | 506.76
4 | 2 | 445.125 | 507.2
4 | 2 | 445.625 | 506.04
4 | 2 | 446.134 | 504.91
4 | 2 | 446.64 | 502.04
4 | 2 | 447.14 | 498.74
4 | 2 | 447.64 | 502.74
4 | 2 | 448.145 | 504.69
4 | 2 | 448.645 | 503.54
4 | 2 | 449.145 | 504.59
4 | 3 | 429.585 | 517.67
4 | 3 | 430.085 | 528.65
4 | 3 | 430.592 | 494.11
4 | 3 | 431.1 | 519.31
4 | 3 | 431.6 | 513.19
4 | 3 | 432.1 | 515.67
4 | 3 | 432.6 | 427.5
4 | 3 | 433.1 | 515.45
4 | 3 | 433.6 | 509.2
4 | 3 | 434.1 | 509.26
4 | 3 | 434.6 | 506.31
4 | 3 | 435.1 | 503.68
4 | 3 | 435.6 | 508.97
4 | 3 | 436.1 | 502.53
4 | 3 | 436.6 | 501.61
4 | 3 | 437.1 | 416.89
4 | 3 | 437.6 | 510.44
4 | 3 | 438.1 | 504.37
4 | 3 | 438.6 | 503.16
4 | 3 | 439.1 | 506.31
4 | 3 | 439.6 | 490.91
4 | 3 | 440.109 | 498.33
4 | 3 | 440.609 | 495.79
4 | 3 | 441.12 | 497.73
4 | 3 | 441.625 | 416.65
4 | 3 | 442.125 | 506.12
4 | 3 | 442.625 | 498.68
4 | 3 | 443.125 | 493.99
4 | 3 | 443.625 | 501.04
4 | 3 | 444.125 | 469.92
4 | 3 | 444.625 | 499.85
4 | 3 | 445.125 | 495.64
4 | 3 | 445.625 | 494.63
4 | 3 | 446.134 | 423.53
4 | 3 | 446.64 | 498.96
4 | 3 | 447.14 | 489.36
4 | 3 | 447.64 | 489.49
4 | 3 | 448.145 | 495.9
4 | 3 | 448.645 | 426.76
4 | 4 | 419.512 | 403.89
4 | 4 | 420.012 | 405.39
4 | 4 | 420.524 | 406.69
4 | 4 | 421.037 | 407.11
4 | 4 | 421.537 | 407.89
4 | 4 | 422.037 | 407.19
4 | 4 | 422.548 | 406.81
4 | 4 | 423.048 | 409.86
4 | 4 | 423.548 | 411.79
4 | 4 | 424.048 | 412.23
4 | 4 | 424.548 | 412.58
4 | 4 | 425.048 | 412.35
4 | 4 | 425.548 | 413.04
4 | 4 | 426.058 | 412.32
4 | 4 | 426.558 | 415.81
4 | 4 | 427.058 | 417.37
4 | 4 | 427.571 | 418.21
4 | 4 | 428.071 | 418.01
4 | 4 | 428.577 | 417.72
4 | 4 | 429.077 | 416.49
4 | 4 | 429.585 | 415.28
4 | 4 | 430.085 | 418.99
4 | 4 | 430.592 | 420.9
4 | 4 | 431.1 | 420.64
4 | 4 | 431.6 | 422.19
4 | 4 | 432.1 | 420.41
4 | 4 | 432.6 | 419.74
4 | 4 | 433.1 | 417.54
4 | 4 | 433.6 | 420.7
4 | 4 | 434.1 | 421.68
4 | 4 | 434.6 | 422.57
4 | 4 | 435.1 | 421.7
4 | 4 | 435.6 | 421.21
4 | 4 | 436.1 | 420.36
4 | 4 | 436.6 | 418.57
4 | 4 | 437.1 | 421.76
4 | 4 | 437.6 | 422.95
4 | 4 | 438.1 | 423.72
4 | 4 | 438.6 | 423.56
4 | 4 | 439.1 | 423.06
4 | 4 | 439.6 | 422.01
4 | 4 | 440.109 | 419.15
4 | 4 | 440.609 | 422.26
4 | 4 | 441.12 | 423.15
4 | 4 | 441.625 | 424.52
4 | 4 | 442.125 | 423.75
4 | 4 | 442.625 | 423.37
4 | 4 | 443.125 | 421.26
4 | 4 | 443.625 | 419.13
4 | 4 | 444.125 | 422.09
4 | 4 | 444.625 | 422.84
4 | 4 | 445.125 | 424.04
4 | 4 | 445.625 | 423.67
4 | 4 | 446.134 | 423.11
4 | 4 | 446.64 | 421.46
4 | 4 | 447.14 | 418.68
4 | 4 | 447.64 | 422.17
4 | 4 | 448.145 | 423.36
4 | 4 | 448.645 | 423.71
4 | 4 | 449.145 | 423.35
4 | 5 | 408.422 | 487.21
4 | 5 | 408.922 | 499.19
4 | 5 | 409.426 | 506.13
4 | 5 | 409.938 | 513.03
4 | 5 | 410.45 | 515.88
4 | 5 | 410.95 | 517.39
4 | 5 | 411.45 | 516.94
4 | 5 | 411.95 | 514.46
4 | 5 | 412.463 | 516.35
4 | 5 | 412.963 | 517.46
4 | 5 | 413.463 | 515.08
4 | 5 | 413.968 | 513.77
4 | 5 | 414.471 | 510.92
4 | 5 | 414.981 | 507.33
4 | 5 | 415.481 | 503.71
4 | 5 | 415.981 | 504.18
4 | 5 | 416.481 | 503.81
4 | 5 | 416.988 | 503.33
4 | 5 | 417.5 | 500.56
4 | 5 | 418 | 499.54
4 | 5 | 418.512 | 496.68
4 | 5 | 419.012 | 495.34
4 | 5 | 419.512 | 496.14
4 | 5 | 420.012 | 496.59
4 | 5 | 420.524 | 496.83
4 | 5 | 421.037 | 495.67
4 | 5 | 421.537 | 493.7
4 | 5 | 422.037 | 492.2
4 | 5 | 422.548 | 490.78
4 | 5 | 423.048 | 492.51
4 | 5 | 423.548 | 493.2
4 | 5 | 424.048 | 493.42
4 | 5 | 424.548 | 493.32
4 | 5 | 425.048 | 492.35
4 | 5 | 425.548 | 491.97
4 | 5 | 426.058 | 485.81
4 | 5 | 426.558 | 481.24
4 | 5 | 427.058 | 488.95
4 | 5 | 427.571 | 498.19
4 | 5 | 428.071 | 494.37
4 | 5 | 428.577 | 494.56
4 | 5 | 429.077 | 492.73
4 | 5 | 429.585 | 489.49
4 | 5 | 430.085 | 493.19
4 | 5 | 430.592 | 495.17
4 | 5 | 431.1 | 497.05
4 | 5 | 431.6 | 499.66
4 | 5 | 432.1 | 493.96
4 | 5 | 432.6 | 495.6
4 | 5 | 433.1 | 491.74
4 | 5 | 433.6 | 494.29
4 | 5 | 434.1 | 496.25
4 | 5 | 434.6 | 496.91
4 | 5 | 435.1 | 496.98
4 | 5 | 435.6 | 496.1
4 | 5 | 436.1 | 494.94
4 | 5 | 436.6 | 492.16
4 | 5 | 437.1 | 495.19
4 | 5 | 437.6 | 496.14
4 | 5 | 438.1 | 498.06
4 | 5 | 438.6 | 498.02
4 | 5 | 439.1 | 497.49
4 | 5 | 439.6 | 495.18
4 | 5 | 440.109 | 491.61
4 | 5 | 440.609 | 494.49
4 | 5 | 441.12 | 495.84
4 | 5 | 441.625 | 499.29
4 | 5 | 442.125 | 496.54
4 | 5 | 442.625 | 497.01
4 | 5 | 443.125 | 494.09
4 | 5 | 443.625 | 490.87
4 | 5 | 444.125 | 493.56
4 | 5 | 444.625 | 493.87
4 | 5 | 445.125 | 494.31
4 | 5 | 445.625 | 494.49
4 | 5 | 446.134 | 494.47
4 | 5 | 446.64 | 491.57
4 | 5 | 447.14 | 488.84
4 | 5 | 447.64 | 492.22
4 | 5 | 448.145 | 494.08
4 | 5 | 448.645 | 494.12
4 | 5 | 449.145 | 493.51
4 | 6 | 415.981 | 501.86
4 | 6 | 416.481 | 498.74
4 | 6 | 416.988 | 496.07
4 | 6 | 417.5 | 492.52
4 | 6 | 418 | 489.01
4 | 6 | 418.512 | 485.51
4 | 6 | 419.012 | 484.25
4 | 6 | 419.512 | 481.36
4 | 6 | 420.012 | 479.83
4 | 6 | 420.524 | 480.08
4 | 6 | 421.037 | 479.19
4 | 6 | 421.537 | 478.86
4 | 6 | 422.037 | 477.33
4 | 6 | 422.548 | 475.79
4 | 6 | 423.048 | 475.51
4 | 6 | 423.548 | 476.19
4 | 6 | 424.048 | 477.31
4 | 6 | 424.548 | 478.58
4 | 6 | 425.048 | 478.94
4 | 6 | 425.548 | 478.56
4 | 6 | 426.058 | 478.01
4 | 6 | 426.558 | 478.62
4 | 6 | 427.058 | 479.96
4 | 6 | 427.571 | 482.44
4 | 6 | 428.071 | 483.5
4 | 6 | 428.577 | 484.58
4 | 6 | 429.077 | 484.48
4 | 6 | 429.585 | 482.53
4 | 6 | 430.085 | 484.22
4 | 6 | 430.592 | 485.29
4 | 6 | 431.1 | 487.02
4 | 6 | 431.6 | 488.17
4 | 6 | 432.1 | 487.97
4 | 6 | 432.6 | 488.56
4 | 6 | 433.1 | 486.82
4 | 6 | 433.6 | 486.59
4 | 6 | 434.1 | 487.96
4 | 6 | 434.6 | 489.53
4 | 6 | 435.1 | 490.56
4 | 6 | 435.6 | 490.56
4 | 6 | 436.1 | 490.3
4 | 6 | 436.6 | 487.72
4 | 6 | 437.1 | 487.94
4 | 6 | 437.6 | 488.83
4 | 6 | 438.1 | 490.89
4 | 6 | 438.6 | 491.06
4 | 6 | 439.1 | 492.5
4 | 6 | 439.6 | 492.06
4 | 6 | 440.109 | 490.47
4 | 6 | 440.609 | 489.69
4 | 6 | 441.12 | 490.19
4 | 6 | 441.625 | 492.85
4 | 6 | 442.125 | 491.94
4 | 6 | 442.625 | 491.6
4 | 6 | 443.125 | 490.22
4 | 6 | 443.625 | 488.06
4 | 6 | 444.125 | 488.46
4 | 6 | 444.625 | 487.11
4 | 6 | 445.125 | 487.56
4 | 6 | 445.625 | 487.59
4 | 6 | 446.134 | 488.25
4 | 6 | 446.64 | 487.4
4 | 6 | 447.14 | 484.28
4 | 6 | 447.64 | 484.84
4 | 6 | 448.145 | 485.61
4 | 6 | 448.645 | 485.97
4 | 6 | 449.145 | 487.06
4 | 6 | 449.656 | 487.29
5 | 1 | 552.833 | 493.01
5 | 1 | 553.333 | 491.84
5 | 1 | 553.833 | 489.58
5 | 1 | 554.333 | 488.37
5 | 1 | 554.846 | 486.76
5 | 1 | 555.346 | 484.24
5 | 1 | 555.846 | 483.04
5 | 1 | 556.359 | 479.43
5 | 1 | 556.859 | 478.69
5 | 1 | 557.365 | 478.44
5 | 1 | 557.865 | 479.54
5 | 1 | 558.365 | 476.57
5 | 1 | 558.865 | 476.72
5 | 1 | 559.365 | 475.55
5 | 1 | 559.865 | 473.82
5 | 1 | 560.375 | 473.24
5 | 1 | 560.875 | 472.65
5 | 1 | 561.375 | 472.94
5 | 1 | 561.875 | 472.91
5 | 1 | 562.375 | 472.45
5 | 1 | 562.879 | 471.08
5 | 1 | 563.379 | 470.01
5 | 1 | 563.879 | 470.4
5 | 1 | 564.383 | 470.44
5 | 1 | 564.883 | 471.81
5 | 1 | 565.383 | 471.1
5 | 1 | 565.894 | 472.33
5 | 1 | 566.406 | 472.26
5 | 1 | 566.907 | 471.78
5 | 1 | 567.407 | 471.29
5 | 1 | 567.907 | 472.89
5 | 1 | 568.407 | 473.14
5 | 1 | 568.914 | 473.13
5 | 1 | 569.414 | 472.77
5 | 2 | 536.745 | 491.86
5 | 2 | 537.245 | 495.92
5 | 2 | 537.746 | 498.81
5 | 2 | 538.246 | 501.14
5 | 2 | 538.753 | 500.11
5 | 2 | 539.266 | 506.38
5 | 2 | 539.766 | 511.16
5 | 2 | 540.27 | 513.68
5 | 2 | 540.77 | 515.57
5 | 2 | 541.277 | 516.37
5 | 2 | 541.777 | 515.84
5 | 2 | 542.277 | 514.21
5 | 2 | 542.777 | 516.91
5 | 2 | 543.277 | 518.69
5 | 2 | 543.777 | 519.7
5 | 2 | 544.277 | 520.47
5 | 2 | 544.777 | 520.24
5 | 2 | 545.277 | 518.67
5 | 2 | 545.777 | 516.1
5 | 2 | 546.286 | 518.59
5 | 2 | 546.786 | 520.58
5 | 2 | 547.286 | 520.56
5 | 2 | 547.791 | 520.57
5 | 2 | 548.291 | 520.51
5 | 2 | 548.803 | 519.31
5 | 2 | 549.303 | 515.63
5 | 2 | 549.81 | 518.24
5 | 2 | 550.31 | 519.71
5 | 2 | 550.82 | 520.18
5 | 2 | 551.32 | 520.37
5 | 2 | 551.829 | 517.35
5 | 2 | 552.329 | 514.94
5 | 2 | 552.833 | 512.03
5 | 2 | 553.333 | 513.89
5 | 2 | 553.833 | 515.37
5 | 2 | 554.333 | 515.5
5 | 2 | 554.846 | 514.74
5 | 2 | 555.346 | 514.08
5 | 2 | 555.846 | 513.55
5 | 2 | 556.359 | 508.59
5 | 2 | 556.859 | 511.61
5 | 2 | 557.365 | 513.91
5 | 2 | 557.865 | 514.96
5 | 2 | 558.365 | 512.91
5 | 2 | 558.865 | 512.39
5 | 2 | 559.365 | 510.91
5 | 2 | 559.865 | 507.31
5 | 2 | 560.375 | 508.85
5 | 2 | 560.875 | 510.09
5 | 2 | 561.375 | 510.71
5 | 2 | 561.875 | 509.89
5 | 2 | 562.375 | 509.93
5 | 2 | 562.879 | 507.14
5 | 2 | 563.379 | 504.3
5 | 2 | 563.879 | 507.04
5 | 2 | 564.383 | 508.83
5 | 2 | 564.883 | 509.9
5 | 2 | 565.383 | 508.78
5 | 2 | 565.894 | 508.85
5 | 2 | 566.406 | 506.63
5 | 2 | 566.907 | 502.98
5 | 2 | 567.407 | 503.7
5 | 2 | 567.907 | 507.09
5 | 2 | 568.407 | 507.77
5 | 2 | 568.914 | 507.65
5 | 2 | 569.414 | 507.58
5 | 3 | 547.286 | 443.94
5 | 3 | 547.791 | 529.6
5 | 3 | 548.291 | 521.23
5 | 3 | 548.803 | 519.45
5 | 3 | 549.303 | 442.63
5 | 3 | 549.81 | 523.89
5 | 3 | 550.31 | 517.74
5 | 3 | 550.82 | 515.79
5 | 3 | 551.32 | 521.44
5 | 3 | 551.829 | 502.34
5 | 3 | 552.329 | 512.98
5 | 3 | 552.833 | 506.13
5 | 3 | 553.333 | 508.23
5 | 3 | 553.833 | 421.19
5 | 3 | 554.333 | 514.29
5 | 3 | 554.846 | 507.25
5 | 3 | 555.346 | 505.86
5 | 3 | 555.846 | 475.49
5 | 3 | 556.359 | 503.27
5 | 3 | 556.859 | 504.14
5 | 3 | 557.365 | 503.17
5 | 3 | 557.865 | 507.16
5 | 3 | 558.365 | 420.94
5 | 3 | 558.865 | 509.23
5 | 3 | 559.365 | 501.61
5 | 3 | 559.865 | 498.41
5 | 3 | 560.375 | 456.41
5 | 3 | 560.875 | 503.71
5 | 3 | 561.375 | 503.01
5 | 3 | 561.875 | 499.2
5 | 3 | 562.375 | 501.21
5 | 3 | 562.879 | 415.89
5 | 3 | 563.379 | 501.09
5 | 3 | 563.879 | 495.96
5 | 3 | 564.383 | 497.12
5 | 3 | 564.883 | 479
5 | 3 | 565.383 | 499.04
5 | 3 | 565.894 | 502.35
5 | 3 | 566.406 | 497.14
5 | 3 | 566.907 | 496.35
5 | 3 | 567.407 | 408.06
5 | 3 | 567.907 | 504.05
5 | 3 | 568.407 | 498.51
5 | 3 | 568.914 | 497.24
5 | 3 | 569.414 | 480.11
5 | 4 | 539.766 | 404.12
5 | 4 | 540.27 | 405.74
5 | 4 | 540.77 | 407.11
5 | 4 | 541.277 | 407.31
5 | 4 | 541.777 | 407.26
5 | 4 | 542.277 | 406.65
5 | 4 | 542.777 | 408.61
5 | 4 | 543.277 | 411.25
5 | 4 | 543.777 | 412.81
5 | 4 | 544.277 | 413.21
5 | 4 | 544.777 | 413.6
5 | 4 | 545.277 | 412.73
5 | 4 | 545.777 | 411.51
5 | 4 | 546.286 | 413.51
5 | 4 | 546.786 | 415.61
5 | 4 | 547.286 | 417.05
5 | 4 | 547.791 | 417.57
5 | 4 | 548.291 | 417.79
5 | 4 | 548.803 | 417
5 | 4 | 549.303 | 415.49
5 | 4 | 549.81 | 418.05
5 | 4 | 550.31 | 419.89
5 | 4 | 550.82 | 420.04
5 | 4 | 551.32 | 421.16
5 | 4 | 551.829 | 420.65
5 | 4 | 552.329 | 419.83
5 | 4 | 552.833 | 418.01
5 | 4 | 553.333 | 420.24
5 | 4 | 553.833 | 421.77
5 | 4 | 554.333 | 422.72
5 | 4 | 554.846 | 422.15
5 | 4 | 555.346 | 423.21
5 | 4 | 555.846 | 422.36
5 | 4 | 556.359 | 420.01
5 | 4 | 556.859 | 422.48
5 | 4 | 557.365 | 424.67
5 | 4 | 557.865 | 425.24
5 | 4 | 558.365 | 425.26
5 | 4 | 558.865 | 425.31
5 | 4 | 559.365 | 424.49
5 | 4 | 559.865 | 421.89
5 | 4 | 560.375 | 422.88
5 | 4 | 560.875 | 424.81
5 | 4 | 561.375 | 425.62
5 | 4 | 561.875 | 425.15
5 | 4 | 562.375 | 425.75
5 | 4 | 562.879 | 423.97
5 | 4 | 563.379 | 422.01
5 | 4 | 563.879 | 423.81
5 | 4 | 564.383 | 425.75
5 | 4 | 564.883 | 426.89
5 | 4 | 565.383 | 425.7
5 | 4 | 565.894 | 425.84
5 | 4 | 566.406 | 424.9
5 | 4 | 566.907 | 422.92
5 | 4 | 567.407 | 423.64
5 | 4 | 567.907 | 425.86
5 | 4 | 568.407 | 426.23
5 | 4 | 568.914 | 425.94
5 | 4 | 569.414 | 425.53
5 | 5 | 528.221 | 480.7
5 | 5 | 528.721 | 492.1
5 | 5 | 529.221 | 501.74
5 | 5 | 529.721 | 507.79
5 | 5 | 530.23 | 511.29
5 | 5 | 530.733 | 514.69
5 | 5 | 531.233 | 515.13
5 | 5 | 531.733 | 513.62
5 | 5 | 532.233 | 513.68
5 | 5 | 532.733 | 514.44
5 | 5 | 533.233 | 513.57
5 | 5 | 533.733 | 511.54
5 | 5 | 534.233 | 509.86
5 | 5 | 534.742 | 506.43
5 | 5 | 535.242 | 502.35
5 | 5 | 535.742 | 502.43
5 | 5 | 536.245 | 501.85
5 | 5 | 536.745 | 501.67
5 | 5 | 537.245 | 499.71
5 | 5 | 537.746 | 497.64
5 | 5 | 538.246 | 495.94
5 | 5 | 538.753 | 492.69
5 | 5 | 539.266 | 492.81
5 | 5 | 539.766 | 494.25
5 | 5 | 540.27 | 494.75
5 | 5 | 540.77 | 494.88
5 | 5 | 541.277 | 493.77
5 | 5 | 541.777 | 492.35
5 | 5 | 542.277 | 489.9
5 | 5 | 542.777 | 489.31
5 | 5 | 543.277 | 491.19
5 | 5 | 543.777 | 492.54
5 | 5 | 544.277 | 492.93
5 | 5 | 544.777 | 492.65
5 | 5 | 545.277 | 490.41
5 | 5 | 545.777 | 489.38
5 | 5 | 546.286 | 488.84
5 | 5 | 546.786 | 492.16
5 | 5 | 547.286 | 493.39
5 | 5 | 547.791 | 493.67
5 | 5 | 548.291 | 493.5
5 | 5 | 548.803 | 492.05
5 | 5 | 549.303 | 489.74
5 | 5 | 549.81 | 490.84
5 | 5 | 550.31 | 493.77
5 | 5 | 550.82 | 494.27
5 | 5 | 551.32 | 495.37
5 | 5 | 551.829 | 495.3
5 | 5 | 552.329 | 493.42
5 | 5 | 552.833 | 491.17
5 | 5 | 553.333 | 492.07
5 | 5 | 553.833 | 494.72
5 | 5 | 554.333 | 484.22
5 | 5 | 554.846 | 496.79
5 | 5 | 555.346 | 496.2
5 | 5 | 555.846 | 495.76
5 | 5 | 556.359 | 492.05
5 | 5 | 556.859 | 494.08
5 | 5 | 557.365 | 496.41
5 | 5 | 557.865 | 499.12
5 | 5 | 558.365 | 498.95
5 | 5 | 558.865 | 499.06
5 | 5 | 559.365 | 498.71
5 | 5 | 559.865 | 495.08
5 | 5 | 560.375 | 493.57
5 | 5 | 560.875 | 497.33
5 | 5 | 561.375 | 498.44
5 | 5 | 561.875 | 497.59
5 | 5 | 562.375 | 497.97
5 | 5 | 562.879 | 496.97
5 | 5 | 563.379 | 493.73
5 | 5 | 563.879 | 493.69
5 | 5 | 564.383 | 495.91
5 | 5 | 564.883 | 498.19
5 | 5 | 565.383 | 496.04
5 | 5 | 565.894 | 497.47
5 | 5 | 566.406 | 495.09
5 | 5 | 566.907 | 491.65
5 | 5 | 567.407 | 492.25
5 | 5 | 567.907 | 494.9
5 | 5 | 568.407 | 496.07
5 | 5 | 568.914 | 495.49
5 | 5 | 569.414 | 495.27
5 | 6 | 535.742 | 500.77
5 | 6 | 536.245 | 496.59
5 | 6 | 536.745 | 492.76
5 | 6 | 537.245 | 489.97
5 | 6 | 537.746 | 487.01
5 | 6 | 538.246 | 483.89
5 | 6 | 538.753 | 481.11
5 | 6 | 539.266 | 479.05
5 | 6 | 539.766 | 479.1
5 | 6 | 540.27 | 479.25
5 | 6 | 540.77 | 480.1
5 | 6 | 541.277 | 479.49
5 | 6 | 541.777 | 479.12
5 | 6 | 542.277 | 478.23
5 | 6 | 542.777 | 475.91
5 | 6 | 543.277 | 476.74
5 | 6 | 543.777 | 478.59
5 | 6 | 544.277 | 479.49
5 | 6 | 544.777 | 479.96
5 | 6 | 545.277 | 479.48
5 | 6 | 545.777 | 478.94
5 | 6 | 546.286 | 478.43
5 | 6 | 546.786 | 479.31
5 | 6 | 547.286 | 480.69
5 | 6 | 547.791 | 481.66
5 | 6 | 548.291 | 482.29
5 | 6 | 548.803 | 482.75
5 | 6 | 549.303 | 482.17
5 | 6 | 549.81 | 481.91
5 | 6 | 550.31 | 483.66
5 | 6 | 550.82 | 484.18
5 | 6 | 551.32 | 486.81
5 | 6 | 551.829 | 487.52
5 | 6 | 552.329 | 487.91
5 | 6 | 552.833 | 486.99
5 | 6 | 553.333 | 486.14
5 | 6 | 553.833 | 487.57
5 | 6 | 554.333 | 488.57
5 | 6 | 554.846 | 488.36
5 | 6 | 555.346 | 489.51
5 | 6 | 555.846 | 490.44
5 | 6 | 556.359 | 488.78
5 | 6 | 556.859 | 489.11
5 | 6 | 557.365 | 490.07
5 | 6 | 557.865 | 491.44
5 | 6 | 558.365 | 492.39
5 | 6 | 558.865 | 493.09
5 | 6 | 559.365 | 493.19
5 | 6 | 559.865 | 492.27
5 | 6 | 560.375 | 489.96
5 | 6 | 560.875 | 490.86
5 | 6 | 561.375 | 491.98
5 | 6 | 561.875 | 492.06
5 | 6 | 562.375 | 492.72
5 | 6 | 562.879 | 491.75
5 | 6 | 563.379 | 490.19
5 | 6 | 563.879 | 489.36
5 | 6 | 564.383 | 489.68
5 | 6 | 564.883 | 490.57
5 | 6 | 565.383 | 490.81
5 | 6 | 565.894 | 491.47
5 | 6 | 566.406 | 490.69
5 | 6 | 566.907 | 488.93
5 | 6 | 567.407 | 487.16
5 | 6 | 567.907 | 488.19
5 | 6 | 568.407 | 489.19
5 | 6 | 568.914 | 489.61
5 | 6 | 569.414 | 489.06
6 | 1 | 672.574 | 488.67
6 | 1 | 673.074 | 485.81
6 | 1 | 673.583 | 483.97
6 | 1 | 674.091 | 484.29
6 | 1 | 674.591 | 483.67
6 | 1 | 675.091 | 481.91
6 | 1 | 675.591 | 479.82
6 | 1 | 676.091 | 477.79
6 | 1 | 676.591 | 476.16
6 | 1 | 677.101 | 476.97
6 | 1 | 677.606 | 477.4
6 | 1 | 678.106 | 476.14
6 | 1 | 678.606 | 474.5
6 | 1 | 679.106 | 473.5
6 | 1 | 679.606 | 472.04
6 | 1 | 680.119 | 471.8
6 | 1 | 680.629 | 471.81
6 | 1 | 681.129 | 472.11
6 | 1 | 681.636 | 472.29
6 | 1 | 682.143 | 473.21
6 | 1 | 682.649 | 471.63
6 | 1 | 683.149 | 470.87
6 | 1 | 683.649 | 469.97
6 | 1 | 684.156 | 471.18
6 | 1 | 684.656 | 470.54
6 | 1 | 685.156 | 470.37
6 | 1 | 685.656 | 471.24
6 | 1 | 686.162 | 471.82
6 | 1 | 686.662 | 470.89
6 | 1 | 687.162 | 468.26
6 | 1 | 687.662 | 469.07
6 | 1 | 688.174 | 469.81
6 | 1 | 688.686 | 471.43
6 | 1 | 689.186 | 471.13
6 | 2 | 656.998 | 491.34
6 | 2 | 657.498 | 494.82
6 | 2 | 657.998 | 496.41
6 | 2 | 658.498 | 497.23
6 | 2 | 658.998 | 500
6 | 2 | 659.498 | 505.28
6 | 2 | 659.998 | 509.47
6 | 2 | 660.511 | 511.33
6 | 2 | 661.011 | 513.29
6 | 2 | 661.511 | 513.71
6 | 2 | 662.011 | 512.48
6 | 2 | 662.511 | 511.71
6 | 2 | 663.012 | 516.13
6 | 2 | 663.512 | 518.36
6 | 2 | 664.019 | 518.55
6 | 2 | 664.522 | 518.22
6 | 2 | 665.022 | 517.99
6 | 2 | 665.526 | 515.31
6 | 2 | 666.026 | 514.63
6 | 2 | 666.531 | 517.3
6 | 2 | 667.031 | 517.62
6 | 2 | 667.531 | 517.43
6 | 2 | 668.044 | 517.27
6 | 2 | 668.551 | 515.61
6 | 2 | 669.051 | 511.64
6 | 2 | 669.557 | 511.72
6 | 2 | 670.057 | 514.67
6 | 2 | 670.557 | 515.88
6 | 2 | 671.057 | 514.68
6 | 2 | 671.557 | 513.81
6 | 2 | 672.067 | 511.68
6 | 2 | 672.574 | 508.84
6 | 2 | 673.074 | 508.32
6 | 2 | 673.583 | 511.07
6 | 2 | 674.091 | 512.03
6 | 2 | 674.591 | 511.32
6 | 2 | 675.091 | 510.41
6 | 2 | 675.591 | 507.93
6 | 2 | 676.091 | 505.83
6 | 2 | 676.591 | 505.89
6 | 2 | 677.101 | 509.29
6 | 2 | 677.606 | 510.77
6 | 2 | 678.106 | 510.43
6 | 2 | 678.606 | 510.01
6 | 2 | 679.106 | 507.71
6 | 2 | 679.606 | 504.54
6 | 2 | 680.119 | 504.43
6 | 2 | 680.629 | 508.47
6 | 2 | 681.129 | 509.61
6 | 2 | 681.636 | 509.49
6 | 2 | 682.143 | 509.42
6 | 2 | 682.649 | 507.45
6 | 2 | 683.149 | 505.27
6 | 2 | 683.649 | 505.27
6 | 2 | 684.156 | 508.89
6 | 2 | 684.656 | 509.49
6 | 2 | 685.156 | 509.07
6 | 2 | 685.656 | 509.06
6 | 2 | 686.162 | 507.81
6 | 2 | 686.662 | 505.03
6 | 2 | 687.162 | 503.29
6 | 2 | 687.662 | 506.61
6 | 2 | 688.174 | 508.35
6 | 2 | 688.686 | 508.81
6 | 2 | 689.186 | 507.74
6 | 3 | 666.531 | 464.72
6 | 3 | 667.031 | 529.88
6 | 3 | 667.531 | 523.36
6 | 3 | 668.044 | 520.45
6 | 3 | 668.551 | 527.3
6 | 3 | 669.051 | 492.66
6 | 3 | 669.557 | 516.27
6 | 3 | 670.057 | 513.15
6 | 3 | 670.557 | 514.49
6 | 3 | 671.057 | 428.87
6 | 3 | 671.557 | 517.87
6 | 3 | 672.067 | 508.43
6 | 3 | 672.574 | 503.7
6 | 3 | 673.074 | 490.97
6 | 3 | 673.583 | 500.41
6 | 3 | 674.091 | 507.68
6 | 3 | 674.591 | 503.51
6 | 3 | 675.091 | 504.65
6 | 3 | 675.591 | 413.89
6 | 3 | 676.091 | 505.08
6 | 3 | 676.591 | 497.27
6 | 3 | 677.101 | 499.34
6 | 3 | 677.606 | 480.79
6 | 3 | 678.106 | 501.2
6 | 3 | 678.606 | 503.14
6 | 3 | 679.106 | 497.42
6 | 3 | 679.606 | 496.02
6 | 3 | 680.119 | 415.36
6 | 3 | 680.629 | 503.98
6 | 3 | 681.129 | 499.07
6 | 3 | 681.636 | 499.3
6 | 3 | 682.143 | 491.86
6 | 3 | 682.649 | 491.17
6 | 3 | 683.149 | 499.16
6 | 3 | 683.649 | 493.95
6 | 3 | 684.156 | 498.62
6 | 3 | 684.656 | 416.02
6 | 3 | 685.156 | 505.68
6 | 3 | 685.656 | 499
6 | 3 | 686.162 | 497.24
6 | 3 | 686.662 | 504.13
6 | 3 | 687.162 | 478.01
6 | 3 | 687.662 | 498.91
6 | 3 | 688.174 | 495.94
6 | 3 | 688.686 | 497.81
6 | 4 | 659.998 | 403.84
6 | 4 | 660.511 | 405.04
6 | 4 | 661.011 | 405.79
6 | 4 | 661.511 | 406.07
6 | 4 | 662.011 | 405.2
6 | 4 | 662.511 | 405.59
6 | 4 | 663.012 | 409.46
6 | 4 | 663.512 | 410.98
6 | 4 | 664.019 | 411.55
6 | 4 | 664.522 | 412.09
6 | 4 | 665.022 | 412.32
6 | 4 | 665.526 | 411.11
6 | 4 | 666.026 | 411.16
6 | 4 | 666.531 | 414.28
6 | 4 | 667.031 | 414.99
6 | 4 | 667.531 | 415.29
6 | 4 | 668.044 | 416.21
6 | 4 | 668.551 | 415.77
6 | 4 | 669.051 | 414.21
6 | 4 | 669.557 | 414.45
6 | 4 | 670.057 | 417.16
6 | 4 | 670.557 | 418.44
6 | 4 | 671.057 | 418.41
6 | 4 | 671.557 | 419.03
6 | 4 | 672.067 | 418.23
6 | 4 | 672.574 | 416.88
6 | 4 | 673.074 | 416.81
6 | 4 | 673.583 | 419.79
6 | 4 | 674.091 | 420.76
6 | 4 | 674.591 | 420.86
6 | 4 | 675.091 | 419.96
6 | 4 | 675.591 | 419.19
6 | 4 | 676.091 | 418.56
6 | 4 | 676.591 | 418.47
6 | 4 | 677.101 | 421.83
6 | 4 | 677.606 | 423.06
6 | 4 | 678.106 | 422.76
6 | 4 | 678.606 | 422.51
6 | 4 | 679.106 | 422.1
6 | 4 | 679.606 | 420.21
6 | 4 | 680.119 | 420.17
6 | 4 | 680.629 | 423.28
6 | 4 | 681.129 | 424.56
6 | 4 | 681.636 | 424.39
6 | 4 | 682.143 | 424.92
6 | 4 | 682.649 | 422.71
6 | 4 | 683.149 | 421.3
6 | 4 | 683.649 | 421.36
6 | 4 | 684.156 | 424.34
6 | 4 | 684.656 | 425.72
6 | 4 | 685.156 | 425.61
6 | 4 | 685.656 | 425.34
6 | 4 | 686.162 | 425.13
6 | 4 | 686.662 | 424
6 | 4 | 687.162 | 423.21
6 | 4 | 687.662 | 426.37
6 | 4 | 688.174 | 427.97
6 | 4 | 688.686 | 428.21
6 | 4 | 689.186 | 427.46
6 | 4 | 689.686 | 426.29
6 | 5 | 648.95 | 497.63
6 | 5 | 649.463 | 504.49
6 | 5 | 649.963 | 509.6
6 | 5 | 650.467 | 513
6 | 5 | 650.967 | 513.19
6 | 5 | 651.478 | 511
6 | 5 | 651.978 | 509.21
6 | 5 | 652.478 | 510.27
6 | 5 | 652.985 | 510.46
6 | 5 | 653.485 | 508.81
6 | 5 | 653.985 | 507.11
6 | 5 | 654.485 | 504.69
6 | 5 | 654.985 | 500.79
6 | 5 | 655.486 | 498.46
6 | 5 | 655.986 | 498.34
6 | 5 | 656.486 | 498.79
6 | 5 | 656.998 | 497.51
6 | 5 | 657.498 | 496.54
6 | 5 | 657.998 | 494.93
6 | 5 | 658.498 | 491.69
6 | 5 | 658.998 | 488.43
6 | 5 | 659.498 | 491.48
6 | 5 | 659.998 | 492.41
6 | 5 | 660.511 | 492.29
6 | 5 | 661.011 | 492.13
6 | 5 | 661.511 | 490.74
6 | 5 | 662.011 | 487.69
6 | 5 | 662.511 | 485.61
6 | 5 | 663.012 | 488.01
6 | 5 | 663.512 | 490.15
6 | 5 | 664.019 | 490.34
6 | 5 | 664.522 | 489.32
6 | 5 | 665.022 | 488.96
6 | 5 | 665.526 | 486.95
6 | 5 | 666.026 | 485.55
6 | 5 | 666.531 | 488.73
6 | 5 | 667.031 | 489.13
6 | 5 | 667.531 | 489.33
6 | 5 | 668.044 | 491.15
6 | 5 | 668.551 | 490.14
6 | 5 | 669.051 | 488.25
6 | 5 | 669.557 | 487.03
6 | 5 | 670.057 | 490.03
6 | 5 | 670.557 | 491.84
6 | 5 | 671.057 | 492.24
6 | 5 | 671.557 | 492.91
6 | 5 | 672.067 | 491.93
6 | 5 | 672.574 | 490.37
6 | 5 | 673.074 | 489.19
6 | 5 | 673.583 | 491.41
6 | 5 | 674.091 | 493.55
6 | 5 | 674.591 | 493.94
6 | 5 | 675.091 | 493.04
6 | 5 | 675.591 | 492.23
6 | 5 | 676.091 | 489.82
6 | 5 | 676.591 | 489.11
6 | 5 | 677.101 | 492.11
6 | 5 | 677.606 | 495.1
6 | 5 | 678.106 | 494.39
6 | 5 | 678.606 | 494.11
6 | 5 | 679.106 | 493.74
6 | 5 | 679.606 | 490.62
6 | 5 | 680.119 | 490.91
6 | 5 | 680.629 | 493.88
6 | 5 | 681.129 | 494.14
6 | 5 | 681.636 | 494.91
6 | 5 | 682.143 | 494.79
6 | 5 | 682.649 | 493.17
6 | 5 | 683.149 | 491.76
6 | 5 | 683.649 | 491.55
6 | 5 | 684.156 | 494.49
6 | 5 | 684.656 | 496.79
6 | 5 | 685.156 | 497.39
6 | 5 | 685.656 | 497.09
6 | 5 | 686.162 | 496.25
6 | 5 | 686.662 | 493.91
6 | 5 | 687.162 | 492.14
6 | 5 | 687.662 | 495.12
6 | 5 | 688.174 | 497.51
6 | 5 | 688.686 | 498.24
6 | 5 | 689.186 | 497.34
6 | 5 | 689.686 | 495.94
6 | 6 | 654.985 | 500.27
6 | 6 | 655.486 | 493.38
6 | 6 | 655.986 | 490.1
6 | 6 | 656.486 | 486.4
6 | 6 | 656.998 | 484.17
6 | 6 | 657.498 | 482.47
6 | 6 | 657.998 | 480.07
6 | 6 | 658.498 | 477.39
6 | 6 | 658.998 | 473.97
6 | 6 | 659.498 | 474.39
6 | 6 | 659.998 | 474.19
6 | 6 | 660.511 | 474.54
6 | 6 | 661.011 | 474.58
6 | 6 | 661.511 | 474.08
6 | 6 | 662.011 | 472.56
6 | 6 | 662.511 | 470.89
6 | 6 | 663.012 | 471.61
6 | 6 | 663.512 | 472.36
6 | 6 | 664.019 | 473.56
6 | 6 | 664.522 | 474.94
6 | 6 | 665.022 | 474.61
6 | 6 | 665.526 | 474.48
6 | 6 | 666.026 | 473.35
6 | 6 | 666.531 | 474.63
6 | 6 | 667.031 | 476.28
6 | 6 | 667.531 | 477.66
6 | 6 | 668.044 | 479.28
6 | 6 | 668.551 | 479.85
6 | 6 | 669.051 | 479.8
6 | 6 | 669.557 | 478.81
6 | 6 | 670.057 | 480.23
6 | 6 | 670.557 | 481.24
6 | 6 | 671.057 | 482.19
6 | 6 | 671.557 | 483.86
6 | 6 | 672.067 | 484.93
6 | 6 | 672.574 | 483.72
6 | 6 | 673.074 | 482.14
6 | 6 | 673.583 | 483.22
6 | 6 | 674.091 | 484.45
6 | 6 | 674.591 | 485.64
6 | 6 | 675.091 | 485.39
6 | 6 | 675.591 | 484.61
6 | 6 | 676.091 | 483.44
6 | 6 | 676.591 | 482.26
6 | 6 | 677.101 | 482.53
6 | 6 | 677.606 | 484.41
6 | 6 | 678.106 | 486.01
6 | 6 | 678.606 | 486.77
6 | 6 | 679.106 | 486.87
6 | 6 | 679.606 | 485.64
6 | 6 | 680.119 | 484.37
6 | 6 | 680.629 | 486.09
6 | 6 | 681.129 | 486.74
6 | 6 | 681.636 | 487.57
6 | 6 | 682.143 | 488.07
6 | 6 | 682.649 | 488.98
6 | 6 | 683.149 | 489.09
6 | 6 | 683.649 | 487.38
6 | 6 | 684.156 | 488.61
6 | 6 | 684.656 | 490.84
6 | 6 | 685.156 | 491.86
6 | 6 | 685.656 | 491.66
6 | 6 | 686.162 | 491.23
6 | 6 | 686.662 | 490.62
6 | 6 | 687.162 | 488.25
6 | 6 | 687.662 | 487.54
6 | 6 | 688.174 | 488.11
6 | 6 | 688.686 | 489.11
6 | 6 | 689.186 | 489.01
6 | 6 | 689.686 | 488.82
7 | 1 | 793.439 | 486.81
7 | 1 | 793.939 | 485.34
7 | 1 | 794.451 | 484.25
7 | 1 | 794.954 | 483.21
7 | 1 | 795.467 | 480.95
7 | 1 | 795.967 | 479.14
7 | 1 | 796.473 | 477.03
7 | 1 | 796.984 | 476.35
7 | 1 | 797.494 | 475.78
7 | 1 | 797.994 | 475.24
7 | 1 | 798.504 | 473.91
7 | 1 | 799.015 | 473.45
7 | 1 | 799.527 | 470.89
7 | 1 | 800.027 | 468.3
7 | 1 | 800.527 | 468.46
7 | 1 | 801.037 | 468.05
7 | 1 | 801.548 | 468.44
7 | 1 | 802.048 | 468.15
7 | 1 | 802.554 | 468.09
7 | 1 | 803.054 | 467.49
7 | 1 | 803.557 | 465.81
7 | 1 | 804.057 | 465.82
7 | 1 | 804.57 | 464.85
7 | 1 | 805.07 | 465.96
7 | 1 | 805.571 | 466.55
7 | 1 | 806.079 | 466.74
7 | 1 | 806.59 | 465.11
7 | 1 | 807.09 | 464.69
7 | 1 | 807.59 | 465.69
7 | 1 | 808.09 | 466.69
7 | 1 | 808.59 | 467.13
7 | 1 | 809.09 | 467.36
7 | 1 | 809.603 | 467.12
7 | 2 | 776.324 | 485.59
7 | 2 | 776.824 | 490.02
7 | 2 | 777.336 | 493.66
7 | 2 | 777.836 | 494.83
7 | 2 | 778.336 | 495.73
7 | 2 | 778.836 | 498.08
7 | 2 | 779.336 | 504.58
7 | 2 | 779.836 | 508.37
7 | 2 | 780.336 | 511.35
7 | 2 | 780.836 | 513.06
7 | 2 | 781.336 | 513.3
7 | 2 | 781.836 | 511.74
7 | 2 | 782.336 | 511.3
7 | 2 | 782.849 | 515.91
7 | 2 | 783.349 | 518.72
7 | 2 | 783.859 | 519.8
7 | 2 | 784.369 | 519.82
7 | 2 | 784.874 | 519.69
7 | 2 | 785.378 | 517.35
7 | 2 | 785.886 | 515.05
7 | 2 | 786.398 | 518.49
7 | 2 | 786.911 | 520.66
7 | 2 | 787.411 | 520.61
7 | 2 | 787.911 | 520.04
7 | 2 | 788.411 | 517.25
7 | 2 | 788.911 | 515.28
7 | 2 | 789.422 | 512.23
7 | 2 | 789.933 | 515.43
7 | 2 | 790.433 | 515.61
7 | 2 | 790.933 | 514.44
7 | 2 | 791.433 | 513.75
7 | 2 | 791.933 | 512.26
7 | 2 | 792.439 | 509.39
7 | 2 | 792.939 | 506.56
7 | 2 | 793.439 | 509.32
7 | 2 | 793.939 | 511.02
7 | 2 | 794.451 | 511.32
7 | 2 | 794.954 | 509.55
7 | 2 | 795.467 | 507.35
7 | 2 | 795.967 | 504.91
7 | 2 | 796.473 | 502.75
7 | 2 | 796.984 | 506.63
7 | 2 | 797.494 | 506.15
7 | 2 | 797.994 | 506.84
7 | 2 | 798.504 | 506.84
7 | 2 | 799.015 | 505.43
7 | 2 | 799.527 | 501.96
7 | 2 | 800.027 | 499.3
7 | 2 | 800.527 | 503.23
7 | 2 | 801.037 | 503.95
7 | 2 | 801.548 | 505.16
7 | 2 | 802.048 | 504.63
7 | 2 | 802.554 | 504.11
7 | 2 | 803.054 | 501.81
7 | 2 | 803.557 | 500.2
7 | 2 | 804.057 | 504.19
7 | 2 | 804.57 | 504.83
7 | 2 | 805.07 | 505.19
7 | 2 | 805.571 | 505.11
7 | 2 | 806.079 | 504.16
7 | 2 | 806.59 | 501.08
7 | 2 | 807.09 | 499.24
7 | 2 | 807.59 | 504.5
7 | 2 | 808.09 | 505.94
7 | 2 | 808.59 | 505.99
7 | 2 | 809.09 | 505.51
7 | 2 | 809.603 | 505.48
7 | 3 | 789.422 | 512.43
7 | 3 | 789.933 | 512.34
7 | 3 | 790.433 | 483.73
7 | 3 | 790.933 | 513.81
7 | 3 | 791.433 | 512.92
7 | 3 | 791.933 | 506.98
7 | 3 | 792.439 | 506.73
7 | 3 | 792.939 | 420.21
7 | 3 | 793.439 | 508.49
7 | 3 | 793.939 | 502.6
7 | 3 | 794.451 | 503.44
7 | 3 | 794.954 | 456.55
7 | 3 | 795.467 | 505.16
7 | 3 | 795.967 | 499.72
7 | 3 | 796.473 | 493.91
7 | 3 | 796.984 | 498.87
7 | 3 | 797.494 | 420.92
7 | 3 | 797.994 | 503.75
7 | 3 | 798.504 | 497.39
7 | 3 | 799.015 | 495.93
7 | 3 | 799.527 | 444.25
7 | 3 | 800.027 | 494.46
7 | 3 | 800.527 | 493.79
7 | 3 | 801.037 | 492.35
7 | 3 | 801.548 | 495.94
7 | 3 | 802.048 | 413.45
7 | 3 | 802.554 | 499.27
7 | 3 | 803.054 | 490.66
7 | 3 | 803.557 | 488.03
7 | 3 | 804.057 | 489.66
7 | 3 | 804.57 | 485.23
7 | 3 | 805.07 | 496.89
7 | 3 | 805.571 | 492.92
7 | 3 | 806.079 | 493.55
7 | 3 | 806.59 | 414.45
7 | 3 | 807.09 | 495.11
7 | 3 | 807.59 | 492.54
7 | 3 | 808.09 | 492.93
7 | 3 | 808.59 | 501.11
7 | 3 | 809.09 | 464.11
7 | 4 | 779.836 | 404.24
7 | 4 | 780.336 | 405.24
7 | 4 | 780.836 | 406.41
7 | 4 | 781.336 | 407.21
7 | 4 | 781.836 | 406.32
7 | 4 | 782.336 | 405.77
7 | 4 | 782.849 | 410.03
7 | 4 | 783.349 | 412.06
7 | 4 | 783.859 | 412.64
7 | 4 | 784.369 | 412.96
7 | 4 | 784.874 | 413.04
7 | 4 | 785.378 | 412.13
7 | 4 | 785.886 | 411.15
7 | 4 | 786.398 | 414.84
7 | 4 | 786.911 | 416.51
7 | 4 | 787.411 | 417.31
7 | 4 | 787.911 | 417.06
7 | 4 | 788.411 | 416.45
7 | 4 | 788.911 | 415.29
7 | 4 | 789.422 | 415.07
7 | 4 | 789.933 | 417.94
7 | 4 | 790.433 | 419.44
7 | 4 | 790.933 | 419.18
7 | 4 | 791.433 | 418.64
7 | 4 | 791.933 | 418.69
7 | 4 | 792.439 | 417.77
7 | 4 | 792.939 | 415.96
7 | 4 | 793.439 | 419.32
7 | 4 | 793.939 | 420.76
7 | 4 | 794.451 | 420.79
7 | 4 | 794.954 | 419.79
7 | 4 | 795.467 | 419.46
7 | 4 | 795.967 | 417.89
7 | 4 | 796.473 | 417.13
7 | 4 | 796.984 | 420.17
7 | 4 | 797.494 | 421.47
7 | 4 | 797.994 | 420.99
7 | 4 | 798.504 | 420.73
7 | 4 | 799.015 | 419.19
7 | 4 | 799.527 | 417.88
7 | 4 | 800.027 | 416.35
7 | 4 | 800.527 | 419.77
7 | 4 | 801.037 | 421.43
7 | 4 | 801.548 | 422.57
7 | 4 | 802.048 | 422.15
7 | 4 | 802.554 | 421.51
7 | 4 | 803.054 | 420.01
7 | 4 | 803.557 | 419.39
7 | 4 | 804.057 | 422.66
7 | 4 | 804.57 | 423.95
7 | 4 | 805.07 | 424.11
7 | 4 | 805.571 | 423.87
7 | 4 | 806.079 | 423.59
7 | 4 | 806.59 | 421.96
7 | 4 | 807.09 | 420.2
7 | 4 | 807.59 | 424.06
7 | 4 | 808.09 | 424.94
7 | 4 | 808.59 | 425.03
7 | 4 | 809.09 | 424.55
7 | 4 | 809.603 | 424.47
7 | 5 | 767.782 | 478.1
7 | 5 | 768.293 | 476.77
7 | 5 | 768.793 | 497.49
7 | 5 | 769.293 | 504.47
7 | 5 | 769.793 | 507.91
7 | 5 | 770.303 | 511.23
7 | 5 | 770.803 | 510.91
7 | 5 | 771.303 | 508.76
7 | 5 | 771.803 | 506.75
7 | 5 | 772.303 | 508.11
7 | 5 | 772.812 | 507.29
7 | 5 | 773.312 | 504.5
7 | 5 | 773.812 | 503.94
7 | 5 | 774.324 | 501.85
7 | 5 | 774.824 | 498.06
7 | 5 | 775.324 | 494.26
7 | 5 | 775.824 | 495.55
7 | 5 | 776.324 | 495.79
7 | 5 | 776.824 | 495.42
7 | 5 | 777.336 | 493.57
7 | 5 | 777.836 | 491.14
7 | 5 | 778.336 | 488.24
7 | 5 | 778.836 | 486.14
7 | 5 | 779.336 | 489.11
7 | 5 | 779.836 | 491.39
7 | 5 | 780.336 | 491.9
7 | 5 | 780.836 | 492.25
7 | 5 | 781.336 | 491.47
7 | 5 | 781.836 | 489.68
7 | 5 | 782.336 | 486.69
7 | 5 | 782.849 | 489.89
7 | 5 | 783.349 | 491.56
7 | 5 | 783.859 | 492.12
7 | 5 | 784.369 | 491.18
7 | 5 | 784.874 | 490.59
7 | 5 | 785.378 | 488.44
7 | 5 | 785.886 | 485.57
7 | 5 | 786.398 | 490.09
7 | 5 | 786.911 | 492.28
7 | 5 | 787.411 | 492.19
7 | 5 | 787.911 | 492.05
7 | 5 | 788.411 | 490.79
7 | 5 | 788.911 | 489.16
7 | 5 | 789.422 | 487.34
7 | 5 | 789.933 | 490.37
7 | 5 | 790.433 | 492.22
7 | 5 | 790.933 | 492.81
7 | 5 | 791.433 | 492.1
7 | 5 | 791.933 | 491.66
7 | 5 | 792.439 | 489.72
7 | 5 | 792.939 | 487.32
7 | 5 | 793.439 | 490.19
7 | 5 | 793.939 | 491.34
7 | 5 | 794.451 | 491.1
7 | 5 | 794.954 | 491.15
7 | 5 | 795.467 | 489.53
7 | 5 | 795.967 | 487.4
7 | 5 | 796.473 | 486.89
7 | 5 | 796.984 | 488.61
7 | 5 | 797.494 | 489.98
7 | 5 | 797.994 | 490.58
7 | 5 | 798.504 | 490.15
7 | 5 | 799.015 | 488.78
7 | 5 | 799.527 | 487.64
7 | 5 | 800.027 | 485.82
7 | 5 | 800.527 | 488.51
7 | 5 | 801.037 | 490.81
7 | 5 | 801.548 | 491.98
7 | 5 | 802.048 | 492.31
7 | 5 | 802.554 | 491.68
7 | 5 | 803.054 | 489.45
7 | 5 | 803.557 | 487.67
7 | 5 | 804.057 | 491.59
7 | 5 | 804.57 | 493.9
7 | 5 | 805.07 | 494.92
7 | 5 | 805.571 | 495.39
7 | 5 | 806.079 | 493.43
7 | 5 | 806.59 | 492.75
7 | 5 | 807.09 | 490.24
7 | 5 | 807.59 | 493.29
7 | 5 | 808.09 | 494.99
7 | 5 | 808.59 | 495.41
7 | 5 | 809.09 | 495.04
7 | 5 | 809.603 | 494.63
7 | 6 | 774.824 | 497.21
7 | 6 | 775.324 | 491.36
7 | 6 | 775.824 | 488.29
7 | 6 | 776.324 | 485.71
7 | 6 | 776.824 | 484.22
7 | 6 | 777.336 | 481.46
7 | 6 | 777.836 | 479.11
7 | 6 | 778.336 | 476.83
7 | 6 | 778.836 | 473.77
7 | 6 | 779.336 | 474.42
7 | 6 | 779.836 | 475.29
7 | 6 | 780.336 | 476.35
7 | 6 | 780.836 | 477.04
7 | 6 | 781.336 | 478.11
7 | 6 | 781.836 | 477.72
7 | 6 | 782.336 | 475.69
7 | 6 | 782.849 | 476.69
7 | 6 | 783.349 | 478.12
7 | 6 | 783.859 | 478.86
7 | 6 | 784.369 | 479.59
7 | 6 | 784.874 | 478.98
7 | 6 | 785.378 | 478.49
7 | 6 | 785.886 | 476.33
7 | 6 | 786.398 | 477.27
7 | 6 | 786.911 | 478.85
7 | 6 | 787.411 | 479.86
7 | 6 | 787.911 | 481.75
7 | 6 | 788.411 | 481.41
7 | 6 | 788.911 | 480.94
7 | 6 | 789.422 | 479.81
7 | 6 | 789.933 | 480.75
7 | 6 | 790.433 | 482.18
7 | 6 | 790.933 | 483.92
7 | 6 | 791.433 | 483.94
7 | 6 | 791.933 | 484.71
7 | 6 | 792.439 | 484.46
7 | 6 | 792.939 | 482.58
7 | 6 | 793.439 | 482.24
7 | 6 | 793.939 | 483.26
7 | 6 | 794.451 | 483.93
7 | 6 | 794.954 | 484.23
7 | 6 | 795.467 | 483.04
7 | 6 | 795.967 | 482.48
7 | 6 | 796.473 | 481.23
7 | 6 | 796.984 | 481.19
7 | 6 | 797.494 | 483.03
7 | 6 | 797.994 | 483.89
7 | 6 | 798.504 | 484.3
7 | 6 | 799.015 | 484.6
7 | 6 | 799.527 | 484.85
7 | 6 | 800.027 | 483.93
7 | 6 | 800.527 | 484.94
7 | 6 | 801.037 | 486.8
7 | 6 | 801.548 | 488.29
7 | 6 | 802.048 | 489.94
7 | 6 | 802.554 | 489.56
7 | 6 | 803.054 | 487.37
7 | 6 | 803.557 | 485.39
7 | 6 | 804.057 | 486.38
7 | 6 | 804.57 | 488.79
7 | 6 | 805.07 | 490.31
7 | 6 | 805.571 | 491.56
7 | 6 | 806.079 | 491.77
7 | 6 | 806.59 | 491.61
7 | 6 | 807.09 | 489.49
7 | 6 | 807.59 | 490.75
7 | 6 | 808.09 | 491.98
7 | 6 | 808.59 | 492.46
7 | 6 | 809.09 | 492.57
7 | 6 | 809.603 | 491.73
8 | 1 | 912.747 | 488.96
8 | 1 | 913.26 | 488.04
8 | 1 | 913.772 | 486.95
8 | 1 | 914.272 | 485.19
8 | 1 | 914.772 | 483.38
8 | 1 | 915.272 | 481.61
8 | 1 | 915.783 | 480.52
8 | 1 | 916.283 | 479.68
8 | 1 | 916.783 | 477.19
8 | 1 | 917.291 | 476.31
8 | 1 | 917.803 | 475.77
8 | 1 | 918.303 | 475.81
8 | 1 | 918.803 | 473.89
8 | 1 | 919.303 | 473.29
8 | 1 | 919.814 | 471.41
8 | 1 | 920.314 | 471.79
8 | 1 | 920.814 | 472.51
8 | 1 | 921.326 | 471.02
8 | 1 | 921.831 | 471.25
8 | 1 | 922.342 | 470.85
8 | 1 | 922.855 | 469.64
8 | 1 | 923.358 | 467.25
8 | 1 | 923.858 | 467.79
8 | 1 | 924.358 | 469.19
8 | 1 | 924.869 | 468.6
8 | 1 | 925.373 | 467.52
8 | 1 | 925.873 | 465.39
8 | 1 | 926.373 | 464.83
8 | 1 | 926.873 | 463.26
8 | 1 | 927.386 | 464.69
8 | 1 | 927.886 | 465.39
8 | 1 | 928.389 | 465.19
8 | 1 | 928.889 | 466.69
8 | 1 | 929.399 | 465.74
8 | 2 | 896.601 | 486.76
8 | 2 | 897.114 | 490.01
8 | 2 | 897.614 | 492.96
8 | 2 | 898.114 | 495.24
8 | 2 | 898.626 | 495.1
8 | 2 | 899.126 | 500.61
8 | 2 | 899.639 | 505.72
8 | 2 | 900.139 | 508.71
8 | 2 | 900.639 | 511.06
8 | 2 | 901.145 | 511.25
8 | 2 | 901.645 | 510.01
8 | 2 | 902.145 | 507.93
8 | 2 | 902.645 | 513.76
8 | 2 | 903.145 | 515.98
8 | 2 | 903.656 | 516.56
8 | 2 | 904.159 | 517.58
8 | 2 | 904.659 | 517.11
8 | 2 | 905.17 | 515.85
8 | 2 | 905.67 | 511.24
8 | 2 | 906.17 | 515.91
8 | 2 | 906.67 | 517.44
8 | 2 | 907.178 | 517.63
8 | 2 | 907.678 | 516.62
8 | 2 | 908.19 | 516.11
8 | 2 | 908.69 | 513.59
8 | 2 | 909.201 | 510.14
8 | 2 | 909.701 | 513.99
8 | 2 | 910.21 | 515.3
8 | 2 | 910.71 | 515.79
8 | 2 | 911.222 | 514.79
8 | 2 | 911.722 | 514.95
8 | 2 | 912.234 | 511.21
8 | 2 | 912.747 | 508.2
8 | 2 | 913.26 | 511.41
8 | 2 | 913.772 | 512.97
8 | 2 | 914.272 | 512.8
8 | 2 | 914.772 | 511.94
8 | 2 | 915.272 | 510.8
8 | 2 | 915.783 | 508.05
8 | 2 | 916.283 | 505.31
8 | 2 | 916.783 | 507.24
8 | 2 | 917.291 | 509.69
8 | 2 | 917.803 | 509.47
8 | 2 | 918.303 | 508.75
8 | 2 | 918.803 | 507.34
8 | 2 | 919.303 | 505.76
8 | 2 | 919.814 | 502.8
8 | 2 | 920.314 | 506.24
8 | 2 | 920.814 | 508.19
8 | 2 | 921.326 | 506.86
8 | 2 | 921.831 | 507.33
8 | 2 | 922.342 | 506.31
8 | 2 | 922.855 | 503.87
8 | 2 | 923.358 | 501.14
8 | 2 | 923.858 | 504.77
8 | 2 | 924.358 | 506.43
8 | 2 | 924.869 | 506.57
8 | 2 | 925.373 | 506.21
8 | 2 | 925.873 | 504.12
8 | 2 | 926.373 | 502.86
8 | 2 | 926.873 | 500.69
8 | 2 | 927.386 | 504.86
8 | 2 | 927.886 | 506.09
8 | 2 | 928.389 | 505.36
8 | 2 | 928.889 | 505.55
8 | 2 | 929.399 | 504.37
8 | 3 | 908.69 | 514.33
8 | 3 | 909.201 | 510.12
8 | 3 | 909.701 | 446.59
8 | 3 | 910.21 | 519.55
8 | 3 | 910.71 | 513.44
8 | 3 | 911.222 | 509.75
8 | 3 | 911.722 | 516.94
8 | 3 | 912.234 | 476.08
8 | 3 | 912.747 | 506.18
8 | 3 | 913.26 | 503.18
8 | 3 | 913.772 | 505.53
8 | 3 | 914.272 | 422.29
8 | 3 | 914.772 | 510.25
8 | 3 | 915.272 | 501.74
8 | 3 | 915.783 | 498.09
8 | 3 | 916.283 | 504.38
8 | 3 | 916.783 | 483.29
8 | 3 | 917.291 | 501.26
8 | 3 | 917.803 | 496.93
8 | 3 | 918.303 | 497.66
8 | 3 | 918.803 | 420.87
8 | 3 | 919.303 | 502.08
8 | 3 | 919.814 | 492.05
8 | 3 | 920.314 | 492.95
8 | 3 | 920.814 | 503.18
8 | 3 | 921.326 | 465.77
8 | 3 | 921.831 | 499.09
8 | 3 | 922.342 | 492.55
8 | 3 | 922.855 | 491.31
8 | 3 | 923.358 | 417.13
8 | 3 | 923.858 | 498.77
8 | 3 | 924.358 | 493.79
8 | 3 | 924.869 | 491.85
8 | 3 | 925.373 | 496.77
8 | 3 | 925.873 | 438.91
8 | 3 | 926.373 | 494.52
8 | 3 | 926.873 | 486.46
8 | 3 | 927.386 | 488.95
8 | 3 | 927.886 | 436.21
8 | 3 | 928.389 | 497.06
8 | 3 | 928.889 | 493.58
8 | 3 | 929.399 | 490.1
8 | 4 | 900.139 | 403.57
8 | 4 | 900.639 | 405.21
8 | 4 | 901.145 | 405.43
8 | 4 | 901.645 | 405.02
8 | 4 | 902.145 | 403.94
8 | 4 | 902.645 | 408.11
8 | 4 | 903.145 | 409.9
8 | 4 | 903.656 | 411.01
8 | 4 | 904.159 | 411.87
8 | 4 | 904.659 | 411.52
8 | 4 | 905.17 | 411.15
8 | 4 | 905.67 | 409.09
8 | 4 | 906.17 | 413.04
8 | 4 | 906.67 | 414.92
8 | 4 | 907.178 | 415.75
8 | 4 | 907.678 | 415.54
8 | 4 | 908.19 | 416
8 | 4 | 908.69 | 414.94
8 | 4 | 909.201 | 413.19
8 | 4 | 909.701 | 416.33
8 | 4 | 910.21 | 418.17
8 | 4 | 910.71 | 418.75
8 | 4 | 911.222 | 419.03
8 | 4 | 911.722 | 419.19
8 | 4 | 912.234 | 418.05
8 | 4 | 912.747 | 416.73
8 | 4 | 913.26 | 419.59
8 | 4 | 913.772 | 420.73
8 | 4 | 914.272 | 421.21
8 | 4 | 914.772 | 421.35
8 | 4 | 915.272 | 421.15
8 | 4 | 915.783 | 419.71
8 | 4 | 916.283 | 417.83
8 | 4 | 916.783 | 420.67
8 | 4 | 917.291 | 422.63
8 | 4 | 917.803 | 423.13
8 | 4 | 918.303 | 422.55
8 | 4 | 918.803 | 422.43
8 | 4 | 919.303 | 421.24
8 | 4 | 919.814 | 419.55
8 | 4 | 920.314 | 422.28
8 | 4 | 920.814 | 423.41
8 | 4 | 921.326 | 422.91
8 | 4 | 921.831 | 423.77
8 | 4 | 922.342 | 422.95
8 | 4 | 922.855 | 421.91
8 | 4 | 923.358 | 420.09
8 | 4 | 923.858 | 423.16
8 | 4 | 924.358 | 424.38
8 | 4 | 924.869 | 424.41
8 | 4 | 925.373 | 424.54
8 | 4 | 925.873 | 423.84
8 | 4 | 926.373 | 423.26
8 | 4 | 926.873 | 421.38
8 | 4 | 927.386 | 424.43
8 | 4 | 927.886 | 425.02
8 | 4 | 928.389 | 425.33
8 | 4 | 928.889 | 425.03
8 | 4 | 929.399 | 424.52
8 | 5 | 888.047 | 484.69
8 | 5 | 888.547 | 495.73
8 | 5 | 889.06 | 501.19
8 | 5 | 889.56 | 510.09
8 | 5 | 890.06 | 507.36
8 | 5 | 890.56 | 506.99
8 | 5 | 891.06 | 506.61
8 | 5 | 891.56 | 503.91
8 | 5 | 892.071 | 504.77
8 | 5 | 892.571 | 503.06
8 | 5 | 893.081 | 502.55
8 | 5 | 893.581 | 500.36
8 | 5 | 894.081 | 498.35
8 | 5 | 894.594 | 495.09
8 | 5 | 895.094 | 490.15
8 | 5 | 895.594 | 490.3
8 | 5 | 896.101 | 490.86
8 | 5 | 896.601 | 489.61
8 | 5 | 897.114 | 488.73
8 | 5 | 897.614 | 488.18
8 | 5 | 898.114 | 484.66
8 | 5 | 898.626 | 481.71
8 | 5 | 899.126 | 482.8
8 | 5 | 899.639 | 484.25
8 | 5 | 900.139 | 485.48
8 | 5 | 900.639 | 485.94
8 | 5 | 901.145 | 484.73
8 | 5 | 901.645 | 482.29
8 | 5 | 902.145 | 480.36
8 | 5 | 902.645 | 483.36
8 | 5 | 903.145 | 484.48
8 | 5 | 903.656 | 485.9
8 | 5 | 904.159 | 486.6
8 | 5 | 904.659 | 484.75
8 | 5 | 905.17 | 484.73
8 | 5 | 905.67 | 481.15
8 | 5 | 906.17 | 484.26
8 | 5 | 906.67 | 486.07
8 | 5 | 907.178 | 487.35
8 | 5 | 907.678 | 487.91
8 | 5 | 908.19 | 488.39
8 | 5 | 908.69 | 486.42
8 | 5 | 909.201 | 484.63
8 | 5 | 909.701 | 486.36
8 | 5 | 910.21 | 488.24
8 | 5 | 910.71 | 490.04
8 | 5 | 911.222 | 490.79
8 | 5 | 911.722 | 490.87
8 | 5 | 912.234 | 489.7
8 | 5 | 912.747 | 488.61
8 | 5 | 913.26 | 489.99
8 | 5 | 913.772 | 491.49
8 | 5 | 914.272 | 492.53
8 | 5 | 914.772 | 492.91
8 | 5 | 915.272 | 492.73
8 | 5 | 915.783 | 491.57
8 | 5 | 916.283 | 488
8 | 5 | 916.783 | 492.04
8 | 5 | 917.291 | 493.49
8 | 5 | 917.803 | 494.62
8 | 5 | 918.303 | 494.66
8 | 5 | 918.803 | 494.59
8 | 5 | 919.303 | 492.75
8 | 5 | 919.814 | 490.31
8 | 5 | 920.314 | 492.29
8 | 5 | 920.814 | 493.64
8 | 5 | 921.326 | 493.79
8 | 5 | 921.831 | 494.33
8 | 5 | 922.342 | 492.93
8 | 5 | 922.855 | 493.11
8 | 5 | 923.358 | 489.05
8 | 5 | 923.858 | 490.91
8 | 5 | 924.358 | 492.89
8 | 5 | 924.869 | 494.28
8 | 5 | 925.373 | 494.25
8 | 5 | 925.873 | 493.67
8 | 5 | 926.373 | 492.99
8 | 5 | 926.873 | 490.42
8 | 5 | 927.386 | 493.14
8 | 5 | 927.886 | 493.83
8 | 5 | 928.389 | 495.2
8 | 5 | 928.889 | 495.06
8 | 5 | 929.399 | 494.47
8 | 6 | 894.081 | 496.08
8 | 6 | 894.594 | 489.27
8 | 6 | 895.094 | 482.72
8 | 6 | 895.594 | 479.12
8 | 6 | 896.101 | 476.51
8 | 6 | 896.601 | 474.21
8 | 6 | 897.114 | 472.07
8 | 6 | 897.614 | 470.41
8 | 6 | 898.114 | 468.75
8 | 6 | 898.626 | 466.09
8 | 6 | 899.126 | 465.86
8 | 6 | 899.639 | 467.07
8 | 6 | 900.139 | 468.38
8 | 6 | 900.639 | 469.63
8 | 6 | 901.145 | 470.15
8 | 6 | 901.645 | 470.46
8 | 6 | 902.145 | 468.46
8 | 6 | 902.645 | 469.26
8 | 6 | 903.145 | 469.88
8 | 6 | 903.656 | 470.35
8 | 6 | 904.159 | 471.79
8 | 6 | 904.659 | 471.98
8 | 6 | 905.17 | 471.88
8 | 6 | 905.67 | 470.69
8 | 6 | 906.17 | 470.99
8 | 6 | 906.67 | 473.17
8 | 6 | 907.178 | 474.82
8 | 6 | 907.678 | 477.05
8 | 6 | 908.19 | 478.1
8 | 6 | 908.69 | 478.18
8 | 6 | 909.201 | 476.75
8 | 6 | 909.701 | 476.04
8 | 6 | 910.21 | 477.19
8 | 6 | 910.71 | 479.16
8 | 6 | 911.222 | 481.35
8 | 6 | 911.722 | 481.82
8 | 6 | 912.234 | 482.29
8 | 6 | 912.747 | 481.9
8 | 6 | 913.26 | 482.62
8 | 6 | 913.772 | 483.26
8 | 6 | 914.272 | 483.91
8 | 6 | 914.772 | 485.68
8 | 6 | 915.272 | 486.19
8 | 6 | 915.783 | 486.37
8 | 6 | 916.283 | 485.39
8 | 6 | 916.783 | 486.61
8 | 6 | 917.291 | 487.91
8 | 6 | 917.803 | 488.72
8 | 6 | 918.303 | 489.46
8 | 6 | 918.803 | 489.43
8 | 6 | 919.303 | 489.09
8 | 6 | 919.814 | 487.48
8 | 6 | 920.314 | 486.98
8 | 6 | 920.814 | 487.49
8 | 6 | 921.326 | 487.89
8 | 6 | 921.831 | 487.46
8 | 6 | 922.342 | 486.51
8 | 6 | 922.855 | 485.37
8 | 6 | 923.358 | 483.83
8 | 6 | 923.858 | 483.94
8 | 6 | 924.358 | 485.2
8 | 6 | 924.869 | 486.55
8 | 6 | 925.373 | 487.68
8 | 6 | 925.873 | 488.93
8 | 6 | 926.373 | 489.64
8 | 6 | 926.873 | 488.44
8 | 6 | 927.386 | 488.57
8 | 6 | 927.886 | 488.69
8 | 6 | 928.389 | 490.05
8 | 6 | 928.889 | 490.08
8 | 6 | 929.399 | 490.36
8 | 6 | 929.91 | 488.98
9 | 1 | 1033.175 | 489.02
9 | 1 | 1033.687 | 488.56
9 | 1 | 1034.187 | 485.99
9 | 1 | 1034.687 | 484.82
9 | 1 | 1035.187 | 483.91
9 | 1 | 1035.697 | 481.77
9 | 1 | 1036.204 | 478.93
9 | 1 | 1036.704 | 477.99
9 | 1 | 1037.21 | 477.81
9 | 1 | 1037.71 | 477.11
9 | 1 | 1038.219 | 476.35
9 | 1 | 1038.719 | 473.92
9 | 1 | 1039.23 | 473.23
9 | 1 | 1039.73 | 471.1
9 | 1 | 1040.23 | 470.52
9 | 1 | 1040.73 | 470.66
9 | 1 | 1041.23 | 469.92
9 | 1 | 1041.73 | 469.69
9 | 1 | 1042.23 | 468.77
9 | 1 | 1042.73 | 467.22
9 | 1 | 1043.23 | 464.69
9 | 1 | 1043.73 | 465.1
9 | 1 | 1044.23 | 466.11
9 | 1 | 1044.73 | 466.31
9 | 1 | 1045.236 | 466.75
9 | 1 | 1045.736 | 467.16
9 | 1 | 1046.236 | 466.99
9 | 1 | 1046.739 | 466.28
9 | 1 | 1047.244 | 466.89
9 | 1 | 1047.756 | 465.95
9 | 1 | 1048.265 | 466.43
9 | 1 | 1048.765 | 466.54
9 | 1 | 1049.272 | 467.03
9 | 1 | 1049.772 | 466.2
9 | 2 | 1016.548 | 489.68
9 | 2 | 1017.048 | 493.39
9 | 2 | 1017.551 | 495.87
9 | 2 | 1018.051 | 497.14
9 | 2 | 1018.558 | 498.35
9 | 2 | 1019.058 | 504.17
9 | 2 | 1019.558 | 509.59
9 | 2 | 1020.058 | 511.87
9 | 2 | 1020.558 | 513.52
9 | 2 | 1021.067 | 513.64
9 | 2 | 1021.567 | 513.75
9 | 2 | 1022.078 | 511.86
9 | 2 | 1022.578 | 516.82
9 | 2 | 1023.078 | 518.29
9 | 2 | 1023.591 | 520.03
9 | 2 | 1024.099 | 520.81
9 | 2 | 1024.599 | 520.16
9 | 2 | 1025.111 | 516.58
9 | 2 | 1025.614 | 514.05
9 | 2 | 1026.124 | 517.99
9 | 2 | 1026.624 | 520.34
9 | 2 | 1027.135 | 519.73
9 | 2 | 1027.635 | 518.75
9 | 2 | 1028.135 | 517.85
9 | 2 | 1028.638 | 515.1
9 | 2 | 1029.149 | 513.14
9 | 2 | 1029.649 | 514.96
9 | 2 | 1030.149 | 516.71
9 | 2 | 1030.662 | 516.68
9 | 2 | 1031.163 | 515.64
9 | 2 | 1031.663 | 514.66
9 | 2 | 1032.175 | 511.71
9 | 2 | 1032.675 | 507.81
9 | 2 | 1033.175 | 511.79
9 | 2 | 1033.687 | 513.81
9 | 2 | 1034.187 | 512.91
9 | 2 | 1034.687 | 512.55
9 | 2 | 1035.187 | 512
9 | 2 | 1035.697 | 509.67
9 | 2 | 1036.204 | 505.94
9 | 2 | 1036.704 | 510.03
9 | 2 | 1037.21 | 512.21
9 | 2 | 1037.71 | 511.44
9 | 2 | 1038.219 | 511.19
9 | 2 | 1038.719 | 509.69
9 | 2 | 1039.23 | 507.51
9 | 2 | 1039.73 | 503.5
9 | 2 | 1040.23 | 506.2
9 | 2 | 1040.73 | 508.16
9 | 2 | 1041.23 | 508.61
9 | 2 | 1041.73 | 508.81
9 | 2 | 1042.23 | 507.99
9 | 2 | 1042.73 | 505.49
9 | 2 | 1043.23 | 501.38
9 | 2 | 1043.73 | 505.66
9 | 2 | 1044.23 | 508.1
9 | 2 | 1044.73 | 507.55
9 | 2 | 1045.236 | 507.49
9 | 2 | 1045.736 | 506.13
9 | 2 | 1046.236 | 504.46
9 | 2 | 1046.739 | 500.84
9 | 2 | 1047.244 | 504.49
9 | 2 | 1047.756 | 505.28
9 | 2 | 1048.265 | 506.68
9 | 2 | 1048.765 | 506.67
9 | 2 | 1049.272 | 506.45
9 | 3 | 1028.638 | 515.14
9 | 3 | 1029.149 | 518.25
9 | 3 | 1029.649 | 477.57
9 | 3 | 1030.149 | 517.87
9 | 3 | 1030.662 | 512.35
9 | 3 | 1031.163 | 512.11
9 | 3 | 1031.663 | 428.93
9 | 3 | 1032.175 | 514
9 | 3 | 1032.675 | 503.17
9 | 3 | 1033.175 | 503.41
9 | 3 | 1033.687 | 499.3
9 | 3 | 1034.187 | 500.03
9 | 3 | 1034.687 | 508.09
9 | 3 | 1035.187 | 502.98
9 | 3 | 1035.697 | 502.79
9 | 3 | 1036.204 | 411.76
9 | 3 | 1036.704 | 505.79
9 | 3 | 1037.21 | 500.31
9 | 3 | 1037.71 | 499.82
9 | 3 | 1038.219 | 485.72
9 | 3 | 1038.719 | 495.11
9 | 3 | 1039.23 | 499.39
9 | 3 | 1039.73 | 492.04
9 | 3 | 1040.23 | 494.88
9 | 3 | 1040.73 | 412.86
9 | 3 | 1041.23 | 503.66
9 | 3 | 1041.73 | 496.34
9 | 3 | 1042.23 | 494.31
9 | 3 | 1042.73 | 502.63
9 | 3 | 1043.23 | 469.69
9 | 3 | 1043.73 | 496.39
9 | 3 | 1044.23 | 493.15
9 | 3 | 1044.73 | 494.06
9 | 3 | 1045.236 | 424.67
9 | 3 | 1045.736 | 501.44
9 | 3 | 1046.236 | 493.72
9 | 3 | 1046.739 | 488.39
9 | 3 | 1047.244 | 494.48
9 | 3 | 1047.756 | 431.81
9 | 3 | 1048.265 | 498.55
9 | 4 | 1019.558 | 405.54
9 | 4 | 1020.058 | 406.93
9 | 4 | 1020.558 | 407.84
9 | 4 | 1021.067 | 407.85
9 | 4 | 1021.567 | 407.37
9 | 4 | 1022.078 | 406.57
9 | 4 | 1022.578 | 410.69
9 | 4 | 1023.078 | 411.83
9 | 4 | 1023.591 | 413.15
9 | 4 | 1024.099 | 414.14
9 | 4 | 1024.599 | 414.53
9 | 4 | 1025.111 | 412.83
9 | 4 | 1025.614 | 411.49
9 | 4 | 1026.124 | 415.37
9 | 4 | 1026.624 | 416.75
9 | 4 | 1027.135 | 417.78
9 | 4 | 1027.635 | 417.24
9 | 4 | 1028.135 | 417.1
9 | 4 | 1028.638 | 415.68
9 | 4 | 1029.149 | 414.54
9 | 4 | 1029.649 | 417.34
9 | 4 | 1030.149 | 418.68
9 | 4 | 1030.662 | 419.61
9 | 4 | 1031.163 | 418.8
9 | 4 | 1031.663 | 419.17
9 | 4 | 1032.175 | 417.55
9 | 4 | 1032.675 | 415.31
9 | 4 | 1033.175 | 419.04
9 | 4 | 1033.687 | 420.35
9 | 4 | 1034.187 | 421.41
9 | 4 | 1034.687 | 421.33
9 | 4 | 1035.187 | 421.14
9 | 4 | 1035.697 | 420.37
9 | 4 | 1036.204 | 418.74
9 | 4 | 1036.704 | 421.97
9 | 4 | 1037.21 | 423.26
9 | 4 | 1037.71 | 423.44
9 | 4 | 1038.219 | 423.29
9 | 4 | 1038.719 | 422.91
9 | 4 | 1039.23 | 421.45
9 | 4 | 1039.73 | 419.56
9 | 4 | 1040.23 | 421.82
9 | 4 | 1040.73 | 423.47
9 | 4 | 1041.23 | 423.71
9 | 4 | 1041.73 | 423.83
9 | 4 | 1042.23 | 423.51
9 | 4 | 1042.73 | 422.61
9 | 4 | 1043.23 | 420.92
9 | 4 | 1043.73 | 424.11
9 | 4 | 1044.23 | 425.41
9 | 4 | 1044.73 | 425.22
9 | 4 | 1045.236 | 425.04
9 | 4 | 1045.736 | 424.33
9 | 4 | 1046.236 | 423.27
9 | 4 | 1046.739 | 421.54
9 | 4 | 1047.244 | 424.33
9 | 4 | 1047.756 | 425.3
9 | 4 | 1048.265 | 425.79
9 | 4 | 1048.765 | 425.91
9 | 4 | 1049.272 | 425.87
9 | 4 | 1049.772 | 424.84
9 | 5 | 1007.97 | 481.98
9 | 5 | 1008.47 | 495.09
9 | 5 | 1008.978 | 503.63
9 | 5 | 1009.478 | 509.62
9 | 5 | 1009.978 | 513.53
9 | 5 | 1010.487 | 513.51
9 | 5 | 1010.997 | 513.32
9 | 5 | 1011.497 | 510.41
9 | 5 | 1011.997 | 512.15
9 | 5 | 1012.497 | 512.21
9 | 5 | 1013.008 | 511.2
9 | 5 | 1013.508 | 509.11
9 | 5 | 1014.016 | 489.05
9 | 5 | 1014.522 | 505.75
9 | 5 | 1015.035 | 499.96
9 | 5 | 1015.535 | 500.3
9 | 5 | 1016.035 | 500.69
9 | 5 | 1016.548 | 501
9 | 5 | 1017.048 | 498.89
9 | 5 | 1017.551 | 497.85
9 | 5 | 1018.051 | 495.55
9 | 5 | 1018.558 | 492.14
9 | 5 | 1019.058 | 492.59
9 | 5 | 1019.558 | 493
9 | 5 | 1020.058 | 494.39
9 | 5 | 1020.558 | 492.96
9 | 5 | 1021.067 | 492.51
9 | 5 | 1021.567 | 489.95
9 | 5 | 1022.078 | 487.25
9 | 5 | 1022.578 | 489.09
9 | 5 | 1023.078 | 490.48
9 | 5 | 1023.591 | 491.32
9 | 5 | 1024.099 | 491.57
9 | 5 | 1024.599 | 491.21
9 | 5 | 1025.111 | 488.63
9 | 5 | 1025.614 | 485.78
9 | 5 | 1026.124 | 488.73
9 | 5 | 1026.624 | 490.79
9 | 5 | 1027.135 | 491.37
9 | 5 | 1027.635 | 492.12
9 | 5 | 1028.135 | 488.68
9 | 5 | 1028.638 | 488.29
9 | 5 | 1029.149 | 486.29
9 | 5 | 1029.649 | 489.01
9 | 5 | 1030.149 | 490.04
9 | 5 | 1030.662 | 491.53
9 | 5 | 1031.163 | 490.4
9 | 5 | 1031.663 | 491.29
9 | 5 | 1032.175 | 488.27
9 | 5 | 1032.675 | 485.21
9 | 5 | 1033.175 | 488.49
9 | 5 | 1033.687 | 490.22
9 | 5 | 1034.187 | 492.46
9 | 5 | 1034.687 | 492.31
9 | 5 | 1035.187 | 492.23
9 | 5 | 1035.697 | 490.83
9 | 5 | 1036.204 | 487.74
9 | 5 | 1036.704 | 490.85
9 | 5 | 1037.21 | 493.19
9 | 5 | 1037.71 | 493.59
9 | 5 | 1038.219 | 494.36
9 | 5 | 1038.719 | 493.67
9 | 5 | 1039.23 | 491.14
9 | 5 | 1039.73 | 489.81
9 | 5 | 1040.23 | 490.94
9 | 5 | 1040.73 | 493.73
9 | 5 | 1041.23 | 494.6
9 | 5 | 1041.73 | 494.83
9 | 5 | 1042.23 | 493.7
9 | 5 | 1042.73 | 493.91
9 | 5 | 1043.23 | 491.36
9 | 5 | 1043.73 | 493.91
9 | 5 | 1044.23 | 494.91
9 | 5 | 1044.73 | 495.9
9 | 5 | 1045.236 | 496.06
9 | 5 | 1045.736 | 494.78
9 | 5 | 1046.236 | 492.09
9 | 5 | 1046.739 | 491.31
9 | 5 | 1047.244 | 492.37
9 | 5 | 1047.756 | 493.47
9 | 5 | 1048.265 | 493.42
9 | 5 | 1048.765 | 495.24
9 | 5 | 1049.272 | 493.99
9 | 5 | 1049.772 | 494.62
9 | 6 | 1015.035 | 499.53
9 | 6 | 1015.535 | 495.63
9 | 6 | 1016.035 | 492.56
9 | 6 | 1016.548 | 490.54
9 | 6 | 1017.048 | 486.74
9 | 6 | 1017.551 | 484.29
9 | 6 | 1018.051 | 482.55
9 | 6 | 1018.558 | 480.36
9 | 6 | 1019.058 | 480.13
9 | 6 | 1019.558 | 479.99
9 | 6 | 1020.058 | 480.07
9 | 6 | 1020.558 | 479.81
9 | 6 | 1021.067 | 479.22
9 | 6 | 1021.567 | 477.56
9 | 6 | 1022.078 | 476.01
9 | 6 | 1022.578 | 474.76
9 | 6 | 1023.078 | 474.9
9 | 6 | 1023.591 | 476.39
9 | 6 | 1024.099 | 477.36
9 | 6 | 1024.599 | 478.41
9 | 6 | 1025.111 | 477.81
9 | 6 | 1025.614 | 476.82
9 | 6 | 1026.124 | 477.64
9 | 6 | 1026.624 | 478.46
9 | 6 | 1027.135 | 479.8
9 | 6 | 1027.635 | 480.88
9 | 6 | 1028.135 | 481.25
9 | 6 | 1028.638 | 480.86
9 | 6 | 1029.149 | 480.38
9 | 6 | 1029.649 | 480.49
9 | 6 | 1030.149 | 481.4
9 | 6 | 1030.662 | 481.95
9 | 6 | 1031.163 | 482.26
9 | 6 | 1031.663 | 482.86
9 | 6 | 1032.175 | 482.15
9 | 6 | 1032.675 | 480.06
9 | 6 | 1033.175 | 480.84
9 | 6 | 1033.687 | 482.3
9 | 6 | 1034.187 | 484.74
9 | 6 | 1034.687 | 485.81
9 | 6 | 1035.187 | 485.81
9 | 6 | 1035.697 | 486.86
9 | 6 | 1036.204 | 485.34
9 | 6 | 1036.704 | 485.17
9 | 6 | 1037.21 | 486.32
9 | 6 | 1037.71 | 488.16
9 | 6 | 1038.219 | 488.31
9 | 6 | 1038.719 | 489.04
9 | 6 | 1039.23 | 488.45
9 | 6 | 1039.73 | 486.91
9 | 6 | 1040.23 | 486.4
9 | 6 | 1040.73 | 487.68
9 | 6 | 1041.23 | 488.49
9 | 6 | 1041.73 | 489.79
9 | 6 | 1042.23 | 489.79
9 | 6 | 1042.73 | 490.24
9 | 6 | 1043.23 | 488.92
9 | 6 | 1043.73 | 489.25
9 | 6 | 1044.23 | 490.45
9 | 6 | 1044.73 | 490.99
9 | 6 | 1045.236 | 491.19
9 | 6 | 1045.736 | 490.34
9 | 6 | 1046.236 | 488.95
9 | 6 | 1046.739 | 487.36
9 | 6 | 1047.244 | 486.65
9 | 6 | 1047.756 | 487.36
9 | 6 | 1048.265 | 487.62
9 | 6 | 1048.765 | 488.46
9 | 6 | 1049.272 | 488.81
9 | 6 | 1049.772 | 488.19
10 | 1 | 1152.864 | 490.46
10 | 1 | 1153.377 | 487.72
10 | 1 | 1153.883 | 486.85
10 | 1 | 1154.383 | 485.79
10 | 1 | 1154.883 | 485.71
10 | 1 | 1155.393 | 483.82
10 | 1 | 1155.893 | 479.98
10 | 1 | 1156.393 | 479.05
10 | 1 | 1156.893 | 479.11
10 | 1 | 1157.393 | 477.83
10 | 1 | 1157.904 | 474.64
10 | 1 | 1158.404 | 473.52
10 | 1 | 1158.904 | 473.04
10 | 1 | 1159.404 | 471.55
10 | 1 | 1159.904 | 470.54
10 | 1 | 1160.404 | 470.54
10 | 1 | 1160.917 | 471.25
10 | 1 | 1161.423 | 470.97
10 | 1 | 1161.923 | 471.39
10 | 1 | 1162.423 | 469.31
10 | 1 | 1162.935 | 469.16
10 | 1 | 1163.435 | 469.33
10 | 1 | 1163.941 | 469.8
10 | 1 | 1164.452 | 470.72
10 | 1 | 1164.952 | 469.39
10 | 1 | 1165.452 | 469.13
10 | 1 | 1165.963 | 468.95
10 | 1 | 1166.463 | 466.66
10 | 1 | 1166.963 | 466.53
10 | 1 | 1167.463 | 468.74
10 | 1 | 1167.963 | 469.79
10 | 1 | 1168.463 | 469.99
10 | 1 | 1168.973 | 468.71
10 | 1 | 1169.484 | 466.97
10 | 2 | 1136.752 | 489.69
10 | 2 | 1137.252 | 492.77
10 | 2 | 1137.752 | 495.21
10 | 2 | 1138.252 | 495.91
10 | 2 | 1138.752 | 499.99
10 | 2 | 1139.263 | 505.77
10 | 2 | 1139.763 | 510.24
10 | 2 | 1140.263 | 511.65
10 | 2 | 1140.763 | 513.72
10 | 2 | 1141.263 | 514.54
10 | 2 | 1141.774 | 513.37
10 | 2 | 1142.274 | 514.8
10 | 2 | 1142.774 | 518.59
10 | 2 | 1143.274 | 520.99
10 | 2 | 1143.781 | 521.67
10 | 2 | 1144.281 | 520.18
10 | 2 | 1144.781 | 519.69
10 | 2 | 1145.281 | 516.8
10 | 2 | 1145.782 | 517.18
10 | 2 | 1146.282 | 520.04
10 | 2 | 1146.782 | 520.5
10 | 2 | 1147.282 | 520.79
10 | 2 | 1147.794 | 521.08
10 | 2 | 1148.307 | 518.87
10 | 2 | 1148.818 | 515.02
10 | 2 | 1149.329 | 517.2
10 | 2 | 1149.839 | 519.76
10 | 2 | 1150.349 | 519.81
10 | 2 | 1150.851 | 517.6
10 | 2 | 1151.351 | 516.71
10 | 2 | 1151.851 | 514.99
10 | 2 | 1152.364 | 511.45
10 | 2 | 1152.864 | 512.54
10 | 2 | 1153.377 | 513.31
10 | 2 | 1153.883 | 514.15
10 | 2 | 1154.383 | 514.6
10 | 2 | 1154.883 | 514.11
10 | 2 | 1155.393 | 511.12
10 | 2 | 1155.893 | 507.28
10 | 2 | 1156.393 | 509.1
10 | 2 | 1156.893 | 510.52
10 | 2 | 1157.393 | 511.45
10 | 2 | 1157.904 | 509.52
10 | 2 | 1158.404 | 508.99
10 | 2 | 1158.904 | 507.04
10 | 2 | 1159.404 | 504.09
10 | 2 | 1159.904 | 504.71
10 | 2 | 1160.404 | 506.78
10 | 2 | 1160.917 | 507.92
10 | 2 | 1161.423 | 507.19
10 | 2 | 1161.923 | 506.55
10 | 2 | 1162.423 | 504.14
10 | 2 | 1162.935 | 501.78
10 | 2 | 1163.435 | 503.33
10 | 2 | 1163.941 | 505.61
10 | 2 | 1164.452 | 506.32
10 | 2 | 1164.952 | 506.01
10 | 2 | 1165.452 | 505.04
10 | 2 | 1165.963 | 504.12
10 | 2 | 1166.463 | 500.96
10 | 2 | 1166.963 | 503.28
10 | 2 | 1167.463 | 506
10 | 2 | 1167.963 | 507.16
10 | 2 | 1168.463 | 506.82
10 | 2 | 1168.973 | 506.37
10 | 2 | 1169.484 | 504.07
10 | 3 | 1149.839 | 515.91
10 | 3 | 1150.349 | 515.01
10 | 3 | 1150.851 | 449.21
10 | 3 | 1151.351 | 518.69
10 | 3 | 1151.851 | 509.53
10 | 3 | 1152.364 | 503.73
10 | 3 | 1152.864 | 509.11
10 | 3 | 1153.377 | 465.51
10 | 3 | 1153.883 | 508.77
10 | 3 | 1154.383 | 504.09
10 | 3 | 1154.883 | 504.22
10 | 3 | 1155.393 | 428.52
10 | 3 | 1155.893 | 504.44
10 | 3 | 1156.393 | 497.44
10 | 3 | 1156.893 | 497.37
10 | 3 | 1157.393 | 504.93
10 | 3 | 1157.904 | 463.03
10 | 3 | 1158.404 | 501.24
10 | 3 | 1158.904 | 494.67
10 | 3 | 1159.404 | 492.53
10 | 3 | 1159.904 | 423.48
10 | 3 | 1160.404 | 501.74
10 | 3 | 1160.917 | 496.53
10 | 3 | 1161.423 | 494.05
10 | 3 | 1161.923 | 498.32
10 | 3 | 1162.423 | 433.11
10 | 3 | 1162.935 | 495.68
10 | 3 | 1163.435 | 490.18
10 | 3 | 1163.941 | 492.21
10 | 3 | 1164.452 | 438.89
10 | 3 | 1164.952 | 499.08
10 | 3 | 1165.452 | 494.51
10 | 3 | 1165.963 | 491.05
10 | 3 | 1166.463 | 490.47
10 | 3 | 1166.963 | 405.56
10 | 3 | 1167.463 | 498.6
10 | 3 | 1167.963 | 494.52
10 | 3 | 1168.463 | 493.98
10 | 3 | 1168.973 | 473.29
10 | 3 | 1169.484 | 489.81
10 | 4 | 1139.263 | 403.65
10 | 4 | 1139.763 | 406.09
10 | 4 | 1140.263 | 407.3
10 | 4 | 1140.763 | 408.12
10 | 4 | 1141.263 | 408.51
10 | 4 | 1141.774 | 407.83
10 | 4 | 1142.274 | 408.64
10 | 4 | 1142.774 | 412.26
10 | 4 | 1143.274 | 414.01
10 | 4 | 1143.781 | 414.23
10 | 4 | 1144.281 | 413.68
10 | 4 | 1144.781 | 413.99
10 | 4 | 1145.281 | 412
10 | 4 | 1145.782 | 412.99
10 | 4 | 1146.282 | 415.94
10 | 4 | 1146.782 | 417.54
10 | 4 | 1147.282 | 418.11
10 | 4 | 1147.794 | 418.45
10 | 4 | 1148.307 | 417.9
10 | 4 | 1148.818 | 416.43
10 | 4 | 1149.329 | 418.14
10 | 4 | 1149.839 | 421.17
10 | 4 | 1150.349 | 421.11
10 | 4 | 1150.851 | 420.12
10 | 4 | 1151.351 | 419.93
10 | 4 | 1151.851 | 419
10 | 4 | 1152.364 | 417.33
10 | 4 | 1152.864 | 418.39
10 | 4 | 1153.377 | 420.21
10 | 4 | 1153.883 | 421.28
10 | 4 | 1154.383 | 421.64
10 | 4 | 1154.883 | 421.33
10 | 4 | 1155.393 | 420.38
10 | 4 | 1155.893 | 418.84
10 | 4 | 1156.393 | 419.78
10 | 4 | 1156.893 | 421.52
10 | 4 | 1157.393 | 422.46
10 | 4 | 1157.904 | 421.77
10 | 4 | 1158.404 | 421.85
10 | 4 | 1158.904 | 420.94
10 | 4 | 1159.404 | 419.82
10 | 4 | 1159.904 | 419.98
10 | 4 | 1160.404 | 421.83
10 | 4 | 1160.917 | 422.69
10 | 4 | 1161.423 | 422.41
10 | 4 | 1161.923 | 421.91
10 | 4 | 1162.423 | 420.76
10 | 4 | 1162.935 | 419.21
10 | 4 | 1163.435 | 420.08
10 | 4 | 1163.941 | 421.81
10 | 4 | 1164.452 | 422.63
10 | 4 | 1164.952 | 422.77
10 | 4 | 1165.452 | 422.25
10 | 4 | 1165.963 | 421.44
10 | 4 | 1166.463 | 419.83
10 | 4 | 1166.963 | 421.36
10 | 4 | 1167.463 | 423.41
10 | 4 | 1167.963 | 423.82
10 | 4 | 1168.463 | 423.64
10 | 4 | 1168.973 | 423.52
10 | 4 | 1169.484 | 422.57
10 | 5 | 1127.712 | 476.64
10 | 5 | 1128.215 | 486.11
10 | 5 | 1128.715 | 496.24
10 | 5 | 1129.215 | 502.72
10 | 5 | 1129.715 | 506.06
10 | 5 | 1130.215 | 508.42
10 | 5 | 1130.715 | 508.21
10 | 5 | 1131.228 | 506.7
10 | 5 | 1131.728 | 505.03
10 | 5 | 1132.239 | 506.62
10 | 5 | 1132.739 | 507.24
10 | 5 | 1133.239 | 504.71
10 | 5 | 1133.739 | 503.41
10 | 5 | 1134.239 | 500.73
10 | 5 | 1134.739 | 497.94
10 | 5 | 1135.239 | 496.81
10 | 5 | 1135.752 | 497.74
10 | 5 | 1136.252 | 498
10 | 5 | 1136.752 | 497.81
10 | 5 | 1137.252 | 495.86
10 | 5 | 1137.752 | 495.81
10 | 5 | 1138.252 | 493.3
10 | 5 | 1138.752 | 492.29
10 | 5 | 1139.263 | 494.94
10 | 5 | 1139.763 | 495.89
10 | 5 | 1140.263 | 496.03
10 | 5 | 1140.763 | 495.62
10 | 5 | 1141.263 | 494.24
10 | 5 | 1141.774 | 491.95
10 | 5 | 1142.274 | 490.54
10 | 5 | 1142.774 | 493.51
10 | 5 | 1143.274 | 495.54
10 | 5 | 1143.781 | 494.4
10 | 5 | 1144.281 | 493.14
10 | 5 | 1144.781 | 492.55
10 | 5 | 1145.281 | 489.29
10 | 5 | 1145.782 | 488.28
10 | 5 | 1146.282 | 491.54
10 | 5 | 1146.782 | 493.1
10 | 5 | 1147.282 | 493.34
10 | 5 | 1147.794 | 493.51
10 | 5 | 1148.307 | 491.99
10 | 5 | 1148.818 | 489.59
10 | 5 | 1149.329 | 490.43
10 | 5 | 1149.839 | 493.69
10 | 5 | 1150.349 | 494.25
10 | 5 | 1150.851 | 492.48
10 | 5 | 1151.351 | 491.66
10 | 5 | 1151.851 | 492.41
10 | 5 | 1152.364 | 488.84
10 | 5 | 1152.864 | 488.96
10 | 5 | 1153.377 | 490.83
10 | 5 | 1153.883 | 492.56
10 | 5 | 1154.383 | 492.84
10 | 5 | 1154.883 | 492.74
10 | 5 | 1155.393 | 491.36
10 | 5 | 1155.893 | 489.22
10 | 5 | 1156.393 | 489.44
10 | 5 | 1156.893 | 491.31
10 | 5 | 1157.393 | 492.89
10 | 5 | 1157.904 | 492.33
10 | 5 | 1158.404 | 491.81
10 | 5 | 1158.904 | 491.11
10 | 5 | 1159.404 | 490.3
10 | 5 | 1159.904 | 489.04
10 | 5 | 1160.404 | 489.81
10 | 5 | 1160.917 | 492.41
10 | 5 | 1161.423 | 490.94
10 | 5 | 1161.923 | 490.53
10 | 5 | 1162.423 | 489.57
10 | 5 | 1162.935 | 487.05
10 | 5 | 1163.435 | 486.74
10 | 5 | 1163.941 | 488.45
10 | 5 | 1164.452 | 489.97
10 | 5 | 1164.952 | 490.55
10 | 5 | 1165.452 | 490.09
10 | 5 | 1165.963 | 489.33
10 | 5 | 1166.463 | 487.34
10 | 5 | 1166.963 | 487.84
10 | 5 | 1167.463 | 489.95
10 | 5 | 1167.963 | 491.16
10 | 5 | 1168.463 | 491.68
10 | 5 | 1168.973 | 491.15
10 | 5 | 1169.484 | 490.34
10 | 6 | 1134.739 | 497.9
10 | 6 | 1135.239 | 493.41
10 | 6 | 1135.752 | 491.44
10 | 6 | 1136.252 | 489.41
10 | 6 | 1136.752 | 488.49
10 | 6 | 1137.252 | 486.64
10 | 6 | 1137.752 | 485.14
10 | 6 | 1138.252 | 483.11
10 | 6 | 1138.752 | 481.12
10 | 6 | 1139.263 | 481.91
10 | 6 | 1139.763 | 482.59
10 | 6 | 1140.263 | 484.04
10 | 6 | 1140.763 | 483.49
10 | 6 | 1141.263 | 484.04
10 | 6 | 1141.774 | 482.85
10 | 6 | 1142.274 | 481.24
10 | 6 | 1142.774 | 481.32
10 | 6 | 1143.274 | 482.41
10 | 6 | 1143.781 | 481.89
10 | 6 | 1144.281 | 481.27
10 | 6 | 1144.781 | 481.79
10 | 6 | 1145.281 | 479.98
10 | 6 | 1145.782 | 479.01
10 | 6 | 1146.282 | 479.59
10 | 6 | 1146.782 | 481.79
10 | 6 | 1147.282 | 483.25
10 | 6 | 1147.794 | 483.59
10 | 6 | 1148.307 | 483.95
10 | 6 | 1148.818 | 483.75
10 | 6 | 1149.329 | 483.41
10 | 6 | 1149.839 | 484.44
10 | 6 | 1150.349 | 484.69
10 | 6 | 1150.851 | 484.55
10 | 6 | 1151.351 | 485.55
10 | 6 | 1151.851 | 485.8
10 | 6 | 1152.364 | 484.94
10 | 6 | 1152.864 | 483.44
10 | 6 | 1153.377 | 484.42
10 | 6 | 1153.883 | 485.57
10 | 6 | 1154.383 | 486.06
10 | 6 | 1154.883 | 486
10 | 6 | 1155.393 | 486.63
10 | 6 | 1155.893 | 485.47
10 | 6 | 1156.393 | 484.28
10 | 6 | 1156.893 | 484.92
10 | 6 | 1157.393 | 485.6
10 | 6 | 1157.904 | 486.24
10 | 6 | 1158.404 | 486.55
10 | 6 | 1158.904 | 486.17
10 | 6 | 1159.404 | 485.2
10 | 6 | 1159.904 | 484.41
10 | 6 | 1160.404 | 484.04
10 | 6 | 1160.917 | 484.99
10 | 6 | 1161.423 | 484.93
10 | 6 | 1161.923 | 484.2
10 | 6 | 1162.423 | 484
10 | 6 | 1162.935 | 482.56
10 | 6 | 1163.435 | 481.14
10 | 6 | 1163.941 | 480.59
10 | 6 | 1164.452 | 481.17
10 | 6 | 1164.952 | 482.14
10 | 6 | 1165.452 | 482.27
10 | 6 | 1165.963 | 482.13
10 | 6 | 1166.463 | 480.8
10 | 6 | 1166.963 | 479.76
10 | 6 | 1167.463 | 480.04
10 | 6 | 1167.963 | 481.41
10 | 6 | 1168.463 | 482.19
10 | 6 | 1168.973 | 483.05
10 | 6 | 1169.484 | 483.6
10 | 6 | 1169.984 | 483.76
11 | 1 | 1272.302 | 494.71
11 | 1 | 1272.802 | 493.31
11 | 1 | 1273.302 | 492.14
11 | 1 | 1273.802 | 491.84
11 | 1 | 1274.302 | 490.73
11 | 1 | 1274.802 | 489.03
11 | 1 | 1275.314 | 487.05
11 | 1 | 1275.814 | 485.73
11 | 1 | 1276.314 | 485.31
11 | 1 | 1276.814 | 484.41
11 | 1 | 1277.326 | 483.95
11 | 1 | 1277.835 | 483.54
11 | 1 | 1278.335 | 482.67
11 | 1 | 1278.835 | 482.1
11 | 1 | 1279.335 | 478.54
11 | 1 | 1279.835 | 477.93
11 | 1 | 1280.335 | 477.71
11 | 1 | 1280.848 | 477.58
11 | 1 | 1281.348 | 476.71
11 | 1 | 1281.852 | 475.69
11 | 1 | 1282.359 | 474.17
11 | 1 | 1282.859 | 472.31
11 | 1 | 1283.359 | 471.4
11 | 1 | 1283.872 | 468.93
11 | 1 | 1284.372 | 469.12
11 | 1 | 1284.883 | 468.97
11 | 1 | 1285.386 | 469.19
11 | 1 | 1285.886 | 469.37
11 | 1 | 1286.398 | 467.75
11 | 1 | 1286.898 | 467.68
11 | 1 | 1287.398 | 468.3
11 | 1 | 1287.908 | 468.71
11 | 1 | 1288.418 | 467.55
11 | 1 | 1288.918 | 467.89
11 | 1 | 1289.418 | 466.86
11 | 2 | 1257.702 | 489.19
11 | 2 | 1258.202 | 489.96
11 | 2 | 1258.702 | 495.56
11 | 2 | 1259.202 | 500.33
11 | 2 | 1259.713 | 503.45
11 | 2 | 1260.213 | 506.09
11 | 2 | 1260.713 | 507.66
11 | 2 | 1261.213 | 508.83
11 | 2 | 1261.713 | 506.66
11 | 2 | 1262.221 | 511.77
11 | 2 | 1262.733 | 515.85
11 | 2 | 1263.233 | 518.13
11 | 2 | 1263.736 | 518.33
11 | 2 | 1264.236 | 519.26
11 | 2 | 1264.736 | 518.23
11 | 2 | 1265.236 | 515.49
11 | 2 | 1265.746 | 518.11
11 | 2 | 1266.257 | 520.8
11 | 2 | 1266.757 | 522.34
11 | 2 | 1267.257 | 522.74
11 | 2 | 1267.757 | 522.36
11 | 2 | 1268.257 | 519.03
11 | 2 | 1268.757 | 516.87
11 | 2 | 1269.26 | 517.99
11 | 2 | 1269.76 | 519.48
11 | 2 | 1270.263 | 520.26
11 | 2 | 1270.776 | 520.04
11 | 2 | 1271.281 | 519.51
11 | 2 | 1271.792 | 516.82
11 | 2 | 1272.302 | 513.53
11 | 2 | 1272.802 | 515.03
11 | 2 | 1273.302 | 516.26
11 | 2 | 1273.802 | 517.05
11 | 2 | 1274.302 | 516.66
11 | 2 | 1274.802 | 515.05
11 | 2 | 1275.314 | 512.93
11 | 2 | 1275.814 | 509.59
11 | 2 | 1276.314 | 511.72
11 | 2 | 1276.814 | 512.86
11 | 2 | 1277.326 | 514.27
11 | 2 | 1277.835 | 513.89
11 | 2 | 1278.335 | 513.25
11 | 2 | 1278.835 | 511.3
11 | 2 | 1279.335 | 506.77
11 | 2 | 1279.835 | 508.54
11 | 2 | 1280.335 | 511.41
11 | 2 | 1280.848 | 512.54
11 | 2 | 1281.348 | 511.48
11 | 2 | 1281.852 | 510.81
11 | 2 | 1282.359 | 508.59
11 | 2 | 1282.859 | 505.13
11 | 2 | 1283.359 | 505.48
11 | 2 | 1283.872 | 506.67
11 | 2 | 1284.372 | 508.58
11 | 2 | 1284.883 | 508.51
11 | 2 | 1285.386 | 508.23
11 | 2 | 1285.886 | 506.42
11 | 2 | 1286.398 | 502.66
11 | 2 | 1286.898 | 504.89
11 | 2 | 1287.398 | 507.09
11 | 2 | 1287.908 | 507.49
11 | 2 | 1288.418 | 504.88
11 | 2 | 1288.918 | 505.34
11 | 2 | 1289.418 | 503.53
11 | 3 | 1268.757 | 519.97
11 | 3 | 1269.26 | 514.91
11 | 3 | 1269.76 | 517.79
11 | 3 | 1270.263 | 431.49
11 | 3 | 1270.776 | 521.14
11 | 3 | 1271.281 | 513.52
11 | 3 | 1271.792 | 510.08
11 | 3 | 1272.302 | 444.97
11 | 3 | 1272.802 | 514.47
11 | 3 | 1273.302 | 510.16
11 | 3 | 1273.802 | 507.67
11 | 3 | 1274.302 | 511.82
11 | 3 | 1274.802 | 451.72
11 | 3 | 1275.314 | 508.43
11 | 3 | 1275.814 | 499.27
11 | 3 | 1276.314 | 500.93
11 | 3 | 1276.814 | 429.98
11 | 3 | 1277.326 | 510.57
11 | 3 | 1277.835 | 504.31
11 | 3 | 1278.335 | 501.56
11 | 3 | 1278.835 | 506.56
11 | 3 | 1279.335 | 459.88
11 | 3 | 1279.835 | 501.21
11 | 3 | 1280.335 | 497.44
11 | 3 | 1280.848 | 499.15
11 | 3 | 1281.348 | 429.88
11 | 3 | 1281.852 | 505.36
11 | 3 | 1282.359 | 497.37
11 | 3 | 1282.859 | 492.53
11 | 3 | 1283.359 | 495.18
11 | 3 | 1283.872 | 434.81
11 | 3 | 1284.372 | 499.56
11 | 3 | 1284.883 | 494.35
11 | 3 | 1285.386 | 494.35
11 | 3 | 1285.886 | 436.99
11 | 3 | 1286.398 | 496.31
11 | 3 | 1286.898 | 492.91
11 | 3 | 1287.398 | 491.83
11 | 3 | 1287.908 | 494.58
11 | 3 | 1288.418 | 413.67
11 | 3 | 1288.918 | 496.51
11 | 4 | 1260.213 | 403.89
11 | 4 | 1260.713 | 405.06
11 | 4 | 1261.213 | 405.74
11 | 4 | 1261.713 | 404.36
11 | 4 | 1262.221 | 407.46
11 | 4 | 1262.733 | 410.26
11 | 4 | 1263.233 | 411.79
11 | 4 | 1263.736 | 412.61
11 | 4 | 1264.236 | 413.68
11 | 4 | 1264.736 | 413.48
11 | 4 | 1265.236 | 412.39
11 | 4 | 1265.746 | 414.43
11 | 4 | 1266.257 | 417.13
11 | 4 | 1266.757 | 418.01
11 | 4 | 1267.257 | 418.69
11 | 4 | 1267.757 | 419.17
11 | 4 | 1268.257 | 418.54
11 | 4 | 1268.757 | 417.57
11 | 4 | 1269.26 | 418.48
11 | 4 | 1269.76 | 420.58
11 | 4 | 1270.263 | 421.77
11 | 4 | 1270.776 | 422.34
11 | 4 | 1271.281 | 422.02
11 | 4 | 1271.792 | 421.44
11 | 4 | 1272.302 | 419.78
11 | 4 | 1272.802 | 421.46
11 | 4 | 1273.302 | 422.75
11 | 4 | 1273.802 | 424.07
11 | 4 | 1274.302 | 424.08
11 | 4 | 1274.802 | 423.45
11 | 4 | 1275.314 | 422.17
11 | 4 | 1275.814 | 420.46
11 | 4 | 1276.314 | 421.83
11 | 4 | 1276.814 | 423.79
11 | 4 | 1277.326 | 424.76
11 | 4 | 1277.835 | 424.59
11 | 4 | 1278.335 | 424.16
11 | 4 | 1278.835 | 423.64
11 | 4 | 1279.335 | 421.4
11 | 4 | 1279.835 | 422.46
11 | 4 | 1280.335 | 424.83
11 | 4 | 1280.848 | 425.93
11 | 4 | 1281.348 | 425.08
11 | 4 | 1281.852 | 425.16
11 | 4 | 1282.359 | 423.89
11 | 4 | 1282.859 | 422.34
11 | 4 | 1283.359 | 422.12
11 | 4 | 1283.872 | 424.25
11 | 4 | 1284.372 | 425.16
11 | 4 | 1284.883 | 425.03
11 | 4 | 1285.386 | 424.86
11 | 4 | 1285.886 | 423.88
11 | 4 | 1286.398 | 421.73
11 | 4 | 1286.898 | 422.97
11 | 4 | 1287.398 | 425.21
11 | 4 | 1287.908 | 425.31
11 | 4 | 1288.418 | 424.46
11 | 4 | 1288.918 | 424.11
11 | 4 | 1289.418 | 423.06
11 | 5 | 1248.145 | 485.26
11 | 5 | 1248.654 | 494.09
11 | 5 | 1249.156 | 499.65
11 | 5 | 1249.656 | 503.5
11 | 5 | 1250.169 | 505.01
11 | 5 | 1250.681 | 504.09
11 | 5 | 1251.181 | 502.35
11 | 5 | 1251.681 | 502.11
11 | 5 | 1252.181 | 501.77
11 | 5 | 1252.681 | 500.57
11 | 5 | 1253.184 | 499.73
11 | 5 | 1253.684 | 498.29
11 | 5 | 1254.184 | 495.69
11 | 5 | 1254.684 | 491.89
11 | 5 | 1255.184 | 489.99
11 | 5 | 1255.692 | 492.16
11 | 5 | 1256.192 | 491.04
11 | 5 | 1256.702 | 491.79
11 | 5 | 1257.202 | 491.36
11 | 5 | 1257.702 | 489.81
11 | 5 | 1258.202 | 487.36
11 | 5 | 1258.702 | 486.76
11 | 5 | 1259.202 | 489.48
11 | 5 | 1259.713 | 490.24
11 | 5 | 1260.213 | 491.09
11 | 5 | 1260.713 | 490.98
11 | 5 | 1261.213 | 490.29
11 | 5 | 1261.713 | 487.67
11 | 5 | 1262.221 | 488.75
11 | 5 | 1262.733 | 491.87
11 | 5 | 1263.233 | 492.71
11 | 5 | 1263.736 | 493.34
11 | 5 | 1264.236 | 493.61
11 | 5 | 1264.736 | 492.93
11 | 5 | 1265.236 | 491.08
11 | 5 | 1265.746 | 491.54
11 | 5 | 1266.257 | 493.13
11 | 5 | 1266.757 | 495.19
11 | 5 | 1267.257 | 495.98
11 | 5 | 1267.757 | 495.34
11 | 5 | 1268.257 | 495.89
11 | 5 | 1268.757 | 493.09
11 | 5 | 1269.26 | 492.74
11 | 5 | 1269.76 | 494.77
11 | 5 | 1270.263 | 496.54
11 | 5 | 1270.776 | 496.97
11 | 5 | 1271.281 | 496.84
11 | 5 | 1271.792 | 495.78
11 | 5 | 1272.302 | 493.95
11 | 5 | 1272.802 | 493.02
11 | 5 | 1273.302 | 494.75
11 | 5 | 1273.802 | 496.75
11 | 5 | 1274.302 | 496.19
11 | 5 | 1274.802 | 496.63
11 | 5 | 1275.314 | 494.06
11 | 5 | 1275.814 | 491.53
11 | 5 | 1276.314 | 491.46
11 | 5 | 1276.814 | 493.4
11 | 5 | 1277.326 | 494.08
11 | 5 | 1277.835 | 494.21
11 | 5 | 1278.335 | 495.56
11 | 5 | 1278.835 | 493.11
11 | 5 | 1279.335 | 490.62
11 | 5 | 1279.835 | 489.97
11 | 5 | 1280.335 | 492.06
11 | 5 | 1280.848 | 494.17
11 | 5 | 1281.348 | 493.69
11 | 5 | 1281.852 | 494.27
11 | 5 | 1282.359 | 492.11
11 | 5 | 1282.859 | 489.81
11 | 5 | 1283.359 | 487.92
11 | 5 | 1283.872 | 491.23
11 | 5 | 1284.372 | 490.33
11 | 5 | 1284.883 | 492.96
11 | 5 | 1285.386 | 492.96
11 | 5 | 1285.886 | 491.39
11 | 5 | 1286.398 | 488.42
11 | 5 | 1286.898 | 487.97
11 | 5 | 1287.398 | 491.07
11 | 5 | 1287.908 | 491.63
11 | 5 | 1288.418 | 491.39
11 | 5 | 1288.918 | 491.48
11 | 5 | 1289.418 | 487.36
11 | 5 | 1289.918 | 488.03
11 | 6 | 1253.684 | 500.66
11 | 6 | 1254.184 | 495.21
11 | 6 | 1254.684 | 489.31
11 | 6 | 1255.184 | 485.48
11 | 6 | 1255.692 | 482.26
11 | 6 | 1256.192 | 480.69
11 | 6 | 1256.702 | 479.8
11 | 6 | 1257.202 | 478.59
11 | 6 | 1257.702 | 478.09
11 | 6 | 1258.202 | 476.43
11 | 6 | 1258.702 | 474.94
11 | 6 | 1259.202 | 476.11
11 | 6 | 1259.713 | 477.34
11 | 6 | 1260.213 | 477.91
11 | 6 | 1260.713 | 478.54
11 | 6 | 1261.213 | 478.14
11 | 6 | 1261.713 | 477.76
11 | 6 | 1262.221 | 477.28
11 | 6 | 1262.733 | 478.75
11 | 6 | 1263.233 | 480.43
11 | 6 | 1263.736 | 481.88
11 | 6 | 1264.236 | 483.29
11 | 6 | 1264.736 | 484.14
11 | 6 | 1265.236 | 483.97
11 | 6 | 1265.746 | 482.37
11 | 6 | 1266.257 | 483.45
11 | 6 | 1266.757 | 484.02
11 | 6 | 1267.257 | 485.34
11 | 6 | 1267.757 | 485.76
11 | 6 | 1268.257 | 485.86
11 | 6 | 1268.757 | 485.73
11 | 6 | 1269.26 | 484.27
11 | 6 | 1269.76 | 484.77
11 | 6 | 1270.263 | 486.49
11 | 6 | 1270.776 | 486.68
11 | 6 | 1271.281 | 487.8
11 | 6 | 1271.792 | 487.29
11 | 6 | 1272.302 | 486.76
11 | 6 | 1272.802 | 485.69
11 | 6 | 1273.302 | 486.55
11 | 6 | 1273.802 | 488.07
11 | 6 | 1274.302 | 488.63
11 | 6 | 1274.802 | 488.56
11 | 6 | 1275.314 | 487.59
11 | 6 | 1275.814 | 485.96
11 | 6 | 1276.314 | 483.91
11 | 6 | 1276.814 | 484.17
11 | 6 | 1277.326 | 484.69
11 | 6 | 1277.835 | 484.42
11 | 6 | 1278.335 | 484.53
11 | 6 | 1278.835 | 485.03
11 | 6 | 1279.335 | 484.46
11 | 6 | 1279.835 | 483.63
11 | 6 | 1280.335 | 484.41
11 | 6 | 1280.848 | 485.34
11 | 6 | 1281.348 | 486.12
11 | 6 | 1281.852 | 486.14
11 | 6 | 1282.359 | 485.67
11 | 6 | 1282.859 | 484.27
11 | 6 | 1283.359 | 482.03
11 | 6 | 1283.872 | 482.5
11 | 6 | 1284.372 | 483.76
11 | 6 | 1284.883 | 484.21
11 | 6 | 1285.386 | 484.81
11 | 6 | 1285.886 | 484.45
11 | 6 | 1286.398 | 483.15
11 | 6 | 1286.898 | 481.76
11 | 6 | 1287.398 | 482.89
11 | 6 | 1287.908 | 483.35
11 | 6 | 1288.418 | 483.64
11 | 6 | 1288.918 | 483.59
11 | 6 | 1289.418 | 483.45
11 | 6 | 1289.918 | 482.84
12 | 1 | 1392.148 | 492.96
12 | 1 | 1392.657 | 491.46
12 | 1 | 1393.157 | 490.6
12 | 1 | 1393.657 | 489.06
12 | 1 | 1394.157 | 487.41
12 | 1 | 1394.657 | 486.29
12 | 1 | 1395.163 | 484.03
12 | 1 | 1395.663 | 481.79
12 | 1 | 1396.175 | 480.47
12 | 1 | 1396.675 | 480.21
12 | 1 | 1397.175 | 478.86
12 | 1 | 1397.675 | 478.94
12 | 1 | 1398.181 | 478.26
12 | 1 | 1398.681 | 475.86
12 | 1 | 1399.189 | 474.51
12 | 1 | 1399.698 | 474.36
12 | 1 | 1400.198 | 474.69
12 | 1 | 1400.698 | 473.04
12 | 1 | 1401.198 | 472.3
12 | 1 | 1401.698 | 472.61
12 | 1 | 1402.2 | 472.77
12 | 1 | 1402.7 | 473.76
12 | 1 | 1403.2 | 472.56
12 | 1 | 1403.7 | 472.7
12 | 1 | 1404.21 | 473.69
12 | 1 | 1404.719 | 474.05
12 | 1 | 1405.219 | 473.63
12 | 1 | 1405.719 | 473.04
12 | 1 | 1406.219 | 471.84
12 | 1 | 1406.719 | 471.51
12 | 1 | 1407.219 | 472
12 | 1 | 1407.719 | 470.77
12 | 1 | 1408.219 | 470.95
12 | 1 | 1408.719 | 471.36
12 | 1 | 1409.219 | 471.27
12 | 1 | 1409.719 | 470.64
12 | 2 | 1377.535 | 488.49
12 | 2 | 1378.035 | 489.24
12 | 2 | 1378.548 | 492.21
12 | 2 | 1379.048 | 497.57
12 | 2 | 1379.554 | 501.51
12 | 2 | 1380.059 | 503.87
12 | 2 | 1380.559 | 506.01
12 | 2 | 1381.059 | 505.34
12 | 2 | 1381.559 | 504.44
12 | 2 | 1382.063 | 506.3
12 | 2 | 1382.57 | 510.84
12 | 2 | 1383.07 | 511.3
12 | 2 | 1383.57 | 513.64
12 | 2 | 1384.08 | 514.15
12 | 2 | 1384.592 | 513.65
12 | 2 | 1385.105 | 510.71
12 | 2 | 1385.605 | 511.66
12 | 2 | 1386.105 | 515.08
12 | 2 | 1386.617 | 516.31
12 | 2 | 1387.126 | 516.92
12 | 2 | 1387.632 | 516.09
12 | 2 | 1388.132 | 515.24
12 | 2 | 1388.632 | 512.59
12 | 2 | 1389.132 | 511.69
12 | 2 | 1389.632 | 514.16
12 | 2 | 1390.135 | 515.41
12 | 2 | 1390.635 | 515.36
12 | 2 | 1391.135 | 515.31
12 | 2 | 1391.648 | 513.9
12 | 2 | 1392.148 | 510.26
12 | 2 | 1392.657 | 511.38
12 | 2 | 1393.157 | 514.16
12 | 2 | 1393.657 | 514.68
12 | 2 | 1394.157 | 513.47
12 | 2 | 1394.657 | 513.8
12 | 2 | 1395.163 | 512.05
12 | 2 | 1395.663 | 508.94
12 | 2 | 1396.175 | 509.11
12 | 2 | 1396.675 | 511.76
12 | 2 | 1397.175 | 513.18
12 | 2 | 1397.675 | 513.64
12 | 2 | 1398.181 | 512.71
12 | 2 | 1398.681 | 510.1
12 | 2 | 1399.189 | 506.9
12 | 2 | 1399.698 | 507.92
12 | 2 | 1400.198 | 510.49
12 | 2 | 1400.698 | 511.17
12 | 2 | 1401.198 | 511.3
12 | 2 | 1401.698 | 510.95
12 | 2 | 1402.2 | 509.6
12 | 2 | 1402.7 | 508.05
12 | 2 | 1403.2 | 507.12
12 | 2 | 1403.7 | 509.68
12 | 2 | 1404.21 | 511.61
12 | 2 | 1404.719 | 511.03
12 | 2 | 1405.219 | 510.86
12 | 2 | 1405.719 | 509.32
12 | 2 | 1406.219 | 505.76
12 | 2 | 1406.719 | 506.04
12 | 2 | 1407.219 | 508.29
12 | 2 | 1407.719 | 508.86
12 | 2 | 1408.219 | 509.78
12 | 2 | 1408.719 | 508.93
12 | 2 | 1409.219 | 507.99
12 | 2 | 1409.719 | 505.18
12 | 3 | 1376.535 | 487.93
12 | 3 | 1377.035 | 495.94
12 | 3 | 1377.535 | 496.21
12 | 3 | 1378.035 | 499.76
12 | 3 | 1378.548 | 424.24
12 | 3 | 1379.048 | 513.19
12 | 3 | 1379.554 | 510.96
12 | 3 | 1380.059 | 512.41
12 | 3 | 1380.559 | 495.91
12 | 3 | 1381.059 | 516.39
12 | 3 | 1381.559 | 517.93
12 | 3 | 1382.063 | 514.66
12 | 3 | 1382.57 | 520.84
12 | 3 | 1383.07 | 443.99
12 | 3 | 1383.57 | 526.07
12 | 3 | 1384.08 | 519.98
12 | 3 | 1384.592 | 519.07
12 | 3 | 1385.105 | 443.29
12 | 3 | 1385.605 | 523.46
12 | 3 | 1386.105 | 518.64
12 | 3 | 1386.617 | 517.36
12 | 3 | 1387.126 | 503.47
12 | 3 | 1387.632 | 512.7
12 | 3 | 1388.132 | 517.26
12 | 3 | 1388.632 | 510.81
12 | 3 | 1389.132 | 510.38
12 | 3 | 1389.632 | 426.73
12 | 3 | 1390.135 | 517.29
12 | 3 | 1390.635 | 510.16
12 | 3 | 1391.135 | 509.77
12 | 3 | 1391.648 | 452.43
12 | 3 | 1392.148 | 511.21
12 | 3 | 1392.657 | 505.75
12 | 3 | 1393.157 | 505.17
12 | 3 | 1393.657 | 509.54
12 | 3 | 1394.157 | 449.03
12 | 3 | 1394.657 | 511.08
12 | 3 | 1395.163 | 502.73
12 | 3 | 1395.663 | 500.06
12 | 3 | 1396.175 | 433.57
12 | 3 | 1396.675 | 507.77
12 | 3 | 1397.175 | 503.12
12 | 3 | 1397.675 | 500.81
12 | 3 | 1398.181 | 504.79
12 | 3 | 1398.681 | 447.51
12 | 3 | 1399.189 | 500.42
12 | 3 | 1399.698 | 493.96
12 | 3 | 1400.198 | 496.42
12 | 3 | 1400.698 | 434.31
12 | 3 | 1401.198 | 505.26
12 | 3 | 1401.698 | 499.64
12 | 3 | 1402.2 | 495.63
12 | 3 | 1402.7 | 496.94
12 | 3 | 1403.2 | 421.7
12 | 3 | 1403.7 | 500.55
12 | 3 | 1404.21 | 497.27
12 | 3 | 1404.719 | 496.71
12 | 3 | 1405.219 | 444.2
12 | 3 | 1405.719 | 501.93
12 | 3 | 1406.219 | 495.59
12 | 3 | 1406.719 | 491.56
12 | 3 | 1407.219 | 496.06
12 | 3 | 1407.719 | 415.2
12 | 3 | 1408.219 | 501.94
12 | 3 | 1408.719 | 495.37
12 | 3 | 1409.219 | 493.3
12 | 3 | 1409.719 | 481.01
12 | 4 | 1380.059 | 402.79
12 | 4 | 1380.559 | 403.63
12 | 4 | 1381.059 | 404.42
12 | 4 | 1381.559 | 403.91
12 | 4 | 1382.063 | 405.04
12 | 4 | 1382.57 | 408.22
12 | 4 | 1383.07 | 410.02
12 | 4 | 1383.57 | 410.94
12 | 4 | 1384.08 | 411.53
12 | 4 | 1384.592 | 412.04
12 | 4 | 1385.105 | 410.55
12 | 4 | 1385.605 | 411.64
12 | 4 | 1386.105 | 414.45
12 | 4 | 1386.617 | 416.4
12 | 4 | 1387.126 | 416.33
12 | 4 | 1387.632 | 415.9
12 | 4 | 1388.132 | 415.39
12 | 4 | 1388.632 | 414.38
12 | 4 | 1389.132 | 414.29
12 | 4 | 1389.632 | 417.86
12 | 4 | 1390.135 | 419.26
12 | 4 | 1390.635 | 419.09
12 | 4 | 1391.135 | 419.55
12 | 4 | 1391.648 | 418.76
12 | 4 | 1392.148 | 417.25
12 | 4 | 1392.657 | 418.09
12 | 4 | 1393.157 | 420.71
12 | 4 | 1393.657 | 421.9
12 | 4 | 1394.157 | 422.36
12 | 4 | 1394.657 | 422.36
12 | 4 | 1395.163 | 421.53
12 | 4 | 1395.663 | 420.34
12 | 4 | 1396.175 | 421.2
12 | 4 | 1396.675 | 423.16
12 | 4 | 1397.175 | 424.66
12 | 4 | 1397.675 | 424.52
12 | 4 | 1398.181 | 424.16
12 | 4 | 1398.681 | 423.91
12 | 4 | 1399.189 | 421.42
12 | 4 | 1399.698 | 422.36
12 | 4 | 1400.198 | 425.2
12 | 4 | 1400.698 | 425.71
12 | 4 | 1401.198 | 425.94
12 | 4 | 1401.698 | 425.94
12 | 4 | 1402.2 | 425.21
12 | 4 | 1402.7 | 423.6
12 | 4 | 1403.2 | 423.37
12 | 4 | 1403.7 | 426.01
12 | 4 | 1404.21 | 427.01
12 | 4 | 1404.719 | 426.85
12 | 4 | 1405.219 | 427.13
12 | 4 | 1405.719 | 425.9
12 | 4 | 1406.219 | 423.65
12 | 4 | 1406.719 | 423.53
12 | 4 | 1407.219 | 425.5
12 | 4 | 1407.719 | 427.25
12 | 4 | 1408.219 | 427.32
12 | 4 | 1408.719 | 426.79
12 | 4 | 1409.219 | 425.79
12 | 4 | 1409.719 | 423.83
12 | 5 | 1367.979 | 480.34
12 | 5 | 1368.479 | 492.11
12 | 5 | 1368.979 | 499.01
12 | 5 | 1369.479 | 504.52
12 | 5 | 1369.979 | 506.27
12 | 5 | 1370.49 | 507.08
12 | 5 | 1370.999 | 506.59
12 | 5 | 1371.499 | 504.29
12 | 5 | 1371.999 | 505.55
12 | 5 | 1372.505 | 504.26
12 | 5 | 1373.016 | 502.66
12 | 5 | 1373.516 | 501.04
12 | 5 | 1374.02 | 497.6
12 | 5 | 1374.52 | 494.14
12 | 5 | 1375.031 | 491.89
12 | 5 | 1375.531 | 492.77
12 | 5 | 1376.035 | 492.26
12 | 5 | 1376.535 | 490.86
12 | 5 | 1377.035 | 490.66
12 | 5 | 1377.535 | 488.56
12 | 5 | 1378.035 | 487.06
12 | 5 | 1378.548 | 485.06
12 | 5 | 1379.048 | 486.87
12 | 5 | 1379.554 | 487.72
12 | 5 | 1380.059 | 488.21
12 | 5 | 1380.559 | 488.04
12 | 5 | 1381.059 | 486.94
12 | 5 | 1381.559 | 485.35
12 | 5 | 1382.063 | 484.36
12 | 5 | 1382.57 | 487.11
12 | 5 | 1383.07 | 489.58
12 | 5 | 1383.57 | 489.56
12 | 5 | 1384.08 | 489.61
12 | 5 | 1384.592 | 490.04
12 | 5 | 1385.105 | 487.01
12 | 5 | 1385.605 | 486.69
12 | 5 | 1386.105 | 489.06
12 | 5 | 1386.617 | 490.5
12 | 5 | 1387.126 | 491.65
12 | 5 | 1387.632 | 490.94
12 | 5 | 1388.132 | 489.71
12 | 5 | 1388.632 | 488.18
12 | 5 | 1389.132 | 486.58
12 | 5 | 1389.632 | 490.11
12 | 5 | 1390.135 | 492.22
12 | 5 | 1390.635 | 491.98
12 | 5 | 1391.135 | 492.93
12 | 5 | 1391.648 | 492.04
12 | 5 | 1392.148 | 489.61
12 | 5 | 1392.657 | 488.97
12 | 5 | 1393.157 | 491.29
12 | 5 | 1393.657 | 494.24
12 | 5 | 1394.157 | 495.47
12 | 5 | 1394.657 | 495.76
12 | 5 | 1395.163 | 494.89
12 | 5 | 1395.663 | 493.03
12 | 5 | 1396.175 | 493.55
12 | 5 | 1396.675 | 495.73
12 | 5 | 1397.175 | 497.42
12 | 5 | 1397.675 | 497.61
12 | 5 | 1398.181 | 497.31
12 | 5 | 1398.681 | 496.04
12 | 5 | 1399.189 | 492.54
12 | 5 | 1399.698 | 492.32
12 | 5 | 1400.198 | 494.99
12 | 5 | 1400.698 | 496.34
12 | 5 | 1401.198 | 496.79
12 | 5 | 1401.698 | 496.74
12 | 5 | 1402.2 | 495.65
12 | 5 | 1402.7 | 493.63
12 | 5 | 1403.2 | 491.31
12 | 5 | 1403.7 | 494.7
12 | 5 | 1404.21 | 496.79
12 | 5 | 1404.719 | 497.23
12 | 5 | 1405.219 | 497.37
12 | 5 | 1405.719 | 495.84
12 | 5 | 1406.219 | 492.78
12 | 5 | 1406.719 | 491.79
12 | 5 | 1407.219 | 493.8
12 | 5 | 1407.719 | 495.75
12 | 5 | 1408.219 | 496.42
12 | 5 | 1408.719 | 495.4
12 | 5 | 1409.219 | 494.12
12 | 5 | 1409.719 | 491.5
12 | 6 | 1374.02 | 498.95
12 | 6 | 1374.52 | 492.76
12 | 6 | 1375.031 | 486.47
12 | 6 | 1375.531 | 484.33
12 | 6 | 1376.035 | 481.69
12 | 6 | 1376.535 | 479.57
12 | 6 | 1377.035 | 478.11
12 | 6 | 1377.535 | 477.24
12 | 6 | 1378.035 | 475.91
12 | 6 | 1378.548 | 473.52
12 | 6 | 1379.048 | 474.08
12 | 6 | 1379.554 | 474.79
12 | 6 | 1380.059 | 475.64
12 | 6 | 1380.559 | 475.99
12 | 6 | 1381.059 | 476.14
12 | 6 | 1381.559 | 475.21
12 | 6 | 1382.063 | 474.49
12 | 6 | 1382.57 | 475.65
12 | 6 | 1383.07 | 477.66
12 | 6 | 1383.57 | 478.81
12 | 6 | 1384.08 | 479.47
12 | 6 | 1384.592 | 480.36
12 | 6 | 1385.105 | 478.75
12 | 6 | 1385.605 | 476.91
12 | 6 | 1386.105 | 477.88
12 | 6 | 1386.617 | 479.59
12 | 6 | 1387.126 | 479.71
12 | 6 | 1387.632 | 480.49
12 | 6 | 1388.132 | 480.78
12 | 6 | 1388.632 | 480.32
12 | 6 | 1389.132 | 478.06
12 | 6 | 1389.632 | 479.19
12 | 6 | 1390.135 | 480.99
12 | 6 | 1390.635 | 482.14
12 | 6 | 1391.135 | 483.97
12 | 6 | 1391.648 | 484.49
12 | 6 | 1392.148 | 484.49
12 | 6 | 1392.657 | 483.74
12 | 6 | 1393.157 | 484.96
12 | 6 | 1393.657 | 486.5
12 | 6 | 1394.157 | 488.66
12 | 6 | 1394.657 | 490.18
12 | 6 | 1395.163 | 489.99
12 | 6 | 1395.663 | 489.34
12 | 6 | 1396.175 | 488.67
12 | 6 | 1396.675 | 489.51
12 | 6 | 1397.175 | 490.74
12 | 6 | 1397.675 | 490.85
12 | 6 | 1398.181 | 491.11
12 | 6 | 1398.681 | 491.07
12 | 6 | 1399.189 | 489.11
12 | 6 | 1399.698 | 488.39
12 | 6 | 1400.198 | 489.6
12 | 6 | 1400.698 | 490.6
12 | 6 | 1401.198 | 490.19
12 | 6 | 1401.698 | 491.29
12 | 6 | 1402.2 | 491.37
12 | 6 | 1402.7 | 489.87
12 | 6 | 1403.2 | 488.71
12 | 6 | 1403.7 | 488.91
12 | 6 | 1404.21 | 489.7
12 | 6 | 1404.719 | 490.19
12 | 6 | 1405.219 | 491.18
12 | 6 | 1405.719 | 491.29
12 | 6 | 1406.219 | 490.05
12 | 6 | 1406.719 | 487.63
12 | 6 | 1407.219 | 487.44
12 | 6 | 1407.719 | 488.81
12 | 6 | 1408.219 | 488.84
12 | 6 | 1408.719 | 488.22
12 | 6 | 1409.219 | 487.43
12 | 6 | 1409.719 | 486.06
12 | 6 | 1410.219 | 483.51
13 | 1 | 1512.363 | 488.39
13 | 1 | 1512.863 | 487.64
13 | 1 | 1513.363 | 486.74
13 | 1 | 1513.863 | 485.16
13 | 1 | 1514.363 | 482.87
13 | 1 | 1514.875 | 481.35
13 | 1 | 1515.375 | 479.8
13 | 1 | 1515.885 | 477.79
13 | 1 | 1516.385 | 476.36
13 | 1 | 1516.885 | 478.98
13 | 1 | 1517.385 | 476.49
13 | 1 | 1517.895 | 475.34
13 | 1 | 1518.395 | 474.61
13 | 1 | 1518.895 | 472.87
13 | 1 | 1519.395 | 471.51
13 | 1 | 1519.905 | 471.86
13 | 1 | 1520.405 | 472.06
13 | 1 | 1520.905 | 471.22
13 | 1 | 1521.405 | 470.44
13 | 1 | 1521.905 | 470.16
13 | 1 | 1522.405 | 469.38
13 | 1 | 1522.905 | 468.74
13 | 1 | 1523.414 | 468.65
13 | 1 | 1523.914 | 469.55
13 | 1 | 1524.424 | 470.23
13 | 1 | 1524.924 | 470.16
13 | 1 | 1525.43 | 469.31
13 | 1 | 1525.942 | 469.62
13 | 1 | 1526.442 | 468.99
13 | 1 | 1526.955 | 470.03
13 | 1 | 1527.458 | 471.19
13 | 1 | 1527.958 | 469.51
13 | 1 | 1528.458 | 470.29
13 | 1 | 1528.958 | 470.33
13 | 1 | 1529.458 | 470.36
13 | 1 | 1529.969 | 468.4
13 | 2 | 1497.309 | 488.62
13 | 2 | 1497.809 | 490.99
13 | 2 | 1498.316 | 492.25
13 | 2 | 1498.816 | 498.12
13 | 2 | 1499.316 | 502.72
13 | 2 | 1499.829 | 505.86
13 | 2 | 1500.329 | 505.42
13 | 2 | 1500.829 | 506.66
13 | 2 | 1501.329 | 506.21
13 | 2 | 1501.829 | 505.77
13 | 2 | 1502.341 | 511.76
13 | 2 | 1502.841 | 513.84
13 | 2 | 1503.341 | 515.89
13 | 2 | 1503.841 | 516.53
13 | 2 | 1504.341 | 516.54
13 | 2 | 1504.841 | 515.27
13 | 2 | 1505.341 | 511.67
13 | 2 | 1505.849 | 515.28
13 | 2 | 1506.349 | 516.81
13 | 2 | 1506.855 | 516.38
13 | 2 | 1507.355 | 516.24
13 | 2 | 1507.855 | 515.04
13 | 2 | 1508.362 | 512.61
13 | 2 | 1508.863 | 510.71
13 | 2 | 1509.363 | 513.37
13 | 2 | 1509.863 | 514.17
13 | 2 | 1510.363 | 514.58
13 | 2 | 1510.863 | 513.76
13 | 2 | 1511.363 | 513.25
13 | 2 | 1511.863 | 509.71
13 | 2 | 1512.363 | 507.2
13 | 2 | 1512.863 | 510.21
13 | 2 | 1513.363 | 511.71
13 | 2 | 1513.863 | 511.15
13 | 2 | 1514.363 | 510.89
13 | 2 | 1514.875 | 510.21
13 | 2 | 1515.375 | 507.69
13 | 2 | 1515.885 | 504.73
13 | 2 | 1516.385 | 507.09
13 | 2 | 1516.885 | 509.82
13 | 2 | 1517.385 | 509.71
13 | 2 | 1517.895 | 509.21
13 | 2 | 1518.395 | 508.08
13 | 2 | 1518.895 | 505.46
13 | 2 | 1519.395 | 502.94
13 | 2 | 1519.905 | 506.49
13 | 2 | 1520.405 | 509.04
13 | 2 | 1520.905 | 508.71
13 | 2 | 1521.405 | 508.99
13 | 2 | 1521.905 | 508.99
13 | 2 | 1522.405 | 506.66
13 | 2 | 1522.905 | 504.64
13 | 2 | 1523.414 | 507.96
13 | 2 | 1523.914 | 509.47
13 | 2 | 1524.424 | 510.29
13 | 2 | 1524.924 | 510.34
13 | 2 | 1525.43 | 509.4
13 | 2 | 1525.942 | 507.81
13 | 2 | 1526.442 | 505.07
13 | 2 | 1526.955 | 509.59
13 | 2 | 1527.458 | 512.19
13 | 2 | 1527.958 | 511.51
13 | 2 | 1528.458 | 511.99
13 | 2 | 1528.958 | 511.35
13 | 2 | 1529.458 | 509.43
13 | 3 | 1506.349 | 516.77
13 | 3 | 1506.855 | 519.16
13 | 3 | 1507.355 | 442.05
13 | 3 | 1507.855 | 520.06
13 | 3 | 1508.362 | 511
13 | 3 | 1508.863 | 508.31
13 | 3 | 1509.363 | 440.57
13 | 3 | 1509.863 | 516.89
13 | 3 | 1510.363 | 510.04
13 | 3 | 1510.863 | 506.15
13 | 3 | 1511.363 | 511.53
13 | 3 | 1511.863 | 465.63
13 | 3 | 1512.363 | 503.51
13 | 3 | 1512.863 | 500.32
13 | 3 | 1513.363 | 501.69
13 | 3 | 1513.863 | 430.55
13 | 3 | 1514.363 | 509.29
13 | 3 | 1514.875 | 501.49
13 | 3 | 1515.375 | 496.51
13 | 3 | 1515.885 | 499.19
13 | 3 | 1516.385 | 453.66
13 | 3 | 1516.885 | 502.01
13 | 3 | 1517.385 | 496.51
13 | 3 | 1517.895 | 495.71
13 | 3 | 1518.395 | 428.41
13 | 3 | 1518.895 | 500.12
13 | 3 | 1519.395 | 491.83
13 | 3 | 1519.905 | 491.2
13 | 3 | 1520.405 | 497.05
13 | 3 | 1520.905 | 425.34
13 | 3 | 1521.405 | 499.88
13 | 3 | 1521.905 | 494.24
13 | 3 | 1522.405 | 492.29
13 | 3 | 1522.905 | 445.55
13 | 3 | 1523.414 | 497.57
13 | 3 | 1523.914 | 497.06
13 | 3 | 1524.424 | 494.27
13 | 3 | 1524.924 | 496.75
13 | 3 | 1525.43 | 414.43
13 | 3 | 1525.942 | 499.28
13 | 3 | 1526.442 | 490.69
13 | 3 | 1526.955 | 492.8
13 | 3 | 1527.458 | 467.92
13 | 3 | 1527.958 | 495.04
13 | 3 | 1528.458 | 498.46
13 | 3 | 1528.958 | 494.22
13 | 4 | 1499.316 | 401.57
13 | 4 | 1499.829 | 403.22
13 | 4 | 1500.329 | 402.29
13 | 4 | 1500.829 | 403.72
13 | 4 | 1501.329 | 403.4
13 | 4 | 1501.829 | 403.51
13 | 4 | 1502.341 | 408.27
13 | 4 | 1502.841 | 409.64
13 | 4 | 1503.341 | 411.68
13 | 4 | 1503.841 | 411.59
13 | 4 | 1504.341 | 412.31
13 | 4 | 1504.841 | 412.2
13 | 4 | 1505.341 | 410.41
13 | 4 | 1505.849 | 413.29
13 | 4 | 1506.349 | 414.64
13 | 4 | 1506.855 | 415.34
13 | 4 | 1507.355 | 415.72
13 | 4 | 1507.855 | 415.73
13 | 4 | 1508.362 | 414.87
13 | 4 | 1508.863 | 414.21
13 | 4 | 1509.363 | 416.68
13 | 4 | 1509.863 | 417.84
13 | 4 | 1510.363 | 418.63
13 | 4 | 1510.863 | 418.49
13 | 4 | 1511.363 | 418.69
13 | 4 | 1511.863 | 417.27
13 | 4 | 1512.363 | 415.59
13 | 4 | 1512.863 | 418.71
13 | 4 | 1513.363 | 419.61
13 | 4 | 1513.863 | 419.98
13 | 4 | 1514.363 | 420.72
13 | 4 | 1514.875 | 420.65
13 | 4 | 1515.375 | 418.6
13 | 4 | 1515.885 | 417.37
13 | 4 | 1516.385 | 420.75
13 | 4 | 1516.885 | 421.59
13 | 4 | 1517.385 | 422.26
13 | 4 | 1517.895 | 421.93
13 | 4 | 1518.395 | 421.81
13 | 4 | 1518.895 | 419.79
13 | 4 | 1519.395 | 418.48
13 | 4 | 1519.905 | 421.81
13 | 4 | 1520.405 | 423.61
13 | 4 | 1520.905 | 423.82
13 | 4 | 1521.405 | 423.51
13 | 4 | 1521.905 | 423.46
13 | 4 | 1522.405 | 422.26
13 | 4 | 1522.905 | 421.01
13 | 4 | 1523.414 | 424.41
13 | 4 | 1523.914 | 425.09
13 | 4 | 1524.424 | 425.78
13 | 4 | 1524.924 | 426.18
13 | 4 | 1525.43 | 426.03
13 | 4 | 1525.942 | 424.94
13 | 4 | 1526.442 | 422.93
13 | 4 | 1526.955 | 426.71
13 | 4 | 1527.458 | 427.84
13 | 4 | 1527.958 | 427.71
13 | 4 | 1528.458 | 428.12
13 | 4 | 1528.958 | 427.79
13 | 4 | 1529.458 | 426.39
13 | 4 | 1529.969 | 424.42
13 | 5 | 1487.763 | 479.3
13 | 5 | 1488.263 | 490.17
13 | 5 | 1488.763 | 498.77
13 | 5 | 1489.263 | 503.91
13 | 5 | 1489.763 | 504.52
13 | 5 | 1490.263 | 505.8
13 | 5 | 1490.763 | 504.64
13 | 5 | 1491.263 | 501.59
13 | 5 | 1491.763 | 503.19
13 | 5 | 1492.263 | 501.49
13 | 5 | 1492.763 | 500.4
13 | 5 | 1493.276 | 499.83
13 | 5 | 1493.776 | 496.81
13 | 5 | 1494.276 | 493.41
13 | 5 | 1494.776 | 490.31
13 | 5 | 1495.288 | 490.94
13 | 5 | 1495.788 | 491.01
13 | 5 | 1496.288 | 490.09
13 | 5 | 1496.799 | 490.11
13 | 5 | 1497.309 | 488.41
13 | 5 | 1497.809 | 487.85
13 | 5 | 1498.316 | 485.7
13 | 5 | 1498.816 | 488.17
13 | 5 | 1499.316 | 490.44
13 | 5 | 1499.829 | 491.28
13 | 5 | 1500.329 | 489.13
13 | 5 | 1500.829 | 489.44
13 | 5 | 1501.329 | 487.74
13 | 5 | 1501.829 | 486.41
13 | 5 | 1502.341 | 488.92
13 | 5 | 1502.841 | 490.34
13 | 5 | 1503.341 | 491.69
13 | 5 | 1503.841 | 490.95
13 | 5 | 1504.341 | 490.46
13 | 5 | 1504.841 | 490.33
13 | 5 | 1505.341 | 486.22
13 | 5 | 1505.849 | 489.19
13 | 5 | 1506.349 | 490.17
13 | 5 | 1506.855 | 490.54
13 | 5 | 1507.355 | 489.81
13 | 5 | 1507.855 | 489.93
13 | 5 | 1508.362 | 488.31
13 | 5 | 1508.863 | 487.3
13 | 5 | 1509.363 | 489.87
13 | 5 | 1509.863 | 490.78
13 | 5 | 1510.363 | 492.19
13 | 5 | 1510.863 | 492.25
13 | 5 | 1511.363 | 492.96
13 | 5 | 1511.863 | 490.07
13 | 5 | 1512.363 | 487.77
13 | 5 | 1512.863 | 491.04
13 | 5 | 1513.363 | 491.94
13 | 5 | 1513.863 | 493.49
13 | 5 | 1514.363 | 492.73
13 | 5 | 1514.875 | 493.73
13 | 5 | 1515.375 | 492.02
13 | 5 | 1515.885 | 489.82
13 | 5 | 1516.385 | 491.59
13 | 5 | 1516.885 | 493.19
13 | 5 | 1517.385 | 494.1
13 | 5 | 1517.895 | 493.98
13 | 5 | 1518.395 | 494.4
13 | 5 | 1518.895 | 492.04
13 | 5 | 1519.395 | 489.32
13 | 5 | 1519.905 | 492.58
13 | 5 | 1520.405 | 494.47
13 | 5 | 1520.905 | 495.76
13 | 5 | 1521.405 | 495.29
13 | 5 | 1521.905 | 495.54
13 | 5 | 1522.405 | 494.52
13 | 5 | 1522.905 | 491.61
13 | 5 | 1523.414 | 495.55
13 | 5 | 1523.914 | 497.61
13 | 5 | 1524.424 | 498.33
13 | 5 | 1524.924 | 499.6
13 | 5 | 1525.43 | 499.58
13 | 5 | 1525.942 | 497.31
13 | 5 | 1526.442 | 494.07
13 | 5 | 1526.955 | 497.43
13 | 5 | 1527.458 | 498.85
13 | 5 | 1527.958 | 500.09
13 | 5 | 1528.458 | 500.44
13 | 5 | 1528.958 | 499.56
13 | 5 | 1529.458 | 498.26
13 | 5 | 1529.969 | 495.33
13 | 6 | 1493.776 | 497.27
13 | 6 | 1494.276 | 491.39
13 | 6 | 1494.776 | 485.18
13 | 6 | 1495.288 | 482.14
13 | 6 | 1495.788 | 479.64
13 | 6 | 1496.288 | 478.46
13 | 6 | 1496.799 | 478.06
13 | 6 | 1497.309 | 477.38
13 | 6 | 1497.809 | 476.83
13 | 6 | 1498.316 | 475.24
13 | 6 | 1498.816 | 476.69
13 | 6 | 1499.316 | 477.97
13 | 6 | 1499.829 | 479.9
13 | 6 | 1500.329 | 478.41
13 | 6 | 1500.829 | 479.09
13 | 6 | 1501.329 | 477.96
13 | 6 | 1501.829 | 476.85
13 | 6 | 1502.341 | 477.63
13 | 6 | 1502.841 | 477.99
13 | 6 | 1503.341 | 479.23
13 | 6 | 1503.841 | 479.64
13 | 6 | 1504.341 | 479.64
13 | 6 | 1504.841 | 480.07
13 | 6 | 1505.341 | 478.6
13 | 6 | 1505.849 | 477.22
13 | 6 | 1506.349 | 477.05
13 | 6 | 1506.855 | 478.69
13 | 6 | 1507.355 | 478.56
13 | 6 | 1507.855 | 479.11
13 | 6 | 1508.362 | 478.91
13 | 6 | 1508.863 | 478.61
13 | 6 | 1509.363 | 479.36
13 | 6 | 1509.863 | 480.91
13 | 6 | 1510.363 | 482.56
13 | 6 | 1510.863 | 483.32
13 | 6 | 1511.363 | 484.38
13 | 6 | 1511.863 | 484.77
13 | 6 | 1512.363 | 482.79
13 | 6 | 1512.863 | 483.72
13 | 6 | 1513.363 | 483.96
13 | 6 | 1513.863 | 485.06
13 | 6 | 1514.363 | 486.13
13 | 6 | 1514.875 | 486.45
13 | 6 | 1515.375 | 485.82
13 | 6 | 1515.885 | 483.58
13 | 6 | 1516.385 | 484.25
13 | 6 | 1516.885 | 483.26
13 | 6 | 1517.385 | 484.46
13 | 6 | 1517.895 | 484.38
13 | 6 | 1518.395 | 485.67
13 | 6 | 1518.895 | 485.9
13 | 6 | 1519.395 | 483.89
13 | 6 | 1519.905 | 484.48
13 | 6 | 1520.405 | 486.76
13 | 6 | 1520.905 | 488.33
13 | 6 | 1521.405 | 489.54
13 | 6 | 1521.905 | 490.35
13 | 6 | 1522.405 | 490.73
13 | 6 | 1522.905 | 488.87
13 | 6 | 1523.414 | 489.19
13 | 6 | 1523.914 | 490.09
13 | 6 | 1524.424 | 491.41
13 | 6 | 1524.924 | 492.27
13 | 6 | 1525.43 | 493.23
13 | 6 | 1525.942 | 492.55
13 | 6 | 1526.442 | 489.86
13 | 6 | 1526.955 | 490.93
13 | 6 | 1527.458 | 491.85
13 | 6 | 1527.958 | 493.53
13 | 6 | 1528.458 | 494.97
13 | 6 | 1528.958 | 495.75
13 | 6 | 1529.458 | 494.19
13 | 6 | 1529.969 | 492.57
14 | 1 | 1634.131 | 485.93
14 | 1 | 1634.631 | 484.18
14 | 1 | 1635.131 | 481.89
14 | 1 | 1635.635 | 479.99
14 | 1 | 1636.135 | 477.94
14 | 1 | 1636.635 | 477.39
14 | 1 | 1637.135 | 475.98
14 | 1 | 1637.635 | 474.82
14 | 1 | 1638.135 | 473.87
14 | 1 | 1638.64 | 472.27
14 | 1 | 1639.151 | 470.41
14 | 1 | 1639.651 | 469.39
14 | 1 | 1640.162 | 468.79
14 | 1 | 1640.662 | 467.68
14 | 1 | 1641.162 | 467.44
14 | 1 | 1641.662 | 467.09
14 | 1 | 1642.162 | 465.67
14 | 1 | 1642.672 | 463.94
14 | 1 | 1643.173 | 462.16
14 | 1 | 1643.684 | 461.68
14 | 1 | 1644.197 | 462.32
14 | 1 | 1644.697 | 462.46
14 | 1 | 1645.202 | 461.21
14 | 1 | 1645.702 | 461.48
14 | 1 | 1646.202 | 461.45
14 | 1 | 1646.714 | 461.82
14 | 1 | 1647.214 | 461.39
14 | 1 | 1647.718 | 460.58
14 | 1 | 1648.218 | 462.28
14 | 1 | 1648.725 | 462.01
14 | 1 | 1649.225 | 461.37
14 | 1 | 1649.725 | 459.82
14 | 2 | 1616.996 | 488.3
14 | 2 | 1617.499 | 491.57
14 | 2 | 1617.999 | 492.59
14 | 2 | 1618.499 | 497.58
14 | 2 | 1618.999 | 502.41
14 | 2 | 1619.512 | 506.24
14 | 2 | 1620.012 | 507.84
14 | 2 | 1620.512 | 508.79
14 | 2 | 1621.016 | 510.41
14 | 2 | 1621.516 | 508.56
14 | 2 | 1622.024 | 511.92
14 | 2 | 1622.536 | 515.01
14 | 2 | 1623.036 | 516.78
14 | 2 | 1623.536 | 518.2
14 | 2 | 1624.047 | 518.28
14 | 2 | 1624.547 | 517.84
14 | 2 | 1625.047 | 513.57
14 | 2 | 1625.547 | 516.24
14 | 2 | 1626.06 | 519.35
14 | 2 | 1626.572 | 520.29
14 | 2 | 1627.072 | 519.65
14 | 2 | 1627.572 | 519.49
14 | 2 | 1628.072 | 517.34
14 | 2 | 1628.577 | 514.15
14 | 2 | 1629.09 | 516.09
14 | 2 | 1629.592 | 516.72
14 | 2 | 1630.092 | 518.1
14 | 2 | 1630.599 | 517.64
14 | 2 | 1631.099 | 516.29
14 | 2 | 1631.609 | 513.67
14 | 2 | 1632.119 | 510.27
14 | 2 | 1632.619 | 512.74
14 | 2 | 1633.131 | 513.97
14 | 2 | 1633.631 | 513.95
14 | 2 | 1634.131 | 513.51
14 | 2 | 1634.631 | 512.41
14 | 2 | 1635.131 | 510.33
14 | 2 | 1635.635 | 506.68
14 | 2 | 1636.135 | 507.75
14 | 2 | 1636.635 | 509.57
14 | 2 | 1637.135 | 509.83
14 | 2 | 1637.635 | 509.89
14 | 2 | 1638.135 | 509.33
14 | 2 | 1638.64 | 506.87
14 | 2 | 1639.151 | 503.86
14 | 2 | 1639.651 | 504.51
14 | 2 | 1640.162 | 506.81
14 | 2 | 1640.662 | 507.02
14 | 2 | 1641.162 | 507.48
14 | 2 | 1641.662 | 507.06
14 | 2 | 1642.162 | 505.07
14 | 2 | 1642.672 | 501.65
14 | 2 | 1643.173 | 503.86
14 | 2 | 1643.684 | 505.43
14 | 2 | 1644.197 | 506.71
14 | 2 | 1644.697 | 506.53
14 | 2 | 1645.202 | 504.91
14 | 2 | 1645.702 | 504.31
14 | 2 | 1646.202 | 501.17
14 | 2 | 1646.714 | 504.37
14 | 2 | 1647.214 | 505.69
14 | 2 | 1647.718 | 506.11
14 | 2 | 1648.218 | 506.98
14 | 2 | 1648.725 | 506.18
14 | 2 | 1649.225 | 504.39
14 | 2 | 1649.725 | 500.23
14 | 3 | 1628.072 | 513.64
14 | 3 | 1628.577 | 510.2
14 | 3 | 1629.09 | 449.19
14 | 3 | 1629.592 | 517.81
14 | 3 | 1630.092 | 512.23
14 | 3 | 1630.599 | 508.86
14 | 3 | 1631.099 | 514.93
14 | 3 | 1631.609 | 472.28
14 | 3 | 1632.119 | 506.09
14 | 3 | 1632.619 | 501.01
14 | 3 | 1633.131 | 502.15
14 | 3 | 1633.631 | 423.04
14 | 3 | 1634.131 | 508.51
14 | 3 | 1634.631 | 499.4
14 | 3 | 1635.131 | 496
14 | 3 | 1635.635 | 503.04
14 | 3 | 1636.135 | 470.01
14 | 3 | 1636.635 | 499.5
14 | 3 | 1637.135 | 495.03
14 | 3 | 1637.635 | 495.26
14 | 3 | 1638.135 | 423.89
14 | 3 | 1638.64 | 500.4
14 | 3 | 1639.151 | 490.95
14 | 3 | 1639.651 | 488
14 | 3 | 1640.162 | 493.84
14 | 3 | 1640.662 | 438.33
14 | 3 | 1641.162 | 496.89
14 | 3 | 1641.662 | 490.84
14 | 3 | 1642.162 | 488.34
14 | 3 | 1642.672 | 433.75
14 | 3 | 1643.173 | 491.75
14 | 3 | 1643.684 | 489.27
14 | 3 | 1644.197 | 487.66
14 | 3 | 1644.697 | 489.52
14 | 3 | 1645.202 | 402.66
14 | 3 | 1645.702 | 492.26
14 | 3 | 1646.202 | 483.99
14 | 3 | 1646.714 | 484.59
14 | 3 | 1647.214 | 488.24
14 | 3 | 1647.718 | 479.51
14 | 3 | 1648.218 | 492.18
14 | 3 | 1648.725 | 487.23
14 | 3 | 1649.225 | 486.2
14 | 4 | 1619.512 | 402.24
14 | 4 | 1620.012 | 402.92
14 | 4 | 1620.512 | 404.08
14 | 4 | 1621.016 | 404.74
14 | 4 | 1621.516 | 403.69
14 | 4 | 1622.024 | 406.34
14 | 4 | 1622.536 | 409.32
14 | 4 | 1623.036 | 410.59
14 | 4 | 1623.536 | 411.05
14 | 4 | 1624.047 | 411.85
14 | 4 | 1624.547 | 411.82
14 | 4 | 1625.047 | 409.84
14 | 4 | 1625.547 | 412.09
14 | 4 | 1626.06 | 414.33
14 | 4 | 1626.572 | 415.54
14 | 4 | 1627.072 | 416.26
14 | 4 | 1627.572 | 416.94
14 | 4 | 1628.072 | 415.96
14 | 4 | 1628.577 | 414.21
14 | 4 | 1629.09 | 416.36
14 | 4 | 1629.592 | 417.62
14 | 4 | 1630.092 | 419
14 | 4 | 1630.599 | 419.11
14 | 4 | 1631.099 | 418.76
14 | 4 | 1631.609 | 417.84
14 | 4 | 1632.119 | 415.91
14 | 4 | 1632.619 | 418.46
14 | 4 | 1633.131 | 419.74
14 | 4 | 1633.631 | 420.26
14 | 4 | 1634.131 | 420.1
14 | 4 | 1634.631 | 420.18
14 | 4 | 1635.131 | 419.23
14 | 4 | 1635.635 | 417.33
14 | 4 | 1636.135 | 418.36
14 | 4 | 1636.635 | 420.85
14 | 4 | 1637.135 | 421.26
14 | 4 | 1637.635 | 421.64
14 | 4 | 1638.135 | 421.93
14 | 4 | 1638.64 | 420.81
14 | 4 | 1639.151 | 417.68
14 | 4 | 1639.651 | 418.79
14 | 4 | 1640.162 | 421.73
14 | 4 | 1640.662 | 422.36
14 | 4 | 1641.162 | 422.64
14 | 4 | 1641.662 | 422.28
14 | 4 | 1642.162 | 420.9
14 | 4 | 1642.672 | 419.41
14 | 4 | 1643.173 | 421.22
14 | 4 | 1643.684 | 422.66
14 | 4 | 1644.197 | 423.3
14 | 4 | 1644.697 | 423.42
14 | 4 | 1645.202 | 422.7
14 | 4 | 1645.702 | 422.37
14 | 4 | 1646.202 | 420.5
14 | 4 | 1646.714 | 422.06
14 | 4 | 1647.214 | 423.78
14 | 4 | 1647.718 | 424.63
14 | 4 | 1648.218 | 424.59
14 | 4 | 1648.725 | 424.24
14 | 4 | 1649.225 | 423.42
14 | 4 | 1649.725 | 420.59
14 | 5 | 1607.432 | 478.83
14 | 5 | 1607.932 | 487.32
14 | 5 | 1608.432 | 496.29
14 | 5 | 1608.932 | 502.09
14 | 5 | 1609.432 | 504.46
14 | 5 | 1609.932 | 505.39
14 | 5 | 1610.442 | 504.6
14 | 5 | 1610.942 | 501.17
14 | 5 | 1611.442 | 500.98
14 | 5 | 1611.954 | 500.86
14 | 5 | 1612.464 | 499.78
14 | 5 | 1612.964 | 498.33
14 | 5 | 1613.474 | 496.51
14 | 5 | 1613.974 | 493.56
14 | 5 | 1614.474 | 489.65
14 | 5 | 1614.984 | 488.13
14 | 5 | 1615.484 | 487.85
14 | 5 | 1615.984 | 487.34
14 | 5 | 1616.496 | 486.61
14 | 5 | 1616.996 | 486
14 | 5 | 1617.499 | 485.55
14 | 5 | 1617.999 | 484.22
14 | 5 | 1618.499 | 484.7
14 | 5 | 1618.999 | 488.75
14 | 5 | 1619.512 | 488.3
14 | 5 | 1620.012 | 488.04
14 | 5 | 1620.512 | 488.19
14 | 5 | 1621.016 | 487.19
14 | 5 | 1621.516 | 484.85
14 | 5 | 1622.024 | 485.81
14 | 5 | 1622.536 | 488.35
14 | 5 | 1623.036 | 489.82
14 | 5 | 1623.536 | 490.01
14 | 5 | 1624.047 | 490.31
14 | 5 | 1624.547 | 490.06
14 | 5 | 1625.047 | 486.96
14 | 5 | 1625.547 | 487.94
14 | 5 | 1626.06 | 489.08
14 | 5 | 1626.572 | 490.49
14 | 5 | 1627.072 | 491.23
14 | 5 | 1627.572 | 491.05
14 | 5 | 1628.072 | 490.03
14 | 5 | 1628.577 | 487.53
14 | 5 | 1629.09 | 488.67
14 | 5 | 1629.592 | 489.14
14 | 5 | 1630.092 | 492.55
14 | 5 | 1630.599 | 492.69
14 | 5 | 1631.099 | 492.29
14 | 5 | 1631.609 | 490.64
14 | 5 | 1632.119 | 488.06
14 | 5 | 1632.619 | 489.15
14 | 5 | 1633.131 | 491.26
14 | 5 | 1633.631 | 492.31
14 | 5 | 1634.131 | 492.64
14 | 5 | 1634.631 | 492.44
14 | 5 | 1635.131 | 491.44
14 | 5 | 1635.635 | 489.34
14 | 5 | 1636.135 | 488.29
14 | 5 | 1636.635 | 491.05
14 | 5 | 1637.135 | 492.54
14 | 5 | 1637.635 | 491.61
14 | 5 | 1638.135 | 493.18
14 | 5 | 1638.64 | 491.77
14 | 5 | 1639.151 | 488.38
14 | 5 | 1639.651 | 488.34
14 | 5 | 1640.162 | 490.73
14 | 5 | 1640.662 | 492.54
14 | 5 | 1641.162 | 492.72
14 | 5 | 1641.662 | 492.75
14 | 5 | 1642.162 | 491.69
14 | 5 | 1642.672 | 488.93
14 | 5 | 1643.173 | 489.44
14 | 5 | 1643.684 | 491.17
14 | 5 | 1644.197 | 492.9
14 | 5 | 1644.697 | 494.11
14 | 5 | 1645.202 | 493.3
14 | 5 | 1645.702 | 491.58
14 | 5 | 1646.202 | 490
14 | 5 | 1646.714 | 489.62
14 | 5 | 1647.214 | 492.69
14 | 5 | 1647.718 | 493.86
14 | 5 | 1648.218 | 494.61
14 | 5 | 1648.725 | 494.03
14 | 5 | 1649.225 | 493.57
14 | 5 | 1649.725 | 489.27
14 | 6 | 1613.474 | 496.23
14 | 6 | 1613.974 | 490.5
14 | 6 | 1614.474 | 484.99
14 | 6 | 1614.984 | 481.38
14 | 6 | 1615.484 | 478.47
14 | 6 | 1615.984 | 476.9
14 | 6 | 1616.496 | 475.45
14 | 6 | 1616.996 | 475.09
14 | 6 | 1617.499 | 474.49
14 | 6 | 1617.999 | 473.59
14 | 6 | 1618.499 | 473.26
14 | 6 | 1618.999 | 474.11
14 | 6 | 1619.512 | 474.91
14 | 6 | 1620.012 | 475.13
14 | 6 | 1620.512 | 475.91
14 | 6 | 1621.016 | 476.24
14 | 6 | 1621.516 | 474.84
14 | 6 | 1622.024 | 474.89
14 | 6 | 1622.536 | 476.6
14 | 6 | 1623.036 | 477.81
14 | 6 | 1623.536 | 479.07
14 | 6 | 1624.047 | 479.35
14 | 6 | 1624.547 | 479.66
14 | 6 | 1625.047 | 478.95
14 | 6 | 1625.547 | 477.5
14 | 6 | 1626.06 | 478.29
14 | 6 | 1626.572 | 479.39
14 | 6 | 1627.072 | 480.23
14 | 6 | 1627.572 | 481.13
14 | 6 | 1628.072 | 480.66
14 | 6 | 1628.577 | 480.09
14 | 6 | 1629.09 | 479.93
14 | 6 | 1629.592 | 480.76
14 | 6 | 1630.092 | 482.38
14 | 6 | 1630.599 | 483.04
14 | 6 | 1631.099 | 482.81
14 | 6 | 1631.609 | 483.1
14 | 6 | 1632.119 | 481.48
14 | 6 | 1632.619 | 480.81
14 | 6 | 1633.131 | 482.11
14 | 6 | 1633.631 | 483.15
14 | 6 | 1634.131 | 483.47
14 | 6 | 1634.631 | 483.66
14 | 6 | 1635.131 | 484.45
14 | 6 | 1635.635 | 483.83
14 | 6 | 1636.135 | 482.53
14 | 6 | 1636.635 | 483.87
14 | 6 | 1637.135 | 484.04
14 | 6 | 1637.635 | 485.83
14 | 6 | 1638.135 | 487.72
14 | 6 | 1638.64 | 487.66
14 | 6 | 1639.151 | 485.49
14 | 6 | 1639.651 | 484.27
14 | 6 | 1640.162 | 485.31
14 | 6 | 1640.662 | 486.05
14 | 6 | 1641.162 | 486.69
14 | 6 | 1641.662 | 486.83
14 | 6 | 1642.162 | 487.21
14 | 6 | 1642.672 | 486.35
14 | 6 | 1643.173 | 484.85
14 | 6 | 1643.684 | 486.25
14 | 6 | 1644.197 | 486.97
14 | 6 | 1644.697 | 488.26
14 | 6 | 1645.202 | 489.12
14 | 6 | 1645.702 | 489.23
14 | 6 | 1646.202 | 488.97
14 | 6 | 1646.714 | 486.85
14 | 6 | 1647.214 | 487.66
14 | 6 | 1647.718 | 488.7
14 | 6 | 1648.218 | 489.75
14 | 6 | 1648.725 | 489.17
14 | 6 | 1649.225 | 488.58
14 | 6 | 1649.725 | 487.56
14 | 6 | 1650.225 | 485.76
15 | 1 | 1752.887 | 490.77
15 | 1 | 1753.387 | 489.17
15 | 1 | 1753.894 | 487.29
15 | 1 | 1754.394 | 486.01
15 | 1 | 1754.894 | 484.27
15 | 1 | 1755.407 | 482.44
15 | 1 | 1755.917 | 480.13
15 | 1 | 1756.418 | 479.08
15 | 1 | 1756.928 | 479.39
15 | 1 | 1757.441 | 478.51
15 | 1 | 1757.941 | 477.64
15 | 1 | 1758.441 | 475.19
15 | 1 | 1758.941 | 473.72
15 | 1 | 1759.441 | 473.31
15 | 1 | 1759.941 | 473.52
15 | 1 | 1760.441 | 472.29
15 | 1 | 1760.942 | 471.36
15 | 1 | 1761.453 | 470.89
15 | 1 | 1761.959 | 469.47
15 | 1 | 1762.459 | 468.27
15 | 1 | 1762.959 | 466.17
15 | 1 | 1763.459 | 466.71
15 | 1 | 1763.959 | 467.31
15 | 1 | 1764.459 | 467.4
15 | 1 | 1764.959 | 467.16
15 | 1 | 1765.472 | 465.7
15 | 1 | 1765.972 | 465.81
15 | 1 | 1766.472 | 465.72
15 | 1 | 1766.972 | 465.61
15 | 1 | 1767.472 | 465.11
15 | 1 | 1767.973 | 466.39
15 | 1 | 1768.473 | 466.82
15 | 1 | 1768.973 | 466.01
15 | 1 | 1769.473 | 464.81
15 | 1 | 1769.976 | 463.97
15 | 2 | 1736.264 | 488.91
15 | 2 | 1736.764 | 492.03
15 | 2 | 1737.267 | 493.78
15 | 2 | 1737.77 | 494.25
15 | 2 | 1738.281 | 498.01
15 | 2 | 1738.791 | 502.87
15 | 2 | 1739.291 | 506.01
15 | 2 | 1739.791 | 508.25
15 | 2 | 1740.291 | 509.28
15 | 2 | 1740.791 | 509.56
15 | 2 | 1741.3 | 508.35
15 | 2 | 1741.8 | 510.81
15 | 2 | 1742.313 | 513.61
15 | 2 | 1742.813 | 515.35
15 | 2 | 1743.313 | 516.34
15 | 2 | 1743.813 | 516.24
15 | 2 | 1744.319 | 515.69
15 | 2 | 1744.819 | 511.94
15 | 2 | 1745.319 | 512.86
15 | 2 | 1745.828 | 515.91
15 | 2 | 1746.328 | 517.53
15 | 2 | 1746.841 | 517.38
15 | 2 | 1747.341 | 517.02
15 | 2 | 1747.841 | 515.39
15 | 2 | 1748.341 | 512.29
15 | 2 | 1748.851 | 511.91
15 | 2 | 1749.351 | 514.62
15 | 2 | 1749.851 | 516.29
15 | 2 | 1750.353 | 515.96
15 | 2 | 1750.864 | 515.63
15 | 2 | 1751.373 | 511.9
15 | 2 | 1751.873 | 509.24
15 | 2 | 1752.376 | 507.93
15 | 2 | 1752.887 | 511.66
15 | 2 | 1753.387 | 513.71
15 | 2 | 1753.894 | 513.16
15 | 2 | 1754.394 | 512.39
15 | 2 | 1754.894 | 511.16
15 | 2 | 1755.407 | 507.84
15 | 2 | 1755.917 | 508.26
15 | 2 | 1756.418 | 510.32
15 | 2 | 1756.928 | 511.99
15 | 2 | 1757.441 | 512.29
15 | 2 | 1757.941 | 511.54
15 | 2 | 1758.441 | 509.02
15 | 2 | 1758.941 | 505.39
15 | 2 | 1759.441 | 505.59
15 | 2 | 1759.941 | 508.19
15 | 2 | 1760.441 | 508.41
15 | 2 | 1760.942 | 509
15 | 2 | 1761.453 | 509.05
15 | 2 | 1761.959 | 507.14
15 | 2 | 1762.459 | 504.35
15 | 2 | 1762.959 | 503.53
15 | 2 | 1763.459 | 505.91
15 | 2 | 1763.959 | 507.1
15 | 2 | 1764.459 | 507.41
15 | 2 | 1764.959 | 506.69
15 | 2 | 1765.472 | 504.97
15 | 2 | 1765.972 | 502.56
15 | 2 | 1766.472 | 503.15
15 | 2 | 1766.972 | 505.54
15 | 2 | 1767.472 | 506.41
15 | 2 | 1767.973 | 507.04
15 | 2 | 1768.473 | 506.69
15 | 2 | 1768.973 | 504.88
15 | 2 | 1769.473 | 502.02
15 | 2 | 1769.976 | 501.64
15 | 3 | 1747.841 | 514.37
15 | 3 | 1748.341 | 509.06
15 | 3 | 1748.851 | 514.86
15 | 3 | 1749.351 | 495.31
15 | 3 | 1749.851 | 514.59
15 | 3 | 1750.353 | 509.45
15 | 3 | 1750.864 | 509.81
15 | 3 | 1751.373 | 420.86
15 | 3 | 1751.873 | 508.96
15 | 3 | 1752.376 | 499.54
15 | 3 | 1752.887 | 501.6
15 | 3 | 1753.387 | 469.01
15 | 3 | 1753.894 | 504.94
15 | 3 | 1754.394 | 503.89
15 | 3 | 1754.894 | 499.04
15 | 3 | 1755.407 | 498.08
15 | 3 | 1755.917 | 416.03
15 | 3 | 1756.418 | 503.37
15 | 3 | 1756.928 | 497.75
15 | 3 | 1757.441 | 496.97
15 | 3 | 1757.941 | 458.26
15 | 3 | 1758.441 | 497.98
15 | 3 | 1758.941 | 493.96
15 | 3 | 1759.441 | 489.54
15 | 3 | 1759.941 | 493.5
15 | 3 | 1760.441 | 406.81
15 | 3 | 1760.942 | 499.48
15 | 3 | 1761.453 | 492.17
15 | 3 | 1761.959 | 490.47
15 | 3 | 1762.459 | 488.63
15 | 3 | 1762.959 | 479.93
15 | 3 | 1763.459 | 493.01
15 | 3 | 1763.959 | 489.82
15 | 3 | 1764.459 | 490.73
15 | 3 | 1764.959 | 414.59
15 | 3 | 1765.472 | 495.57
15 | 3 | 1765.972 | 487.16
15 | 3 | 1766.472 | 485.49
15 | 3 | 1766.972 | 491.05
15 | 3 | 1767.472 | 438.62
15 | 3 | 1767.973 | 494.97
15 | 3 | 1768.473 | 488.77
15 | 3 | 1768.973 | 487.07
15 | 3 | 1769.473 | 436.3
15 | 4 | 1739.291 | 403.31
15 | 4 | 1739.791 | 404.09
15 | 4 | 1740.291 | 405.62
15 | 4 | 1740.791 | 405.7
15 | 4 | 1741.3 | 404.76
15 | 4 | 1741.8 | 406.09
15 | 4 | 1742.313 | 408.99
15 | 4 | 1742.813 | 410.66
15 | 4 | 1743.313 | 411.55
15 | 4 | 1743.813 | 411.39
15 | 4 | 1744.319 | 412.03
15 | 4 | 1744.819 | 410.67
15 | 4 | 1745.319 | 410.7
15 | 4 | 1745.828 | 413.87
15 | 4 | 1746.328 | 415.33
15 | 4 | 1746.841 | 415.63
15 | 4 | 1747.341 | 415.76
15 | 4 | 1747.841 | 415.16
15 | 4 | 1748.341 | 414.51
15 | 4 | 1748.851 | 414.17
15 | 4 | 1749.351 | 417.09
15 | 4 | 1749.851 | 418.46
15 | 4 | 1750.353 | 418.39
15 | 4 | 1750.864 | 418.8
15 | 4 | 1751.373 | 417.92
15 | 4 | 1751.873 | 416.23
15 | 4 | 1752.376 | 415.51
15 | 4 | 1752.887 | 418.95
15 | 4 | 1753.387 | 420.43
15 | 4 | 1753.894 | 420.76
15 | 4 | 1754.394 | 420.07
15 | 4 | 1754.894 | 419.76
15 | 4 | 1755.407 | 417.99
15 | 4 | 1755.917 | 418.51
15 | 4 | 1756.418 | 420.58
15 | 4 | 1756.928 | 421.89
15 | 4 | 1757.441 | 421.99
15 | 4 | 1757.941 | 422.39
15 | 4 | 1758.441 | 421.14
15 | 4 | 1758.941 | 419.71
15 | 4 | 1759.441 | 419.41
15 | 4 | 1759.941 | 421.61
15 | 4 | 1760.441 | 422.86
15 | 4 | 1760.942 | 422.36
15 | 4 | 1761.453 | 422.77
15 | 4 | 1761.959 | 421.65
15 | 4 | 1762.459 | 420.09
15 | 4 | 1762.959 | 419.5
15 | 4 | 1763.459 | 421.97
15 | 4 | 1763.959 | 422.91
15 | 4 | 1764.459 | 422.69
15 | 4 | 1764.959 | 422.41
15 | 4 | 1765.472 | 421.66
15 | 4 | 1765.972 | 419.72
15 | 4 | 1766.472 | 419.85
15 | 4 | 1766.972 | 422.24
15 | 4 | 1767.472 | 423.04
15 | 4 | 1767.973 | 423.01
15 | 4 | 1768.473 | 423.24
15 | 4 | 1768.973 | 422.11
15 | 4 | 1769.473 | 420.14
15 | 4 | 1769.976 | 420.51
15 | 5 | 1727.254 | 487.11
15 | 5 | 1727.754 | 496.66
15 | 5 | 1728.254 | 504.79
15 | 5 | 1728.754 | 511.53
15 | 5 | 1729.254 | 514.71
15 | 5 | 1729.764 | 515
15 | 5 | 1730.264 | 515.11
15 | 5 | 1730.764 | 511.62
15 | 5 | 1731.264 | 509.48
15 | 5 | 1731.764 | 508.95
15 | 5 | 1732.264 | 507.66
15 | 5 | 1732.764 | 505.35
15 | 5 | 1733.264 | 500.83
15 | 5 | 1733.764 | 498.34
15 | 5 | 1734.264 | 493.83
15 | 5 | 1734.764 | 491.87
15 | 5 | 1735.264 | 492.14
15 | 5 | 1735.764 | 492.48
15 | 5 | 1736.264 | 491.39
15 | 5 | 1736.764 | 490.33
15 | 5 | 1737.267 | 489.62
15 | 5 | 1737.77 | 486.71
15 | 5 | 1738.281 | 486.73
15 | 5 | 1738.791 | 488.65
15 | 5 | 1739.291 | 490.47
15 | 5 | 1739.791 | 489.56
15 | 5 | 1740.291 | 489.91
15 | 5 | 1740.791 | 489.33
15 | 5 | 1741.3 | 485.95
15 | 5 | 1741.8 | 487.1
15 | 5 | 1742.313 | 488.43
15 | 5 | 1742.813 | 490.22
15 | 5 | 1743.313 | 489.52
15 | 5 | 1743.813 | 489.47
15 | 5 | 1744.319 | 489.82
15 | 5 | 1744.819 | 487.31
15 | 5 | 1745.319 | 486.58
15 | 5 | 1745.828 | 488.57
15 | 5 | 1746.328 | 490.14
15 | 5 | 1746.841 | 491.3
15 | 5 | 1747.341 | 490.04
15 | 5 | 1747.841 | 489.3
15 | 5 | 1748.341 | 487.25
15 | 5 | 1748.851 | 485.3
15 | 5 | 1749.351 | 489.04
15 | 5 | 1749.851 | 490.99
15 | 5 | 1750.353 | 490.41
15 | 5 | 1750.864 | 491.37
15 | 5 | 1751.373 | 490.32
15 | 5 | 1751.873 | 488.01
15 | 5 | 1752.376 | 486.81
15 | 5 | 1752.887 | 489.25
15 | 5 | 1753.387 | 491.89
15 | 5 | 1753.894 | 492.54
15 | 5 | 1754.394 | 491.91
15 | 5 | 1754.894 | 492.36
15 | 5 | 1755.407 | 489.29
15 | 5 | 1755.917 | 489.07
15 | 5 | 1756.418 | 491.14
15 | 5 | 1756.928 | 494.31
15 | 5 | 1757.441 | 494.91
15 | 5 | 1757.941 | 494.89
15 | 5 | 1758.441 | 494.02
15 | 5 | 1758.941 | 491.31
15 | 5 | 1759.441 | 490.76
15 | 5 | 1759.941 | 491.11
15 | 5 | 1760.441 | 493.34
15 | 5 | 1760.942 | 492.99
15 | 5 | 1761.453 | 493.95
15 | 5 | 1761.959 | 491.9
15 | 5 | 1762.459 | 489.86
15 | 5 | 1762.959 | 488.11
15 | 5 | 1763.459 | 491.75
15 | 5 | 1763.959 | 492.14
15 | 5 | 1764.459 | 491.11
15 | 5 | 1764.959 | 491.94
15 | 5 | 1765.472 | 490.73
15 | 5 | 1765.972 | 487.69
15 | 5 | 1766.472 | 487.16
15 | 5 | 1766.972 | 489.79
15 | 5 | 1767.472 | 491.95
15 | 5 | 1767.973 | 490.99
15 | 5 | 1768.473 | 492.41
15 | 5 | 1768.973 | 489.75
15 | 5 | 1769.473 | 487.83
15 | 5 | 1769.976 | 486.9
15 | 6 | 1733.764 | 493.5
15 | 6 | 1734.264 | 487.93
15 | 6 | 1734.764 | 483.1
15 | 6 | 1735.264 | 480.4
15 | 6 | 1735.764 | 478.83
15 | 6 | 1736.264 | 477.56
15 | 6 | 1736.764 | 476.57
15 | 6 | 1737.267 | 475.96
15 | 6 | 1737.77 | 474.74
15 | 6 | 1738.281 | 473.51
15 | 6 | 1738.791 | 474.26
15 | 6 | 1739.291 | 475.27
15 | 6 | 1739.791 | 476.42
15 | 6 | 1740.291 | 477.47
15 | 6 | 1740.791 | 478.03
15 | 6 | 1741.3 | 476.16
15 | 6 | 1741.8 | 474.34
15 | 6 | 1742.313 | 474.67
15 | 6 | 1742.813 | 477.13
15 | 6 | 1743.313 | 478
15 | 6 | 1743.813 | 478.26
15 | 6 | 1744.319 | 478.82
15 | 6 | 1744.819 | 478.69
15 | 6 | 1745.319 | 477.27
15 | 6 | 1745.828 | 478.95
15 | 6 | 1746.328 | 479.51
15 | 6 | 1746.841 | 480.25
15 | 6 | 1747.341 | 481.57
15 | 6 | 1747.841 | 480.19
15 | 6 | 1748.341 | 479.31
15 | 6 | 1748.851 | 477.07
15 | 6 | 1749.351 | 478.36
15 | 6 | 1749.851 | 479.64
15 | 6 | 1750.353 | 480.13
15 | 6 | 1750.864 | 481.27
15 | 6 | 1751.373 | 481.4
15 | 6 | 1751.873 | 480.69
15 | 6 | 1752.376 | 478.94
15 | 6 | 1752.887 | 480.35
15 | 6 | 1753.387 | 481.75
15 | 6 | 1753.894 | 483.09
15 | 6 | 1754.394 | 484.01
15 | 6 | 1754.894 | 484.16
15 | 6 | 1755.407 | 483.51
15 | 6 | 1755.917 | 483.02
15 | 6 | 1756.418 | 484.61
15 | 6 | 1756.928 | 485.45
15 | 6 | 1757.441 | 487.13
15 | 6 | 1757.941 | 488.32
15 | 6 | 1758.441 | 488.01
15 | 6 | 1758.941 | 487.14
15 | 6 | 1759.441 | 484.76
15 | 6 | 1759.941 | 484.65
15 | 6 | 1760.441 | 486.48
15 | 6 | 1760.942 | 486.31
15 | 6 | 1761.453 | 487.26
15 | 6 | 1761.959 | 487.25
15 | 6 | 1762.459 | 485.29
15 | 6 | 1762.959 | 484.47
15 | 6 | 1763.459 | 484.84
15 | 6 | 1763.959 | 485.49
15 | 6 | 1764.459 | 485.01
15 | 6 | 1764.959 | 485.45
15 | 6 | 1765.472 | 484.93
15 | 6 | 1765.972 | 483.29
15 | 6 | 1766.472 | 481.02
15 | 6 | 1766.972 | 481.85
15 | 6 | 1767.472 | 482.74
15 | 6 | 1767.973 | 483.25
15 | 6 | 1768.473 | 483.98
15 | 6 | 1768.973 | 483.32
15 | 6 | 1769.473 | 481.96
15 | 6 | 1769.976 | 480.27
16 | 1 | 1872.591 | 493.11
16 | 1 | 1873.091 | 491.76
16 | 1 | 1873.591 | 490.61
16 | 1 | 1874.102 | 489.69
16 | 1 | 1874.602 | 488.18
16 | 1 | 1875.112 | 486.79
16 | 1 | 1875.612 | 484.76
16 | 1 | 1876.112 | 482.56
16 | 1 | 1876.612 | 482.71
16 | 1 | 1877.112 | 483.61
16 | 1 | 1877.612 | 482.21
16 | 1 | 1878.112 | 479.66
16 | 1 | 1878.612 | 476.85
16 | 1 | 1879.112 | 474.99
16 | 1 | 1879.612 | 475.4
16 | 1 | 1880.112 | 476.15
16 | 1 | 1880.612 | 473.61
16 | 1 | 1881.113 | 474.09
16 | 1 | 1881.624 | 473.19
16 | 1 | 1882.124 | 472.05
16 | 1 | 1882.635 | 469.51
16 | 1 | 1883.136 | 469.69
16 | 1 | 1883.636 | 469.76
16 | 1 | 1884.136 | 470.5
16 | 1 | 1884.636 | 470.55
16 | 1 | 1885.149 | 469.53
16 | 1 | 1885.649 | 469.83
16 | 1 | 1886.156 | 468.51
16 | 1 | 1886.656 | 468.25
16 | 1 | 1887.156 | 467.86
16 | 1 | 1887.656 | 467.63
16 | 1 | 1888.156 | 468.86
16 | 1 | 1888.667 | 470.59
16 | 1 | 1889.167 | 466.97
16 | 1 | 1889.667 | 465.29
16 | 1 | 1890.167 | 466.15
16 | 2 | 1856.025 | 486.81
16 | 2 | 1856.525 | 489.58
16 | 2 | 1857.034 | 492.36
16 | 2 | 1857.534 | 493.8
16 | 2 | 1858.034 | 496.52
16 | 2 | 1858.534 | 501.69
16 | 2 | 1859.034 | 506.71
16 | 2 | 1859.534 | 509.54
16 | 2 | 1860.034 | 511.66
16 | 2 | 1860.54 | 511.56
16 | 2 | 1861.04 | 511.04
16 | 2 | 1861.54 | 509.43
16 | 2 | 1862.052 | 514.29
16 | 2 | 1862.552 | 517.04
16 | 2 | 1863.052 | 519.26
16 | 2 | 1863.552 | 520.15
16 | 2 | 1864.062 | 519.57
16 | 2 | 1864.562 | 517.91
16 | 2 | 1865.062 | 514.04
16 | 2 | 1865.562 | 518.06
16 | 2 | 1866.062 | 519.24
16 | 2 | 1866.575 | 520.49
16 | 2 | 1867.075 | 519.21
16 | 2 | 1867.575 | 519.16
16 | 2 | 1868.078 | 516.81
16 | 2 | 1868.58 | 513.18
16 | 2 | 1869.08 | 515.41
16 | 2 | 1869.591 | 517.36
16 | 2 | 1870.091 | 516.99
16 | 2 | 1870.591 | 516.42
16 | 2 | 1871.091 | 516.04
16 | 2 | 1871.591 | 512.43
16 | 2 | 1872.091 | 508.88
16 | 2 | 1872.591 | 511.99
16 | 2 | 1873.091 | 513.44
16 | 2 | 1873.591 | 513.21
16 | 2 | 1874.102 | 512.53
16 | 2 | 1874.602 | 511.75
16 | 2 | 1875.112 | 509.1
16 | 2 | 1875.612 | 504.83
16 | 2 | 1876.112 | 508.11
16 | 2 | 1876.612 | 510.01
16 | 2 | 1877.112 | 510.78
16 | 2 | 1877.612 | 509.72
16 | 2 | 1878.112 | 508.27
16 | 2 | 1878.612 | 506.38
16 | 2 | 1879.112 | 504.24
16 | 2 | 1879.612 | 508.01
16 | 2 | 1880.112 | 510.14
16 | 2 | 1880.612 | 509.65
16 | 2 | 1881.113 | 509.56
16 | 2 | 1881.624 | 508.86
16 | 2 | 1882.124 | 506.91
16 | 2 | 1882.635 | 502.26
16 | 2 | 1883.136 | 506.19
16 | 2 | 1883.636 | 508.12
16 | 2 | 1884.136 | 508.8
16 | 2 | 1884.636 | 509.01
16 | 2 | 1885.149 | 507.26
16 | 2 | 1885.649 | 505.86
16 | 2 | 1886.156 | 502.13
16 | 2 | 1886.656 | 504.9
16 | 2 | 1887.156 | 506.5
16 | 2 | 1887.656 | 507.54
16 | 2 | 1888.156 | 507.79
16 | 2 | 1888.667 | 506.51
16 | 2 | 1889.167 | 504.07
16 | 2 | 1889.667 | 499.42
16 | 3 | 1866.062 | 516.26
16 | 3 | 1866.575 | 521.16
16 | 3 | 1867.075 | 458.76
16 | 3 | 1867.575 | 521.63
16 | 3 | 1868.078 | 513.87
16 | 3 | 1868.58 | 510.91
16 | 3 | 1869.08 | 439.48
16 | 3 | 1869.591 | 520.09
16 | 3 | 1870.091 | 512.34
16 | 3 | 1870.591 | 509.84
16 | 3 | 1871.091 | 515.44
16 | 3 | 1871.591 | 493.17
16 | 3 | 1872.091 | 505.84
16 | 3 | 1872.591 | 502.61
16 | 3 | 1873.091 | 504.62
16 | 3 | 1873.591 | 423.1
16 | 3 | 1874.102 | 510.26
16 | 3 | 1874.602 | 502.24
16 | 3 | 1875.112 | 498.81
16 | 3 | 1875.612 | 494.64
16 | 3 | 1876.112 | 489.76
16 | 3 | 1876.612 | 501.64
16 | 3 | 1877.112 | 497.85
16 | 3 | 1877.612 | 498.06
16 | 3 | 1878.112 | 415.89
16 | 3 | 1878.612 | 501.09
16 | 3 | 1879.112 | 491.23
16 | 3 | 1879.612 | 492.28
16 | 3 | 1880.112 | 502.34
16 | 3 | 1880.612 | 466.81
16 | 3 | 1881.113 | 498.79
16 | 3 | 1881.624 | 492.7
16 | 3 | 1882.124 | 491.72
16 | 3 | 1882.635 | 413.69
16 | 3 | 1883.136 | 497.38
16 | 3 | 1883.636 | 492.52
16 | 3 | 1884.136 | 491.2
16 | 3 | 1884.636 | 495.46
16 | 3 | 1885.149 | 433.48
16 | 3 | 1885.649 | 494.94
16 | 3 | 1886.156 | 486.82
16 | 3 | 1886.656 | 487.94
16 | 3 | 1887.156 | 444.63
16 | 3 | 1887.656 | 494.69
16 | 3 | 1888.156 | 493.73
16 | 3 | 1888.667 | 489.53
16 | 3 | 1889.167 | 489.19
16 | 4 | 1858.534 | 402.19
16 | 4 | 1859.034 | 404.63
16 | 4 | 1859.534 | 406.36
16 | 4 | 1860.034 | 407.45
16 | 4 | 1860.54 | 408.11
16 | 4 | 1861.04 | 407.62
16 | 4 | 1861.54 | 406.73
16 | 4 | 1862.052 | 410.7
16 | 4 | 1862.552 | 412.2
16 | 4 | 1863.052 | 413.53
16 | 4 | 1863.552 | 414.11
16 | 4 | 1864.062 | 414.53
16 | 4 | 1864.562 | 413.74
16 | 4 | 1865.062 | 412.06
16 | 4 | 1865.562 | 415.45
16 | 4 | 1866.062 | 416.89
16 | 4 | 1866.575 | 418.07
16 | 4 | 1867.075 | 417.99
16 | 4 | 1867.575 | 418.02
16 | 4 | 1868.078 | 417.15
16 | 4 | 1868.58 | 415.13
16 | 4 | 1869.08 | 417.63
16 | 4 | 1869.591 | 419.11
16 | 4 | 1870.091 | 419.68
16 | 4 | 1870.591 | 419.31
16 | 4 | 1871.091 | 419.04
16 | 4 | 1871.591 | 417.58
16 | 4 | 1872.091 | 416.13
16 | 4 | 1872.591 | 418.86
16 | 4 | 1873.091 | 419.44
16 | 4 | 1873.591 | 419.49
16 | 4 | 1874.102 | 419.87
16 | 4 | 1874.602 | 419.11
16 | 4 | 1875.112 | 418.02
16 | 4 | 1875.612 | 415.93
16 | 4 | 1876.112 | 419.31
16 | 4 | 1876.612 | 419.96
16 | 4 | 1877.112 | 420.41
16 | 4 | 1877.612 | 420.52
16 | 4 | 1878.112 | 420.26
16 | 4 | 1878.612 | 419.62
16 | 4 | 1879.112 | 418
16 | 4 | 1879.612 | 420.7
16 | 4 | 1880.112 | 421.96
16 | 4 | 1880.612 | 422.07
16 | 4 | 1881.113 | 421.96
16 | 4 | 1881.624 | 421.67
16 | 4 | 1882.124 | 420.69
16 | 4 | 1882.635 | 418.25
16 | 4 | 1883.136 | 421.15
16 | 4 | 1883.636 | 422.61
16 | 4 | 1884.136 | 422.92
16 | 4 | 1884.636 | 423.39
16 | 4 | 1885.149 | 423.01
16 | 4 | 1885.649 | 421.81
16 | 4 | 1886.156 | 419.77
16 | 4 | 1886.656 | 421.71
16 | 4 | 1887.156 | 423.42
16 | 4 | 1887.656 | 424.17
16 | 4 | 1888.156 | 424
16 | 4 | 1888.667 | 424.01
16 | 4 | 1889.167 | 422.6
16 | 4 | 1889.667 | 420.19
16 | 4 | 1890.167 | 422.91
16 | 5 | 1853.025 | 509.34
16 | 5 | 1853.525 | 506.6
16 | 5 | 1854.025 | 502.13
16 | 5 | 1854.525 | 497.55
16 | 5 | 1855.025 | 498.37
16 | 5 | 1855.525 | 496.96
16 | 5 | 1856.025 | 497.36
16 | 5 | 1856.525 | 495.91
16 | 5 | 1857.034 | 494.26
16 | 5 | 1857.534 | 492.43
16 | 5 | 1858.034 | 489.9
16 | 5 | 1858.534 | 491.79
16 | 5 | 1859.034 | 492.84
16 | 5 | 1859.534 | 494.41
16 | 5 | 1860.034 | 494.11
16 | 5 | 1860.54 | 494.45
16 | 5 | 1861.04 | 491.5
16 | 5 | 1861.54 | 488.64
16 | 5 | 1862.052 | 491.93
16 | 5 | 1862.552 | 492.14
16 | 5 | 1863.052 | 493.43
16 | 5 | 1863.552 | 492.37
16 | 5 | 1864.062 | 491.13
16 | 5 | 1864.562 | 490.87
16 | 5 | 1865.062 | 487.41
16 | 5 | 1865.562 | 489.1
16 | 5 | 1866.062 | 490.71
16 | 5 | 1866.575 | 491.99
16 | 5 | 1867.075 | 490.82
16 | 5 | 1867.575 | 491.96
16 | 5 | 1868.078 | 490.31
16 | 5 | 1868.58 | 486.74
16 | 5 | 1869.08 | 487.97
16 | 5 | 1869.591 | 489.92
16 | 5 | 1870.091 | 490.98
16 | 5 | 1870.591 | 489.86
16 | 5 | 1871.091 | 489.61
16 | 5 | 1871.591 | 486.45
16 | 5 | 1872.091 | 484.82
16 | 5 | 1872.591 | 487.32
16 | 5 | 1873.091 | 487.81
16 | 5 | 1873.591 | 488.89
16 | 5 | 1874.102 | 488.81
16 | 5 | 1874.602 | 488.81
16 | 5 | 1875.112 | 487.55
16 | 5 | 1875.612 | 484.35
16 | 5 | 1876.112 | 486.56
16 | 5 | 1876.612 | 487.11
16 | 5 | 1877.112 | 487.93
16 | 5 | 1877.612 | 488.76
16 | 5 | 1878.112 | 488.21
16 | 5 | 1878.612 | 487.36
16 | 5 | 1879.112 | 485.43
16 | 5 | 1879.612 | 487.28
16 | 5 | 1880.112 | 489.31
16 | 5 | 1880.612 | 490.53
16 | 5 | 1881.113 | 490.81
16 | 5 | 1881.624 | 490.42
16 | 5 | 1882.124 | 489.29
16 | 5 | 1882.635 | 485.6
16 | 5 | 1883.136 | 487.34
16 | 5 | 1883.636 | 489.2
16 | 5 | 1884.136 | 491.21
16 | 5 | 1884.636 | 489.96
16 | 5 | 1885.149 | 491
16 | 5 | 1885.649 | 490.99
16 | 5 | 1886.156 | 487.35
16 | 5 | 1886.656 | 487.76
16 | 5 | 1887.156 | 490.33
16 | 5 | 1887.656 | 492.57
16 | 5 | 1888.156 | 492.52
16 | 5 | 1888.667 | 492.85
16 | 5 | 1889.167 | 491.51
16 | 5 | 1889.667 | 487.71
16 | 5 | 1890.167 | 488.64
16 | 6 | 1854.525 | 495.99
16 | 6 | 1855.025 | 492.94
16 | 6 | 1855.525 | 490.24
16 | 6 | 1856.025 | 488.61
16 | 6 | 1856.525 | 486.92
16 | 6 | 1857.034 | 484.83
16 | 6 | 1857.534 | 483.22
16 | 6 | 1858.034 | 481.42
16 | 6 | 1858.534 | 481.06
16 | 6 | 1859.034 | 481.8
16 | 6 | 1859.534 | 482.79
16 | 6 | 1860.034 | 482.26
16 | 6 | 1860.54 | 482.93
16 | 6 | 1861.04 | 481.91
16 | 6 | 1861.54 | 480.52
16 | 6 | 1862.052 | 480.91
16 | 6 | 1862.552 | 480.61
16 | 6 | 1863.052 | 480.34
16 | 6 | 1863.552 | 480.22
16 | 6 | 1864.062 | 480.77
16 | 6 | 1864.562 | 480.71
16 | 6 | 1865.062 | 479.6
16 | 6 | 1865.562 | 479.33
16 | 6 | 1866.062 | 479.42
16 | 6 | 1866.575 | 480.65
16 | 6 | 1867.075 | 481.77
16 | 6 | 1867.575 | 483.16
16 | 6 | 1868.078 | 483.17
16 | 6 | 1868.58 | 480.91
16 | 6 | 1869.08 | 479.51
16 | 6 | 1869.591 | 479.94
16 | 6 | 1870.091 | 480.29
16 | 6 | 1870.591 | 479.67
16 | 6 | 1871.091 | 480
16 | 6 | 1871.591 | 479.39
16 | 6 | 1872.091 | 477.91
16 | 6 | 1872.591 | 478.1
16 | 6 | 1873.091 | 478.31
16 | 6 | 1873.591 | 478.01
16 | 6 | 1874.102 | 478.24
16 | 6 | 1874.602 | 478.89
16 | 6 | 1875.112 | 478.73
16 | 6 | 1875.612 | 476.69
16 | 6 | 1876.112 | 477.11
16 | 6 | 1876.612 | 477.33
16 | 6 | 1877.112 | 477.83
16 | 6 | 1877.612 | 479.71
16 | 6 | 1878.112 | 480.51
16 | 6 | 1878.612 | 480.45
16 | 6 | 1879.112 | 479.56
16 | 6 | 1879.612 | 480.25
16 | 6 | 1880.112 | 481.39
16 | 6 | 1880.612 | 482.69
16 | 6 | 1881.113 | 483.04
16 | 6 | 1881.624 | 483.93
16 | 6 | 1882.124 | 483.95
16 | 6 | 1882.635 | 482.52
16 | 6 | 1883.136 | 482.76
16 | 6 | 1883.636 | 483.86
16 | 6 | 1884.136 | 484.46
16 | 6 | 1884.636 | 485.48
16 | 6 | 1885.149 | 486.37
16 | 6 | 1885.649 | 486.24
16 | 6 | 1886.156 | 483.77
16 | 6 | 1886.656 | 482.76
16 | 6 | 1887.156 | 484.33
16 | 6 | 1887.656 | 486.75
16 | 6 | 1888.156 | 487.36
16 | 6 | 1888.667 | 487.05
16 | 6 | 1889.167 | 486.49
16 | 6 | 1889.667 | 484.96
16 | 6 | 1890.167 | 484.11
17 | 1 | 1993.765 | 496.09
17 | 1 | 1994.265 | 495.03
17 | 1 | 1994.776 | 494.06
17 | 1 | 1995.284 | 490.96
17 | 1 | 1995.789 | 489.84
17 | 1 | 1996.289 | 488.49
17 | 1 | 1996.79 | 487.63
17 | 1 | 1997.29 | 486.85
17 | 1 | 1997.801 | 486.95
17 | 1 | 1998.306 | 484.5
17 | 1 | 1998.806 | 482.11
17 | 1 | 1999.308 | 480.36
17 | 1 | 1999.811 | 480.95
17 | 1 | 2000.32 | 480.05
17 | 1 | 2000.82 | 478.92
17 | 1 | 2001.32 | 477.99
17 | 1 | 2001.82 | 476.64
17 | 1 | 2002.324 | 475.06
17 | 1 | 2002.824 | 472.74
17 | 1 | 2003.324 | 472.91
17 | 1 | 2003.824 | 473.75
17 | 1 | 2004.324 | 472.81
17 | 1 | 2004.824 | 472.67
17 | 1 | 2005.324 | 470.28
17 | 1 | 2005.826 | 468.91
17 | 1 | 2006.336 | 468.74
17 | 1 | 2006.836 | 469.74
17 | 1 | 2007.336 | 469.83
17 | 1 | 2007.84 | 469.94
17 | 1 | 2008.34 | 469.4
17 | 1 | 2008.84 | 468.76
17 | 1 | 2009.34 | 468.34
17 | 1 | 2009.84 | 467.41
17 | 2 | 1976.211 | 487.89
17 | 2 | 1976.711 | 491.9
17 | 2 | 1977.211 | 493.21
17 | 2 | 1977.711 | 493.7
17 | 2 | 1978.211 | 497.84
17 | 2 | 1978.711 | 504.52
17 | 2 | 1979.211 | 502.9
17 | 2 | 1979.712 | 507.96
17 | 2 | 1980.212 | 508.65
17 | 2 | 1980.712 | 509.11
17 | 2 | 1981.212 | 508.09
17 | 2 | 1981.712 | 512.24
17 | 2 | 1982.212 | 514.97
17 | 2 | 1982.724 | 516.86
17 | 2 | 1983.224 | 519.19
17 | 2 | 1983.735 | 518.35
17 | 2 | 1984.235 | 516.69
17 | 2 | 1984.735 | 514.19
17 | 2 | 1985.235 | 517.66
17 | 2 | 1985.744 | 520.13
17 | 2 | 1986.244 | 522.21
17 | 2 | 1986.749 | 522.71
17 | 2 | 1987.249 | 521.06
17 | 2 | 1987.749 | 519.49
17 | 2 | 1988.25 | 517.14
17 | 2 | 1988.75 | 519.19
17 | 2 | 1989.261 | 519.54
17 | 2 | 1989.761 | 521.69
17 | 2 | 1990.261 | 521.97
17 | 2 | 1990.761 | 521.19
17 | 2 | 1991.264 | 519.28
17 | 2 | 1991.764 | 515.52
17 | 2 | 1992.264 | 517.34
17 | 2 | 1992.765 | 519.46
17 | 2 | 1993.265 | 520.41
17 | 2 | 1993.765 | 517.72
17 | 2 | 1994.265 | 517.74
17 | 2 | 1994.776 | 516.1
17 | 2 | 1995.284 | 513.03
17 | 2 | 1995.789 | 512.54
17 | 2 | 1996.289 | 514.79
17 | 2 | 1996.79 | 515.72
17 | 2 | 1997.29 | 515.5
17 | 2 | 1997.801 | 514.67
17 | 2 | 1998.306 | 511.02
17 | 2 | 1998.806 | 506.96
17 | 2 | 1999.308 | 506.94
17 | 2 | 1999.811 | 509.58
17 | 2 | 2000.32 | 509.5
17 | 2 | 2000.82 | 509.04
17 | 2 | 2001.32 | 509.32
17 | 2 | 2001.82 | 507.87
17 | 2 | 2002.324 | 504.89
17 | 2 | 2002.824 | 504.28
17 | 2 | 2003.324 | 507.14
17 | 2 | 2003.824 | 509.09
17 | 2 | 2004.324 | 508.59
17 | 2 | 2004.824 | 508.51
17 | 2 | 2005.324 | 506.19
17 | 2 | 2005.826 | 503.53
17 | 2 | 2006.336 | 504.52
17 | 2 | 2006.836 | 507.41
17 | 2 | 2007.336 | 507.77
17 | 2 | 2007.84 | 507.66
17 | 2 | 2008.34 | 507.08
17 | 2 | 2008.84 | 505.36
17 | 2 | 2009.34 | 502.78
17 | 2 | 2009.84 | 502.98
17 | 3 | 1976.711 | 475.28
17 | 3 | 1977.211 | 478.56
17 | 3 | 1977.711 | 488.2
17 | 3 | 1978.211 | 450.26
17 | 3 | 1978.711 | 499.44
17 | 3 | 1979.211 | 495.07
17 | 3 | 1979.712 | 500.64
17 | 3 | 1980.212 | 439.85
17 | 3 | 1980.712 | 511.58
17 | 3 | 1981.212 | 507.64
17 | 3 | 1981.712 | 507.97
17 | 3 | 1982.212 | 514.71
17 | 3 | 1982.724 | 455.86
17 | 3 | 1983.224 | 522.14
17 | 3 | 1983.735 | 515.68
17 | 3 | 1984.235 | 514.98
17 | 3 | 1984.735 | 436.03
17 | 3 | 1985.235 | 521.76
17 | 3 | 1985.744 | 517.59
17 | 3 | 1986.244 | 518.16
17 | 3 | 1986.749 | 506.59
17 | 3 | 1987.249 | 512.67
17 | 3 | 1987.749 | 518.13
17 | 3 | 1988.25 | 511.68
17 | 3 | 1988.75 | 515.03
17 | 3 | 1989.261 | 434.38
17 | 3 | 1989.761 | 520.73
17 | 3 | 1990.261 | 514.19
17 | 3 | 1990.761 | 512.77
17 | 3 | 1991.264 | 447.52
17 | 3 | 1991.764 | 514.32
17 | 3 | 1992.264 | 508.26
17 | 3 | 1992.765 | 507.24
17 | 3 | 1993.265 | 512.61
17 | 3 | 1993.765 | 457.85
17 | 3 | 1994.265 | 510.93
17 | 3 | 1994.776 | 504.3
17 | 3 | 1995.284 | 501.42
17 | 3 | 1995.789 | 427.49
17 | 3 | 1996.289 | 509.34
17 | 3 | 1996.79 | 503.5
17 | 3 | 1997.29 | 501.71
17 | 3 | 1997.801 | 508.44
17 | 3 | 1998.306 | 462.36
17 | 3 | 1998.806 | 500.54
17 | 3 | 1999.308 | 493.11
17 | 3 | 1999.811 | 495.54
17 | 3 | 2000.32 | 427.97
17 | 3 | 2000.82 | 502.92
17 | 3 | 2001.32 | 496.46
17 | 3 | 2001.82 | 492.95
17 | 3 | 2002.324 | 495.01
17 | 3 | 2002.824 | 435.65
17 | 3 | 2003.324 | 497.44
17 | 3 | 2003.824 | 492.86
17 | 3 | 2004.324 | 492.74
17 | 3 | 2004.824 | 446.96
17 | 3 | 2005.324 | 495.19
17 | 3 | 2005.826 | 490.35
17 | 3 | 2006.336 | 487.83
17 | 3 | 2006.836 | 491.86
17 | 3 | 2007.336 | 406.85
17 | 3 | 2007.84 | 498.75
17 | 3 | 2008.34 | 491.62
17 | 3 | 2008.84 | 489.96
17 | 3 | 2009.34 | 479.33
17 | 3 | 2009.84 | 483.78
17 | 4 | 1978.711 | 404.03
17 | 4 | 1979.211 | 402.82
17 | 4 | 1979.712 | 407.02
17 | 4 | 1980.212 | 406.6
17 | 4 | 1980.712 | 407.13
17 | 4 | 1981.212 | 406.9
17 | 4 | 1981.712 | 409.44
17 | 4 | 1982.212 | 411.29
17 | 4 | 1982.724 | 413.93
17 | 4 | 1983.224 | 414.46
17 | 4 | 1983.735 | 414.17
17 | 4 | 1984.235 | 413.88
17 | 4 | 1984.735 | 413.24
17 | 4 | 1985.235 | 416.05
17 | 4 | 1985.744 | 418.25
17 | 4 | 1986.244 | 419.41
17 | 4 | 1986.749 | 419.46
17 | 4 | 1987.249 | 419.21
17 | 4 | 1987.749 | 418.22
17 | 4 | 1988.25 | 417.45
17 | 4 | 1988.75 | 419.2
17 | 4 | 1989.261 | 420.87
17 | 4 | 1989.761 | 422.45
17 | 4 | 1990.261 | 422.21
17 | 4 | 1990.761 | 422.43
17 | 4 | 1991.264 | 421.41
17 | 4 | 1991.764 | 419.65
17 | 4 | 1992.264 | 421.13
17 | 4 | 1992.765 | 422.88
17 | 4 | 1993.265 | 423.26
17 | 4 | 1993.765 | 422.45
17 | 4 | 1994.265 | 422.61
17 | 4 | 1994.776 | 421.74
17 | 4 | 1995.284 | 420.04
17 | 4 | 1995.789 | 420.39
17 | 4 | 1996.289 | 422.66
17 | 4 | 1996.79 | 423.45
17 | 4 | 1997.29 | 424.03
17 | 4 | 1997.801 | 423.37
17 | 4 | 1998.306 | 422.17
17 | 4 | 1998.806 | 419.61
17 | 4 | 1999.308 | 419.81
17 | 4 | 1999.811 | 421.08
17 | 4 | 2000.32 | 421.26
17 | 4 | 2000.82 | 422.39
17 | 4 | 2001.32 | 422.01
17 | 4 | 2001.82 | 421.17
17 | 4 | 2002.324 | 419.11
17 | 4 | 2002.824 | 419.55
17 | 4 | 2003.324 | 421.54
17 | 4 | 2003.824 | 423.17
17 | 4 | 2004.324 | 422.38
17 | 4 | 2004.824 | 422.34
17 | 4 | 2005.324 | 421.71
17 | 4 | 2005.826 | 419.29
17 | 4 | 2006.336 | 419.95
17 | 4 | 2006.836 | 422.24
17 | 4 | 2007.336 | 422.62
17 | 4 | 2007.84 | 422.52
17 | 4 | 2008.34 | 422.65
17 | 4 | 2008.84 | 422.13
17 | 4 | 2009.34 | 420.34
17 | 4 | 2009.84 | 420.28
17 | 5 | 1972.7 | 508.76
17 | 5 | 1973.2 | 505.36
17 | 5 | 1973.7 | 502.89
17 | 5 | 1974.211 | 499.09
17 | 5 | 1974.711 | 498.16
17 | 5 | 1975.211 | 497.76
17 | 5 | 1975.711 | 498.16
17 | 5 | 1976.211 | 496.84
17 | 5 | 1976.711 | 494.54
17 | 5 | 1977.211 | 492.76
17 | 5 | 1977.711 | 491.01
17 | 5 | 1978.211 | 491.9
17 | 5 | 1978.711 | 493.14
17 | 5 | 1979.211 | 488.79
17 | 5 | 1979.712 | 492.84
17 | 5 | 1980.212 | 491.3
17 | 5 | 1980.712 | 490.65
17 | 5 | 1981.212 | 487.92
17 | 5 | 1981.712 | 489.1
17 | 5 | 1982.212 | 491.03
17 | 5 | 1982.724 | 493.27
17 | 5 | 1983.224 | 494.48
17 | 5 | 1983.735 | 494.17
17 | 5 | 1984.235 | 492.56
17 | 5 | 1984.735 | 489.64
17 | 5 | 1985.235 | 492.13
17 | 5 | 1985.744 | 492.49
17 | 5 | 1986.244 | 494.84
17 | 5 | 1986.749 | 493.98
17 | 5 | 1987.249 | 493.76
17 | 5 | 1987.749 | 492.09
17 | 5 | 1988.25 | 490.13
17 | 5 | 1988.75 | 490.91
17 | 5 | 1989.261 | 493.24
17 | 5 | 1989.761 | 494.56
17 | 5 | 1990.261 | 494.46
17 | 5 | 1990.761 | 493.9
17 | 5 | 1991.264 | 493
17 | 5 | 1991.764 | 490.73
17 | 5 | 1992.264 | 491
17 | 5 | 1992.765 | 492.42
17 | 5 | 1993.265 | 492.74
17 | 5 | 1993.765 | 491.89
17 | 5 | 1994.265 | 491.6
17 | 5 | 1994.776 | 490.16
17 | 5 | 1995.284 | 488.09
17 | 5 | 1995.789 | 487.04
17 | 5 | 1996.289 | 490.31
17 | 5 | 1996.79 | 491.18
17 | 5 | 1997.29 | 491.22
17 | 5 | 1997.801 | 490.99
17 | 5 | 1998.306 | 489.39
17 | 5 | 1998.806 | 486.6
17 | 5 | 1999.308 | 485.36
17 | 5 | 1999.811 | 487.82
17 | 5 | 2000.32 | 488.21
17 | 5 | 2000.82 | 489.89
17 | 5 | 2001.32 | 488.82
17 | 5 | 2001.82 | 487.3
17 | 5 | 2002.324 | 484.35
17 | 5 | 2002.824 | 484.46
17 | 5 | 2003.324 | 486.31
17 | 5 | 2003.824 | 488.25
17 | 5 | 2004.324 | 487.89
17 | 5 | 2004.824 | 488.32
17 | 5 | 2005.324 | 487.74
17 | 5 | 2005.826 | 484.95
17 | 5 | 2006.336 | 483.99
17 | 5 | 2006.836 | 486.56
17 | 5 | 2007.336 | 487.79
17 | 5 | 2007.84 | 488.28
17 | 5 | 2008.34 | 488.45
17 | 5 | 2008.84 | 487.56
17 | 5 | 2009.34 | 485.33
17 | 5 | 2009.84 | 483.99
17 | 6 | 1974.711 | 494.66
17 | 6 | 1975.211 | 490.93
17 | 6 | 1975.711 | 489.44
17 | 6 | 1976.211 | 487.31
17 | 6 | 1976.711 | 485.88
17 | 6 | 1977.211 | 483.93
17 | 6 | 1977.711 | 482.94
17 | 6 | 1978.211 | 483.27
17 | 6 | 1978.711 | 483.41
17 | 6 | 1979.211 | 485.37
17 | 6 | 1979.712 | 484.97
17 | 6 | 1980.212 | 486.18
17 | 6 | 1980.712 | 486
17 | 6 | 1981.212 | 485.01
17 | 6 | 1981.712 | 483.73
17 | 6 | 1982.212 | 484.34
17 | 6 | 1982.724 | 485.94
17 | 6 | 1983.224 | 486.54
17 | 6 | 1983.735 | 487.65
17 | 6 | 1984.235 | 486.96
17 | 6 | 1984.735 | 485.14
17 | 6 | 1985.235 | 484.44
17 | 6 | 1985.744 | 484.57
17 | 6 | 1986.244 | 485.24
17 | 6 | 1986.749 | 485.51
17 | 6 | 1987.249 | 486.09
17 | 6 | 1987.749 | 485.76
17 | 6 | 1988.25 | 484.06
17 | 6 | 1988.75 | 483.23
17 | 6 | 1989.261 | 484.78
17 | 6 | 1989.761 | 485.98
17 | 6 | 1990.261 | 486.29
17 | 6 | 1990.761 | 485.88
17 | 6 | 1991.264 | 485.6
17 | 6 | 1991.764 | 483.4
17 | 6 | 1992.264 | 482.29
17 | 6 | 1992.765 | 482.66
17 | 6 | 1993.265 | 482.81
17 | 6 | 1993.765 | 482.66
17 | 6 | 1994.265 | 482.6
17 | 6 | 1994.776 | 482.3
17 | 6 | 1995.284 | 480.34
17 | 6 | 1995.789 | 479.06
17 | 6 | 1996.289 | 481.09
17 | 6 | 1996.79 | 481.56
17 | 6 | 1997.29 | 481.57
17 | 6 | 1997.801 | 481.87
17 | 6 | 1998.306 | 481.76
17 | 6 | 1998.806 | 480.91
17 | 6 | 1999.308 | 480.54
17 | 6 | 1999.811 | 481.39
17 | 6 | 2000.32 | 481.67
17 | 6 | 2000.82 | 483.46
17 | 6 | 2001.32 | 483.1
17 | 6 | 2001.82 | 482.26
17 | 6 | 2002.324 | 480.12
17 | 6 | 2002.824 | 478.5
17 | 6 | 2003.324 | 478.77
17 | 6 | 2003.824 | 479.59
17 | 6 | 2004.324 | 480.26
17 | 6 | 2004.824 | 481.56
17 | 6 | 2005.324 | 482.03
17 | 6 | 2005.826 | 481.2
17 | 6 | 2006.336 | 478.8
17 | 6 | 2006.836 | 480.03
17 | 6 | 2007.336 | 480.58
17 | 6 | 2007.84 | 480.81
17 | 6 | 2008.34 | 480.44
17 | 6 | 2008.84 | 480.21
17 | 6 | 2009.34 | 479.01
17 | 6 | 2009.84 | 476.13
17 | 6 | 2010.342 | 475.99
18 | 1 | 2113.92 | 497.11
18 | 1 | 2114.42 | 495.35
18 | 1 | 2114.92 | 493.39
18 | 1 | 2115.432 | 488.99
18 | 1 | 2115.932 | 488.28
18 | 1 | 2116.432 | 488.42
18 | 1 | 2116.932 | 487.97
18 | 1 | 2117.432 | 485.96
18 | 1 | 2117.932 | 486.14
18 | 1 | 2118.432 | 483.58
18 | 1 | 2118.944 | 481.85
18 | 1 | 2119.456 | 480.75
18 | 1 | 2119.965 | 480.81
18 | 1 | 2120.478 | 479.47
18 | 1 | 2120.978 | 478.24
18 | 1 | 2121.478 | 476.7
18 | 1 | 2121.978 | 475.3
18 | 1 | 2122.478 | 473.67
18 | 1 | 2122.978 | 474.96
18 | 1 | 2123.478 | 474.56
18 | 1 | 2123.978 | 473.39
18 | 1 | 2124.478 | 474.2
18 | 1 | 2124.978 | 473.79
18 | 1 | 2125.481 | 471.97
18 | 1 | 2125.981 | 469.74
18 | 1 | 2126.481 | 469.98
18 | 1 | 2126.981 | 470.22
18 | 1 | 2127.491 | 469.95
18 | 1 | 2127.991 | 469.95
18 | 1 | 2128.491 | 468.23
18 | 1 | 2128.991 | 468.8
18 | 1 | 2129.491 | 467.58
18 | 1 | 2129.991 | 467.66
18 | 2 | 2097.339 | 489.14
18 | 2 | 2097.839 | 490.17
18 | 2 | 2098.352 | 497.42
18 | 2 | 2098.863 | 500.85
18 | 2 | 2099.363 | 504.16
18 | 2 | 2099.863 | 505.24
18 | 2 | 2100.371 | 507.77
18 | 2 | 2100.871 | 507.75
18 | 2 | 2101.382 | 505.73
18 | 2 | 2101.882 | 510.82
18 | 2 | 2102.382 | 514.34
18 | 2 | 2102.886 | 516.44
18 | 2 | 2103.386 | 517.34
18 | 2 | 2103.893 | 518.08
18 | 2 | 2104.393 | 516.72
18 | 2 | 2104.903 | 515.68
18 | 2 | 2105.403 | 519.84
18 | 2 | 2105.903 | 522.43
18 | 2 | 2106.405 | 522.09
18 | 2 | 2106.905 | 523.01
18 | 2 | 2107.405 | 522.48
18 | 2 | 2107.905 | 518.44
18 | 2 | 2108.405 | 515.25
18 | 2 | 2108.905 | 519.11
18 | 2 | 2109.405 | 521.85
18 | 2 | 2109.905 | 521.84
18 | 2 | 2110.405 | 520.36
18 | 2 | 2110.905 | 518.75
18 | 2 | 2111.405 | 516.79
18 | 2 | 2111.913 | 514.51
18 | 2 | 2112.413 | 518.76
18 | 2 | 2112.92 | 520.15
18 | 2 | 2113.42 | 521.01
18 | 2 | 2113.92 | 520.79
18 | 2 | 2114.42 | 518.46
18 | 2 | 2114.92 | 516.79
18 | 2 | 2115.432 | 512.79
18 | 2 | 2115.932 | 515.25
18 | 2 | 2116.432 | 517.29
18 | 2 | 2116.932 | 518.1
18 | 2 | 2117.432 | 516.14
18 | 2 | 2117.932 | 515.67
18 | 2 | 2118.432 | 513.64
18 | 2 | 2118.944 | 510.37
18 | 2 | 2119.456 | 512.71
18 | 2 | 2119.965 | 514.36
18 | 2 | 2120.478 | 513.71
18 | 2 | 2120.978 | 514.26
18 | 2 | 2121.478 | 513.11
18 | 2 | 2121.978 | 510.54
18 | 2 | 2122.478 | 507.01
18 | 2 | 2122.978 | 509.64
18 | 2 | 2123.478 | 511.19
18 | 2 | 2123.978 | 510.94
18 | 2 | 2124.478 | 510.94
18 | 2 | 2124.978 | 510.34
18 | 2 | 2125.481 | 506.95
18 | 2 | 2125.981 | 503.31
18 | 2 | 2126.481 | 506.96
18 | 2 | 2126.981 | 508.87
18 | 2 | 2127.491 | 509.98
18 | 2 | 2127.991 | 509.66
18 | 2 | 2128.491 | 506.88
18 | 2 | 2128.991 | 505.34
18 | 2 | 2129.491 | 501.7
18 | 2 | 2129.991 | 504.96
18 | 3 | 2097.839 | 483.95
18 | 3 | 2098.352 | 486.17
18 | 3 | 2098.863 | 490.53
18 | 3 | 2099.363 | 487.28
18 | 3 | 2099.863 | 493.3
18 | 3 | 2100.371 | 504.85
18 | 3 | 2100.871 | 502.07
18 | 3 | 2101.382 | 503.73
18 | 3 | 2101.882 | 422.33
18 | 3 | 2102.382 | 517.54
18 | 3 | 2102.886 | 513.2
18 | 3 | 2103.386 | 513.79
18 | 3 | 2103.893 | 467.14
18 | 3 | 2104.393 | 518.68
18 | 3 | 2104.903 | 514.93
18 | 3 | 2105.403 | 515.22
18 | 3 | 2105.903 | 522.38
18 | 3 | 2106.405 | 474.29
18 | 3 | 2106.905 | 524.2
18 | 3 | 2107.405 | 518.25
18 | 3 | 2107.905 | 515.52
18 | 3 | 2108.405 | 433.26
18 | 3 | 2108.905 | 520.16
18 | 3 | 2109.405 | 515.35
18 | 3 | 2109.905 | 513.01
18 | 3 | 2110.405 | 514.01
18 | 3 | 2110.905 | 500.74
18 | 3 | 2111.405 | 512.33
18 | 3 | 2111.913 | 505.89
18 | 3 | 2112.413 | 509.59
18 | 3 | 2112.92 | 431.65
18 | 3 | 2113.42 | 516.32
18 | 3 | 2113.92 | 508.74
18 | 3 | 2114.42 | 506.69
18 | 3 | 2114.92 | 473.38
18 | 3 | 2115.432 | 502.58
18 | 3 | 2115.932 | 504.92
18 | 3 | 2116.432 | 502.79
18 | 3 | 2116.932 | 484.36
18 | 3 | 2117.432 | 502.6
18 | 3 | 2117.932 | 503.59
18 | 3 | 2118.432 | 497.6
18 | 3 | 2118.944 | 497.8
18 | 3 | 2119.456 | 473.44
18 | 3 | 2119.965 | 503.44
18 | 3 | 2120.478 | 497.56
18 | 3 | 2120.978 | 498.59
18 | 3 | 2121.478 | 418.66
18 | 3 | 2121.978 | 503.08
18 | 3 | 2122.478 | 493.29
18 | 3 | 2122.978 | 493.12
18 | 3 | 2123.478 | 502.13
18 | 3 | 2123.978 | 473.96
18 | 3 | 2124.478 | 500
18 | 3 | 2124.978 | 494.27
18 | 3 | 2125.481 | 492.09
18 | 3 | 2125.981 | 414.63
18 | 3 | 2126.481 | 499.15
18 | 3 | 2126.981 | 494.14
18 | 3 | 2127.491 | 492.56
18 | 3 | 2127.991 | 496.5
18 | 3 | 2128.491 | 448.98
18 | 3 | 2128.991 | 494.54
18 | 4 | 2099.363 | 405.95
18 | 4 | 2099.863 | 406.61
18 | 4 | 2100.371 | 407.19
18 | 4 | 2100.871 | 408.03
18 | 4 | 2101.382 | 406.58
18 | 4 | 2101.882 | 410.81
18 | 4 | 2102.382 | 413.25
18 | 4 | 2102.886 | 413.72
18 | 4 | 2103.386 | 414.28
18 | 4 | 2103.893 | 415.24
18 | 4 | 2104.393 | 414.44
18 | 4 | 2104.903 | 413.67
18 | 4 | 2105.403 | 417.61
18 | 4 | 2105.903 | 418.74
18 | 4 | 2106.405 | 419.59
18 | 4 | 2106.905 | 418.67
18 | 4 | 2107.405 | 419.44
18 | 4 | 2107.905 | 417.01
18 | 4 | 2108.405 | 416.06
18 | 4 | 2108.905 | 419.82
18 | 4 | 2109.405 | 421.58
18 | 4 | 2109.905 | 421.97
18 | 4 | 2110.405 | 421.73
18 | 4 | 2110.905 | 421.57
18 | 4 | 2111.405 | 420.87
18 | 4 | 2111.913 | 419.99
18 | 4 | 2112.413 | 422.51
18 | 4 | 2112.92 | 424.13
18 | 4 | 2113.42 | 425.42
18 | 4 | 2113.92 | 425.26
18 | 4 | 2114.42 | 424.75
18 | 4 | 2114.92 | 423.48
18 | 4 | 2115.432 | 421.21
18 | 4 | 2115.932 | 424.16
18 | 4 | 2116.432 | 425.14
18 | 4 | 2116.932 | 425.64
18 | 4 | 2117.432 | 425.44
18 | 4 | 2117.932 | 425.21
18 | 4 | 2118.432 | 424.34
18 | 4 | 2118.944 | 422.51
18 | 4 | 2119.456 | 424.69
18 | 4 | 2119.965 | 425.75
18 | 4 | 2120.478 | 426.04
18 | 4 | 2120.978 | 425.77
18 | 4 | 2121.478 | 425.74
18 | 4 | 2121.978 | 423.66
18 | 4 | 2122.478 | 422.39
18 | 4 | 2122.978 | 424.42
18 | 4 | 2123.478 | 425.03
18 | 4 | 2123.978 | 425.09
18 | 4 | 2124.478 | 424.7
18 | 4 | 2124.978 | 424.98
18 | 4 | 2125.481 | 423.07
18 | 4 | 2125.981 | 421.24
18 | 4 | 2126.481 | 423.84
18 | 4 | 2126.981 | 425.1
18 | 4 | 2127.491 | 425.41
18 | 4 | 2127.991 | 425.09
18 | 4 | 2128.491 | 425.04
18 | 4 | 2128.991 | 423.14
18 | 4 | 2129.491 | 420.93
18 | 4 | 2129.991 | 423.4
18 | 5 | 2087.796 | 491.72
18 | 5 | 2088.296 | 502.65
18 | 5 | 2088.796 | 509.86
18 | 5 | 2089.296 | 515.75
18 | 5 | 2089.798 | 518.4
18 | 5 | 2090.301 | 517.89
18 | 5 | 2090.801 | 515.56
18 | 5 | 2091.301 | 516.11
18 | 5 | 2091.813 | 515.07
18 | 5 | 2092.313 | 513.07
18 | 5 | 2092.813 | 509.99
18 | 5 | 2093.313 | 506.41
18 | 5 | 2093.821 | 503.09
18 | 5 | 2094.321 | 497.09
18 | 5 | 2094.821 | 498.25
18 | 5 | 2095.321 | 497.28
18 | 5 | 2095.832 | 495.91
18 | 5 | 2096.332 | 494.34
18 | 5 | 2096.832 | 493.08
18 | 5 | 2097.339 | 491.34
18 | 5 | 2097.839 | 488.14
18 | 5 | 2098.352 | 489.45
18 | 5 | 2098.863 | 492.21
18 | 5 | 2099.363 | 492.55
18 | 5 | 2099.863 | 492.02
18 | 5 | 2100.371 | 491.15
18 | 5 | 2100.871 | 489.81
18 | 5 | 2101.382 | 486.63
18 | 5 | 2101.882 | 489.2
18 | 5 | 2102.382 | 491.11
18 | 5 | 2102.886 | 491.17
18 | 5 | 2103.386 | 490.91
18 | 5 | 2103.893 | 491.06
18 | 5 | 2104.393 | 490.66
18 | 5 | 2104.903 | 488.03
18 | 5 | 2105.403 | 490.84
18 | 5 | 2105.903 | 492.47
18 | 5 | 2106.405 | 493.89
18 | 5 | 2106.905 | 492.51
18 | 5 | 2107.405 | 491.61
18 | 5 | 2107.905 | 490.8
18 | 5 | 2108.405 | 487.31
18 | 5 | 2108.905 | 491.09
18 | 5 | 2109.405 | 491.69
18 | 5 | 2109.905 | 492.61
18 | 5 | 2110.405 | 493.44
18 | 5 | 2110.905 | 493.95
18 | 5 | 2111.405 | 492.88
18 | 5 | 2111.913 | 491.71
18 | 5 | 2112.413 | 491.44
18 | 5 | 2112.92 | 495.66
18 | 5 | 2113.42 | 496.79
18 | 5 | 2113.92 | 496.85
18 | 5 | 2114.42 | 495.93
18 | 5 | 2114.92 | 494.87
18 | 5 | 2115.432 | 491.67
18 | 5 | 2115.932 | 493.91
18 | 5 | 2116.432 | 495.38
18 | 5 | 2116.932 | 496.06
18 | 5 | 2117.432 | 496.22
18 | 5 | 2117.932 | 495.5
18 | 5 | 2118.432 | 494.41
18 | 5 | 2118.944 | 491.39
18 | 5 | 2119.456 | 493.89
18 | 5 | 2119.965 | 494.58
18 | 5 | 2120.478 | 495.38
18 | 5 | 2120.978 | 494.94
18 | 5 | 2121.478 | 495.32
18 | 5 | 2121.978 | 493.04
18 | 5 | 2122.478 | 490.07
18 | 5 | 2122.978 | 491.76
18 | 5 | 2123.478 | 492.36
18 | 5 | 2123.978 | 493.01
18 | 5 | 2124.478 | 492.22
18 | 5 | 2124.978 | 492.39
18 | 5 | 2125.481 | 490.22
18 | 5 | 2125.981 | 487.49
18 | 5 | 2126.481 | 489.31
18 | 5 | 2126.981 | 491.09
18 | 5 | 2127.491 | 492.73
18 | 5 | 2127.991 | 492.87
18 | 5 | 2128.491 | 492.32
18 | 5 | 2128.991 | 489.71
18 | 5 | 2129.491 | 486.62
18 | 5 | 2129.991 | 488.01
18 | 6 | 2094.821 | 498.67
18 | 6 | 2095.321 | 494.51
18 | 6 | 2095.832 | 491.16
18 | 6 | 2096.332 | 488.68
18 | 6 | 2096.832 | 486.94
18 | 6 | 2097.339 | 485.29
18 | 6 | 2097.839 | 482.99
18 | 6 | 2098.352 | 482.46
18 | 6 | 2098.863 | 482.81
18 | 6 | 2099.363 | 483.61
18 | 6 | 2099.863 | 483.56
18 | 6 | 2100.371 | 483.31
18 | 6 | 2100.871 | 482.21
18 | 6 | 2101.382 | 480.41
18 | 6 | 2101.882 | 479.63
18 | 6 | 2102.382 | 480.29
18 | 6 | 2102.886 | 480.48
18 | 6 | 2103.386 | 480.25
18 | 6 | 2103.893 | 480.96
18 | 6 | 2104.393 | 481.04
18 | 6 | 2104.903 | 479.64
18 | 6 | 2105.403 | 480.2
18 | 6 | 2105.903 | 481.43
18 | 6 | 2106.405 | 482.42
18 | 6 | 2106.905 | 483.51
18 | 6 | 2107.405 | 484.23
18 | 6 | 2107.905 | 483.89
18 | 6 | 2108.405 | 482.94
18 | 6 | 2108.905 | 482.35
18 | 6 | 2109.405 | 482.26
18 | 6 | 2109.905 | 483.61
18 | 6 | 2110.405 | 484.84
18 | 6 | 2110.905 | 485.27
18 | 6 | 2111.405 | 486.51
18 | 6 | 2111.913 | 485.03
18 | 6 | 2112.413 | 486.07
18 | 6 | 2112.92 | 488.27
18 | 6 | 2113.42 | 490.47
18 | 6 | 2113.92 | 490.91
18 | 6 | 2114.42 | 491.75
18 | 6 | 2114.92 | 491.8
18 | 6 | 2115.432 | 489.97
18 | 6 | 2115.932 | 490.41
18 | 6 | 2116.432 | 490.73
18 | 6 | 2116.932 | 491.96
18 | 6 | 2117.432 | 492.99
18 | 6 | 2117.932 | 492.59
18 | 6 | 2118.432 | 492.19
18 | 6 | 2118.944 | 489.71
18 | 6 | 2119.456 | 489.7
18 | 6 | 2119.965 | 489.54
18 | 6 | 2120.478 | 489.93
18 | 6 | 2120.978 | 489.99
18 | 6 | 2121.478 | 490.49
18 | 6 | 2121.978 | 489.06
18 | 6 | 2122.478 | 487.05
18 | 6 | 2122.978 | 486.02
18 | 6 | 2123.478 | 485.67
18 | 6 | 2123.978 | 487.02
18 | 6 | 2124.478 | 485.9
18 | 6 | 2124.978 | 486.3
18 | 6 | 2125.481 | 486.17
18 | 6 | 2125.981 | 485.14
18 | 6 | 2126.481 | 484.74
18 | 6 | 2126.981 | 485.23
18 | 6 | 2127.491 | 485.82
18 | 6 | 2127.991 | 486.68
18 | 6 | 2128.491 | 487.63
18 | 6 | 2128.991 | 486.33
18 | 6 | 2129.491 | 484.86
18 | 6 | 2129.991 | 483.88
18 | 6 | 2130.491 | 484.49
19 | 1 | 2231.692 | 492.57
19 | 1 | 2232.192 | 491.91
19 | 1 | 2232.692 | 491.47
19 | 1 | 2233.204 | 490.32
19 | 1 | 2233.715 | 489.72
19 | 1 | 2234.215 | 487.69
19 | 1 | 2234.715 | 486.89
19 | 1 | 2235.216 | 484.32
19 | 1 | 2235.728 | 482.18
19 | 1 | 2236.228 | 482.06
19 | 1 | 2236.728 | 481.6
19 | 1 | 2237.236 | 480.16
19 | 1 | 2237.736 | 478.67
19 | 1 | 2238.236 | 477.84
19 | 1 | 2238.736 | 476.92
19 | 1 | 2239.236 | 476.25
19 | 1 | 2239.742 | 476.54
19 | 1 | 2240.254 | 475.73
19 | 1 | 2240.754 | 475.06
19 | 1 | 2241.262 | 475.03
19 | 1 | 2241.762 | 473.3
19 | 1 | 2242.262 | 472.61
19 | 1 | 2242.773 | 472.8
19 | 1 | 2243.275 | 475.22
19 | 1 | 2243.775 | 473.38
19 | 1 | 2244.275 | 472.52
19 | 1 | 2244.775 | 473.58
19 | 1 | 2245.277 | 472.59
19 | 1 | 2245.777 | 471.5
19 | 1 | 2246.277 | 471.17
19 | 1 | 2246.777 | 472.14
19 | 1 | 2247.277 | 472.48
19 | 1 | 2247.788 | 473.36
19 | 1 | 2248.288 | 471.95
19 | 1 | 2248.788 | 471.13
19 | 1 | 2249.288 | 469.68
19 | 1 | 2249.799 | 468.9
19 | 1 | 2250.299 | 468.89
19 | 2 | 2217.107 | 490.17
19 | 2 | 2217.607 | 489.77
19 | 2 | 2218.107 | 496.31
19 | 2 | 2218.607 | 500.91
19 | 2 | 2219.12 | 503.49
19 | 2 | 2219.633 | 505.93
19 | 2 | 2220.133 | 507.24
19 | 2 | 2220.633 | 507.26
19 | 2 | 2221.133 | 504.37
19 | 2 | 2221.633 | 508.74
19 | 2 | 2222.133 | 511.2
19 | 2 | 2222.633 | 514.29
19 | 2 | 2223.133 | 515.69
19 | 2 | 2223.633 | 515.16
19 | 2 | 2224.139 | 514.73
19 | 2 | 2224.639 | 511.91
19 | 2 | 2225.148 | 515.64
19 | 2 | 2225.65 | 516.49
19 | 2 | 2226.15 | 518.31
19 | 2 | 2226.66 | 518.21
19 | 2 | 2227.163 | 517.29
19 | 2 | 2227.671 | 516.79
19 | 2 | 2228.171 | 513.1
19 | 2 | 2228.671 | 515.15
19 | 2 | 2229.178 | 516.89
19 | 2 | 2229.678 | 517.43
19 | 2 | 2230.178 | 516.86
19 | 2 | 2230.678 | 516.66
19 | 2 | 2231.18 | 514.59
19 | 2 | 2231.692 | 510.27
19 | 2 | 2232.192 | 513.27
19 | 2 | 2232.692 | 514.98
19 | 2 | 2233.204 | 515.49
19 | 2 | 2233.715 | 514.76
19 | 2 | 2234.215 | 513.41
19 | 2 | 2234.715 | 511.82
19 | 2 | 2235.216 | 508.49
19 | 2 | 2235.728 | 511.09
19 | 2 | 2236.228 | 513.54
19 | 2 | 2236.728 | 515.39
19 | 2 | 2237.236 | 515.05
19 | 2 | 2237.736 | 513.3
19 | 2 | 2238.236 | 512.51
19 | 2 | 2238.736 | 509.27
19 | 2 | 2239.236 | 511.67
19 | 2 | 2239.742 | 514.41
19 | 2 | 2240.254 | 514.86
19 | 2 | 2240.754 | 515.06
19 | 2 | 2241.262 | 514.54
19 | 2 | 2241.762 | 512.76
19 | 2 | 2242.262 | 509.11
19 | 2 | 2242.773 | 511.75
19 | 2 | 2243.275 | 514.59
19 | 2 | 2243.775 | 514.99
19 | 2 | 2244.275 | 514.04
19 | 2 | 2244.775 | 514.69
19 | 2 | 2245.277 | 512.01
19 | 2 | 2245.777 | 508.16
19 | 2 | 2246.277 | 509.66
19 | 2 | 2246.777 | 512.38
19 | 2 | 2247.277 | 513.74
19 | 2 | 2247.788 | 513.58
19 | 2 | 2248.288 | 512.36
19 | 2 | 2248.788 | 510.48
19 | 2 | 2249.288 | 507.19
19 | 2 | 2249.799 | 509.07
19 | 3 | 2217.607 | 472.81
19 | 3 | 2218.107 | 480.01
19 | 3 | 2218.607 | 479.17
19 | 3 | 2219.12 | 484.44
19 | 3 | 2219.633 | 497.32
19 | 3 | 2220.133 | 496.3
19 | 3 | 2220.633 | 499.94
19 | 3 | 2221.133 | 417.34
19 | 3 | 2221.633 | 508.79
19 | 3 | 2222.133 | 505.58
19 | 3 | 2222.633 | 507.98
19 | 3 | 2223.133 | 469.06
19 | 3 | 2223.633 | 512.66
19 | 3 | 2224.139 | 511.78
19 | 3 | 2224.639 | 506.56
19 | 3 | 2225.148 | 511.83
19 | 3 | 2225.65 | 454.88
19 | 3 | 2226.15 | 517.39
19 | 3 | 2226.66 | 510.99
19 | 3 | 2227.163 | 454.95
19 | 3 | 2227.671 | 515.73
19 | 3 | 2228.171 | 505.99
19 | 3 | 2228.671 | 505.88
19 | 3 | 2229.178 | 456.54
19 | 3 | 2229.678 | 513.1
19 | 3 | 2230.178 | 508.6
19 | 3 | 2230.678 | 504.85
19 | 3 | 2231.18 | 506.23
19 | 3 | 2231.692 | 440.35
19 | 3 | 2232.192 | 507.22
19 | 3 | 2232.692 | 501.96
19 | 3 | 2233.204 | 502.46
19 | 3 | 2233.715 | 435.06
19 | 3 | 2234.215 | 508.94
19 | 3 | 2234.715 | 501.23
19 | 3 | 2235.216 | 492.56
19 | 3 | 2235.728 | 494.22
19 | 3 | 2236.228 | 502.61
19 | 3 | 2236.728 | 499.64
19 | 3 | 2237.236 | 500.75
19 | 3 | 2237.736 | 411.74
19 | 3 | 2238.236 | 503.31
19 | 3 | 2238.736 | 494.9
19 | 3 | 2239.236 | 494.51
19 | 3 | 2239.742 | 479.94
19 | 3 | 2240.254 | 493.88
19 | 3 | 2240.754 | 500.04
19 | 3 | 2241.262 | 495.88
19 | 3 | 2241.762 | 438.97
19 | 3 | 2242.262 | 497.89
19 | 3 | 2242.773 | 494.47
19 | 3 | 2243.275 | 495.68
19 | 3 | 2243.775 | 438.41
19 | 3 | 2244.275 | 502.61
19 | 3 | 2244.775 | 498.41
19 | 3 | 2245.277 | 493.04
19 | 3 | 2245.777 | 493.79
19 | 3 | 2246.277 | 418.86
19 | 3 | 2246.777 | 500.67
19 | 3 | 2247.277 | 523.81
19 | 3 | 2247.788 | 457.23
19 | 3 | 2248.288 | 493.11
19 | 3 | 2248.788 | 495.63
19 | 3 | 2249.288 | 488.57
19 | 4 | 2219.12 | 403.94
19 | 4 | 2219.633 | 405.36
19 | 4 | 2220.133 | 406.92
19 | 4 | 2220.633 | 407.14
19 | 4 | 2221.133 | 405.61
19 | 4 | 2221.633 | 408.98
19 | 4 | 2222.133 | 410.79
19 | 4 | 2222.633 | 412.55
19 | 4 | 2223.133 | 413.6
19 | 4 | 2223.633 | 413.69
19 | 4 | 2224.139 | 413.37
19 | 4 | 2224.639 | 411.66
19 | 4 | 2225.148 | 414.97
19 | 4 | 2225.65 | 416.74
19 | 4 | 2226.15 | 418.19
19 | 4 | 2226.66 | 418.23
19 | 4 | 2227.163 | 418.25
19 | 4 | 2227.671 | 417.27
19 | 4 | 2228.171 | 416.33
19 | 4 | 2228.671 | 417.72
19 | 4 | 2229.178 | 419.51
19 | 4 | 2229.678 | 420.71
19 | 4 | 2230.178 | 420.42
19 | 4 | 2230.678 | 420.89
19 | 4 | 2231.18 | 419.92
19 | 4 | 2231.692 | 418.07
19 | 4 | 2232.192 | 420.17
19 | 4 | 2232.692 | 421.69
19 | 4 | 2233.204 | 422.59
19 | 4 | 2233.715 | 422.47
19 | 4 | 2234.215 | 422.09
19 | 4 | 2234.715 | 421.74
19 | 4 | 2235.216 | 419.72
19 | 4 | 2235.728 | 422.33
19 | 4 | 2236.228 | 423.79
19 | 4 | 2236.728 | 424.42
19 | 4 | 2237.236 | 424.75
19 | 4 | 2237.736 | 424.57
19 | 4 | 2238.236 | 423.74
19 | 4 | 2238.736 | 422
19 | 4 | 2239.236 | 423.82
19 | 4 | 2239.742 | 425.46
19 | 4 | 2240.254 | 426.21
19 | 4 | 2240.754 | 426.16
19 | 4 | 2241.262 | 426.05
19 | 4 | 2241.762 | 424.51
19 | 4 | 2242.262 | 422.73
19 | 4 | 2242.773 | 425.26
19 | 4 | 2243.275 | 427.74
19 | 4 | 2243.775 | 427.21
19 | 4 | 2244.275 | 426.89
19 | 4 | 2244.775 | 427.01
19 | 4 | 2245.277 | 425.94
19 | 4 | 2245.777 | 423.61
19 | 4 | 2246.277 | 424.99
19 | 4 | 2246.777 | 426.64
19 | 4 | 2247.277 | 427.65
19 | 4 | 2247.788 | 427.48
19 | 4 | 2248.288 | 427.01
19 | 4 | 2248.788 | 426.05
19 | 4 | 2249.288 | 423.43
19 | 4 | 2249.799 | 425.7
19 | 4 | 2250.299 | 426.39
19 | 5 | 2212.582 | 513.12
19 | 5 | 2213.09 | 509.81
19 | 5 | 2213.6 | 504.92
19 | 5 | 2214.1 | 500.07
19 | 5 | 2214.6 | 498.56
19 | 5 | 2215.103 | 497.24
19 | 5 | 2215.603 | 497.15
19 | 5 | 2216.103 | 494.97
19 | 5 | 2216.603 | 493.97
19 | 5 | 2217.107 | 491.01
19 | 5 | 2217.607 | 488
19 | 5 | 2218.107 | 489.59
19 | 5 | 2218.607 | 490.23
19 | 5 | 2219.12 | 490.4
19 | 5 | 2219.633 | 490.56
19 | 5 | 2220.133 | 490.34
19 | 5 | 2220.633 | 489.81
19 | 5 | 2221.133 | 485.85
19 | 5 | 2221.633 | 487.6
19 | 5 | 2222.133 | 489.14
19 | 5 | 2222.633 | 490.31
19 | 5 | 2223.133 | 490.96
19 | 5 | 2223.633 | 491.91
19 | 5 | 2224.139 | 490.81
19 | 5 | 2224.639 | 487.06
19 | 5 | 2225.148 | 489.61
19 | 5 | 2225.65 | 491.94
19 | 5 | 2226.15 | 492.6
19 | 5 | 2226.66 | 492.64
19 | 5 | 2227.163 | 492.56
19 | 5 | 2227.671 | 490.75
19 | 5 | 2228.171 | 488.76
19 | 5 | 2228.671 | 488.31
19 | 5 | 2229.178 | 490.7
19 | 5 | 2229.678 | 492.11
19 | 5 | 2230.178 | 491.88
19 | 5 | 2230.678 | 492.19
19 | 5 | 2231.18 | 490.87
19 | 5 | 2231.692 | 487.88
19 | 5 | 2232.192 | 489.53
19 | 5 | 2232.692 | 490.57
19 | 5 | 2233.204 | 493.08
19 | 5 | 2233.715 | 492.75
19 | 5 | 2234.215 | 493.26
19 | 5 | 2234.715 | 491.79
19 | 5 | 2235.216 | 489.6
19 | 5 | 2235.728 | 491.97
19 | 5 | 2236.228 | 493.54
19 | 5 | 2236.728 | 494.59
19 | 5 | 2237.236 | 495.69
19 | 5 | 2237.736 | 495.58
19 | 5 | 2238.236 | 494.93
19 | 5 | 2238.736 | 491.31
19 | 5 | 2239.236 | 491.71
19 | 5 | 2239.742 | 494.4
19 | 5 | 2240.254 | 497.29
19 | 5 | 2240.754 | 496.14
19 | 5 | 2241.262 | 496.36
19 | 5 | 2241.762 | 495
19 | 5 | 2242.262 | 491.86
19 | 5 | 2242.773 | 492.93
19 | 5 | 2243.275 | 495.42
19 | 5 | 2243.775 | 495.93
19 | 5 | 2244.275 | 496.22
19 | 5 | 2244.775 | 497.06
19 | 5 | 2245.277 | 495.43
19 | 5 | 2245.777 | 492.56
19 | 5 | 2246.277 | 492.64
19 | 5 | 2246.777 | 494.72
19 | 5 | 2247.277 | 497
19 | 5 | 2247.788 | 496.59
19 | 5 | 2248.288 | 495.92
19 | 5 | 2248.788 | 494.42
19 | 5 | 2249.288 | 490.8
19 | 5 | 2249.799 | 492.99
19 | 5 | 2250.299 | 492.52
19 | 6 | 2214.6 | 501.11
19 | 6 | 2215.103 | 496.52
19 | 6 | 2215.603 | 492.76
19 | 6 | 2216.103 | 490.63
19 | 6 | 2216.603 | 488.16
19 | 6 | 2217.107 | 485.46
19 | 6 | 2217.607 | 482.91
19 | 6 | 2218.107 | 481.58
19 | 6 | 2218.607 | 480.97
19 | 6 | 2219.12 | 481.45
19 | 6 | 2219.633 | 481.6
19 | 6 | 2220.133 | 482.11
19 | 6 | 2220.633 | 482.27
19 | 6 | 2221.133 | 480.6
19 | 6 | 2221.633 | 479.01
19 | 6 | 2222.133 | 479.76
19 | 6 | 2222.633 | 481.2
19 | 6 | 2223.133 | 481.67
19 | 6 | 2223.633 | 483.41
19 | 6 | 2224.139 | 484.39
19 | 6 | 2224.639 | 482.36
19 | 6 | 2225.148 | 482.14
19 | 6 | 2225.65 | 483.43
19 | 6 | 2226.15 | 483.35
19 | 6 | 2226.66 | 484.05
19 | 6 | 2227.163 | 484.55
19 | 6 | 2227.671 | 483
19 | 6 | 2228.171 | 482.16
19 | 6 | 2228.671 | 480.26
19 | 6 | 2229.178 | 480.48
19 | 6 | 2229.678 | 482.31
19 | 6 | 2230.178 | 483.61
19 | 6 | 2230.678 | 484.49
19 | 6 | 2231.18 | 484.47
19 | 6 | 2231.692 | 482.22
19 | 6 | 2232.192 | 481.87
19 | 6 | 2232.692 | 482.07
19 | 6 | 2233.204 | 483.84
19 | 6 | 2233.715 | 485.24
19 | 6 | 2234.215 | 485.62
19 | 6 | 2234.715 | 485.68
19 | 6 | 2235.216 | 484.59
19 | 6 | 2235.728 | 484.86
19 | 6 | 2236.228 | 486.24
19 | 6 | 2236.728 | 487.76
19 | 6 | 2237.236 | 489.49
19 | 6 | 2237.736 | 490.44
19 | 6 | 2238.236 | 490.34
19 | 6 | 2238.736 | 488.74
19 | 6 | 2239.236 | 487.54
19 | 6 | 2239.742 | 487.51
19 | 6 | 2240.254 | 488.71
19 | 6 | 2240.754 | 489.31
19 | 6 | 2241.262 | 489.19
19 | 6 | 2241.762 | 488.8
19 | 6 | 2242.262 | 487.53
19 | 6 | 2242.773 | 487.21
19 | 6 | 2243.275 | 487.4
19 | 6 | 2243.775 | 487.83
19 | 6 | 2244.275 | 488.89
19 | 6 | 2244.775 | 489.83
19 | 6 | 2245.277 | 490.31
19 | 6 | 2245.777 | 488.59
19 | 6 | 2246.277 | 487.03
19 | 6 | 2246.777 | 487.25
19 | 6 | 2247.277 | 488.66
19 | 6 | 2247.788 | 489.93
19 | 6 | 2248.288 | 490.66
19 | 6 | 2248.788 | 490.71
19 | 6 | 2249.288 | 488.49
19 | 6 | 2249.799 | 488.06
19 | 6 | 2250.299 | 488.26
20 | 1 | 2351.976 | 492.62
20 | 1 | 2352.476 | 490.62
20 | 1 | 2352.976 | 488.51
20 | 1 | 2353.476 | 487.44
20 | 1 | 2353.98 | 485.96
20 | 1 | 2354.48 | 484.59
20 | 1 | 2354.98 | 482.06
20 | 1 | 2355.48 | 480.53
20 | 1 | 2355.986 | 481.01
20 | 1 | 2356.486 | 481.09
20 | 1 | 2356.986 | 477.85
20 | 1 | 2357.486 | 476.8
20 | 1 | 2357.986 | 475.44
20 | 1 | 2358.486 | 473.69
20 | 1 | 2358.986 | 471.83
20 | 1 | 2359.486 | 479.76
20 | 1 | 2359.986 | 459.5
20 | 1 | 2360.493 | 477.09
20 | 1 | 2360.995 | 472.18
20 | 1 | 2361.496 | 472.8
20 | 1 | 2361.996 | 470.94
20 | 1 | 2362.509 | 468.88
20 | 1 | 2363.009 | 470.81
20 | 1 | 2363.509 | 471.53
20 | 1 | 2364.009 | 470.66
20 | 1 | 2364.509 | 469.42
20 | 1 | 2365.021 | 469.55
20 | 1 | 2365.531 | 468.99
20 | 1 | 2366.031 | 468.25
20 | 1 | 2366.531 | 469.21
20 | 1 | 2367.031 | 468.76
20 | 1 | 2367.533 | 468.68
20 | 1 | 2368.033 | 470.27
20 | 1 | 2368.546 | 470.37
20 | 1 | 2369.052 | 469.39
20 | 1 | 2369.564 | 467.41
20 | 1 | 2370.064 | 468.8
20 | 2 | 2335.897 | 486.97
20 | 2 | 2336.408 | 489.41
20 | 2 | 2336.908 | 492.04
20 | 2 | 2337.408 | 492.21
20 | 2 | 2337.914 | 495.97
20 | 2 | 2338.414 | 501.17
20 | 2 | 2338.914 | 504.54
20 | 2 | 2339.414 | 507.1
20 | 2 | 2339.914 | 508.46
20 | 2 | 2340.414 | 508.16
20 | 2 | 2340.914 | 507
20 | 2 | 2341.418 | 509.39
20 | 2 | 2341.918 | 512.39
20 | 2 | 2342.418 | 514.25
20 | 2 | 2342.918 | 514.91
20 | 2 | 2343.425 | 515.73
20 | 2 | 2343.925 | 514.34
20 | 2 | 2344.425 | 512.78
20 | 2 | 2344.937 | 513.19
20 | 2 | 2345.437 | 516.85
20 | 2 | 2345.947 | 517.24
20 | 2 | 2346.447 | 517.51
20 | 2 | 2346.947 | 517.27
20 | 2 | 2347.447 | 515.66
20 | 2 | 2347.947 | 512.17
20 | 2 | 2348.458 | 510.99
20 | 2 | 2348.97 | 514.13
20 | 2 | 2349.47 | 516.25
20 | 2 | 2349.974 | 515.07
20 | 2 | 2350.474 | 514.14
20 | 2 | 2350.974 | 511.59
20 | 2 | 2351.474 | 509.17
20 | 2 | 2351.976 | 510.15
20 | 2 | 2352.476 | 512.64
20 | 2 | 2352.976 | 512.43
20 | 2 | 2353.476 | 513.56
20 | 2 | 2353.98 | 512.92
20 | 2 | 2354.48 | 511.78
20 | 2 | 2354.98 | 508.53
20 | 2 | 2355.48 | 507.37
20 | 2 | 2355.986 | 511.33
20 | 2 | 2356.486 | 512.26
20 | 2 | 2356.986 | 510.74
20 | 2 | 2357.486 | 510.84
20 | 2 | 2357.986 | 509.07
20 | 2 | 2358.486 | 506.11
20 | 2 | 2358.986 | 503.81
20 | 2 | 2359.486 | 507.29
20 | 2 | 2359.986 | 491.74
20 | 2 | 2360.493 | 508.51
20 | 2 | 2360.995 | 511.19
20 | 2 | 2361.496 | 507.8
20 | 2 | 2361.996 | 505.52
20 | 2 | 2362.509 | 503.19
20 | 2 | 2363.009 | 508.01
20 | 2 | 2363.509 | 509.96
20 | 2 | 2364.009 | 509.36
20 | 2 | 2364.509 | 509.06
20 | 2 | 2365.021 | 508.22
20 | 2 | 2365.531 | 505.38
20 | 2 | 2366.031 | 504.41
20 | 2 | 2366.531 | 508.73
20 | 2 | 2367.031 | 508.96
20 | 2 | 2367.533 | 510.15
20 | 2 | 2368.033 | 511.02
20 | 2 | 2368.546 | 510.91
20 | 2 | 2369.052 | 508.19
20 | 2 | 2369.564 | 505.17
20 | 2 | 2370.064 | 510.07
20 | 3 | 2337.914 | 484.62
20 | 3 | 2338.414 | 486.39
20 | 3 | 2338.914 | 488.98
20 | 3 | 2339.414 | 494.44
20 | 3 | 2339.914 | 413.3
20 | 3 | 2340.414 | 503.77
20 | 3 | 2340.914 | 498.47
20 | 3 | 2341.418 | 453.47
20 | 3 | 2341.918 | 511.29
20 | 3 | 2342.418 | 508.36
20 | 3 | 2342.918 | 507.62
20 | 3 | 2343.425 | 516.16
20 | 3 | 2343.925 | 475.19
20 | 3 | 2344.425 | 512.36
20 | 3 | 2344.937 | 507.57
20 | 3 | 2345.437 | 511.19
20 | 3 | 2345.947 | 437.43
20 | 3 | 2346.447 | 519.13
20 | 3 | 2346.947 | 512.21
20 | 3 | 2347.447 | 509.46
20 | 3 | 2347.947 | 459.67
20 | 3 | 2348.458 | 510.81
20 | 3 | 2348.97 | 534.89
20 | 3 | 2349.47 | 506.87
20 | 3 | 2349.974 | 493.67
20 | 3 | 2350.474 | 461.06
20 | 3 | 2350.974 | 443.47
20 | 3 | 2351.474 | 510.56
20 | 3 | 2351.976 | 502.11
20 | 3 | 2352.476 | 504.06
20 | 3 | 2352.976 | 495.48
20 | 3 | 2353.476 | 505.49
20 | 3 | 2353.98 | 499.34
20 | 3 | 2354.48 | 499.6
20 | 3 | 2354.98 | 413.84
20 | 3 | 2355.48 | 501.74
20 | 3 | 2355.986 | 528.79
20 | 3 | 2356.486 | 494.76
20 | 3 | 2356.986 | 445.99
20 | 3 | 2357.486 | 481.79
20 | 3 | 2357.986 | 438.48
20 | 3 | 2358.486 | 500.26
20 | 3 | 2358.986 | 490.42
20 | 3 | 2359.486 | 490.57
20 | 3 | 2359.986 | 436.74
20 | 3 | 2360.493 | 501.49
20 | 3 | 2360.995 | 496.56
20 | 3 | 2361.496 | 490.96
20 | 3 | 2361.996 | 491.38
20 | 3 | 2362.509 | 411.05
20 | 3 | 2363.009 | 496.81
20 | 3 | 2363.509 | 492.18
20 | 3 | 2364.009 | 490.84
20 | 3 | 2364.509 | 464.14
20 | 3 | 2365.021 | 490.52
20 | 3 | 2365.531 | 491.34
20 | 3 | 2366.031 | 487.04
20 | 3 | 2366.531 | 491.51
20 | 3 | 2367.031 | 408.29
20 | 3 | 2367.533 | 498.02
20 | 3 | 2368.033 | 492.09
20 | 3 | 2368.546 | 491.33
20 | 3 | 2369.052 | 478.75
20 | 3 | 2369.564 | 481.17
20 | 3 | 2370.064 | 494.24
20 | 4 | 2338.914 | 404.12
20 | 4 | 2339.414 | 405.66
20 | 4 | 2339.914 | 406.77
20 | 4 | 2340.414 | 406.97
20 | 4 | 2340.914 | 406.3
20 | 4 | 2341.418 | 407.96
20 | 4 | 2341.918 | 410.59
20 | 4 | 2342.418 | 412.31
20 | 4 | 2342.918 | 413.08
20 | 4 | 2343.425 | 414.26
20 | 4 | 2343.925 | 414.09
20 | 4 | 2344.425 | 412.99
20 | 4 | 2344.937 | 413.35
20 | 4 | 2345.437 | 416.39
20 | 4 | 2345.947 | 417.35
20 | 4 | 2346.447 | 417.94
20 | 4 | 2346.947 | 418.39
20 | 4 | 2347.447 | 417.88
20 | 4 | 2347.947 | 416.26
20 | 4 | 2348.458 | 415.31
20 | 4 | 2348.97 | 418.32
20 | 4 | 2349.47 | 420.4
20 | 4 | 2349.974 | 419.67
20 | 4 | 2350.474 | 419.98
20 | 4 | 2350.974 | 419.43
20 | 4 | 2351.474 | 417.38
20 | 4 | 2351.976 | 417.69
20 | 4 | 2352.476 | 420.35
20 | 4 | 2352.976 | 421.05
20 | 4 | 2353.476 | 420.77
20 | 4 | 2353.98 | 421.21
20 | 4 | 2354.48 | 420.41
20 | 4 | 2354.98 | 418.75
20 | 4 | 2355.48 | 418.69
20 | 4 | 2355.986 | 421.05
20 | 4 | 2356.486 | 422.66
20 | 4 | 2356.986 | 422.16
20 | 4 | 2357.486 | 422.58
20 | 4 | 2357.986 | 421.69
20 | 4 | 2358.486 | 420.05
20 | 4 | 2358.986 | 418.57
20 | 4 | 2359.486 | 422.23
20 | 4 | 2359.986 | 408.58
20 | 4 | 2360.493 | 430.29
20 | 4 | 2360.995 | 422.36
20 | 4 | 2361.496 | 421.42
20 | 4 | 2361.996 | 421.36
20 | 4 | 2362.509 | 420.05
20 | 4 | 2363.009 | 423.91
20 | 4 | 2363.509 | 424.04
20 | 4 | 2364.009 | 423.94
20 | 4 | 2364.509 | 424.33
20 | 4 | 2365.021 | 423.73
20 | 4 | 2365.531 | 421.81
20 | 4 | 2366.031 | 421.01
20 | 4 | 2366.531 | 424.32
20 | 4 | 2367.031 | 425.19
20 | 4 | 2367.533 | 424.95
20 | 4 | 2368.033 | 424.61
20 | 4 | 2368.546 | 424.12
20 | 4 | 2369.052 | 422.61
20 | 4 | 2369.564 | 421.53
20 | 4 | 2370.064 | 425.09
20 | 5 | 2332.895 | 509.66
20 | 5 | 2333.395 | 506.88
20 | 5 | 2333.895 | 501.55
20 | 5 | 2334.395 | 498.26
20 | 5 | 2334.895 | 498.98
20 | 5 | 2335.395 | 497.16
20 | 5 | 2335.897 | 494.14
20 | 5 | 2336.408 | 492.33
20 | 5 | 2336.908 | 491.17
20 | 5 | 2337.408 | 487.58
20 | 5 | 2337.914 | 486.3
20 | 5 | 2338.414 | 488.09
20 | 5 | 2338.914 | 488.76
20 | 5 | 2339.414 | 488.76
20 | 5 | 2339.914 | 488.81
20 | 5 | 2340.414 | 487.68
20 | 5 | 2340.914 | 485.41
20 | 5 | 2341.418 | 485.73
20 | 5 | 2341.918 | 487.76
20 | 5 | 2342.418 | 488.81
20 | 5 | 2342.918 | 489.34
20 | 5 | 2343.425 | 490.41
20 | 5 | 2343.925 | 489.26
20 | 5 | 2344.425 | 487.16
20 | 5 | 2344.937 | 486.38
20 | 5 | 2345.437 | 488.25
20 | 5 | 2345.947 | 489.92
20 | 5 | 2346.447 | 489.86
20 | 5 | 2346.947 | 490.65
20 | 5 | 2347.447 | 489.66
20 | 5 | 2347.947 | 487.82
20 | 5 | 2348.458 | 485.38
20 | 5 | 2348.97 | 487.96
20 | 5 | 2349.47 | 490.42
20 | 5 | 2349.974 | 489.93
20 | 5 | 2350.474 | 489.84
20 | 5 | 2350.974 | 489.82
20 | 5 | 2351.474 | 487.26
20 | 5 | 2351.976 | 486.11
20 | 5 | 2352.476 | 489.26
20 | 5 | 2352.976 | 491.06
20 | 5 | 2353.476 | 490.93
20 | 5 | 2353.98 | 491.04
20 | 5 | 2354.48 | 489.89
20 | 5 | 2354.98 | 487.71
20 | 5 | 2355.48 | 485.89
20 | 5 | 2355.986 | 488.89
20 | 5 | 2356.486 | 490.68
20 | 5 | 2356.986 | 491.49
20 | 5 | 2357.486 | 491.77
20 | 5 | 2357.986 | 490.91
20 | 5 | 2358.486 | 489.08
20 | 5 | 2358.986 | 486.32
20 | 5 | 2359.486 | 489.1
20 | 5 | 2359.986 | 558.13
20 | 5 | 2360.493 | 477.24
20 | 5 | 2360.995 | 497.99
20 | 5 | 2361.496 | 491.49
20 | 5 | 2361.996 | 487.58
20 | 5 | 2362.509 | 486.21
20 | 5 | 2363.009 | 489.79
20 | 5 | 2363.509 | 491.99
20 | 5 | 2364.009 | 492.4
20 | 5 | 2364.509 | 492.33
20 | 5 | 2365.021 | 492.09
20 | 5 | 2365.531 | 489.32
20 | 5 | 2366.031 | 487.4
20 | 5 | 2366.531 | 491.41
20 | 5 | 2367.031 | 492.61
20 | 5 | 2367.533 | 492.36
20 | 5 | 2368.033 | 491.62
20 | 5 | 2368.546 | 491.34
20 | 5 | 2369.052 | 489.38
20 | 5 | 2369.564 | 486.85
20 | 5 | 2370.064 | 490.24
20 | 6 | 2334.895 | 499.55
20 | 6 | 2335.395 | 495.16
20 | 6 | 2335.897 | 490.06
20 | 6 | 2336.408 | 486.51
20 | 6 | 2336.908 | 483.33
20 | 6 | 2337.408 | 480.25
20 | 6 | 2337.914 | 477.91
20 | 6 | 2338.414 | 478.4
20 | 6 | 2338.914 | 478.65
20 | 6 | 2339.414 | 479.14
20 | 6 | 2339.914 | 479.61
20 | 6 | 2340.414 | 478.85
20 | 6 | 2340.914 | 478.03
20 | 6 | 2341.418 | 477.53
20 | 6 | 2341.918 | 478.08
20 | 6 | 2342.418 | 478.9
20 | 6 | 2342.918 | 479.64
20 | 6 | 2343.425 | 481.19
20 | 6 | 2343.925 | 481.59
20 | 6 | 2344.425 | 480.49
20 | 6 | 2344.937 | 479.43
20 | 6 | 2345.437 | 480.02
20 | 6 | 2345.947 | 480.89
20 | 6 | 2346.447 | 481.71
20 | 6 | 2346.947 | 482.12
20 | 6 | 2347.447 | 482.7
20 | 6 | 2347.947 | 481.21
20 | 6 | 2348.458 | 479.69
20 | 6 | 2348.97 | 479.99
20 | 6 | 2349.47 | 481.02
20 | 6 | 2349.974 | 481.13
20 | 6 | 2350.474 | 481.62
20 | 6 | 2350.974 | 482.58
20 | 6 | 2351.474 | 480.78
20 | 6 | 2351.976 | 479.58
20 | 6 | 2352.476 | 480.59
20 | 6 | 2352.976 | 482.81
20 | 6 | 2353.476 | 483.51
20 | 6 | 2353.98 | 483.93
20 | 6 | 2354.48 | 483.57
20 | 6 | 2354.98 | 482.38
20 | 6 | 2355.48 | 482.26
20 | 6 | 2355.986 | 482.21
20 | 6 | 2356.486 | 483.27
20 | 6 | 2356.986 | 484.32
20 | 6 | 2357.486 | 484.98
20 | 6 | 2357.986 | 485.05
20 | 6 | 2358.486 | 484.19
20 | 6 | 2358.986 | 482.23
20 | 6 | 2359.486 | 482.36
20 | 6 | 2359.986 | 475.72
20 | 6 | 2360.493 | 481.88
20 | 6 | 2360.995 | 484.11
20 | 6 | 2361.496 | 482.96
20 | 6 | 2361.996 | 482.51
20 | 6 | 2362.509 | 481.62
20 | 6 | 2363.009 | 481.86
20 | 6 | 2363.509 | 483.93
20 | 6 | 2364.009 | 484.1
20 | 6 | 2364.509 | 484.82
20 | 6 | 2365.021 | 485.61
20 | 6 | 2365.531 | 484.32
20 | 6 | 2366.031 | 483.2
20 | 6 | 2366.531 | 483.39
20 | 6 | 2367.031 | 484.06
20 | 6 | 2367.533 | 485.11
20 | 6 | 2368.033 | 484.89
20 | 6 | 2368.546 | 485.28
20 | 6 | 2369.052 | 484.14
20 | 6 | 2369.564 | 481.73
20 | 6 | 2370.064 | 483.16
20 | 6 | 2370.564 | 484.66